| zADAVATEL: | Klatovská nemocnice, a.s. |
| --- | --- |
| SÍDLO: | Plzeňská 929, 339 01 Klatovy |
| IČ: | 26360527 / CZ26360527 |
| Zastoupený: | MUDr. Jiří Zeithaml, předseda představenstva Ing. Ondřej Provalil, MBA, místopředseda představenstva |
| PROFIL ZADAVATELE: | https://ezak.cnpk.cz/profile_display_132.html |
| ADMINISTRÁTOR: | Centrální nákup, příspěvková organizace |
| Sídlo: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |
| IČ: | 72046635 |
| ZASTOUPENÝ: | Ing. Jiří Heran, ředitel |

nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Modernizace návazné péče – Klatovská nemocnice, a.s.

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 6 ze dne 7. 5. 2018

Ve věci předmětné veřejné zakázky poskytuje zadavatel prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 ZZVZ.

Zadavatel obdržel následující dotazy, na které tímto odpovídá.

Dotazy k zadávacím podmínkám, včetně odpovědí zadavatele:

- Dotazy k Části 43 – LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A VYBAVENÍ - 5:

- Akceptuje zadavatel pro Automatický analyzátor močového sedimentu také námi nabízené řešení na principu digitální mikroskopické analýzy obrazu s automatickým rozřazením částic sedimentu do jednotlivých kategorií, které je využíváno ve více než 75 % laboratoří v ČR (nemocniční laboratoře stejného typu jako laboratoř zadavatele, všechny fakultní nemocnice)? Zadavatel striktně specifikoval technické parametry na automatickou mikroskopii močového sedimentu ve světelném poli s možností užití fázového kontrastu. Tím ale zužuje výběr pouze na jeden daný typ analyzátoru a není tak umožněno nabídnout přístroje využívající jiných technologií, které jsou pro danou analýzu mnohdy i vhodnější než analyzátor specifikovaný zadavatelem.

- Akceptuje zadavatel pro Automatický analyzátor močového sedimentu námi nabízené řešení prohlížení jednotlivých kategorií moč. sedimentu včetně možné manuální editace a diferenciace přítomných bakterií a mikroorganismů jako náhradu požadavku na Možnost manuální mikroskopie moč. sedimentu – prohlížení močového sedimentu v reálném čase z důvodu diferenciace přítomných bakterií nebo obecně hýbajících se mikroorganismů?

- Míní zadavatel pro Automatický analyzátor močového sedimentu požadavkem na Detekci počtu částic (min. počet) – 15 kategorií požadavek, aby analyzátor automaticky založil 15 kategorií sedimentu nebo aby bylo možné rozřadit částice do 15 kategorií? Akceptuje zadavatel naše řešení, kdy analyzátor automaticky založí 12 kategorií sedimentu s možností, že obsluha může manuálně specifikovat dalších 9 kategorií, dohromady tedy 21 kategorií?

- Odpovědi:

- Zadavatel neakceptuje nabízené řešení. Zadavatel požaduje automatickou mikroskopii močového sedimentu ve světelném poli s možností fázového kontrastu.

- Zadavatel akceptuje prohlížení jednotlivých kategorií v moč. sedimentu včetně možné manuální editace a diferenciace přítomných bakterií a mikroorganismů.

- Zadavatel akceptuje navrhované řešení, kdy analyzátor automaticky založí 12 kategorií sedimentu s možností, že obsluha může manuálně specifikovat dalších 9 kategorií. Dohromady tedy 21 kategorií.

- Dotazy k Části 60 – POCT ANALYZÁTOR:

- Zadavatel specifikoval ve spektru metod požadavek na měření frakce hemoglobinu HbF. Akceptuje zadavatel námi nabízené řešení, které má celé spektrum metod kromě tohoto HbF? Tento parametr nebývá standardně z urgentních oddělení s výjimkou některých neonatologií požadován.

- Zadavatel specifikoval požadavek na Automatickou kontrolu kvality na 3 koncentračních hladinách, nejlépe nezávislé kontrolní materiály. Akceptuje zadavatel námi nabízené řešení, kdy součástí analyzátoru je patentovaný automatický management kontroly kvality (iQM) – program pro aktivní, nepřetržité řízení kvality, jehož úlohou je neustále (v reálném čase), zdarma a plně automaticky monitorovat analytický proces, automaticky detekovat chyby, provádět automatické korekce systému a automaticky zaznamenávat všechny korekční zásahy. iQM je v souladu s významnými zahraničními předpisy (CLIA, RILLIBÄK) a plně vyhovuje doporučením ČSKB ČLS JEP k POCT a VKK. Dále splňuje požadavky norem EN ISO 15189:2012 a EN ISO 22870. Navíc máme v nabídce ještě další kontrolní materiály (na 3 hladinách), které uživatel může dle potřeby měřit manuálně.

- Chápeme správně požadavek zadavatele na „kazetový a bezúdržbový“ systém tak, že součástí kazety je veškerý spotřební materiál (elektrody, senzory, provozní roztoky) a jedinou prováděnou údržbou je tak výměna kazety?

- Zadavatel specifikoval požadavek na bezúdržbový analyzátor, pouze výměna spotřebního materiálu a dezinfekce přístroje. Výměna kazety bez nutnosti měření externích standardních roztoků pro ověření kazety. Akceptuje zadavatel námi nabízené řešení, kdy analyzátor je opravdu bezúdržbový, není nutná dezinfekce přístroje, ale je nutné při výměně kazety (1x za měsíc) měření externích standardních roztoků pro ověření kazety? Tento požadavek zadavatele je opět diskriminační pro některé uchazeče.

- Odpovědi:

- Zadavatel akceptuje nabízené řešení.

- Zadavatel akceptuje nabízené řešení.

- Ano, chápete správně, že jediná prováděná údržba je výměna spotřebního materiálu (kazety nebo kazet).

- Zadavatel neakceptuje nabízené řešení.

- Dotazy k Části 2 – ENDOSKOPIE - 2:

- 3CCD kamerová hlava

- čipový CCD systém

Dotaz: Ve vysvětlení ZD č. 3 v bodě 4 je akceptována nejnovější technologie CMOS u 1 čipové kamerové hlavy. Pro vyloučení případných pochybností se chceme dotázat, zda zadavatel akceptuje CMOS technologii i v případě 3 čipové kamerové hlavy.

- Autoklávovatelný systém (při 134°) u 1 a 3 čipové kamerové hlavy

Dotaz: Požadavek na práci ve sterilním operačním poli řešíme potažením kamerové hlavy a jejího kabelu sterilním návlekem (alternativní technické řešení plnící primární medicínský účel). Akceptuje zadavatel navržené technické řešení, které naplňuje všechny medicínské, kvalitativní (zachování sterility), kapacitní (rychlost reprocesingu) i ekonomické (náklady sterilizace a sterilních návleků) požadavky zadavatele a je zcela vyhovující a oproti sterilizaci v autoklávu výrazně prodlužuje životnost kamerové hlavy?

- HD řídící Kamerová jednotka

- USB slot pro ukládání fotodokumentace

Dotaz: Akceptuje zadavatel nabídku kamerového systému, kdy USB slot je součástí samostatného záznamového zařízení, propojeném s kamerovou jednotkou, které je rovněž součástí předmětu plnění? Jedná se o obdobné technické řešení, které naplňuje všechny medicínské a technické požadavky zadavatele a je zcela vyhovující.

- HD monitor

- kontrast min. 1400:1

Dotaz: Požadovaný parametr splňuje jen úzký počet výrobců. Akceptuje zadavatel nabídku Full HD MDE monitoru, která splňuje všechny technické požadavky zadavatele, s kontrastem 1000:1, který se běžně používá při laparoskopiích a artroskopiích a ve spojení s vysokou svítivostí 800cd/m2 zajišťuje stálý optimální obraz? Akceptuje zadavatel navržené řešení? Jedná se o obdobné technické řešení, které naplňuje všechny medicínské, kvalitativní, kapacitní i ekonomické požadavky zadavatele a je zcela vyhovující.

- Odpovědi:

- 3CCD kamerová hlava

- Čipový CCD systém

Odpověď: Zadavatel akceptuje navrhované řešení.

- Autoklávovatelný systém (při 134°) u 1 a 3 čipové kamerové hlavy

Odpověď: Zadavatel akceptuje navrhované řešení.

- HD řídící Kamerová jednotka

- USB slot pro ukládání fotodokumentace

Odpověď: Zadavatel akceptuje navrhované řešení.

- HD monitor

- Kontrast min. 1400:1

Odpověď: Zadavatel požaduje kontrast min. 1400:1. Nesplnění uvedeného parametru neakceptuje.

V Plzni dne 7. 5. 2018

Bc. Lucie Bouzková

Administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace

v zastoupení zadavatele