## Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace

Veřejná zakázka:

„Zvýšení kvality návazné péče – Domažlická nemocnice – endoskopická technika“

1. část – Bronchoskop

2. část – Doplnění endoskopické sestavy

3. část – Video laryngoskop

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky dělená na části zadávaná v otevřeném řízení

Zadavatel: Domažlická nemocnice, a.s.

Kozinova 292, 344 22 Domažlice

IČO: 26361078

Technická specifikace zadavatele

- část VZ – Bronchoskop

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bronchoskop | 1 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: - Intubační bronchoskop, kamerová jednotka, monitor Intubační HD video-bronchoskop: - Vnější průměr max. 2,9 mm - Pracovní kanál min. 1,3 mm na 3 hodinách - Délka min. 680 mm - Pozorovací úhel min. 90° - Ohyb min. 270°nahoru, 270°dolů - Dvě tlačítka pro ovládání ZOOM a dalších funkcí - Osvětlení integrované v rukojeti endoskopu - Automatická white balance - Z endoskopu musí být vyveden pouze jeden kabel axiálně Součástí dodávky bude: - 10 ks bioptických kleští - 10 ks úchopových kleští - ventil pro sání - ventil pro biopsie - zkoušečka těsnosti - transportní kufr Kamerová jednotka: - Kompaktní kamerová jednotka - Processing HD signálu z CMOS čipu - Rozlišení min. 1920 x 1080 - Možnost montáže za monitor na VESA 100 x 100 nebo na eurolištu vozíku - Výstup min. HDMI - Výstup USB 3.0 pro archivaci dat - SW pro nahrávání a pořizování fotografií - Součástí dodávky je VESA mount pro umístění kamerové jednotky na zadní stranu monitoru Monitor: - Full HD rozlišení 1920 x 1080 px - Skleněný přední panel - PIP - Vstupy min. VGA, DVI, HDMI, S-Video, CVBS (RCA x 2), Audio in - Úhlopříčka min. 24“ |

- část VZ – Doplnění endoskopické sestavy

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Doplnění endoskopické sestavy | 1 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: - Kamerová jednotka, kamerová hlava, hlavní monitor, náhledový monitor, zdroj světla, insuflátor, oplachová pumpa s odsáváním, elektrokoagulace - Doplnění stávající endoskopické sestavy R. Wolf. Veškeré přístrojové vybavení musí být instalováno do stávající věže a dodavatel musí zajistit kompatibilitu nových komponent se stávajícími přístroji ve věži a přístroji a příslušenstvím v rámci centrálních operačních sálů z důvodu ochrany předešlých investic. Hlavní Full HD monitor: - Úhlopříčka 26“ - Rozlišení FULL HD 1920x1080 px - Překreslovací frekvence 8 ms - Kontrast min. 1400:1 - Svítivost min. 450 cd/m2 - Funkce PIP (picture in picture) - Vstupy min. DVI-D, HD-SDI, S-video - Výstupy min. DVI-D, HD-SDI Náhledový monitor: - Úhlopříčka 24“ - Rozlišení FULL HD 1920x1080 px - Překreslovací frekvence 8 ms - Kontrast min. 1400:1 - Svítivost min. 450 cd/m2 - Funkce PIP (picture in picture) - Vstupy min. DVI-D, HD-SDI, S-video - Výstupy min. DVI-D, HD-SDI Kamerová jednotka: - Rozlišení min. 1920 x 1080 pixel, progresivní scan - Možnost nahrávání videa a fotografií kamerovou jednotkou na USB disk ve Full HD rozlišení (min. h. 264, JPEG) - Součástí dodávky 1TB SSD USB 3.1 disk pro ukládání videa a fotografií, čtení min. 450 MB/s - Možnost zadávání pacientských dat přes klávesnici – export pacientských dat společně s obrazovými soubory - Propojení s insuflátorem, světelným zdrojem, případně s dalšími přístroji – zobrazení hodnot o insuflaci a intenzitě světelného zdroje na hlavním monitoru, záznam těchto hodnot do nahraných souborů foto/video - Ovládání kamerové jednotky pomocí dotykového displeje, pedálu, kamerové hlavy a klávesnice - Propojení se světelným zdrojem pomocí ethernetového kabelu – automatická regulace intenzity světla - Automatická úprava jasu - Anti-moire filtr pro fibroskopické optiky - Funkce pro úpravu barev operačního pole osvětleného LED světelným zdrojem – posun teploty chromatičnosti do přirozeného pásma osvitu xenonového zdroje - Možnost připojení 3D kamerové hlavy bez nutnosti dalšího zařízení - Jednotka musí umožňovat rozšíření o modul pro 4K kamerové hlavy nebo musí umožňovat rozšíření o 4K modul - Kamerová jednotka musí podporovat fluorescenci nebo musí umožňovat softwarové rozšíření o tento modul - Možnost streamingu videa v reálném čase přes NIS - Součástí kamerové jednotky je integrovaný systém pro zviditelnění cévních struktur - fungující na principu elektronické filtrace barevných spekter a změny kontrastu ovladatelný z kamerové hlavy. Zadavatel nepřipouští řešení filtrace pomocí barevných filtrů nebo přídavného zařízení. - Systém filtrace barevných spekter je nezávislý na světelném zdroji. Změna barevnosti i kontrastu je plně nastavitelná. - Kamerová jednotka musí umožnit nastavení individuálních uživatelských módů pro filtraci barevných spekter a musí obsahovat přednastavené programy pro min. 5 chirurgických oborů - Pro větší bezpečnost je v módu filtrace barevných spekter zobrazena ikona v rohu monitoru - Kamerová jednotka musí být kompatibilní se stávajícím vybavením na pracovišti (kamerová hlava Richard Wolf 85525922, světelný zdroj Richard Wolf 51630011, insuflátor Richard Wolf 22350011) Kamerová hlava: - Nativní Full HD rozlišení 1980 x 1080 px - Možnost použít různé délky kabelů k hlavě kamery: 3 m, 5m, 8m - 3 x ½ palcový senzor, 3 čipová technologie - 2 programovatelná tlačítka pro ovládání min. 4 funkcí - Hmotnost kamerové hlavy max. 170 g - Autoklávovatelná do 134 °C - Kompatibilní se stávajícím vybavením na pracovišti (kamerová jednotka Richard Wolf 5525) Zdroj světla: - LED technologie se svítivostí adekvátní k 300 W xenonové výbojce - Životnost lampy 30 000 hod - Automatická regulace jasu – propojení s kamerovou jednotkou - Automatická clona při vytažení světlovodného kabelu - Plynulá regulace intenzity světla - Minimální hlučnost < 25 dB - Možnost upgradu na fluorescenci - Propojení s kamerovou jednotkou pomocí ethernetového kabelu – posun teploty chromatičnosti do přirozeného pásma osvitu pro Xenonový zdroj - Součástí dodávky bude světlovodný kabel s technologií fiusion s automaticky zacvakávací koncovkou - Karusel kompatibilní se světlovodnými kabely výrobců min. Wolf, Storz, Olympus Insuflátor: - Hadice pro láhev s plynem (DIN), kabel pro připojení na centrální rozvod - Insuflační médium CO2 - Rychlost plnění min. 45 l/min - Aktivní odsávání kouře – pomocí integrovaného motoru (zadavatel nepřipouští desuflační režim), filtrace kouře přes HEPA filtr pro bezpečí personálu - Vyhřívání plynu před vstupem do pacienta – vyhřívání v insuflační hadici - Resterilizovatelné příslušenství pro insuflaci s předehřevem plynu - Ovládání pomocí dotykového, barevného displeje - Součástí insuflační hadice s vyhříváním resterilizovatelná, hadice pro odsávání plynu - Propojení s kamerovou jednotkou - Součástí dodávky bude insuflační hadice s předehřevem plynu resterilizovatelná 2 ks, hadice pro odsávání kouře 10 ks, hadice pro insuflaci Hight Flow resterilizovatelná 2 ks - Kompatibilita se stávajícím vybavením na pracovišti (kamerová jednotka Richard Wolf 5525) Kombinovaný oplachová pumpa s odsáváním: - Sání/oplach min. 2 l/min - Maximální oplachovací tlak: 400 mm Hg (+/- 50mm Hg) - Minimální vakuum: - 60 kPa - Resterilizovatelné hadicové sety s RIFD ochranou Součástí dodávky bude: - Láhev pro odsávací pumpu - Hadice k filtru 10 ks - 2 sady resterilizovatelných hadic - Oplachový nástroj - Kompatibilita se stávajícím vybavením na pracovišti (oplachový nástroj Richard Wolf) Elektrokoagulační přístroj: - požadovaný výstupní VF výkon – bipolární min. 400 W, monopolární min. 400 W s frekvencí 350 kHz - řízený výkonným multiprocesorem s měřením 25 miliónů cyklů za vteřinu pro real-time monitoring pro bezpečnostní a výkonový systémy generátoru - universální porty s automatickou identifikací monopolárního nebo bipolárního typu připojeného nástroje pro mezinárodní zástrčky - porty pro zapojení min 4 bipolárních nebo 4 monopolárních aktivních elektrod - pro všechny 4 aktivní elektrody volba autostaru - porty pro zapojení min 4 bipolárních nástrojů pro koagulaci velkých cév do 7 mm - aktivace nástroje ručním spínačem, nožním pedálem a autostartem - ovládací a informační barevný kapacitní dotykový displej o rozlišení 800 x 600 bodů a úhlopříčce min 260 mm - zaručená technická kompatibilita bipolárního módu řezu a koagulace pro připojení bipolárního resektoskopu všech renomovaných značek (min. Storz, Wolf, Olympus) - koncepčně modulární řešení, jehož základní jednotku (platformu) tvoří elektrochirurgická jednotka, generátor, kompatibilní s - - modulem pro disekci vodním paprskem - - modulem pro argon-plasma koagulaci - - modulem pro odsávání kouře Programové vybavení jednotky: - textový průvodce na ovládací dotykové obrazovce: stepGuide pro zjednodušení obsluhy generátoru - uživatelské programování generátoru pro nejméně 20 skupin, v každé s 15 programy přičemž každému programu jde přiřadit až 6 algoritmů pro využití během jediné operace. (např. operačních týmů, kde ke každému lze přiřadit až 15 přednastavení dle typu prováděné operace) - přepínání mezi 6 algoritmy nastavení generátoru v daném programu přímo z operačního pole, nebo na nožním pedálu - integrovaný WIFI komunikační interface pro konektivitu např. s NIS - programování generátoru prostřednictvím vzdáleného – bezdrátového propojení (WIFI), možnost zálohování dat na NIS případně na nezávislý server (Cloud) - sw aplikace výrobce umožňující programování jednotky z tabletu či NTB prostřednictvím WIFI - vzdálený update a upgrade sw jednotky výrobcem Bezpečností parametry: - softwarová kontrola doby aktivace - možnost nastavit 1-99 sec nebo vypnout - dynamický bezpečnostní systémem duální neutrální elektrody s automatickým nastavením horní hranice přechodového odporu s varovnou signalizací - kontrola asymetrie umístění neutrální elektrody na pacientovi s varovnou signalizací - neonatální funkce neutrální elektrody - měření hustoty proudu na neutrální elektrodě s varovnou signalizací - zpětnovazebné měření stavu tkáně v průběhu aplikace proudu s varovnou signalizací Medicínské aplikační požadavky: - bipolární koagulace velkých cév a silných tkání o tloušťce do 7 mm s aktivací pomocí funkce AUTOSTART - nastavování výkonu pouze pomocí volby efektu - Kompatibilita se stávajícími resterilizovatelnými nástroji pro koagulaci tlustých cév a tkání do tloušťky 7 mm (tzv. Vessel Sealing). Požadované základní příslušenství: - 1 ks nožní pedál pro řez a koagulaci - 1 ks gumové neutrální elektrody, 1 ks kabelu k NE - 50 ks dělené bezpečnostní neutrální elektroda s konstrukčním prvkem pro vyrovnání potenciálu na obou částech elektrody (equipotenciální ochranou), 1 ks kabelu k NE |

- část VZ – Video laryngoskop

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Video laryngoskop | 1 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: - systém s možností provozu na akumulátor bez připojení do sítě - ovládání pomocí tlačítek - 7" TFT širokoúhlý monitor s rozlišením min. 1280 x 800 pixelů - Ukládání video sekvencí a obrázků v reálném čase na SD kartu nebo USB disk - Ovládání archivace přímo na flexibilním video-laryngoskopu - Operační čas s nabitou baterií min. 2 hodiny - Nabíjecí akumulátory - Adaptér do elektrické sítě - Lžíce se zakřivením pro obtížné intubace - Integrovaný LED zdroj světla - CMOS technologie (Chip na distálním konci) - Vhodná pro vyšší stupeň desinfekce - Materiál lžíce – odolný kovový materiál |