## Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace

Veřejná zakázka:

„Zvýšení kvality návazné péče – Domažlická nemocnice – intenzivní péče“

1. část – Defibrilátory

2. část – Monitory

3. část – Ventilátory - odsávačka

4. část – Ventilátory – ohřívač transfuzních přípravků a infuzních roztoků

5. část – Ventilátory – plicní ventilátor a průtokoměr O2

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky dělená na části zadávaná v otevřeném řízení

Zadavatel: Domažlická nemocnice, a.s.

Kozinova 292, 344 22 Domažlice

IČO: 26361078

Technická specifikace zadavatele

- část VZ – Defibrilátory

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Defibrilátor s monitorem | 1 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: Transportní modulární přístroj, kompletní menu přístroje lokalizované v českém jazyce Čitelná obrazovka i v terénu na přímém slunečním osvitu; volitelný režim zobrazení; plně barevný režim a vysoce kontrastní režim Metronom se zvukovým signálem pro provádění KPR nastavitelný na intubovaného i nezaintubovaného pacienta, pro dospělé i děti Přístroj pracující jak v poloautomatickém, tak v manuálním režimu Bifázický výboj s minimální energií 200J – v obou režimech Doba nabíjení na energii 200 J do maximálně 10s Neinvazivní kardiostimulace v režimu FIX a DEM Maximální stimulační výdej minimálně 150 mA Měření SpO2, možnost monitorování ETCO2 kontinuálně (systém mainstream), HR, NIBP (neinvazivního krevního tlaku) a EKG Sledování trendů životních funkcí, včetně vytvoření souhrnné zprávy (protokolu), která bude obsahovat minimálně měřené hodnoty EKG, SpO2, NIBP a HR s možností přímého, nebo následného tisku z paměti přístroje nebo datového přenosu z paměti přístroje do databáze Přístroj umí ukládat data v paměti či paměťové karty defibrilátoru s možností další práce s uloženými daty Snímání 12-ti svodového EKG, včetně záznamu, tisku a vyhodnocení Monitorace SpO2 technologií Masimo Uživatelsky nastavitelná stimulační frekvence a stimulační výdej Měření neinvazivního tlaku krve NIBP Interní tiskárna pro tisk aktuální křivky EKG i tisk epizody z paměti přístroje, s možností tisku minimálně čtyřech křivek pod sebou a šíří min. 80 mm LCD barevný displej o velikosti min. 8“ Nízká hmotnost – max. 12 kg vč. pevných defibrilačních pádel Baterie – při plném nabití min. 100 defibrilačních impulsů o energii 200 J, nebo monitorace EKG a SpO2, NIBP po dobu min. 400 minut Podpora používání jednorázových nalepovacích defibrilačních elektrod (dospělé a dětské) 4+6-ti žílový kabel pro snímání EKG SpO2 čidlo Masimo pro dospělé – prstový klip Tlaková manžeta, tlaková hadice Kabel pro připojení jednorázových externích nalepovacích defibrilačních elektrod Standardní odpojitelná pevná defibrilační pádla pro dospělé s pádly pro děti – 1 pár Sada baterií s indikací stavu kapacity na obrazovce přístroje, dobíjení baterii probíhá přímo v přístroji Externí AC adaptér 230V pro dobíjení přistroje |
| 2. | Defibrilátor | 3 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: přístroj pracující jak v automatickém, tak v manuálním režimu v manuálním režimu nastavitelná energie výboje min. ve 20 krocích v synchronním i asynchronním režimu bifázický výboj o maximální energii 200J – v obou režimech bifázický výboj s automatickou kompenzací výboje dle impedance pacienta doba nabíjení na energii 200 J do maximálně 6s neinvazivní kardiostimulace v režimu FIX a DEM uživatelsky nastavitelná stimulační frekvence a stimulační výdej maximální stimulační výdej minimálně 150 mA podpora používání jednorázových nalepovacích defibrilačních elektrod monitorace EKG a SpO2 interní tiskárna pro tisk aktuální křivky EKG i tisk epizody z paměti přístroje ve formátu kontinuálního pásu LCD barevný displej o velikosti min. 7“ nízká hmotnost – max. 7,5kg vč. pevných defibrilačních pádel záložní baterie – při plném nabití min. 100 defibrilačních impulsů o energii 200 J, nebo monitorace EKG a SpO2 po dobu min. 150 minut 3-žílový kabel pro snímání EKG SpO2 čidlo prstové pro dospělé kabel pro připojení jednorázových externích nalepovacích defibrilačních elektrod standardní odpojitelná pevná defibrilační pádla pro dospělé s integrovanými pádly pro děti (1 pár), včetně indikátoru kontaktu s tělem pacienta ochrana proti průniku prachu a stříkající vodě minimálně IP54 |
| 3. | EKG přístroj | 4 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: 12 svodový EKG přístroj, kontinuální monitoring se záznamem události (arytmií), detekce kardiostimulátoru ze všech svodů vzorkovací frekvence min 75.000 vzorku/sec/kanál digitalizace EKG signálu režimy snímání: automatický, manuální, sledování arytmií software pro rozměření a interpretaci EKG záznamu od 0 roku věku až po dospělé funkce pro náhled všech 12 křivek současně před tiskem či odesláním záznamu vnitřní paměť minimálně na 100 EKG záznamů displej minimální velikosti 7” se zobrazením všech 12 svodů klávesnice s funkčními klávesami provozu ze sítě a na baterie (na baterie minimálně po dobu 3 hodin) uživatelem volitelný tisk 12 svodového záznamu na teplocitlivý papír formátu se všemi potřebnými údaji o pacientovi, nastavení a libovolné sestavy (oddělení, nemocnice apod.) tisk na skládaný papír (ne role) velikosti A4 rychlost posuvu papíru 5/25/50 mm/s záruční i pozáruční servis v ČR lokalizace do českého jazyka (menu, komunikace, ovládání,…) součástí dodávky musí být export základních dat pacienta (rodné číslo, jméno, příjmení, pohlaví) a export EKG křivky v datové podobě (nikoliv její obrázek v pdf, tif, jpg…) EKG přístroj musí být umístěn na pojízdném stabilním vozíku. splnění bezpečnostního standardu EN 60601-1 přístroj musí být dezinfikovatelný běžnými desinfekčními prostředky připojení do sítě LAN, export EKG záznamu do PACS kompletní příslušenství – EKG kabel, končetinové a hrudní elektrody, pojízdný vozík, držák svodů |

- část VZ – Monitory

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lůžkový monitor ARO | 7 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: modulární monitor s barevnou LCD obrazovkou min. 15“ s dotykovým ovládáním zobrazení minimálně 6 křivek pro libovolně zvolené parametry a numerické údaje automatická optimalizace zobrazení (počet křivek a numerických polí) v závislosti na měřených parametrech, zobrazení 12 kanálového EKG monitor pro všechny věkové kategorie (novorozenec až dospělý) s možností výběru snadné ovládání v českém jazyce bezdrátový dálkový ovladač box na moduly pro min. 5 modulů tabulkové a grafické trendy s minimálně 48 hodin hemodynamické kalkulace komplexní analýza arytmií – multisvodová min. ze 2 svodů včetně vyhodnocení AFib analýza ST úseku na všech monitorovaných svodech s grafickým výstupem umožňujícím rychle detekovat a lokalizovat změny ST úseku v čase (ST mapy, trend), monitorování QT/QTc úseku v reálném čase včetně nastavení alarmů, alarmy – minimálně 3 typy se vzájemným audiovizuálním odlišením základní víceparametrový modul (EKG, Resp., SpO2, NIBP, IBP a Teplota) s displejem, ovládáním a provozem na akumulátor (min. 3 hodiny) umožňující kontinuální monitoraci pacienta při transportu bez přepojování kabelů a čidel, nulování invazivních tlaků, nastavování alarmů s uchováním trendů monitorovaných parametrů min. 8 hodin; zvýšená odolnost a ochrana transportního modulu s krytím min. IP32 a nízká hmotnost do 2 kg přenos dat a nastavení mezi monitory pomocí modulu (transport/překlad) přenos dat na centrální monitor – připojení ke stávajícímu centrálnímu monitoru komunikace mezi monitory – přístup z jednoho lůžkového monitoru na druhý pro sledování křivek, numerických hodnot a alarmů, automatické zobrazení alarmových stavů, upevňovací mechanismus monitoru na polici s funkcí snadného uvolnění integrované napájení v monitoru výstup EKG pro synchronizaci defibrilátoru video výstup pro připojení přehledového displeje v závislosti na připojených modulech schopnost měření: EKG, Respirace, SpO2, NIBP, 4x IBP, Teplota, CO2 (mainstream / sidestream / microstream), kontinuální srdeční výdej metodou PiCCO, srdeční výdej C.O. (Swan-Ganz); ScvO2/SvO2 kompatibilní s optickými katetry Edwards a Pulsion; EEG, BIS, NMT, spirometrie, anestetické plyny včetně O2 a N2O. součástí dodávky 1 ks modul kontinuálního srdečního výdeje PiCCO možnost rozšíření o připojení externích zařízení – hemodynamický monitor, ventilátor měřené parametry / moduly na všech monitorech: - - EKG snímané z 3 / 5 /6 svodů a odvozeného 12 kanálového EKG z max. 6 svodů - - respirace impedanční metodou - - NIBP s režimy manuálního a automatického měření, včetně měření pulzu - - teplota (rektální / jícnová a povrchová) - - SpO2 včetně měření pulzu a hodnoty perfuze - - 3x IBP - - CO2 mainstream včetně čidla a dvou znovupoužitelných adapterů do okruhu - - kompatibilita se stávajícími měřícími moduly EEG, kontinuální srdeční výdej PiCCO - kompatibilita se stávajícími měřícími moduly - monitory (vč. modulů) vzájemně kompatibilní se stávajícím vybavením oddělení, připojitelné na stávající centrální monitor - kompatibilita ve všech složkách se stávajícími přístroji firmy Phillips (monitor vitálních funkcí MX700DE) - všechny moduly vybavené potřebným opakovaně použitelným příslušenstvím (kabely, čidla) |
| 2. | Monitor vitálních funkcí | 2 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: Kompaktní, mechanicky odolný monitor s akumulátorem pro transportní monitorování Barevná LCD obrazovka s dotykovým ovládáním 8.4” Zobrazení 3 křivek pro libovolně zvolené parametry a numerické údaje Jednoduché uživatelské ovládání v českém jazyce Monitor pro všechny věkové kategorie (novorozenec až dospělý) s možností výběru Trendy tabulkové i grafické 48 hodin včetně tisku Vzniklé alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti. Automatické nastavení alarmových limit zvoleného pacienta Možnost přenosu dat na stávající centrální monitor ARO/JIP Komunikace mezi monitory v síti – automatické zobrazení alarmových stavů Integrovaný upevňovací mechanismus monitoru na polici a transportní držák monitoru Vyjímatelný akumulátor s integrovaným dobíjením a provozem až 4 hodiny Integrované napájení v monitoru Stupeň krytí min. IP 32 Odolnost přístroje vůči rázům, vibracím, harmonickému kmitání a pádům Měřené parametry: - EKG snímané z 3 / 5 /6 svodů a odvozeného 12 kanálového EKG z max. 6 svodů. - Minimálně 2 svodová analýza arytmií v reálném čase včetně alarmového zabezpečení. Minimální požadavky na analýzu/detekci arytmií: tachykardie, bradykardie, asystolie, komorová fibrilace, síňová fibrilace - včetně označení začátku a konce arytmie. - Analýza ST segmentu na všech monitorovaných svodech včetně alarmů s grafickým výstupem umožňujícím rychle detekovat a lokalizovat změny ST úseku v čase. - Monitorování QT/QTc úseku v reálném čase včetně alarmového zabezpečení. - Respirace impedanční metodou - NIBP s režimy manuálního a automatického měření včetně měření pulzu. - SpO2 včetně měření pulzu a hodnoty perfuze. - 1 × IBP. - 1 x Teplota. |
| 3. | Pulsní oxymetr | 6 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: lehký, transportní nastavení zvukových a optických alarmů horní a dolní meze pro všechny věkové kategorie měření saturace arteriální krve kyslíkem SpO2 , prstový a nalepovací sensor, měření pulzní frekvence přehledný displej se zobrazením hodnot SpO2, tepové frekvence, , indikátor kvality snímaného signálu akumulátor zabezpečující transportní provoz min. 8 hod., trendy měřených hodnot až 24 hod datový výstup do PC, dobíjecí stojan, ochranné pouzdro, software v čj alarmový management, saturační čidlo |
| 4. | Telemetrický monitor | 1 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: Digitální telemetrický systém s bezdrátovou obousměrnou komunikací napojený na stávající centrální monitor. Kvalitní pokrytí signálem lůžkové části Interního oddělení dle přiložených plánů. Telemetrická jednotka s min. 2,8“ barevným LCD displejem a dotykovým ovládáním zobrazující 2 křivky a numerické hodnoty. Ovládání v českém jazyce. Požadované vybavení telemetrických jednotek: - - 6x telemetrická jednotka snímající EKG a SpO2, - - 3x jednotka měřící NIBP bezdrátově přiřaditelná k telemetrickým jednotkám. - Měření EKG a SpO2 v jednom přístroji. - Přenos veškerých monitorovaných parametrů na stávající centrální monitor. - EKG snímané 3, 5 nebo 6 žilovým kabelem včetně derivovaného 12svodového EKG. - Minimálně 2 svodová analýza arytmií v reálném čase včetně alarmového zabezpečení. Minimální požadavky na analýzu/detekci arytmií: tachykardie, bradykardie, asystolie, komorová fibrilace, síňová fibrilace. - Monitorování ST a QT/QTc úseku v reálném čase včetně alarmového zabezpečení. - Tlačítko přivolání obsluhy nebo oznámení události. - Zvuková signalizace při opuštění jednotky z dosahu monitorovací sítě. - Napájení nabíjecím Li-Ion akumulátorem. Pro kontinuální provoz požadujeme 2 sady akumulátorů ke každé telemetrické jednotce. - Ukazatel kapacity baterie na přístroji i na centrálním monitoru. - Základní krytí telemetrické jednotky před vniknutím kapaliny min. IPX7. - Pouzdra na nošení s uchycením k tělu a průhlednou přední stranou. - Kompatibilita a připojení ke stávajícímu centrálnímu monitoru Phillips |

- část VZ – Ventilátory - odsávačka

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odsávačka | 8 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: podtlak min. -85 kPa rychlost sání min. 35 l/min pojízdný stojan autoklávovatelná 2l láhev na sekret s možností používání jednorázových vaků na sekret plynulá regulace vakua bezpečnostní regulátor podtlaku ochrana proti přesátí silikonové odsávací hadice držák lahví – eurolišta s možností umístění dalšího příslušenství napájení 230 V/50 Hz tichý chod bez vibrací sací okruh |

- část VZ – Ventilátory – ohřívač transfuzních přípravků a infuzních roztoků

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ohřívač transfuzních přípravků a infuzních roztoků | 3 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: Temperovací systém pro suché rozmrazení a ohřev transfuzních přípravků Suchý ohřev bez použití vody Aktivní sušení povrchu vaku Současný ohřev tří vaků Řízení ohřevu tak, aby teplota transfuzního přípravku nepřekročila 37 °C Ukazatel teploty transfusních přípravků v rozsahu od 29 °C do 37 °C v krocích po 1 °C Přesnost měření teploty ± 4% při 37 °C Ohřev různých transfusních přípravků Ohřev vaků s různým objemem naplnění Bezdotyková evidence teploty transfusního přípravku Zvuková signalizace ukončení ohřevu Promíchávání transfuzních přípravků Integrovaná kontrola funkcí přístroje Kalibrace teplotních senzorů Tiskárna |

- část VZ – Ventilátory – plicní ventilátor a průtokoměr O2

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Plicní ventilátor | 4 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: ventilátor vyšší kategorie modulární koncepce umožňující flexibilní pokrytí požadavků oddělení ARO časově řízený, objemový ventilační přístroj pro dlouhodobou ventilaci pacientů všech věkových skupin s ovládáním pomocí dotykové obrazovky s vysokou rozlišovací schopností s min. 15" displejem, individuální konfigurace obrazovky s možností uložení min 3 nezávislých zobrazení automatické detekce připojení pacienta široká nabídka ventilačních režimů: - objemově řízená ventilace: VC-CMV, VC-AC, VC-SIMV - tlakově řízená ventilace: PC-CMV, PC-SIMV, PC-AC, PCV s garantovaným objemem, tlaková ventilace na dvou úrovních, PC-APRV, PC-PSV, Spontaneous breathing, SPN-CPAP/VS, SPN-CPAP/PS, SPN-CPAP - apnoická ventilace - neinvazivní ventilace pro všechny výše uvedené ventilační režimy - kompenzace odporu rourky plně nastavitelná dle aktuálně použité kanyly s možností aktivace/deaktivace - grafické zobrazení závislostí (mechanika plic), možnost referenční křivky - možnost grafické a numerické analýzy křivek - určování a výpočet inflexních bodů - grafické interpretace plicní mechaniky - monitorace hodnot PAW, Pplat, Peak, Peep, Pmean, CPAP, Pmin, f a fspont , MV a MVspont, Cdyn, R, RSB - grafické odlišení řízeného a spontánního flow – grafické znázornění spontánní aktivity pacienta - možnost měření intraalveolárního, nebo jiného externího tlaku - automatické měření oklusního tlaku P0.1, intristického Peep - záznam grafických a numerických trendů alespoň 70 hod - záznam alarmových hlášení, změn nastavení ventilátoru a vlastního nastavení ventilátoru - flowtrigger v rozsahu min 1 až 9 l /min - automatický režim přípravy pro bronchotoaletu - manuální spouštění dechů a „inspirační a expirační hold“ - mikronebulizace léků - kontrola bronchiální obstrukce - kontrola skutečného objemu Vt, automatická kompenzace dýchacího okruhů - paramagnetická analýza O2 - kapnometrie – min. monitorace hodnot etCO2 s metabolickým měřením energetické spotřeby kriticky nemocných pacientů (RQ, EE - kcal/den), měřena přenositelným modulem etCO2 použitelným v každém lůžkovém monitoru - automatický režim pro podporu weaningu se zpětnovazební kontrolou alespoň VT, f, etCO2 - možnost uložení individuální konfigurace pro jednotlivé uživatele - jednoduše vyjímatelný a rozebíratelný exspirační ventil pro nejvyšší stupeň sterilizace a desinfekce v autoklávu plně automatická kalibrace všech senzorů bez omezení provozu přístroje záložní baterie 90 minut provozu |
| 4. | Průtokoměr O2 | 6 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: přesný kyslíkový průtokoměr plynulá regulace v rozsahu 0–15 l/min |