| zADAVATEL: | Klatovská nemocnice, a.s. |
| --- | --- |
| SÍDLO: | Plzeňská 929, 339 01 Klatovy |
| IČ: | 26360527 / CZ26360527 |
| Zastoupený: | MUDr. Jiří Zeithaml, předseda představenstva Ing. Ondřej Provalil, MBA, místopředseda představenstva |
| PROFIL ZADAVATELE: | https://ezak.cnpk.cz/profile_display_132.html |
| ADMINISTRÁTOR: | Centrální nákup, příspěvková organizace |
| Sídlo: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |
| IČ: | 72046635 |
| ZASTOUPENÝ: | Ing. Jiří Heran, ředitel |

nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Modernizace návazné péče – Klatovská nemocnice, a.s.

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 9 ze dne 23. 5. 2018

Ve věci předmětné veřejné zakázky poskytuje zadavatel prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 ZZVZ.

Zadavatel obdržel následující dotazy, na které tímto odpovídá.

Dotazy k zadávacím podmínkám, včetně odpovědí zadavatele:

- Dotaz k Části 75 – ZAŘÍZENÍ PRO TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ:

V příloze ZD č.1 – “Technická specifikace přístrojů” je u přístroje č. 88 ID inkubátor a č. 90 ID centrifuga požadována kompatibilita se stávající technikou a používanými ID kartami DiaMed/BioRad. Tento požadavek může z bezpečnostního a technického hlediska splnit pouze společnost DiaMed/BioRad.  Zároveň v zadávací dokumentaci neuvádíte požadavek na diagnostický materiál, který je pro použití ve zmiňovaných přístrojích zcela zásadní.

Za těchto podmínek se, bohužel, jiný uchazeč než společnost DiaMed/BioRad nemůže zakázky zúčastnit, přestože i technologie jiných dodavatelů splňují veškeré požadavky pro IH vyšetření.

S odvoláním na výše uvedené se domníváme, že dochází k porušení zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace dle §6 ZZVZ 134/2016 Sb. Prosíme o vysvětlení?

- Odpověď:

Zadavatel zrušil zadávací řízení na celou Část 75 předmětné veřejné zakázky, a přístroj  č. 88 a č. 90 nebude tedy v rámci předmětného zadávacího řízení pořizovat.

- Dotaz k Části 36 – ECHOKARDIOGRAF:

V technické specifikaci v části 36: Echokardiograf zadavatel ve své specifikaci požaduje následující: výškově i stranově stavitelná klávesnice i monitor.

Bude zadavatel akceptovat nabídku na ultrazvukový přístroj, který má výškově i stranově stavitelný monitor, ale nemá výškově a stranově stavitelnou klávesnici. Všechny ostatní požadavky z technické specifikace přístroj splňuje.

- Odpověď:

Zadavatel požaduje výškově i stranově stavitelnou klávesnici i monitor. Nesplnění uvedeného parametru neakceptuje, jedná se o nesplnění min. parametrů stanovených zadavatelem ve specifikaci.

- Dotaz k Části 42 – LABORATORNÍ VYBAVENÍ A PŘÍSTROJE – 4:

Je požadován oboustranný přenos dat do LIS. Žádáme informaci, jaká data se budou v rámci oboustranné komunikace přenášet do přístroje např. demografická data? (jméno a příjmení dárce, hmotnost, výška atd.).

- Odpověď:

V rámci oboustranné komunikace jsou požadovány tyto parametry:

z LISu do přístroje: ID dárce (neomezeno), číslo odběru

z přístroje do LISu: odebrané množství plazmy, doba separace, čas ukončení odběru, kód obsluhy, identifikace separátoru.

- Dotazy k Části 43 – INFUZNÍ PUMPY A DÁVKOVAČE - 2:

- Zadavatel v části 76 požaduje: u infuzní pumpy kapkový detektor. Námi nabízený přístroj pracuje v režimu bez kapkového čidla, tzn. pumpa je vybavena funkcí kontrolní okluzní systém (OCS), který umožňuje použití pumpy bez kapkového detektoru. Uživatel nastavuje objem a používá detektor vzduchových bublin, proto kapkové čidlo není součástí balení. Bude Zadavatel akceptovat technické řešení pumpy bez kapkového detektoru, ale obsahující výše popsanou funkci OCS?

- Zadavatel v části 76 požaduje: u infuzní pumpy použití různých infuzních setů v pumpě od více než 2 dodavatelů. a set pro běžnou infuzi (PVC, bez silikonového segmentu). Bude zadavatel akceptovat použití širokého portfolia bezpečnostních infuzních setů výrobce infuzní pumpy, včetně uvedených setů pro běžnou infuzi, transfuzi a fotocitlivé látky? Každá pumpa, ve které se použijí nededikované sety, se musí zvlášť nakalibrovat, u dedikovaných setů jsou pumpy již nakalibrovány od výrobce na maximální přesnost podávání infuze. Použití nededikovaných setů s sebou přináší mnoho nevýhod a nepřesného podání infuze pacientovi, kvůli použití méně kvalitního materiálu dochází k nepřesnosti monitorování okluzního tlaku, dále tyto sety kladou na zdravotnický personál vyšší nároky na jeho čas, jelikož je potřeba nededikovaný set posouvat v pumpě kvůli jeho postupné deformaci již např. po každých 8 hodinách (u dedikovaných setů není toto posouvání vůbec potřeba, dedikované sety mají stálost přesnosti až po 72 hodin). Nededikované sety od pumpy k pacientovi neposkytují dostatečnou délku a je tedy zapotřebí k nim dokupovat prodlužovací hadičky, čímž se zadavateli použití těchto setů dále prodražuje. Dedikované sety jsou navíc vhodné pro použití i u viskózních látek a zajišťují využití bez kapkového senzoru. Z důvodu garance přesnosti podávání je výhodnější použití dedikovaných setů, jelikož při použití univerzálních setů dalšího výrobce není možné garantovat požadovanou přesnost. Bude zadavatel z výše uvedených důvodů akceptovat přístroj, který umožňuje použití široké nabídky dedikovaných setů pro běžnou infuzi, bezpečnostní sety..), u nichž výrobce garantuje využití tohoto typu setů na 72 hodin?

- Zadavatel v části 76 požaduje: u enterální pumpy Musí pracovat s běžnými infuzními sety, bez překapávací komůrky od více dodavatelů. Účastník disponuje enterální pumpou využívající dedikované sety, které jsou vybaveny patentovanou svorkou, která hadičku setu automaticky sevře, čímž je zabráněno riziku volného toku při otevření dvířek pumpy. Tyto podávací sety neobsahují DEHP ani latex. Bude zadavatel akceptovat nabídku enterální pumpy, pro jejíž bezchybný provoz je nutné použít dedikované sety?

- Zadavatel v části 76 požaduje: u enterální pumpy Rychlost dávkování 1 - 1000 ml v krocích po 1 ml. Obvyklá rychlost kontinuálního podávání výživy je 125 ml/hod a obvyklá dávka bolusového podání je 200 ml. Rychlost dávkování nabízená účastníkem (do 600 ml) je v běžné klinické praxi zcela dostačující. Bude zadavatel akceptovat rychlost dávkování 1-600 ml v krocích po 1 ml?

- Odpovědi:

- Zadavatel uvedené řešení neakceptuje, nesplňuje min. požadavky zadavatele.

- Zadavatel uvedené řešení neakceptuje, nesplňuje min. požadavky zadavatele.

- Zadavatel uvedené řešení neakceptuje, nesplňuje min. požadavky zadavatele.

- Zadavatel uvedené řešení neakceptuje, nesplňuje min. požadavky zadavatele.

V Plzni dne 23. 5. 2018

Bc. Lucie Bouzková

Administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace

v zastoupení zadavatele