| zADAVATEL: | Klatovská nemocnice, a.s. |
| --- | --- |
| SÍDLO: | Plzeňská 929, 339 01 Klatovy |
| IČ: | 26360527 / CZ26360527 |
| Zastoupený: | MUDr. Jiří Zeithaml, předseda představenstva Ing. Ondřej Provalil, MBA, místopředseda představenstva |
| PROFIL ZADAVATELE: | https://ezak.cnpk.cz/profile_display_132.html |
| ADMINISTRÁTOR: | Centrální nákup, příspěvková organizace |
| Sídlo: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |
| IČ: | 72046635 |
| ZASTOUPENÝ: | Ing. Jiří Heran, ředitel |

nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Modernizace návazné péče – Klatovská nemocnice, a.s.

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 10 ze dne 28. 5. 2018

Ve věci předmětné veřejné zakázky poskytuje zadavatel prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 ZZVZ.

Zadavatel obdržel následující dotazy, na které tímto odpovídá.

Dotazy k zadávacím podmínkám, včetně odpovědí zadavatele:

- Dotaz k Části 74 – MONITORING TEPLOT:

Zadavatel v části 74 požaduje dodání monitoringu teplot, v jehož popisu uvádí „Měření teploty (transport vzorků, místnosti, lednice, termostaty) v rozsahu -10 až 60 °C“. Ze znalosti této problematiky a ze znalosti prostředí víme, že v provozu je dostačující horní teplotní hranice 35 - 40°C. Systém, který je v Klatovské nemocnici a který dodáváme, standardně měří teplotu na horní hranicí 50°C, což je plně dostačující pro potřeby všech dotčených pracovišť.

Bude zadavatel akceptovat nabídku monitoringu teplot, který bezproblémově pokrývá měření teploty (transport vzorků, místnosti, lednice, termostaty) v rozsahu 10 až 50 °C??

Odpověď:

V technické specifikaci pro položku 74 akceptujeme změnu horní hranice rozsahu teplot u položky: Měření teploty (transport vzorků, místnosti, lednice, termostaty) v rozsahu  -10 až +60°C na  -10 až +50°C.

Aktuální znění specifikace je upraveno rovněž v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace (viz Technická specifikace přístrojů ve znění Vysvětlení ZD č. 10, která tvoří přílohu tohoto vysvětlení).

- Dotaz k Části 29 – REHABILITACE - 7:

Zadavatel v části 29 požaduje dodání kombinace pohyblivého chodníku a závěsného odlehčovacího systému. Předpokládaná hodnota však odpovídá pouze obvyklé tržní ceně odlehčovacího systému bez chodníku. Protože zadavatel stanovil předpokládanou cenu jako maximální možnou, není možné pro tuto část podat nabídku.

Umožní zadavatel podání nabídky tím, že ze specifikace vypustí pohyblivý chodník?.

Odpověď:

Zadavatel uvedenou specifikaci měnit nebude. Pohyblivý chodník požaduje.

- Dotaz k Části 42 – LABORATORNÍ VYBAVENÍ A PŘÍSTROJE – 4:

Z odpovědi zadavatele ve vysvětlení ZD č. 9 ze dne 23. 5. 2018 na dotaz k Části 42 - LABORATORNÍ VYBAVENÍ A PŘÍSTROJE – 4 vyplývá, že je požadována oboustranná komunikace/přenos dat mezi přístrojem a LIS. Nicméně to je v rozporu s platnými minimálními technickými požadavky (dle Vysvětlení ZD č. 5), které oboustrannou komunikaci/přenos dat nepožadují.

Prosím upřesněte, která z verzí minimálních technických požadavků je platná.

Odpověď:

Zadavatel požaduje u přístroje „Přenos dat do Laboratorního informačního systému (LIS)“. V případě, že dodavatel poskytuje oboustranný přenos dat, platí požadavky na přenos zaslané v odpovědi č. 3 ve Vysvětlení ZD č. 9. Oboustranná komunikace je však nad rámec minimálních požadavků a není proto nutná.

Dále zadavatel současně uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace z vlastní vůle zadavatele:

- Změna Části 46 - LABORATORNÍ VYBAVENÍ A PŘÍSTROJE - 8:

Zadavatel tímto vysvětlením upravuje v Části 46 technickou specifikaci přístroje č. 6  Váha s analyzátorem složení těla. Aktuální upravené znění specifikace je níže v tabulce (přidané či upravené parametry jsou zvýrazněny modře, škrtnuté parametry zadavatel nepožaduje).

Aktuální znění specifikace je upraveno rovněž v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace (viz Technická specifikace přístrojů ve znění Vysvětlení ZD č. 10, která tvoří přílohu tohoto vysvětlení).

AKTUÁLNÍ UPRAVENÉ ZNĚNÍ SPECIFIKACE

Váha s analyzátorem složení těla

Měřené hodnoty:

Hmotnost (kg)

BMI

Tuk (kg a %)

Ukazatel viscerálního tuku

Hmotnost bez tuku

Hmotnost svalové hmoty (kg)

Celková tělesná voda (kg a %)

Kostní minerální hmota

BMR

Metabolický věk

Navigace pro jednoduché použití

Interní paměť na ukládání naměřených dat

Oddělený displej

Přenos dat do PC přes USB / RS232

Přesnost měření: 100 g

Kapacita vážení min. 200 kg

Vyhodnocovací software na PC

Vzhledem k výše uvedeným změnám zadávacích podmínek prodlužuje zadavatel u celé VZ (tj. všech částí) lhůtu pro podání nabídek (čl. 14.1 zadávací dokumentace), a to o celou její původní délku. Nová lhůta pro podání nabídek je stanovena do 3. 7. 2018 do 10:00 hodin.

V souvislosti s touto skutečností se také automaticky mění termín pro otevírání nabídek (čl. 15 zadávací dokumentace). Otevírání nabídek bude zahájeno bezodkladně po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Nový termín pro otevírání nabídek je tedy stanoven na 3. 7. 2018 v 10:05 hodin.

Příloha vysvětlení: Aktuální Příloha č. 1 Zadávací dokumentace - Technická specifikace přístrojů ve znění Vysvětlení ZD č. 10

V Plzni dne 28. 5. 2018

Bc. Lucie Bouzková

Administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace

v zastoupení zadavatele