## 1
Část 01: | ENDOSKOPIE - 1
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
1 | Videokolonoskop - doplnění stávající sestavy |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Videokolonoskop umožňující provedení diagnostiky a terapie při sigmoidoskopii nebo kolonoskopii tlustého střeva i u pacientů s obtížnou anatomickou dispozicí, stenózami rekta apod. |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Videokolonoskop musí umožňovat podporu zobrazování pro zvýrazňování zánětlivých chorob a novotvarových lézí, např.
k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo)
Zobrazovací systém - barevný CCD čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV 1080/50i (HighDefinitionTV)
Technologie tubusu a propojení s endoskopickou věží:
endoskop musí umožňovat vysoce účinný přenos rotace tubusu kolem jeho radiální osy
endoskop musí mít vysoce flexibilní úsek v distální části tubusu umožňující výrazně hladší průchod ostrými zahnutími střeva
nastavitelná tuhost zaváděcího tubusu
možnost připojení endoskopu k videoendoskopické věži pouze prostřednictvím zdroje světla, konektor musí být vodotěsný bez použití standardních krytů
Videokolonoskop musí mít tři světlovodné kanály.
Optický systém:
zorné pole minimálně 170°
směr pohledu přímý pohled
hloubka pole minimálně 2,0 – 100,0 mm
minimální rozlišovací vzdálenost instrumentária od distálního konce 3,0 mm
Zaváděcí tubus:
zevní průměr distálního konce maximálně 14,0 mm
zevní průměr tubusu maximálně 14,0 mm
pracovní délka minimálně 1600,0 mm
celková délka maximálně 2100,0 mm
Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 3,7 mm.
Ohybová část – rozsah angulace:
nahoru minimálně180°
dolů minimálně 180°
doprava minimálně 160°
doleva minimálně 160°
Přídavný oplachový kanál
Přístroj musí být z důvodu ochrany předchozích investic plně propojitelný - kompatibilní se stávajícími videoendoskopickými systémy na pracovišti zadavatele. Jedná se o videoprocesor (videocentrum) a světelný zdroj OLYMPUS.
Kompatibilita musí být také zajištěna směrem k používanému automatickému dezinfektoru miniETD2 Plus GA, výrobce Olympus.
2 | Videogastroskop - doplnění stávající sestavy |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Videogastroskop pro diagnostiku a terapii s přídavným oplachovým kanálem pro použití v horní části GIT pro oplach sliznice, zvláště při EMR a krvácení varixů. |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Videogastroskop musí umožňovat podporu zobrazování pro zvýrazňování zánětlivých chorob a novotvarových lézí, např.
k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo).
Zobrazovací systém - barevný CCD čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV 1080/50i (HighDefinitionTV)
Možnost připojení endoskopu k videoendoskopické věži pouze prostřednictvím zdroje světla, konektor musí být vodotěsný bez použití standardních krytů.
Optický systém:
zorné pole minimálně 140°
směr pohledu přímý pohled
hloubka pole minimálně 2 – 100 mm
minimální rozlišovací vzdálenost instrumentária od distálního konce 3 mm
Zaváděcí tubus:
zevní průměr distálního konce maximálně 10,0 mm
zevní průměr tubusu maximálně 10,0 mm
pracovní délka minimálně 1000 mm
celková délka maximálně 1400 mm
Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 2,8 mm
Ohybová část – rozsah angulace:
nahoru minimálně 210°
dolů minimálně 90°
doprava minimálně 100°
doleva minimálně 100°
Přídavný oplachový kanál
Přístroj musí být z důvodu ochrany předchozích investic plně propojitelný - kompatibilní se stávajícími videoendoskopickými systémy na pracovišti zadavatele. Jedná se o videoprocesor (videocentrum) a světelný zdroj OLYMPUS.
Kompatibilita musí být také zajištěna směrem k používanému automatickému dezinfektoru miniETD2 Plus GA

## 2
Část 02: | ENDOSKOPIE - 2
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
153 | Zobrazovací HD kamerová hlava |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | zobrazovací systém - 1CCD čip s rozlišením HDTV (HighDefinitionTV) |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
autoklávovatelná při teplotě 134°C
Kamerovou hlavu musí být možné používat s optikami Olympus, přímo nebo přes adaptory.
upevnění optiky ke kamerové hlavě pomocí očnicového adaptéru
HD rozlišení 1920 x 1080
poměr stran 16:9
podpora zobrazení pro zvýrazňování zánětlivých chorob a novotvarových lézí bez nutnosti aplikace další látky do těla pacienta
3 programovatelná tlačítka
konstrukce hlavy - za provozu se neohřívá, lze ji ovládat jednou rukou
hmotnost 215 g
délka kabelu 4 m
156 | 3CCD HD Kamerová hlava pro endoskopickou sestavu |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | 3-čipový CCD systém |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
HDTV režim
Ohnisková vzdálenost 15,8 – 31,3 mm
autoklávovatelný systém
integrovaný upínací mechanismus (očnicový adaptér) pro laparoskopické optiky, současně dodávané jako další položky
minimálně 2 programovatelná tlačítka pro ovládání funkcí procesoru
optický zoom
optický zoom a ostření je ovládáno nezávislými elektromotorky
kompatibilní s HD řídící kamerovou jednotkou pro endoskopickou sestavu
157 | HD monitor, uhlopříčka 26" |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | LCD technologie, Medical Grade (certifikovaný) |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
úhlopříčka alespoň 26"
rozlišení obrazu 1920 x 1080
zobrazovací úhel 178° všemi směry
svítivost min. 450 cd/m2
kontrast 1400:1
překreslovací frekvence 8 ms
režim HDTV
schopnost nastavení různých scanovacích režimů
obrazové vstupy alespoň: 2x HD/SD SDI, S-video, 2x DVI, video, HD15
obrazové výstupy alespoň: 2x DVI, 2xHD/SD SDI, S-video, video, HD15
158 | Zdroj světla, xenon 300 W nebo LED |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | 300 W, xenon nebo LED, ekvivalentní výkonem 300 W xenonu |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
režim podpory zobrazování pro odhalování zánětlivých chorob a novotvarových lézí (selektivního barevné zobrazení)
integrovaný záložní 35 W halogenový zdroj (není nutný u LED zdroje)
aktivní automatické řízení jasu světla kamerovou jednotkou dle světelných podmínek operačního pole
159 | HD řídící kamerová jednotka pro endoskopickou sestavu |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | HDTV režim |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
podpora CCD 3-čipových kamerových hlav, popsaných výše
USB slot pro ukládání fotodokumentace (ovládání z tlačítek kamer. hlavy)
ovládání funkce Picture in Picture z klávesnice procesoru
režim úzkopásmového selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur)
aktivní automatické řízení jasu světla kamerovou jednotkou dle světelných podmínek operačního pole
schopnost nastavení poměru stran zobrazení
předvolba pacientských dat a paměťový backup, klávesnice
výstupy minimálně: DVI, 3G/HD/SD SDI, RGB, VBS kompozitní, Y/C
Vyrovnání bílé na čelním panelu přístroje
podpora HD rigidních videoendoskopů
160 | Klávesnice pro HD řídící jednotku |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | klávesnice pro ovládání kamerové jednotky |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
kompatibilní s HD řídící kamerovou jednotkou pro endoskopickou sestavu
162 | Artroskopická optika- teleskop |  | 5 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | artroskopická optika |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
průměr 4 mm
úhel pohledu 30°
zorné pole optiky min. 115°
pracovní délka min. 160 mm
plně kompatibilní s dodávanými artroskopickými trokary
163 | Artroskopická optika- trokar pochva, 4 mm |  | 5 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | vysokoprůtoková konstrukce |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
2 ventilový
plně kompatibilní s dodávanými artroskopickými optikami
164 | Artroskopická optika- trokar spike, 4 mm |  | 5 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | vysokoprůtoková konstrukce |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
2 ventilový
plně kompatibilní s dodávanými artroskopickými optikami a trokarovými pochvami
součástí dodávky bude trokarový bodec tupý
165 | Světlovodný kabel |  | 5 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | délka min 3 m |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
průměr min 4,25 mm
zajištění kompatibility se stávajícím a dodávaným přístrojovým vybavením
166 | Artroskopický motorový nástroj shaver (mikrodebridor) |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | otáčky v rozmezí minimálně od 500 do 7000/min |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
oscilace minimálně 2000/min
integrovaný do artroskopické pumpy nebo samostatný přístroj
187 | Přístrojový vozík + příslušenství |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | přístrojový vozík na endoskopickou sestavu |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
izolační transformátor
stavitelné rameno na centrální LCD monitor
police pro klávesnici
držák na nožní pedál
stativ na infúzní vaky
držák na kamerovou hlavu
194 | Záznamové zařízení |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | HD video záznamové zařízení certifikované pro použití na operačních sálech |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
min. 7“ dotykový LCD
možnost ovládání foto/video z kamerové hlavy endoskopu
záznam videa ve formátu Full HD
záznam statických snímků ve vysokém rozlišení
obrazové výstupy: HD-SDI
vytváření jednotlivých snímků i videosekvencí
konverze do MPEG-2 či MPEG-4
ukládání záznamu do interní paměti o kapacitě alespoň 320GB
export dat a možnost ukládání do NIS
export obrazových záznamů na USB externí paměťové médium ve formátech spustitelných v počítači

## 3
Část 03: | ENDOSKOPIE - 3
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
196, 198 | Terapeutický fibrobronchoskop |  | 2 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | optický systém: |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
zorné pole minimálně 120°
směr pohledu přímý pohled
hloubka pole minimálně 3,0 – 50,0 mm
minimální rozlišovací vzdálenost instrumentária od distálního konce 5,0 mm
zaváděcí tubus:
zevní průměr distálního konce maximálně 5,9 mm
zevní průměr tubusu maximálně 6,0 mm
pracovní délka minimálně 600,0 mm
celková délka maximálně 900,0 mm
pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 2,8 mm
ohybová část – rozsah angulace:
nahoru minimálně 180°
dolů minimálně 130°
Přístroj musí být z důvodu ochrany předchozích investic plně propojitelný - kompatibilní se stávajícími videoendoskopickými systémy na pracovišti zadavatele. Jedná se kamerové hlavy a světelné zdroje Olympus.
* | Zdroj světla bronchoskopu |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Použití pro videoendoskopy s CCD barevným videočipem, fiberoendoskopy a chirurgické aplikace. |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Možnost jednoduché napojení endoskopu do videořetězce bez nutnosti použití vodotěsného krytu nebo kabelu.
Automatické uložení předchozího nastavení.
Zařízení musí umožňovat systém zobrazování pro zvýraznění zánětlivých chorob a novotvarových lézí, např. úzkopásmové zobrazení, k osvětlení pozorované oblasti úzkými pásmy různých vlnových délek.
Hlavní vyšetřovací lampa - 300W xenonová lampa nebo LED se stejnou svítivostí.
Průměrná životnost lampy – minimálně 500 provozních hodin.
Záložní lampa - 12V/35W halogen (není nutná u LED zdroje)
Integrovaná vzduchová pumpa nastavitelná nejméně ve třech krocích (stupních nastavení).
Přístroj musí být plně kompatibilní s endoskopickým vybavením, které je součástí této technické specifikace a z důvodu ochrany předchozích investic musí být plně kompatibilní se všemi stávajícími bronchoskopy na pracovišti zadavatele, tedy s BF-TE2 a BF-TE2, výrobce Olympus.
* Nově pořizované přístroje oproti původní žádosti

## 4
Část 04: | CHIRURGICKÉ NÁSTROJE A PŘÍSTROJE -1
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
168 | Artroskopický punch |  | 2 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | artroskopické kleště přímé |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
šířka střihu 2,7 mm
pro sheath 3 mm
délka cca 130 mm
rukojeť s čistícím konektorem
169 | Úchopové kleště na meniskus pro operaci dle Schlesingera (Hermann Schlesinger, rakouský chirurg 1868-1934) |  | 2 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | úchopové kleště na meniskus |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
délka cca 105 mm
se zámkem s "myším" zubem
přímý dřík
170 | Artroskopický háček |  | 2 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | artroskopický háček |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
prům. 4,4 mm
délka cca 228 mm
opatřený stupnicí
173 | Nástroj pro perkutánní suturu Achill. šlachy |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Nástroj na perkutánní ošetření ruptury Achillovy šlachy, dle obrázku |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
bez incise v oblasti ruptury
délka nástroje cca 278 mm
referenční
resterilizovatelný nástroj
179 | Instrumentarium na uvolnění karpálního tunelu artroskopicky |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Pracovní ručka skládající se z: |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
ručky pro endoskopické operace syndromu karpálního tunelu
zavádějícího systému
rigidní optiky o průměru 4mm, délky 170 mm
okuláru rigidní optiky
zaváděcí pochva o průměru 5 mm, s podélnou drážkou
obturátor o průměru 5 mm, délky 65 mm
Instrumentárium k pracovní ručce:
preparační sonda 1ks
pátradlo 1ks
držák na nože 1ks
nožík s plošinkou 1ks
nožík s vykrojenou koncovkou 1ks
180 | Sada artroskopických nástrojů na operativu malých kloubů |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Sada artroskopických nástrojů na operativu malých kloubů |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Pátrací háček, dřík 71mm, 3,4mm zahnutí.
Punch na malé klouby, průměr 2,75mm, délka 65mm, rovný dřík, rovná špička.
Grasper na malé klouby, průměr 2,75mm, délka 65mm, rovný dřík, rovná špička.
Grasper na malé klouby, průměr 2,75mm, délka 65mm, rovný dřík, rovná špička - tupý.
Punch na malé klouby, průměr 2,75mm, délka 65mm, rovný dřík, špička 15st. nahoru.
Punch na malé klouby, průměr 2,75mm, délka 65mm, rovný dřík, špička 15st. Nahoru - široký.
Punch na malé klouby, průměr 2,75mm, délka 65mm, 90st. doprava, rovná špička.
Punch na malé klouby, průměr 2,75mm, délka 65mm, 90st. doleva, rovná špička.
Punch na malé klouby, průměr 2,75mm, délka 65mm, rovný dřík, špička 45st. doprava.
Punch na malé klouby, průměr 2,75mm, délka 65mm, rovný dřík, špička 45st. doleva.
Sterilizační box pro přehledné umístění celé sady nástrojů.
183 | Trakční věž pro operace zápěstí |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Trakční věž pro operace zápěstí |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Trakční věž umožňující trakci při artroskopických operacích zápěstí nebo operacích zlomenin, v poloze přirozené pro pacienta.
Trakce prováděna přes sterilní čínské prsty.
Autoklávovatelné, plně nastavitelné rameno umožňující nastavení ruky ve více směrech.
Možnost plné pronace i supinace ruky a jejího zafixování.
4 velikosti atraumatických tzv. čínských prstů - S, M, L a XL.
RTG transparentní stabilizátor ruky.
185 | Cílící zařízení pro kotník |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Cílící zařízení pro kotník |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Cílič má umožňovat přesné umístění K-drátů k artrodéze kotníku použití kanylovaných šroubů, retrgrádní vrtání osteochondrálních lézí a další cílení v oblasti kotníku.
Pevný hliníkový rám pro cílení 1,1mm, 1,6mm a 2,4mm K-drátů.
Škála šablon se dvěma, třemi a čtřmi otvory o průměrech 1,1 a 1,6mm.
182 | Distraktor na operativu kotníku |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Distraktor na operativu kotníku |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Snadná montáž na standardní lišty operačního stolu.
Ergonomický design, ovládací a regulační mechanismus neomezující prostor operačního pole.
Měřič tahu pro přesné nastavení.
Jednoduše nastavitelný a plně sterilizovatelný.
Montáž do sterilního pole i přes sterilní krytí.

## 5
Část 05: | CHIRURGICKÉ NÁSTROJE A PŘÍSTROJE - 2
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
181 | Shaver |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Artroskopický shaver, až 8000 ot/min. |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Možnost současného použití dvou pracovních nástavců (např. vrtačka, shaver).
Ovládání ruční nebo nožní.
Barevný dotykový ovládací display.
Možnost nastavení alespoň tří režimů oscilace, max. oscilace až 3000 ot/min.
1 ks shaverové ručky, s ručním ovládáním.
Ručka univerzální jak pro standardní frézy na artroskopie velkých kloubů, tak na artroskopie malých kloubů.
Možnost umístit nový shaver na konzoli stávajícího systému pro vizualizaci – rozměry a ovládání umožňující umístění shaveru na společné konzoli).

## 6
Část 06: | CHIRURGICKÉ NÁSTROJE A PŘÍSTROJE - 3
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
0 | Generátor vakua-rekuperátor |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Přístroj pro přímou retransfúzi získané krve při ortopedických operacích. |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
generátor vakua
uzavřený okruh mezi odsávacím a retrasfúzním systémem
zachování sterility získané a zpětně podané krve
selektivní filtrační systém
sterilní membrána pro přívod a odvod vzduchu
Cenová nabídka na autotransfuzní soupravy, obsahující všechny spotřební části systému pro přímou retransfúzi.
Nabídka na dodání "starter kitu" spotřebních materiálů pro nejméně 20 operací

## 7
Část 07: | CHIRURGICKÉ NÁSTROJE A PŘÍSTROJE - 4
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
150 | Přístroj pro urychlení hojení ran |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | mobilní přístroj pro vytváření studené plasmy ionizací okolního vzduchu |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
bateriové napájení, hmotnost do 1,5 kg
frekvence: 420 Hz – 1220 Hz
šířka pulzu: 2,5us – 10us
max.proud: menší než 100 uA
automatické vypnutí
pacientská sonda
konvertor
min. 5 pracovních nástavců dle výběru uživatele
nabíječka (síťový adaptér)
kufřík
Informativní cenová nabídka na všechny spotřební materiály

## 8
Část 08: | CHIRURGICKÉ NÁSTROJE A PŘÍSTROJE - 5
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
151 | Přístroj pro podtlakovou terapii |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | přístroj pro vytváření kontrolovaného podtlaku na akutní nebo chronické ráně |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
pro chronické a akutní rány kůže, které nelze uzavřít primárním hojením ran
odvádění sekretu rány a frgmentů kůže z okolí rány kontrolovaným podtlakem
sběrné nádobě na sekret
možnost nepřerušovaného používání generátoru podtlaku po dobu až 7 dnů (při pravidelných kontrolách krytí rány)
sterilní systém nádobky
automatická regulace a sledování hodnot nastavené terapie na podtlakové jednotce
filtry proti pronikání kapalin, bakterií a zápachu do přístroje -
elektronická regulace podtlaku, max. 250 mmHg, min. 20 mmHg po krocích 5 mmHg
barevný displej s podsvícením
interní paměť na data o terapii
Informativní cenová nabídka na všechny spotřební materiály
Nabídka na dodání "starter kitu" materiálů pro nejméně 20 aplikací

## 9
Část 09: | CHIRURGICKÉ NÁSTROJE A PŘÍSTROJE - 6
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
144 |  | Koagulace (Elektrochirurgická jednotka) | 1 | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
výstupní VF výkon – bipolární 60 W, monopolární min. 60 W
kombinovaná monopolární zásuvka pro zapojení 3 kolíkové nebo 1 kolíkové koncovky kabelu o průměru 5 mm
kombinovaná bipolární zásuvka pro zapojení 2 kolíkové koncovky kabelu
zobrazení údajů nastavení
vnitřní uzavřený chladicí systém, který nenaruší sterilitu prostředí
automatická regulace výstupního výkonu
aktivace nástroje ručním spínačem anebo nožním pedálem
automatické střídání aktivace jednotlivých výstupů podle použitého nástroje
indikace chybových stavů – optická a akustická
regulace hlasitosti indikačních signálů
možnost připojení neutrální elektrody se dvěma segmenty - monitorace kontaktu elektrody s tělem pacienta
standardní příslušenství pro řez a koagulaci, s cenovou nabídkou příslušenství
Požadované typy řezu a koagulace:
bipolární koagulace - 1 mód (koagulace povrchová)
monopolární řez - 2 módy (řez běžný, řez s hemostázou)
monopolární koagulace - 2 módy (koagulace povrchová, koagulace hloubková)
u všech typů řezu a koagulace možnost plynulého nastavení omezení výkonu

## 10
Část 10: | CHIRURGICKÉ NÁSTROJE A PŘÍSTROJE - 7
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
154 | Systém flexibilních předvrtávačů |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | ucelený systém pro frézování dutin dlouhých kostí |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
bezešvý kanylovaný flexibilní vodící unašeč
výměnné frézovací hlavice pro opakované použití
veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu
Min. sestava:
Krátký unašeč – 1ks
Dlouhý unašeč – 1ls
Výměnné hlavice (prům 8-15 mm) – min 15ks
Vodící drát s kuličkou, krátký (délka min. 95 cm)
Vodící drát s kuličkou, dlouhý (délka min. 115 cm)
Pátrací nástavce (rovný, vyhnutý) – 2ks
Ruční předvrtávací trny (6, 7, 8 mm) – 3ks
Kleště pro přidržení drátu
Sterilizační síto pro uložení nástrojů
155 | Kompresní-distrakční zařízení |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | ucelený systém pro repozici, kompresi a distrakci kostí nohy |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
pro opakované použití s piny 2.0, 2.5 a 3.0 mm
veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu
Min. sestava:
Kompletní sestava kompresně distrakčního zařízení
Pin 2.0 – 10ks
Pin 2.5 – 10ks
Pin 3.0 – 10ks
Sterilizační síto pro uložení nástrojů
171 | Kolineární repoziční svorka komplet |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | pro dočasnou repozici a fixaci fraktury při operačním výkonu |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
s možností posunu branží v ose
s možností zavedení K drátu po repozici přes branže, kanylace min. 2,5 mm
veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu
Min. sestava:
Kolineární kleště pro nástavce – 1ks
Nástavec pro perkutánní repozici – 1ks
Nástavec Hohmanův pro repozici – 1ks
Nástavec pro repozici periartikulární zlomeniny – 1ks
Kanylovaný vidlicový nástavec pro uchycení na posuvnou branži – 1ks
Kanylovaný hrotový nástavec pro uchycení na posuvnou branži – 1ks
Disk s hroty pro uchycení na posuvnou branži – 1ks
Plochý klíč 13 mm – 1ks
Sterilizační kazeta pro uložení nástrojů
172 | Velký distraktor + rozpínací kleště |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | dočasný distrakční nástroj pro repozici fraktury dlouhých kostí při operačním výkonu |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
miniinvazivní nástroj pro hluboké rozevření měkkých tkání
možnost opakovaného použití
veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu
sestava:
distraktor – závitová tyč (délka 45-50 cm a 30-35 cm)
rozvěrací kleště se 4x výměnnými paknami (délka cca 2x35 mm a 2x75 mm)
sterilizační síto pro uložení nástrojů pro velký distraktor
175 | Lavice na přípravu štěpu pro ortopedii |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | lavice na přípravu štěpu ACL (Anterior Cruciate Ligament) |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
variabilní konstrukce pro uchycení štěpu ST i BTB
vyměnitelná řezací deska
možnost tonizace štěpu - měrka šířky štěpu 5 – 12mm (měřitelná po 0,5mm)
176 | Prošívací přístroj |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | nástroj určený k prošití měkkých tkání pomocí vyměnitelné penetrační jehly |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
automatické zachycení a vytažení vlákna po prošití
možnosti vytažení stehu pomocí zpětného háčku v horní čelisti nástroje
možnost regulace délky vysunutí penetrační jehly v rozpětí 0,5cm – 1,6cm
177 | Odběrový nůž na odběr štěpu |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | odběrový nůž pro odběr šlachového štěpu pro plastiku ACL |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
s otevřenou koncovkou typu “Pigtail"
nástroj pro opakované použití

## 11
Část 11: | CHIRURGICKÉ NÁSTROJE A PŘÍSTROJE - 8
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
161 | Proplachová pumpa + ovládací pedál |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | artroskopická pumpa typu Fluid Management. Zadavatel připouští i jiné rovnocenné řešení. |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
objemová a tlaková regulace průtoku
ovládání nožním pedálem

## 12
Část 12: | CHIRURGICKÉ NÁSTROJE A PŘÍSTROJE - 9
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
167 | Přístroj pro artroskopické odstraňování měkkých tkání vaporizací |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | přístroj pro artroskopické odstraňování měkkých tkání vaporizací z nitrokloubního prostoru k jejich řezání, koagulaci a termální modifikaci, kompletní generátor s ovládacím pedálem a základní sadou nástrojů |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
bipolární výstup
ovládání bezdrátovým nožním spínačem a ovládacími tlačítky na „sondě“

## 13
Část 13: | CHIRURGICKÉ NÁSTROJE A PŘÍSTROJE - 10
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
188 | Motorový nástroj pila, pro traumatologii |  | 2 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | jednoúčelový bateriový přístroj s vyjímatelným motorem, bateriemi a řídící elektronikou pro použití v traumatologii a ortopedii, sagitální |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
aretace pilového sklíčidla po 45°
výstupní mechanický výkon přístroje: min. 170W (± 10%)
dlouhoživotná baterie s minimálním samovybíjením
veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu včetně nabíječky baterií
Min. sestava:
Tělo – 1ks
Baterie – 2 ks
Víko – 1ks
189 | Motorový nástroj Oscilační pila |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | jednoúčelový bateriový nástroj, pro použití v ortopedii, umožňující oscilační pilování |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
aretace pilového sklíčidla po 45°
upnutí pilového listu do 100 mm
výstupní mechanický výkon přístroje: min. 190W (± 10%)
dlouhoživotná baterie s minimálním samovybíjením
veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu
Min. sestava:
Tělo – 1ks
Baterie – 2 ks
Bateriové pouzdro – 1ks
190 | Motorový nástroj Reamer včetně nástavců |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | bateriový přístroj s výměnnými nástavci pro použití v ortopedii umožňující frézování a vrtání |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
průchodnost pro vodící drát min. ø 4 mm
výstupní mechanický výkon přístroje: min. 190W (± 10%)
dlouhoživotná baterie s minimálním samovybíjením
veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu
Min. sestava:
Tělo – 1ks
Baterie – 2 ks
Bateriové pouzdro – 1ks
Rychlospojka AO (ASIF velká (šestihran, rychlost max. 350 ot./min pro frézování) – 1ks
Podavač pro Kirschnerovy dráty (ø1,5 - 4.0 mm) – 1ks
Sklíčidlo tříčelisťové velké s klíčem (typ Jacobs, rychlost min. 900 ot./min pro vrtání) – 1ks
Sklíčidlo Trinkle (rychlost max. 350 ot./min pro frézování) – 1ks
Sterilizační síto pro mytí a uložení
Nabíjecí stanice (min. 4 nabíjecí sloty) – 1ks
191 | Motorový nástroj kombinovaný (pila a reamer v jednom) + recipr. nástavec pro systém tkáňové regenerace |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | modulární bateriový přístroj s vyjímatelným motorem, bateriemi a řídící elektronikou pro použití v traumatologii a ortopedii (tělo s výměnnými nástavci) umožňující vrtání (i oscilační), frézování a pilování (sagitální + reciproční) |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
možnost rozšíření o další příslušenství (RTG transparentní nástavec, sternální reciproční nástavec, momentové šroubovací nástavce atp.)
průchodnost těla pro vodící drát min. ø 4 mm
výstupní mechanický výkon přístroje: min. 170W (± 10%)
dlouhoživotná baterie s minimálním samovybíjením
veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu
Min. sestava:
Tělo – 1ks
Baterie – 2 ks
Víko – 1ks
Rychlospojka AO(ASIF malá (s ploškou, rychlost min. 1400 ot./min pro vrtání) – 1ks
Rychlospojka AO(ASIF velká (šestihran, rychlost max. 350 ot./min pro frézování) – 1ks
Podavač pro Kirschnerovy dráty (ø1.0 - 4.0 mm) – 1ks
Sklíčidlo tříčelisťové velké s klíčem (Jacobs, rychlost min. 1400 ot./min pro vrtání) – 1ks
Reciproční nástavec pro pilování – 1ks
Sterilizační síto pro mytí a uložení

## 14
Část 14: | CHIRURGICKÉ NÁSTROJE A PŘÍSTROJE - 11
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
193 | Nástavec na oscilační pilování - doplnění stávajícího systému Colibri (Synthes). |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | oscilační pilový nástavec |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Min. sestava: Pilový nástavec oscilační – 1ks

## 15
Část 15: | ANESTEZIE, INTENZIVNÍ PÉČE - 1
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
35 | Přístroj pro umělou plicní ventilaci |  | 5 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | ventilátor modulární koncepce umožňující flexibilní pokrytí požadavků oddělení ARO |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
časově řízený, objemový ventilační přístroj pro dlouhodobou ventilaci pacientů všech věkových skupin s ovládáním pomocí dotykové obrazovky s min. 15" displejem, individuální konfigurace obrazovky s možností uložení min 3 nezávislých zobrazení nebo ovládání samostatnými prvky
Automatické detekce připojení pacienta
Nabídka ventilačních režimů (min.):
objemově řízená ventilace: VC-CMV, VC-AC, VC-SIMV
tlakově řízená ventilace: PC-CMV, PC-SIMV, PC-AC, PCV s garantovaným objemem, tlaková ventilace na dvou úrovních, PC-APRV, PC-PSV, Spontaneous breathing, SPN-CPAP/VS, SPN-CPAP/PS, SPN-CPAP
Apnoická ventilace
Neinvazivní ventilace pro všechny výše uvedené ventilační režimy
Kompenzace odporu rourky plně nastavitelná dle aktuálně použité kanyly s možností aktivace/deaktivace
Grafické zobrazení závislostí (mechanika plic), možnost referenční křivky
možnost grafické a numerické analýzy křivek - určování a výpočet inflexních bodů
Grafické interpretace plicní mechaniky
Monitorace hodnot PAW, Pplat, Peak, Peep, Pmean, CPAP, Pmin, f a fspont , MV a MVspont, Cdyn, R, RSB
Grafické odlišení řízeného a spontáního flow – grafické znázornění spontánní aktivity pacienta
Možnost měření intraalveolárního, nebo jiného externího tlaku
Automatické měření oklusního tlaku P0.1, intristického Peep
Záznam grafických a numerických trendů alespoň 70 hod
Záznam alarmových hlášení, změn nastavení ventilátoru a vlastního nastavení ventilátoru
Flowtrigger v rozsahu min 1 až 9 l /min
Automatický režim přípravy pro bronchotoaletu
Manuální spouštění dechů a „inspirační a expirační hold“
Mikronebulizace léků
Kontrola bronchiální obstrukce
Kontrola skutečného objemu Vt, automatická kompenzace dýchacího okruhů
Paramagnetická analýza O2
Kompatibilita s monitory vitálních funkcí na ARO - Midray Bene View T8.
kapnometrie – min. monitorace hodnot etCO2 s metabolickým měřením energetické spotřeny kriticky nemocných pacientů (RQ, EE - kcal/den), měřena přenositelným modulem etCO2 použitelným v každém lůžkovém monitoru.
automatický režim pro podporu weaningu se zpětnovazební kontrolou alespoň VT, f, etCO2
Možnost uložení individuální konfigurace pro jednotlivé uživatele
Jednoduše vyjímatelný a rozebíratelný exspirační ventil pro nejvyšší stupeň sterilizace a desinfekce v autoklávu
Plně automatická kalibrace všech senzorů bez omezení provozu přístroje
Záložní baterie 90 minut provozu
Startovací zásoba všech filtrů a jednorázových snímačů
47 |  | Anesteziologický přístroj s monitorem. Přístroj kompatibilní se stávajícím vybavením (Mindray WATO), mnimálně stejná obsluha, stejné příslušenství. | 2 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Modulárně stavěný anesteziologický přístroj pro vedení anestezie pacientů všech věkových skupin, s pacientským modulárním monitorem životních funkcí od jednoho výrobce pro jednoduché ovládání celé sestavy |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Nízké provozní náklady
Uživatelské rozhraní a kompletní ovládání v ČJ
Součástí anesteziologického přístroje integrovaný modul analýzy anesteziologických plynů
Dotyková ovládací obrazovka pro nastavení všech ventilačních parametrů, průtoků plynů, alarmových hodnot
Druhý způsob ovládání pomocí kláves rychlého přístupu a nejlépe dvou-funkčního otočného ovladače
Min. velikost obrazovky ventilátoru 12“
Zobrazení min. 3 vybraných křivek současně (průtok, tlak, objem, CO2, BIS), se současným zobrazením
min. jedné vybrané spirometrické smyčky (P/V, Flow/V)
Min. 24 hod. číselné a grafické trendové záznamy ventilačních parametrů, průběhu ventilace
Záznamy všech alarmů a událostí, samostatné technické alarmy
Zobrazení času, stopky
Pojízdné provedení s brzděnými kolečky
Připojení k centrálnímu rozvodu medicinálních plynů - Air, N2O, O2
a zálohové připojení k tlakovým lahvím O2, N2O umístěných na podvozku přístroje
Pracovní plocha pro dokumentaci s integrovaným osvětlením
Těsný pacientský okruh se systémem odtahu přebytečných plynů
Aktivně vyhřívaný ventilační systém včetně ventilové komory
Dýchací okruh a absorbér CO2 vhodný pro rychlý úvod do anestézie
Připojení jednocestného dýchacího systému bez nutnosti rozebírání nebo rozpojování částí dýchacího okruhu nebo absorbéru CO2
Integrovaná odsávačka pro odsávání sekretu vč. základního příslušenství, ovládání odsávačky musí být dobře přístupné z pracovního místa anesteziologa
Nezávislý průtokoměr O2 pro inhalační terapii
Pozice pro nasazení celkem dvou nezávislých odpařovačů s volitelnými anestetiky, s ochranou proti současné aktivaci obou odpařovačů. Nemocnice Klatovy určí požadovaný typ připojení.
Elektronicky řízený ventilátor s pneumatickým pohonem, řešení s ascendentním pohybem vaku ve válci pro okamžité rozpoznání netěsnosti systému
Kompenzace příkonu čerstvých plynů a poddajnosti (kompliance) pacientského okruhu
Automatické funkční testování celého přístroje včetně kontroly těsnosti vnitřního pneumatického systému, pacientského okruhu a vaku pro manuální ventilaci, v akutních případech s okamžitým uvedením
do provozu obejitím testů
Možnost přepnutí ruční a řízené ventilace s automatickou elektronickou funkcí ovládání ventilátoru
Vedení anestézie s malými průtoky čerstvých plynů - low flow a minimal flow
Provedení s elektronickými průtokoměry pro přesné dávkování směsi čerstvých plynů
Automatické směšování čerstvé směsi s ochranou proti podání hypoxické směsi
Modul analýzy anesteziologických plynů se zobrazením na obrazovce ventilátoru pro inspirační a exspirační hodnoty (Fi + Et) O2, N2O, CO2 a anesteziologické plyny, s automatickou identifikací použitého anestetika a návratem analyzovaného vzorku plynů zpět do pacientského okruhu
Modul analýzy přenositelný do pacientského modulárního monitoru se zobrazením na monitoru životních funkcí dle aktuálního požadavku anesteziologa
Paramagnetické měření O2
Minimální alveolární koncentrace MAC přepočtená na věk pacienta
Možnost rozšíření modulu anesteziologických plynů o měření bispektrálního indexu mozkové aktivity pacienta
Dechový objem v min. rozsahu 20 - 1500 ml
PEEP min. 0-30 cm H2O
Režimy ventilace:
VCV (objemově řízená ventilace)
PCV (tlakově řízená ventilace)
PCV-VG (tlakově řízená ventilace s garantovaným objemem)
SIMV (tlaková, objemová)
PSV (tlaková podpora v režimech SIMV, PCV a spontánní ventilace)
Manuální ventilace
Ostatní požadavky:
Kompletní příslušenství, nutné pro zahájení plného provozu, starter kit všech materiálů
Provoz 230V, integrovaný akumulátor na min. 60 min záložního provozu
Rameno pro umístění monitoru bude součástí dodávky přístroje
Modulární monitor životních funkcí kompatibilní s anesteziologickým přístrojem
Uživatelské rozhraní a kompletní ovládání v ČJ
Monitorace pacientů všech věkových kategorií
Barevná dotyková ovládací obrazovka min. 12“
Druhý způsob ovládání pomocí kláves rychlého přístupu a nejlépe dvou-funkčního otočného ovladače
Zobrazení křivek v min. 8 stopách a 4 digitálních polích.
Měřené parametry: 3/ 5 svodové EKG, základní arytmie, analýza ST úseku, detekce stimulačního impulzu
Respirace, zobrazení křivky a číselně frekvence
SpO2, zobrazení pletysmografické křivky, číselně saturace, perfusní index, automatické rozpoznání čidla
NIBP, sys/dia/střední tlak, měření AUTO/MAN, funkce venepunkce
2x teplota
2x IBP
Slot s pro přenositelný modul analýzy anesteziologických plynů z anesteziologického přístroje do pacientského modulárního monitoru životních funkcí dle aktuálního požadavku anesteziologa
Zobrazení přeneseného modulu analýzy anesteziologických plynů se zobrazením na obrazovce monitoru pro inspirační a exspirační hodnoty (Fi + Et) O2, N2O, CO2 a anesteziologické plyny, s automatickou identifikací použitého anestetika a návratem analyzovaného vzorku plynů zpět do pacientského okruhu
Paramagnetické měření O2
Minimální alveolární koncentrace MAC přepočtená na věk pacienta
Možnost rozšíření modulu anesteziologických plynů o měření bispektrálního indexu mozkové aktivity pacienta
Světelné a zvukové alarmy min. tří úrovní, samostatné technické alarmy
Paměť trendů min. 72 hodin, grafické i číselné veškerých parametrů
Standby
Kompletní příslušenství, nutné pro zahájení plného provozu
Provoz 230 V, záloha baterií minimálně na 2 hodiny provozu
7 | Telemetrické sledování lůžek - rozšíření stávajícího monitorovacího systému |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Parametry pacientské jednotky, další technické požadavky:
|  | Telemetrický systém pro 4 pacienty pracující na principu přenosu signálu z pacientské jednotky |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
(vysílač) do centrální stanice, jejíž součástí je přijímač telemetrie s možností dalšího rozšíření. Připojení ke stávajícímu systému CMS Hypervisor na odd. JIP, úprava antenního systému pro rozšíření sledované oblasti.
Snímání 3/5 svodového EKG, detekce stimulátoru, odpojení svodu.
Analýza arytmií, měření ST segmentu na monitoru centrální stanice
Zobrazení EKG v reálném čase na obrazovce centrální stanice prostřednictvím signálu z telemetrického vysílače bez nutnosti přepojování pacientského kabelu
Výběr zobrazení všech monitorovaných EKG svodů, dle aktuální potřeby – na monitoru centrální stanice
Napájení vysílačů z alkalických článků nebo z akumulátorů
Výdrž baterie ve vysílači v režimu EKG min. 90 hod., v režimu nízké spotřeby min. 200 hod.
Pacientská jednotka musí být odolná vůči defibrilaci.
Stupeň ochrany proti vniknutí tekutiny min. IPX3
Na vysílači samostatný ovladač pro označení vzniklé mimořádné události, samostatný spínač pro přivolání sestry a indikátor komunikace
Hmotnost pacientské jednotky < 160 g (bez baterií, svodů EKG)
Na monitoru centrální stanice aktuální zobrazení indikátoru síly (kvality) signálu, stavu baterií v pacientských jednotkách, pro každou jednotku (vysílač) zvlášť
Připojení na centrální monitorovací systém CMS pro zobrazení, tisk a archivaci monitorovaných dat:
kompletní ovládání v českém jazyce
výběr sledovaných parametrů a křivek
sledování až 4 křivek u každého pacienta (min.16 pacientů) v reálném čase
režim zobrazení velkých čísel
světelné a zvukové alarmy, min 3 úrovně alarmů životních funkcí, samostatné technické alarmy
zobrazení, vyhodnocení a záznam alarmů na centrále
možnost zobrazení, vyhodnocení a záznam grafických a numerických trendů všech parametrů na centrále
trendové hodnoty 240 hodin, kontinuální záznam všech křivek, prohlížení 240 hodin plných křivek
výpis alarmových hlášení
kompletní analýza arytmií
tisk alarmů, trendů, křivek, pacientských zápisů, tisk záznamu v reálném čase
možnost detailního pozorování a analýza vybraného pacienta
ovládací klávesnice, myš
min.19“ displej
tiskárna
36 | Modul PICCO k monitoru Bene View T8 - doplnění stávajícího monitoru |  | 4 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Plně kompatibilní PiCCO modul pro stávající monitory BeneView T5/8 MINDRAY
|  | Kompletní přenos datových údajů, křivek na základní monitor. |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Pro měření a výpočty hemodynamického a volumetrického monitorování pomocí PiCCO technologie
Měřící metoda transpulmonální termodiluce
Konfigurovatelný pavoukový diagram
Široký rozsah měřených a dopočítávaných hemodynamických parametrů
Kompletní sada příslušenství PiCCO
38 | Modul BIS k monitoru Bene View T8 - doplnění |  | 4 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Plně kompatibilní BIS modul pro stávající monitory BeneView T5/8 MINDRAY
|  | Přenos všech informací, křivek, číselných údajů i trendů na základní monitor. |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Jednokanálový nebo čtyřkanálový monitoring bispektrálního indexu stavu mozku pro správné dávkování anestezie a sedace.
Oboustranné nebo jednostranné monitorování BIS mozku podle použitého čidla.
Zobrazení číselných i grafických hodnot, průběh křivek EEG
Rozšířené zobrazení DSA
Trendy sekundárních parametrů
Sada příslušenství pro provoz, včetně nalepovacích snímačů
45 | Přenosný modul T1 vitálních funkcí - doplnění stávající sestavy |  | 2 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Plně kompatibilní mobilní monitor - modul pro stávající monitory BeneView T5/8 MINDRAY
|  | Pro všechny kategorie pacientů |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Kompletní ovládání v ČJ
Přenos všech informací, křivek, číselných údajů i trendů na základní monitor a CMS
5“ barevný dotykový ovládací displej
Provozní baterie na min.4,5 hodin provozu
Paměť min.120 hod. trendů
Monitorované parametry:
3/5 svodé EKG
Kaskádovité zobrazení křivky jednoho svodu ve dvou polích obrazovky
Zobrazení tepové frekvence
Analýza arytmií, analýza ST segmentu, detekce stimulačního impulzu
Respirace, zobrazení respirační křivky a frekvence respirace
SpO2, zobrazení údaje SpO2, pletysmografické křivky, automatické rozpoznání snímače
2x teplota
2x IBP
Sada příslušenství pro provoz:
EKG kabel se svody
Snímač SpO2 s propojovacím kabel
Manžeta NIBP s propojovací hadičkou
Provozní baterie
Držák pro transport

## 16
Část 16: | ANESTEZIE, INTENZIVNÍ PÉČE - 2
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
* | Elektrická odsávačka (sloučené 2 požadavky) |  | 8 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | napájení 230 V/50 Hz, světelná signalizace provozu |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
podtlak min. -90 kPa
nominální rychlost sání min. 40 l/min
efektivní rychlost sání min. 35 l/min
nízká hlučnost max.40 dB
pojízdný stojan
autoklávovatelná 2l láhev na sekret s možností používání jednorázových vaků na sekret
plynulá regulace vakua
bezpečnostní regulátor podtlaku
barevně rozlišený manovakuometr
ochrana proti přesátí
silikonové odsávací hadice
držák lahví – eurolišta s možností umístění dalšího příslušenství

## 17
Část 17: | ANESTEZIE, INTENZIVNÍ PÉČE - 3
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
42 | Resuscitační kufr |  | 6 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Hliníkový resuscitační kufr s výbavou pro neodkladnou resuscitaci s výbavou |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Ruční resuscitátor (ambuvak) dvouplášťový s ochranou proti barotrumatu¨
včetně pacientského ventilu, anatomické masky s těsnící manžetou a rezervoáru kyslíku
Sada vzduchovodů (min.5 velikostí)
Laryngoskopická kovová sada s vláknovou světelnou technologií a LED zdrojem světla
Rukojeť laryngoskopu kovová průměr 28 mm
3 laryngoskopické lžíce Mc Intosh velikost 2, 3, 4
2 laryngoskopické lžíce Miller velikost 1, 2
Manuální odsávačka
Masážní kardiopumpa
59 | Sada: laryngoskop + lžíce č.3 a 4 + flexibilní |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Laryngoskopická kovová sada s vláknovou světelnou technologií a LED zdrojem světla, |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
resterilizovatelné kovové lžíce.
Rukojeť laryngoskopu kovová průměr 28 mm
Laryngoskopická lžíce Mc Intosh velikost 3
Laryngoskopická lžíce Mc Intosh velikost 4
Laryngoskopická lžíce FLEX Mc Intosh velikost 3
Laryngoskopická lžíce FLEX Mc Intosh velikost 4
Dobíjecí stojánek s dobíjecí baterií
78 | Nebulizátor |  | 2 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Nebulizační systém s mikropumpou pro účinnou nebulizaci léčiv |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Vhodný pro nebulizaci roztoků, suspenzí
Použití pro invaziní i neinvazivní ventilace nebo spontánní inhalaci pacienta
Řídící jednotka s připojením na USB
Adaptér pro 230 V
Nastavení doby nebulizace nebo kontinuální provoz
10 ks nebulizačních jednotek
57 | Teploměr digitální bezdotykový |  | 2 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | přesnost měření s odchylkou max. 0,2 °C |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
podsvícený displej
displej zobrazuje stav baterie
zvuková signalizace při změření teploty
(možnost vypnutí signalizace)
životnost provozu na baterie cca 2500 měření
automatického vypnutí při nečinnosti
147 | Mobilní operační světlo |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Mobilní operační – zákrokové světlo s LED technologií světelného zdroje |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Min. světelný výkon 60 000 lx /0,5 m
Homogenní světelný zdroj beze stínů
Min. průměr světelného pole 190 mm
Proměnná tepelná chromatičnost v min. rozsahu 3 500 – 4 500 K
Čtyřstupňová regulace intenzity světelného toku
Tříkloubový polohovací systém s bezpečnou aretací
Pětiramenný pojízdný stabilní stojan s brzdou
Napájení 230 V

## 18
Část 18: | ANESTEZIE, INTENZIVNÍ PÉČE - 4
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
79 | Resuscitátor pro přesně řízenou resuscitaci novorozenců a kojenců - podporu dýchání |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | resuscitátor pro přesně řízenou resuscitaci novorozenců a kojenců |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
poháněný plynem
vhodný pro ventilaci maskou i kanylou
pomáhá nastavit a udržovat funkční reziduální kapacitu plic FRC poskytnutím konzistentního PEEP během resuscitace
zabudovaný manometr pro sledování ventilačního tlaku
nastavení maximálního inspiračního tlaku
nastavení limitu maximálního tlaku

## 19
Část 19: | ANESTEZIE, INTENZIVNÍ PÉČE - 5
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
52, 53, 58, 75 | Transportní pulzní oxymetr (Transportní saturační O2 čidla) |  | 7 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Malý přenosný monitor SpO2, vhodný pro všechny věkové kategorie pacientů |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Vhodný pro krátká aktuální měření nebo kontinuální monitorování
Provoz na baterie, min. 30 hod. provozu na jednu sadu baterií
Min. 2“ barevný displej
Prstový senzor pro dospělé, pro opakované použití
Zobrazení saturace, srdeční frekvence, pletysmografické křivky SpO2
Indikace perfusního indexu
Identifikace min. 100 pacientů
Tabelární trendy min. 72 hodin
Automatické Standby při nečinnosti pro maximální úsporu energie baterií
Zvukové a světelné alarmy minimálně tří rozlišitelných úrovní
Zvukový a světelný indikátor provozu
Ochranné pouzdro
Kompletní ovládání v ČJ
alarmový managmant, saturační čidlo
74 | Monitor transportní |  | 2 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Monitor životních funkcí |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Uživatelské rozhraní a kompletní ovládání v ČJ
Monitorace pacientů všech věkových kategorií
Displej (obrazovka) min. 8“
Způsob ovládání pomocí kláves rychlého přístupu a nejlépe dvou-funkčního otočného ovladače
Zobrazení křivek v min. 4 stopách a 4 digitálních polích.
Měřené parametry: 3/ 5 svodové EKG, základní arytmie, analýza ST úseku, detekce stimulačního impulzu
Respirace, zobrazení křivky a číselně frekvence
SpO2, zobrazení pletysmografické křivky, číselně saturace, perfusní index, automatické rozpoznání čidla
NIBP, sys/dia/střední tlak, měření AUTO/MAN, funkce venepunkce
2x teplota
Světelné a zvukové alarmy min. tří úrovní, samostatné technické alarmy
Paměť trendů min. 120 hodin, grafické i číselné veškerých parametrů
Standby
Kompletní příslušenství, nutné pro zahájení plného provozu
Provoz 230 V, záloha baterií minimálně na 2 hodiny provozu, max. hmotnost do 5 kg.

## 20
Část 20: | ANESTEZIE, INTENZIVNÍ PÉČE - 6
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
40 | Transportní ventilátor |  | 2 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | transportní ventilátor pro děti a dospělé umožňující ventilaci od 5 kg hmotnosti |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
invazivní i neinvazivní ventilační podpora
Ovládání pomocí dotykové obrazovky nebo tlačítky přímých vstupů nebo otočným ovladačem, všechny způsoby jsou přijatelné
S alarmovým zabezpečením
bez závislosti na centrálním rozvodu stlačeného vzduchu a to i při výpadku zdroje elektrické energie nebo při transportu uvnitř nemocnice
vnitřní baterie na min 4 hodiny provozu s pohonem kompresorem, turbínou a pod.
ventilační režimy:
objemová ventilace, SIMV
tlaková ventilace, SIMV
tlaková podpora PS
P trigger
Flow trigger
CPAP
zálohová ventilace
systém monitorace tlaku v dýchacích cestách
zobrazení křivek tlaku, průtoku, objemu
plynulé nastavení FiO2 minimálně v rozsahu 21-100%
plynulé nastavení hodnoty PEEP
možnost provozu s připojením pouze ke kyslíku
Transportní provedení s možností uchycení na transportní lůžko, stojan apod.
hmotnost max. 7kg, ovládání v ČJ
transportní držák
startovací zásoba všech filtrů a jednorázových snímačů průtoku

## 21
Část 21: | ANESTEZIE, INTENZIVNÍ PÉČE - 7
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
43 | Uzavřený mobilní vozík k resuscitačnímu lůžku |  | 5 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Anesteziologický stolek |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
rozměry 600 x 580 x 980 mm
Celokovový vozík ve dvoustěnném provedení se zvukovou izolací
Elektrolyticky pozinkovaný plech s epoxypolyesterovou práškovou barvou
Odolný proti poškrábání, nárazu, běžným desinfekčním prostředků a UV záření
Nerezová pracovní deska, 3-stranná plastová galerie
Antistatická dvojitá kolečka z umělé hmoty o průměru min. 100 mm, nezanechavající šmouhy
Odolná proti korozi, 2 bržděná, plastové nárazníky
Korpus v barvě RAL 9006, čelní elementy v barvě RAL 1034
Madlo pro snadnou manipulaci - madlo vhodné pro různé výšky postavy personálu
5 zásuvek 600x150 mm
Vniřek zásuvek absolutně hladký - bez šroubů, a děr
Pojezdy zásuvek kryty proti případnému zatečení korpusem zásuvky
čela zásuvek s celoobvodovým silikonovým těsněním
Možnost upevnit na boky vozíku další příslušenství dle požadavku bez dodatečného vrtání děr
Příslušenství: multifunkční deska pro 2 řady zásobníků pro inj. Stříkačky a kanyly
Zásobník na inj. stříkačky a kanyly - 4 zásobníky
Zásobník na inj. stříkačky a kanyly - 5 zásobníků
Držák plastových pytlů s víkem z CNS
Sada boxů na odpadky
Otvírák ampulí
Toulec na katetry
Nerezový zásobník pro 1 balení rukavic zavěšen na gelerii
2x dělení do zásuvek (kříž)

## 22
Část 22: | ANESTEZIE, INTENZIVNÍ PÉČE - 8
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
142 | Defibrilátor |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Přenosný kompaktní defibrilátor / monitor |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Ovládání v ČJ
Bifázická technologie
Displej min. 7"
Zobrazení min. 3 křivek najednou
Rychlá doba nabíjení, méně než 5s na 200 J, méně než 8s na 360 J
Odnímatelné defibrilační elektrody (pádla) s integrovaným ovládáním volby velikosti výboje, ovládání nabíjení a spuštění výboje
Integrované dětské elektrody
Používání jednorázových nalepovacích elektrod
Defibrilace AED s obrazovým a hlasovým naváděním
Automatické interní bezpečné vybíjení při přerušení funkce defibrilace
Parametry monitorování:
EKG 3/5, snímání EKG volitelně s pádel nebo EKG kabelu, číselný údaj, křivka
Respirace, číselný údaj, křivka
Saturace SpO2, číselný údaj, pletysmografická křivka
Další požadavky:
Baterie min. 100 výbojů plným výkonem, kontrola stavu baterie bez nutnosti zapnutí přístroje
Vizuální a akustické kontrolní signály
Integrovaná tiskárna, min. 3 křivky současného záznamu
Archivace min. 100 posledních událostí a pacientů
Uložení min. 24 hod záznamu křivky EKG
Alfanumerické vkládání pacientských dat
Každých 24 hod. automatické testování přístroje bez nutnosti aktivace obsluhou
Brašna na příslušenství
Kompletní sada příslušenství
Hmotnost do 10 kg, rozměry umožňující přenos jednou osobou
44, 143, 174 | EKG přístroj 12-ti svodový (EKG přenosné EKG 12 svodové) - sloučené 3 požadavky |  | 6 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | 12 svodový EKG přístroj, |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
kontinuální monitoring se záznamem události (arytmií),
detekce kardiostimulátoru ze všech svodů
digitalizace EKG signálu
režimy snímání: automatický, manuální, sledování arytmií
software pro rozměření a interpretaci EKG záznamu od 0 roku věku až po dospělé
funkce pro náhled všech 12 křivek současně před tiskem či odesláním záznamu
vnitřní paměť minimálně na 100 EKG záznamů,
displej minimální velikosti 7” se zobrazením všech 12 svodů
klávesnice s funkčními klávesami
provozu ze sítě a na baterie (na baterie minimálně po dobu 3 hodin)
uživatelem volitelný tisk tisk 12 svodového záznamu na teplocitlivý papír formátu se všemi potřebnými údaji o pacientovi, nastavení a libovolné sestavy (oddělení, nemocnice apod.) Možnost tisku EKG záznamu na externí "počítačové" tiskárně na běžný kancelářský papír.
tisk na skládaný papír (ne role) velilkosti A4
rychlost posuvu papíru 5/25/50 mm/s
záruční i pozáruční servis v ČR
lokalizace do českého jazyka (menu, komunikace, ovládání,…)
součástí dodávky musí být export základních dat pacienta (rodné číslo, jméno, příjmení, pohlaví) a export EKG křivky v datové podobě (nikoliv její obrázek jako je - pdf, tif, jpg…)
EKG přístroj musí být umístěn na pojízdném vozíku.
splnění bezpečnostního standardu EN 60601-1
přístroj musí být dezinfikovatelný běžnými desinfekčními prostředky
připojení do sítě LAN
kompletní příslušenství – EKG kabel, končetinové a hrudní elektrody, pojízdný vozík, držák svodů
56 | EKG pás s rukojetí,univerzální |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | univerzální |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
pro dospělé
vhodný pro všechny typy EKG

## 23
Část 23: | REHABILITACE - 1
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
13 | Vakuová kompresní terapie |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | přístroj pro léčbu poruch prokrvení končetin, jejich váznoucího metabolismu a zhoršené trofiky |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
střídání podtlakové a přetlakové fáze
přístroj samočinně udržuje hermetické utěsnění končetiny v léčebném válci
přehledně řazená nabídka předprogramovaných léčebných procedur
integrovaný počítač s dotykovým grafickým displejem
motorické polohování aplikačního válce
tlak produkovaný v aplikátoru: léčebně max. +/- 15 kPa; kompresor max. +/- 25 kPa
tlak produkovaný v manžetě: max. 25 kPa
grafické monitorování časového průběhu procedury
bezpečnostní systém - průběžná kontrola procedury
polohovatelné křeslo
sada těsnících manžet
14 | Terapeutický ultrazvuk |  | 2 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | přístroj pro aplikaci terapeutického ultrazvuku |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
frekvence 1 a 3 MHz
kontinuální a pulzní režim
UZ intenzita 0-3 W/cm2
možnost připojit bezobslužnou ultrazvukovou hlavici s elektrickou vakuovou jednotkou
multifrekvenční systém umožňující použití dvou různých frekvencí ultrazvuku
2 typy modulace – Amplitudní a Duty Cycle modulace
dynamická ultrazvuková hlavice o velikosti 5 cm2
kontinuální i pulzní režim (5, 10, 20, 33, 50, 80%)
25 předprogramovaných protokolů pro dynamickou aplikaci
50 programů pro bezobslužné aplikace
20 pozic pro vlastní uživatelské protokoly
dotykový displej, hands free aplikátor
akustická a vizuální kontrola kontaktu hlavice s pacientem
stolek nebo stojan
15 | Lokální kryoterapie |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | přístroj pro aplikaci chladové terapie |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
studený vzduch až -30°C
regulovatelná rychlost proudícího vzduchu
nastavitelný čas
LCD displej s podsvícením
doba terapie 30 s až 10 min
více programů, z toho min. 6 přednastavených a 3 definované uživatelem
aplikační hadice min. 1,5 m
průměry nástavců 5, 10, 15 a 20 mm
kolečka pro snadnou manipulaci

## 24
Část 24: | REHABILITACE - 2
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
18 | Motodlaha pro koleno a kyčel |  | 2 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | řízení pomocí programovatelného ovladače s piktogramy |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
rychlé nastavení na anatomické rozměry pacienta od 120 do 200 cm
rozsah pohybu v kolenním kloubu min. od -10° v extenzi do 120° ve flexi,
rozsah pohybu v kyčelním kloubu min. od 0° v extenzi do 115° ve flexi.
plynulé nastavení rychlosti min. od 20° do 200°/ min.
postupné zvyšování rozsahu pohybu (zahřívací program)
režim protažení - pomalé navýšení max. rozsahu o 5° s následnou oscilací
režim oscilace – opakování posledních 10°
nastavení doby cvičení
nastavení pauz v krajních polohách (obě samostatně)
nastavení zpětného chodu (bezpečnostní prvek)
nastavení plynulého rozsahu pohybu podle potřeb pacienta
grafické znázornění rehabilitace
možnost nastavení speciálních programů - komfort
přístroj musí být bez přestavby použitelný pro rehabilitaci pravé / levé končetiny
požadované příslušenství z lehce omyvatelného materiálu - podpěry stehna, lýtka a botička, protiskluzová podložka
hmotnost do 11 kg
transportní vozík umožňující cvičení na lůžku bez snímání motodlahy z vozíku
19 | Motodlaha pro rameno |  | 2 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | programovatelná ramenní rehabilitační motodlaha |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
motodlaha řízena dálkovým ovladačem s čipovou kartou pacienta, na které se zaznamenávají léčebná data – monitoring rehabilitace
Ovládání - displej s obrázky
anatomický pohyb – plně synchronizované motory a individuální nastavení všech léčebných parametrů
Možnost uložení zdravé končetiny
nastavitelná opěrka hlavy a zad a vodič krční páteře
Přestavba – technika přestavby pro levostrannou a pravostrannou rehabilitaci
dálkové ovládání s čipovou kartu pacienta
možnost přenosu léčebných dat do PC
Údržba, manipulace a transport uživatelem
zahřívací program - postupné zvyšování rozsahu pohybu
oscilace – četnější opakování mezních 10°
protažení – postupné zvyšování rozsahu pohybu
zpětný chod – bezpečnostní prvek
plynulá regulace rychlosti od 20° do 200° / min
nastavení doby trvání terapie
nastavení pauz v krajních polohách (obě samostatně)
asynchronní chod motorů
izolované pohyby - možnost vypnutí jednoho motoru
Rozsahy pohybu:
abdukce /addukce 30° – 175°
vnitřní / vnější rotace -60° až 90°
elevace (flexe) 30° – 175°
anteverze / retroverze – manuálně 0° – 120°

## 25
Část 25: | REHABILITACE - 3
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
20 | Motomed pro HK a DK vleže |  | 2 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | trenažér pro horní a dolní končetiny |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Zařízení pro pohybovou léčbu pacientů dlouhodobě připoutaných na lůžku
umožňující pasivní, asistovaný nebo aktivní pohybový trénink dolních a horních končetin
manuální horizontální nastavení vzdálenosti motoru od pacienta
dezinfikovatelné podložky pro chodidla (1 pár) vč. vložek
rukojeti pro cvičení horních končetin
lýtkové podpěry
fixace nártů
podpěry předloktí
ovládací jednotka
Displej se zobrazením informací o průběhu cvičení
kontrola stavu svalstva během tréninku
ochrana pohybu a program na uvolňování křečí s automaickou změnou směru otáčení
automatické přizpůsobení přístroje stavu svalstva
nouzový vypínač
21 | Motomed pro HK a DK vsedě |  | 2 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | léčebný pohybový přístroj na horní a dolní končetiny |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
pasivní cvičení (celková paralýza)
cvičení s asistencí (částečná svalová aktivita)
symetrické cvičení (možnost sledování aktivity pravé a levé končetiny)
symetrické cvičení – možnost hraní her – motivace pro pacienta
aktivní cvičení (jako na rotopedu)
isokinetické cvičení (trénink se stálou rychlostí, ale s měnícím se odporem)
barevný dotykový displej cca 10 palců
symetrický trénink – silnice nebo sloupce – snadno přepnutelné
možnost změny všech důležitých parametrů během cvičení
vyhodnocení tréninku – monitoring rehabilitace
jednoduché START/STOP ovládání na obrazovce
biofeedback – pohybové hry - motivace
citlivá detekce křečí – antispazmová kontrola, tři úrovně
aktivní podpora svalů
vypnutí přístroje hlasem
min. dvě možnosti nastavení pedálové kliky
plastové, lehce omyvatelné podložky chodidel
bezpečnostní madlo – nastavitelný sklon a výška
Motor s příkonem cca 200 W, s nízkou hlučností
Možnost aktualizace softwaru přístroje např. pomocí flash disku
kolečka pro snadný transport
podpěrky lýtek
fixace nártů
podpěry předloktí s látkovými manžetami
stabilizace vozíku
neoprenové fixace

## 26
Část 26: | REHABILITACE - 4
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
29 | Přístroj pro kombi terapii eletro-ultrazvuk |  | 2 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | 2- kanálová elektroterapie s možností kombinované léčby |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
barevný dotykový displej o velikosti min. 10“
možnost otáčení a naklápění displeje
možnost přenesení dat a terapií z přístroje na USB
přednastavené protokoly a možnost ukládání vlastních terapií
Požadované elektroléčebné metody: TENS, Interference, VMS, Ruská stimulace, Galvanický proud, monofázické proudy, DD proudy, vysokonapěťová terapie, mikroproudy…)
bodové elektrody pro mikrouproud a vysokonapěťovou terapii
možnost povrchového EMG se zpětnou vazbou
možnost kombinovat měření s elektrostimulací
grafické znázornění dat z EMG na displeji
vakuová jednotka integrovaná v mobilním stolku
kontinuální i pulzní režim vakuové jednotky
možnost nastavení různé intenzity přisátí
terapeutický ultrazvuk
kontinuální i pulzní režim ultrazvuku
multifrekvenční hlavice ultrazvuku 5 cm2
předehřívaná dotyková plocha ultrazvukové hlavice
pojízdný přístrojový stolek
veškeré standardní příslušenství pro zahájení provozu

## 27
Část 27: | REHABILITACE - 5
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
* | Rázová vlna |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Barevný dotykový displej alespoň 5,7“ |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Přednastavené programy pro rehabilitaci a ortopedii
Alespoň 100 volných pozic pro uložení vlastních programů (diagnóz)
Vestavěná encyklopedie s anatomickými obrázky a ukázkou aplikace terapie
Přednastavené protokoly pro jednoduchou aplikaci
Uživatelem definované diagnózy
Ovládání v českém jazyce
Přenosný přístroj – váha max. do 10 kg
Přístroj integrován do stolku s kolečky a brzdami
Tlak plynule nastavitelný v min. rozsahu 1-5 barů
Požadovaná minimální frekvence 1-22Hz
Aplikátor s tlumičem zpětných rázů do ruky terapeuta
Koncovky všech nabízených aplikátoru pro různé typy tkání
Garance výměny revizní sady minimálně 2 000 000 rázů

## 28
Část 28: | REHABILITACE - 6
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
23 | Systém pro závěsnou terapii |  | 3 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | rehabilitační systém pro léčebnou metodu neuromuskulární aktivace |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
posuvné zařízení se třemi traverzami
sada popruhů a lan pro metodu neuromuskulární aktivace.
zaškolení metody neuromuskulární aktivace
jedná se o metodu neuromuskulární aktivace Neurac

## 29
Část 29: | REHABILITACE - 7
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
24 | Pohyblivý chodník se závěsným systémem |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Pohyblivý chodník pro nácvik chůze |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Nosnost chodníku 160 kg
Rozměry 210 cm x 90 cm
Velikost běžecké plochy 153 cm x 55 cm
Náklon pásu 0° - 15°
Rychlost 0,2 – 13 km/h
Indikace rychlosti, vzdálenosti, tepové frekvence a času
Nástupní výška na pás max. 16 cm
Kolečka v přední části pro snadný přesun pásu
Doživotní záruka na rám chodníku
5 přednastavených režimů
Odlehčovací systém:
zabezpečení pacienta proti pádu
nadlehčení pacienta při tréninku na běžeckém pásu i mimo něj
nosnost odlehčovacího systému 135 kg dynamická (zvedání pacienta), statická 270 kg
elektronicky ovládaný sloupový zdvih
rozsah aktivního zdvihu min. 70 cm
kolečka o průměru min. 12,5 cm s brzdami a aretací směru
nastavení odlehčení individuálně pro levou a pravou stranu pacienta
systém umožňující měření zatěžování závěsu odděleně pro levou a pravou stranu
Připevnění pacientských popruhů k systému pomocí kovových přezek
zcela rigidní systém zavěšení pacienta, umožňující své postupné uvolnění ve svislé ose pomocí pružinového adaptéru
vertikální pohyb při dynamickém odlehčení v rozsahu 15 cm
adaptér umožňující 360° rotaci pacienta kolem svislé osy
Madla pro terapeuta pro manévrovatelnost se systémem
nastavitelná pacientská madla
pacientské popruhy velikosti L
nabíjecí baterie s dlouhou výdrží - nabíjení cca jednou měíčně
židlička pro terapeuta

## 30
Část 30: | REHABILITACE - 8
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
28 | Vertikalizační stůl |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | vertikalizační stůl jednosegmentový |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
podpěra chodidel
rozměry min. 190 × 65 cm
výška nastavitelná elektricky min. v rozsahu 55 - 100 cm
elektrické naklápění - vertikalizace 0° až 87°
postranní lišty na fixační popruhy
fixační popruhy
podpěra předloktí - stoleček
ovládání nastavení výšky na obou stranách stolu
ruční ovladač elektromotoru vertikalizační plochy
kolečka pr. 100 mm s brzdou
25 | Rehabilitační lehátko |  | 3 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | 2 ks rehabilitační lehátko dvousegmentové |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
dvoudílná ložná plocha tvořena polohovatelným podhlavníkem a pevnou částí
rozměry 200 × 65 cm
podhlavník nastavitelný nahoru a dolu plynovou vzpěrou
polohování podhlavníku +55° / -30°
oválný ústní otvor s krytem
1 ks rehabilitační lehátko pro Vojtovu metodu
jednosegmentová ložná plocha
rozměry 200 × 100 cm
výška nastavitelná elektricky v rozsahu 50 - 105 cm
držák na hygienický papír
ovládání nastavení výšky na obvodu základny lehátky přístupné ze všech stran

## 31
Část 31: | REHABILITACE - 9
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
26 | Ergometr |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | zátěž min. v rozsahu 20 - 900 W nazávislá na otáčkách |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
rozsah otáček min. 30 - 130 za minutu
nastavitelná výška sedla
nastavitelné natočení řídítek
horizontální nastavení sedla
LCD displej
zobrazované hodnoty: zátěž, otáčky, čas, TF, TK
ovládání přímo z vyšetřovacích softwarů (zátěžového EKG, spiroergometrického programu a jiných)
nosnost min. 130 kg
27 | Eliptický trenažér |  | 2 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | eliptický trenažér s elektronicky řízeným magnetickým brzdným systémem |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
brzdný systém s tichým chodem
LCD displej se znázorněním tréninkových hodnot
integrované tréninkové programy
program řízený srdečním pulzem s možností volby cílové kardiozóny
zobrazení času, rychlosti, tréninkové vzdálenosti, ujetých kilometrů, pulsu
signalizace při překročení horní hranice pulsu
možnost měření pulsu pomocí dlaňových senzorů, ušní upínkou nebo bezdrátovým hrudním pásem
kolečka pro lepší manipulaci
nosnost 150 kg
30 | Rotoped |  | 3 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | nastavitelný brzdný odpor |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
nastavitelná řídítka zajišťující vhodnou polohu těla při cvičení
nastavitelné sedlo pro pacienty od 130 do 210 cm výšky
možnost použití sedlové trubky s horizontálním posuvem
nosnost 130 kg
počítač s displejem a indikací srdečního pulsu snímaného z rukou
funkce: rychlost, denní km, celkové km, stopky, kalorie, srdeční puls

## 32
Část 32: | REHABILITACE - 10
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
* | Zvedák s váhou pro ležící |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Celá konstrukce z nerezového materiálu a následná úprava komaxitovou barvou |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Nastavení lůžka do lehu i sedu
Lehce omývatelné a odjímatelné části, které jsou v kontaktu s pacientem (možnost oddělení polstrování od zvedáku)
Ovládání pomocí ručního elektrického ovladače – aku baterie (lehce odjímatelná)
Možnost doplnění o kalibrovanou váhu
Možnost postranního hrazení pro stabilitu a bezpečí klienta
2 x popruhy pro fixaci klienta
Otvor u sedu pro základní fyziologické a hygienické potřeby
Velká antistatická kolečka
Madla pro obsluhu i klienta
Sklopná madla pro klienta
Dvojitá řiditelná kolečka vpředu 100 mm a vzadu bržděná 125 mm
Postranice pro stabilitu klienta
Výška zdvihu 700 mm
Akumulátor 24 V včetně nabíjecí stanice.
Hmotnost pro pacienta až 150 kg.

## 33
Část 33: | REHABILITACE - 11
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
11 | Cílený radiofrekvenční přístroj |  | 3 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | přístroj pro selektivní radiofrekvenční terapii |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
termické a atermické působení
programové režimy (minimálně): dynamický, nízký puls,
pojízdný stojan nebo stolek
dotykový displej
3 velikosti dynamických elektrod, dodání sady všech elektrod
fixní plošné bezobslužné elektrody pro kapacitní i rezistivní režim
neutrální elektrody kovové i nalepovací
možnost využití 2 dynamických elektrod současně
pracovní výkon přibližně okolo 100W
frekvence přibližně okolo 500 kHz nebo více frekvencí

## 34
Část 34: | REHABILITACE - 12
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 15%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
22 | Přístroj pro robotickou nervosvalovou rehabilitaci HK se zpětnou vazbou |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | přístroj pro procvičování horní končetiny |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
přístroj má kombinovate odlehčení paže a předloktí s augmentovanou zpětnou vazbou
exoskelet (podpůrný systém) s mechanickou podporou hmotnosti paže a předloktí
mechanické klouby exoskeletu (podpůrného systému) mají odpovídat anatomicky kloubům horní končetiny – rameno, loket, zápěstí
exoskelet (podpůrný systém) musí umožňovat i pronaci / supinaci a extenzi / flexi zápěstí
nastavení exoskeletu (podpůrného systému) pro různé rozměry horní končetiny
nastavení osy otáčení kloubu exoskeletu do osy kloubu končetiny
omyvatelné manžety pro uchycení paže a předloktí
exoskelet (podpůrný systém) na mobilním podstavci pro použití i pro pacienty na vozíku
možnost použití s běžnými typy vozíků pro imobilní pacienty
velká kolečka o průměru přibl. 10 cm
elektrické nastavení výsky exoskeletu (podpůrného systému) dle pacienta
nastavení míry kompenzace hmotnosti horní končetiny odděleně pro paži ve fyziologickém rozsahu přibližně 0,5 – 3,8 kg a pro předloktí v rozsahu přibližně 0,7 – 2,4 kg
snímače pohybu ve všech kloubech exoskeletu (podpůrného systému) pro jednotlivé pohyby – více úhlových senzorů
fyziologické pohyby: rameno – abdukce, flexe, horizontální abdukce, rotace, loket – flexe, pronace předloktí, flexe zápěstí, úchop ruky
odnímatelná rukojeť se snímačem úchopu pro měření míry stisku
Přestavba na pravou a levou stranu bez použití nářadí
nastavení pracovního prostoru podle rozsahu pohybu pacienta
motivační zpětná vazba – pohybová cvičení ve virtuálním prostředí
robotické ovládání pohybových cvičení
zpětná vazba s min. 20 různými funkčními cvičeními
nastavení obtížnosti cvičení
nástroje pro hodnocení terapie a pro kvantifikaci schopnosti koordinace pacienta
databáze pro nastavení a uložení individuálních terapeutických plánů alespoň pro 300 pacientů
ukládání jednotlivých cvičení a export dat
automatické zálohování dat
PC, 24” monitor pro vizualizaci cvičení

## 35
Část 35: | REHABILITACE - 13
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 15%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
17 | Motorizovaná plošina pro neurosvalovou rehabilitaci |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | motorizovaná plošina pro neurosvalovou rehabilitaci |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
vestavěné silové senzory do plošiny a madel pro precizní zpětnou vazbu
funkce dynamické posturální korekce umožňující přesné a progresivní cvičení
podrobné diagnostické programy pro sestavení optimálního terapeutického cvičení
cvičební programy se zpětnou vazbou: flexibilita a mobilita, dynamické posílení, posturální svalstvo a balanc, výdrž
Njeméně 5 speciálních trajektorií pohybu plošiny pro individuální nastavení terapeutického cvičení
Obsluha může být také s možností ovládání přes tablet
Nejméně 200 integrovaných cvičebních protokolů
ovládání v češtině
barevný dotykový displej
náklon plošiny max.10°
oboustranné zábradlí pro pacienty se zhoršenou stabilitou
příslušenství: židlička, snímač tepové frekvence, podložky, zábradlí
nosnost min.120 kg

## 36
Část 36: | ECHOKARDIOGRAF
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
3 | Echokardiograf |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Ultrazvukový diagnostický přístroj |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
min. 17“ TFT LCD monitor s vysokou rozlišovací schopností (HD)
Přepínání aplikačních programů, jasná obsluha
podsvícení aktivních kláves v závislosti na aktuálním režimu přístroje
výškově i stranově stavitelná klávesnice i monitor
váha do 110 kg
šířka přístroje kvůli snadné manévrovatelnosti by neměla přesahovat 50 cm
Pracovní režimy:
2D a M režimy s vysokou snímkovou frekvencí, podpora vícenásobné fokusace
kontinuální a pulsní Doppler, CW/SCW Doppler
barevné dopplerovské mapování,
spektrální doppler pulzní PW s vysokou opakovací frekvencí
automatická optimalizace obrazu
M-mode
Anatomický M-mode – s libovolně měnitelnou rovinou řezu v reálném čase.
Tkáňový Doppler (TDI mode)
Kompaundní zobrazení - zobrazení z více úhlů
mód TVI (Tissue velocity Imaging) - barevné mapování pohybu tkáně
mód TT (Tissue Tracking) - barevné kódování velikosti kontrakce
Echo stress - software pro zátěžovou echokardiografii
Mód B-flow - nedopplerovské mapování průtoku
Harmonické zobrazování (2.harmonická, více různých frekvencí )
obrazová paměť (cine smyčka) na cca 2000 snímků
archivační software pro digitální archivaci ve formátu "raw data"
Výstup ETHERNET
Výstup pro počítačovou tiskárnu, integrovaná CD/DVD-RW jednotka, možnost ukládání na USB flash karty
aplikační software kardiologický, vaskulární, gyn.-porodnický, abdominální, pro všeobecnou radiologii
měření a kalkulace délek, ploch, objemů
hodnocení stenoz
programy pro vyšetření levé-pravé komory, síní, aortálního traktu, mitrální chlopně
doppler měření rychlosti, tlakových gradientů, srdečního výdeje, rovnice kontinuity a dalších parametrů
volumetrie levé komory, kalkulace objemů, stroke volume a ejekční frakce
Multifrekvenční sonda pro dospělou echokardiografii a TCD, použitelná pro všechny zobrazovací módy

## 37
Část 37: | SONOGRAFY - 1
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
54 | Transportní ultrazvukový diagnostický přístroj |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | 2D obraz, barevný (CFM), výkonový (PDI), pulzní (PWD) doppler, zobrazení „virtual konvex“. |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Kompaktní přenosný přístroj, hmotnost do 8 kg
15“ LCD s rozlišením 1024 x 768
Harmonické zobrazení bez snížení snímkové frekvence
Základní zobrazovací módy:
B-mode
M-mode
Spectral Doppler: PW (Pulsed Wave) Doppler , HPRF (High Pulse Repetition Frequency) PW Doppler , CW (Continuous Wave) Doppler,
Angio Power Doppler
Color Flow Imaging
Stress echo
Automatické dopplerovské výpočty v reálném čase, automatické „obkreslování“ dopplerovské křivky v živém či zmraženém režimu.
Kompaundní zobrazení – možnost nastavení v několika úrovních (ne jen ON-OFF)
Algoritmus odrušení ultrazvukových speklí, s možností nastavení v několika úrovních (ne jen ON-OFF)
Pojízdný vozík s minimálně třemi porty pro sondy.
B/W termotiskárna ovládaná z panelu přenosného přístroje
Archivace hrubých dat, správa pacientských dat a archivace obrázků a smyček – systém musí archivovat všechna provedená vyšetření v digitálním formátu hrubých dat (s možností zachování obrazových parametrů) a windows formátů (JPG, AVI, WMA, BMP) na harddisk a DVD/CD-RW, 2 USB porty. Snadné zálohování uložených dat.
Možnost připojení na PACS (DICOM konektivita)
Sondy (požadujeme multifrekvenční sondy s možností změny vysílací frekvence):
- lineární elektronická sonda 4-13 MHz s aktivní plochou délky do 39 mm, s možností zobrazení v trapezoideálním režimu
- konvexní elektronická sonda 2-6 MHz k vyšetřování orgánů dutiny břišní a retroperitonea, přepínání dominantní frekvence ve 4 stupních jak v základním, tak i harmonickém zobrazení
- fázová nízkofrekvenční sonda 1-5MHz pro vyšetřování srdce i břicha z interkostálního přístupu, odstupů renálních tepen, TCD /vyšetřování Willisova okruhu/ apod.
SW :
Panoramic view (je v základu)
SW pro kardiologická a vaskulární měření
SW pro visualizaci jehly
možnost automatického měření intimy /IMT/
možnost tkáňového Dopplera /TDI/
145 | USG přístroj - Sonograf přenosný |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | UZ typu přenosný, nikoliv dotykový tablet |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
ovládací panel s klasickými mechanickými ovládacími prvky (tlačítka), nikoliv dotykový pult
QWERTY klávesnice na ovládacím panelu
možnost připojení min. 2 sond do těla přístroje a min. 3 sond v případě fixace na vozíku
výměny sond za provozu
váha přístroje max. 8kg
více jak 2000 digitálních kanálů,
snímkovací frekvence přístroje vyšší jak 750 snímků/sekundu,
maximální zobrazovaná hloubka více jak 32 cm
2D zobrazení
Doppler
frekvenční rozsah min. 1-16MHz
podpora sond s vysokým počtem elementů
min. 15" displej s vysokým rozlišením (HD) a možností náklonu
výškově stavitelný transportní vozík
bateriový provoz min. 1,5 hodiny
možnost připojení laparoskopické, intraoperativní a jícnové sondy
časová kompenzace zisku (TGC) – manuálně nastavitelná v minimálně 8 úrovních
plynulé zvětšení obrazu s možností pohybu ve zvětšeném obraze v živém i zmraženém režimu,v živém obraze zvětšení s vysokým rozlišením měření
ukládání a úprava smyček
automatická optimalizace B-obrazu a dopplerovského zobrazení
automatická kalkulace dopplerovských parametrů z dopplerovské křivky na zmraženém i aktivním
záznamu s výpočty hodnot S, D, S/D, PI, RI
výpočet dopplerovských parametrů v reálném čase
automaticky aktivována pomocná lupa při měření výhodou
programové nastavení sond dle vyšetřované oblasti
uživatelská nastavení pro každou sondu
optimalizace parametrů pro různé typy tkání
softwarové vybavení pro provádění základních měření a výpočtů (délka, plocha, objem, …)
Režimy zobrazení pro všechny sondy:
B-mód, B/B-mód, M-mód, B/M-mód, Color doppler, Power doppler (energetický doppler), spektrální tkáňový doppler
doppler (PW-doppler) - včetně steeringu na lineární sonděv rozmezí min. 0-70°, duplexní a triplexní mód v reálném čase
CW-doppler
barevné dopplerovské zobrazení krevního průtoku vyšší rozlišovací schopnosti a obrazovou rychlosti
uspořádání 2D obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe i nad sebou s možností
změny typu a poměru tohoto zobrazení Dual Live mód - současné zobrazení B-obrazu a B-obrazu včetně CFM
Harmonické zobrazení / Pulsní inverzní harmonické zobrazení
HPRF
paměťová smyčka pro uchování min. 50 sekund, interní HDD o min. velikosti 500 GB
Lineární sonda s min. frekvenčním rozsahem 4-16 MHz, 46 mm, pro cévní vyšetření a vyšetření tzv. malých částí

## 38
Část 38: | SONOGRAFY - 2
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
136 | USG přístroj - Sonograf pro prenatální diagnostiku |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | rozsah snímané frekvence minimálně 1 – 17 MHz |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
dynamický rozsah min. 200 dB
výškově i stranově nastavitelný minimálně 21" LCD monitor s HD rozlišením
pomocný dotykový ovládací panel (displej o velikosti min. 9")
Stranově i výškově nastavitelný ovládací panel, výsuvná klávesnice
minimálně 4 aktivní konektory pro připojení 2D/4D sond
Zobrazovací módy:
B-mód, B/B-mód, M-mód, B/M-mód, Color doppler, Power doppler (energetický doppler), spektrální doppler pulsní (PW-doppler), kontinuální spektrální doppler (CW-doppler), barevný tkáňový doppler (TDI-doppler), spektrální tkáňový doppler (TDW-doppler), duplexní a triplexní mód v reálném čase
Barevné dopplerovské zobrazení (CFM)
Barevné dopplerovské zobrazení krevního toku s vysokou rozlišovací schopnosti (HD)
Harmonické zobrazení na všech sondách
Modul pro kompaundní (úhlové) zobrazení
Modul pro odrušení ultrazvukových speklí
trapezoidní zobrazení
postprocessingové technologie pro zvýšení kvality ultrazvukového obrazu
Softwarové vybavení:
softwarové vybavení pro gynekologii, prenatální diagnostiku, vyšetření malých částí, porodnické tabulky, ...
softwarové vybavení pro provádění základních měření a výpočtů (délka, plocha, objem, …)
Měření jak v živém, tak ve zmrazeném obraze
zvětšení obrazu s možností pohybu ve zvětšeném obraze v živém i zmraženém režimu,
automatická optimalizace B-obrazu a dopplerovského zobrazení
automatické měření dopplerovských parametrů na zmraženém i aktivním záznamu s výpočty
výpočet dopplerovských parametrů v reálném čase
programové nastavení sond dle vyšetřované oblasti
optimalizace parametrů pro různé typy tkání
Elastografie
SW pro panoramatické zobrazení
SW pro zvýraznění jehly pro punkce
Konektivita a ukládání dat
Interní CD/DVD-RW mechanika, USB porty, LAN
přímý tisk obrazů a reportů i na běžné počítačové tiskárny
Archivace a úprava ultrazvukových obrazů, smyček (paměťová smyčka pro záznam snímků a videosekvencí s možností následného manuálního či dynamického přehrávání)
kapacita paměti min. 500 GB
měření a popisy v uložených obrazech
export dat v běžných počítačových formátech (JPEG, TIFF, BMP, AVI, atd.)
DICOM 3.0 komunikace s PACS, musí podporovat minimálně tyto DICOM Modality: Worklist, Store, Query/Retrieve, Printing
Požadované sondy:
Konvexní minimálně 2-8 MHz - pro vyšetření prenatální včetně prenatální echokardiografie
endokavitální minimálně 4-9 MHz
4D konvexní sonda 1-8MHz
Příslušenství:
černobílý videoprinter

## 39
Část 39: | LABORATORNÍ VYBAVENÍ A PŘÍSTROJE - 1
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
94 | Lednice |  | 6 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Chladnička s ventilátorem |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Prosklené samouzavírací dveře
Bílý rám dveří
Povrchová úprava boků bílá
rozměry: šířka max. 60 cm
Objem brutto min. 421 l
Způsob chlazení - dynamický
Vnitřní osvětlení chladící části: stropní osvětlení, vypínatelné se světelným panelem
Materiál poliček: rošt s plastovou úpravou
Počet poliček: 6 z toho výškově nastavitelných: min 5
Nosnost polic: min 45 kg
Teplotní rozsah v chladící části: +2°C až +15°C
Zámek
Umístění dveří vpravo
Garance odstranění závad do 72 hodin v pracovní dny od nahlášení závady (nebo instalace náhradního plnohodnotného přístroje, pokud nedojde k odstranění závady nebo obnovení provozu v uvedené době), a to v rámci záručního i pozáručního servisu.
95 | Lednice |  | 4 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Chladnička s ventilátorem |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Prosklené samouzavírací dveře
Bílý rám dveří
Povrchová úprava boků bílá
rozměry: šířka max. 60 cm
Objem brutto min. 421 l
Způsob chlazení - dynamický
Vnitřní osvětlení chladící části: stropní osvětlení, vypínatelné se světelným panelem
Materiál poliček: rošt s plastovou úpravou
Počet poliček: 6 z toho výškově nastavitelných: min 5
Nosnost polic: min 45 kg
Teplotní rozsah v chladící části: +2°C až +15°C
Zámek
Umístění dveří vpravo
Garance odstranění závad do 72 hodin v pracovní dny od nahlášení závady (nebo instalace náhradního plnohodnotného přístroje, pokud nedojde k odstranění závady nebo obnovení provozu v uvedené době), a to v rámci záručního i pozáručního servisu.
96 | Mrazák -40 °C |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | pro teploty -10°C až -40°C, objem min. 640l, |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
vnitřní ventilátor-nucený oběh vzduchu,
provedení exteriéru kov potažený plastem bílé barvy
interiér z nerez oceli
mikroprocesorové řízení,
ventil zabezpečující bezproblémové opakované otevření (s odmrazovacím ohřevem),
velký podsvětlený LCD displej,
digitální nastavení a zobrazení vniřní teploty s přesností 0,1°C, zobrazení venkovní teploty
automatické uzavírání dveří
zablokování tlačítek pro neautorizovanému použití, uživatelské heslo,
akustický alarm pro max a min teploty,
akustický alarm otevřených dveří se zpožděním min. 30s,
optický a akustický alarm výpadku napětí,
optický a akustický alarm poruchy čidla teploty
možnost vypnutí akustického alarmu,
rozhraní RS485/RS232
systém programovatelného automatického odtávání
nerez police;5 ks
rozměry: šířka max. 740 mm
vnější 740x870x2017,
vnitřní 600x685x1505,
napájení 230V/50Hz
Garance odstranění závad do 72 hodin v pracovní dny od nahlášení závady (nebo instalace náhradního plnohodnotného přístroje, pokud nedojde k odstranění závady nebo obnovení provozu v uvedené době), a to v rámci záručního i pozáručního servisu.
97 | Mrazák -40 °C |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | pro teploty -10°C až -40°C, objem min. 640l, |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
vnitřní ventilátor-nucený oběh vzduchu,
provedení exteriéru kov potažený plastem bílé barvy
interiér z nerez oceli
mikroprocesorové řízení,
ventil zabezpečující bezproblémové opakované otevření (s odmrazovacím ohřevem),
velký podsvětlený LCD displej,
digitální nastavení a zobrazení vniřní teploty s přesností 0,1°C, zobrazení venkovní teploty
automatické uzavírání dveří
zablokování tlačítek pro neautorizovanému použití, uživatelské heslo,
akustický alarm pro max a min teploty,
akustický alarm otevřených dveří se zpožděním min. 30s,
optický a akustický alarm výpadku napětí,
optický a akustický alarm poruchy čidla teploty
možnost vypnutí akustického alarmu,
rozhraní RS485/RS232
systém programovatelného automatického odtávání
nerez police;5 ks
rozměry: šířka max. 740 mm
vnější 740x870x2017,
vnitřní 600x685x1505,
napájení 230V/50Hz
Garance odstranění závad do 72 hodin v pracovní dny od nahlášení závady (nebo instalace náhradního plnohodnotného přístroje, pokud nedojde k odstranění závady nebo obnovení provozu v uvedené době), a to v rámci záručního i pozáručního servisu.
98 | Pultový mrazák -35°C |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | objem min. 440 l |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
maximální vnější rozměry: šířka max. 165 cm, hloubka max. 95 cm
teplotní rozsah nejméně do - 40 °C, nastavení teplot po 0,1 °C
systém mrazení statický
ovládání dotykové elektronické
vnější digitální ukazatel teploty
připojení na monitoring teplot
akustický alarm pro max a min teploty,
akustický alarm otevřených dveří se zpožděním min. 30s,
vybavení kolečky pro lepší manipulaci
Garance odstranění závad do 72 hodin v pracovní dny od nahlášení závady (nebo instalace náhradního plnohodnotného přístroje, pokud nedojde k odstranění závady nebo obnovení provozu v uvedené době), a to v rámci záručního i pozáručního servisu.
113 | Lednice |  | 5 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Chladnička s ventilátorem |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Prosklené samouzavírací dveře
Bílý rám dveří
Povrchová úprava boků bílá
rozměry: šířka max. 60 cm
Objem min. 420 l
Způsob chlazení - dynamický
Vnitřní osvětlení chladící části: stropní osvětlení, vypínatelné se světelným panelem
Materiál poliček: rošt s plastovou úpravou
Počet poliček: 6 z toho výškově nastavitelných: min 5
Nosnost polic: min 45 kg
Teplotní rozsah v chladící části: +2°C až +15°C
Zámek
Umístění dveří vpravo
Garance odstranění závad do 72 hodin v pracovní dny od nahlášení závady (nebo instalace náhradního plnohodnotného přístroje, pokud nedojde k odstranění závady nebo obnovení provozu v uvedené době), a to v rámci záručního i pozáručního servisu.
114 | Mrazák |  | 2 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Dveře/víko: bílé plné, samouzavírací
|  | Skříňový model |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Objem brutto - min 425 l
Počet poliček v mrazicí části - 7
Způsob chlazení - statický
Vnitřní osvětlení chladící části: stropní osvětlení, vypínatelné se světelným panelem
Materiál poliček: rošt s plastovou úpravou
Nosnost polic min. 40 kg
rozměry: šířka max. 60 cm
Max. hmotnost 100 kg
Způsob odmražování v mrazicí části - ručně
Teplotní rozsah v mrazící části: do -26°C
Zámek
Umístění dveří vpravo
Garance odstranění závad do 72 hodin v pracovní dny od nahlášení závady (nebo instalace náhradního plnohodnotného přístroje, pokud nedojde k odstranění závady nebo obnovení provozu v uvedené době), a to v rámci záručního i pozáručního servisu.

## 40
Část 40: | LABORATORNÍ VYBAVENÍ A PŘÍSTROJE - 2
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
115 | Box hlubokomrazící skříňový |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Skříňový box
|  | Rozměry – nastěhování boxu dveřmi 90 cm |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Hmotnost max. 350 kg
Objem min. 500 l
Bezfiltrový bezúdržbový systém
Min. 2 vnitřní dveře snižující teplotní únik
Vyjíždějící nerez držáky pro 2“ krabičky (min. pro 80 ks)
Trvale udržitelná teplota -86 stup při okolní teplotě +30 stup
Funkce alarm
Nastavení teploty v rozsahu -50 až -86 (-90) stup.C
duální systém chlazení - dva zcela nezávislé chladicí okruhy, každý okruh má svůj kompresor
vakuový ventil umožňující znovuotevření dveří ihned po zavření
Součástí dodávky databázový software v češtině
Součástí dodávky připojení s laboratorním informačním systémem – LIS Envis LIMS DS Soft Olomouc
Připojení volitelného monitoringu teplot
Garance odstranění závad do 72 hodin v pracovní dny od nahlášení závady (nebo instalace náhradního plnohodnotného přístroje, pokud nedojde k odstranění závady nebo obnovení provozu v uvedené době), a to v rámci záručního i pozáručního servisu.

## 41
Část 41: | LABORATORNÍ VYBAVENÍ A PŘÍSTROJE - 3
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
82 | Velkokapacitní centrifuga |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVTEL
|  | Transfuzní velkoobjemová centrifuga chlazená s možností předchlazení |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Teplotní rozsah -0°C až + 40°C, trvale pod +5°C při maximálním výkonu pro kryoprecipitáty
Max. otáčky ≥ 4200 ot/min.
Kapacita 12 x 3-5 dílných krevních vaků a 12 x 3-4dílných vaků s filtrem
Dvoukomorové závěsy na vaky s pevnou kovovou přepážkou
výkyvný krytovaný rotor s víkem
příkon do 6 kW
Výběr uživatelských programů, volné kombinování brzdících a akceleračních křivek,uložení naposledy používaných dat, ukládání dat v případě přerušení el. napájení
Časovač minimálně 3 min - 99 h
Antivibrační podstavce, kolečka pro transport s aretací, čtečka čárových kódů s držákem
stojanové provedení
Maximální stáčený objem minimálně 6 x 1000 ml nebo 12 x krevní vak
Maximální RCF minimálně 6 000g
Certifikovaný Zdravotnický prostředek dle 93/42/EC (2007/47/EC)
Rotor – snadné čištění a desinfekce, přímý přestup nastavené teploty k vakům
Dvoukomorové závěsy na vaky s pevnou kovovou přepážkou
min. 8 rychlostí rozběhu a brzdění, speciální transfuzní programy
Paměť pro nejméně 20 programů
Výměnné rotory s automatickou identifikací
programování centrifugačních parametrů
Oboustraný přenos dat do Laboratorního informačního systéme (LIS) - (propojení s laboratorním informačním systémem - LIS - Envis LIMS DS Soft Olomouc)
český SW pro záznam průběhu parametrů centrifugace,identifikace vaků,obsluhy
Včetně rotoru, 6 transfuzních závěsů, 6 adapterů na vaky
Garance odstranění závad do 48 hodin v pracovní dny od nahlášení závady (nebo instalace náhradního plnohodnotného přístroje, pokud nedojde k odstranění závady nebo obnovení provozu v uvedené době), a to v rámci záručního i pozáručního servisu.

## 42
Část 42: | LABORATORNÍ VYBAVENÍ A PŘÍSTROJE - 4
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
84 | Separátor pro odběr plazmy |  | 4 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Nutná kompatibilita se stávajícím používaným odběrovým systémem Compoflex a Composelect. |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Automatizovaný aferetický systém separace plné krve na koncentrované buněčné složky a plazmu prakticky zbavenou buněk
Stojanový systém se záložním bateriovým zdrojem, mobilní systém
Ovládací panel, interaktivní dotykový displej s ikonami, menu v češtině
Displej pro dárce s informacemi o průběhu odběru
Jednoduchá instalace setu
Automatický test přístroje a jednorázových součástí před zahájením provozu, blokace činnosti a upozornění obsluhy při zjištění závady
Vícenásobné bezpečnostní systémy a alarmy (čerpadla, detektor vzduchu, monitorovací systém rezervoáru, řídící systémy venózního a transmembránového tlaku, detektor hemoglobinu, váhy), ochrana před úrazem elektrickým proudem,
Provedení automatického plasmaferetického postupu za pomoci jednojehlové aferézní soupravy s uzavřenou dráhou tekutiny
Střídání odběrové a reinfúzní fáze, automatické řízení návratu koncentrovaných krvinek dárci v závislosti na kapacitě žíly dárce
Omezení celkového mimotělního objemu červených krvinek po dobu trvání separace na 200 ml
Řízená rychlost čerpání antikoagulačního roztoku podle obsluhou naprogramovaného poměru
Průběžná monitorace žilního tlaku, automatické řízení odběru plné krve v závislosti na kapacitě žíly dárce
Odběr 1/3 - 1/2 objemu dostupné plazmy ze zpracované krve
Automatická signalizace dokončení postupu při dosažení zadaného objemu plazmy
Automatická reinfuze fyziologického roztoku dárci podle obsluhou naprogramovaného objemu
Přenos dat do Laboratorního informačního systéme (LIS) - (propojení s laboratorním informačním systémem - LIS - Envis LIMS DS Soft Olomouc)
Garance odstranění závad do 72 hodin v pracovní dny od nahlášení závady (nebo instalace náhradního plnohodnotného přístroje, pokud nedojde k odstranění závady nebo obnovení provozu v uvedené době), a to v rámci záručního i pozáručního servisu.
Separátor a návazný spotřební materiál musí být akceptován min. jedním odběratelem plazmy s obchodním zastoupením v ČR
POČTY POUŽITÝCH SOUPRAV ROČNĚ
SOUPRAVY PRO VÝROBNÍ PLAZMU = 2450
SOUPRAVY PRO KLINICKOU PLAZMU = 50
Roztok 4% Natrium Citrate (min. 250 ml) = 2500

## 43
Část 43: | LABORATORNÍ VYBAVENÍ A PŘÍSTROJE - 5
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
105 | Automatický analyzátor chemické analýzy moče |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | TECHNICKÁ SPECIFIKACE |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Chemická analýza moče
Stanovení základních parametrů - min.: bilirubin, urobilinogen, ketony, kyselina askorbová, glukóza, bílkoviny, krev, pH, dusitany, leukocyty pomocí močových proužků.
Měření fyzikálních parametrů – specifická hmotnost, barva, zákal moče.
Pipetování vzorku na jednotlivé zóny močových proužků, nikoliv namáčení proužku do vzorku moče
Přístroj musí být možné spojit fyzicky a softwarově s automatickým analyzátorem moče a sedimentu, či se jedná o 1 kompaktní celek.
stolní analyzátor
Použití primárních zkumavek
Kapacita přístroje 100 zkumavek
Připojení k automatickému analyzátoru močového sedimentu od stejného výrobce: automatický analyzátor močového sedimentu (1 ks)
Výstup pro přenos výsledků do stávajícího Laboratorního informačního systéme (LIS) - Přenos výsledků včetně QC do LIS (připojení s laboratorním informačním systémem - LIS - Envis LIMS DS Soft Olomouc)
Garance odstranění závad do 48 hodin včetně víkendů a svátků (nebo instalace náhradního plnohodnotného přístroje, pokud nedojde k odstranění závady nebo obnovení provozu v uvedené době), a to v rámci záručního i pozáručního servisu.
POČTY VYŠETŘENÍ ROČNĚ
chemická analýza moče = 13 400
106 | Automatický analyzátor močového sedimentu |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | TECHNICKÁ SPECIFIKACE |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Přístroj musí být možné spojit fyzicky a softwarově s automatickým analyzátorem moče chemicky, či se jedná o 1 kompaktní celek.
automatická mikroskopie močového sedimentu - světelné pole
Možnost určení morfologických změn na membráně erytrocytů - fázový kontrast
Možnost manuální mikroskopie moč. sedimentu - prohlížení močového sedimentu v reálném čase z důvodu diferenciace přítomných bakterií nebo obecně hýbajících se mikroorganismů
Detekce počtu částic (min. počet) - 15 kategorií
stolní analyzátor
Doba stanovení jednoho celkového výsledku max. 60 sekund
kontrola kvality na 2 koncentračních hladinách
Minimální objem vzorku pro celkové stanovení (chemická analýza a močový sediment) - 3 ml
Použití primárních zkumavek
Použití čárových kódů
Přenos výsledků včetně QC do stávajícího LIS (připojení s laboratorním informačním systémem – LIS - Envis LIMS DS Soft Olomouc)
Vzdálená správa ze servisního střediska
Garance odstranění závad do 48 hodin včetně víkendů a svátků (nebo instalace náhradního plnohodnotného přístroje, pokud nedojde k odstranění závady nebo obnovení provozu v uvedené době), a to v rámci záručního i pozáručního servisu.
POČTY VYŠETŘENÍ ROČNĚ
je shodné s počtem chemické analýzy moče = 13 400

## 44
Část 44: | LABORATORNÍ VYBAVENÍ A PŘÍSTROJE - 6
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
125 | Přístroj pro molekulární analyzu - extrakce NK a real-time PCR |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | TECHNICKÁ SPECIFIKACE |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Přístroj pro molekulární analyzu - extrakce NK a real-time PCR.
Přístroj, který kombinuje kompletní přípravu vzorku (extrakce NK) s real-time PCR (polymerázová řetězová reakce) amplifikací a následným vyhodnocením. Extrakce, zakoncentrování nukleové kyseliny, purifikace, amplifikace a identifikace cílové nukleové kyseliny má být možná přímo z nezpracovaných primárních vzorků. .Stolní přístroj se dvěma funkčními moduly, bez nároku na oddělenou laboratoř a stavební úpravy
Minimální nabídka diagnostiky: Clostridium difficile a produkce toxinů, typy chřipky A, B a H2N2, Chlamydia trachomatis, GBS – Streptococcus agalactiae u gravidních žen a novorozenců
Součástí dodávky připojení k laboratornímu informačnímu systému – LIS Envis LIMS DS Soft Olomouc
Výstup pro přenos výsledků do stávajícího LIS - Přenos výsledků včetně QC do LIS (připojení s laboratorním informačním systémem - LIS - Envis LIMS DS Soft Olomouc)
Garance odstranění závad do 48 hodin v pracovní dny od nahlášení závady (nebo instalace náhradního plnohodnotného přístroje, pokud nedojde k odstranění závady nebo obnovení provozu v uvedené době), a to v rámci záručního i pozáručního servisu.
celkový počet analýz ročně: 500

## 45
Část 45: | LABORATORNÍ VYBAVENÍ A PŘÍSTROJE - 7
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
118 | Elektroforetický systém |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | TECHNICKÁ SPECIFIKACE |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Plně automatický elektroforetický systém pro elektroforézu bílkovin sérum/moč, imunofixace sérum/moč
Princip: elektroforetická migrace ( gelová nebo kapilární)
Minimální spektrum metod – elektroforéza proteiny sérum a moč, imunofixace sérum a moč (Bence-Jones)
Kapacita přístroje: elektroforéza proteinů -min. 20 vzorků v sérii bez kontrol při stanovení 5 až 6 frakcí
Kapacita přístroje: imunofixace sérum/moč - min. počet vzorků v sérii 2
Stolní analyzátor
Součástí přístroje PC včetně vyhodnocovacího programu
Součástí dodávky přístroje záložní zdroj
Vhodná detekce na homogenitu, bubliny a nedostatečné množství vzorku
Vhodná detekce stavu reagencií, senzorů a hladiny odpadu
Použití primárních zkumavek
Čtečka čárových kódů – načítání ID pacienta, antiséra
Automatická kontrola kvality min. na 2 koncentračních hladinách
Součástí dodávky připojení k laboratornímu informačnímu systému – LIS Envis LIMS DS Soft Olomouc
Garance odstranění závad do 72 hodin v pracovní dny od nahlášení závady (nebo instalace náhradního plnohodnotného přístroje, pokud nedojde k odstranění závady nebo obnovení provozu v uvedené době), a to v rámci záručního i pozáručního servisu.
POČTY VYŠETŘENÍ ROČNĚ
elektroforéza bílkovin: 4450
imunofixace moče : 182
Imunofixace sérum : 93

## 46
Část 46: | LABORATORNÍ VYBAVENÍ A PŘÍSTROJE - 8
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
92 | Osobní lékařská váha s on-line připojením k PC |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | rozsah do 250 kg, metrologicky ověřená |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
- displej se zobrazením naměřené hmotnosti
- možnost připojení k PC s přenosem naměřené hmotnosti
Garance odstranění závad do 72 hodin v pracovní dny od nahlášení závady (nebo instalace náhradního plnohodnotného přístroje, pokud nedojde k odstranění závady nebo obnovení provozu v uvedené době), a to v rámci záručního i pozáručního servisu.
102 | Stadiometr |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Digitální stadiometr (výškoměr) k trvalé instalaci na zeď: |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Rozsah 30-220 cm
Přesnost 0,1 mm
protiskluzová podložka
Frankfurtská rovina k nastavení polohy hlavy a polohovač pat
Bezdrátový přenos dat
Kompatibilní se stávajícím zařízením (stejný přenos dat).
103 | Automatická digitální váha |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Bezdrátová plošinová váha s nízkou nástupní hranou: |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Rozsah vážení max 300 kg, přesnost 0,1 kg do 150 kg
Funkce tare
Oddělitelný LCD display a stativ
Bezdrátový přenos dat
Provoz z elektrické sítě nebo baterie
Kompatibilní se stadiometrem (stejný přenos dat).
6 | Váha s analyzátorem složení těla |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Měřené hodnoty: |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Hmotnost (kg)
BMI
Tuk (kg a %)
Ukazatel viscerálního tuku
Hmotnost bez tuku
Hmotnost svalové hmoty (kg)
Celková tělesná voda (kg a %)
Kostní minerální hmota
BMR
Metabolický věk
Navigace pro jednoduché použití
Interní paměť na ukládání naměřených dat
Oddělený displej
Přenos dat do PC přes USB / RS232
Přesnost měření: 100 g
Kapacita vážení min. 200 kg
Vyhodnocovací software na PC

## 47
Část 47: | LABORATORNÍ VYBAVENÍ A PŘÍSTROJE - 9
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
93 | Mikroskop |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | laboratorní optický |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
stativ: polní clona
osvětlení: halogenová žárovka
modrý filtr
ostření: nezávislé hrubé a jemné ostření s nastavitelným dorazem pro rychlé znovuzaostření
pětičetný revolverový nosič objektivů
objektivy:
Planachromat 4x/0,10
Planachromat 10x/0,25
Planachromat 20x/0,40
Planachromat 40x/0,65
Planachromat 100x /1,25
stolek: ovládání pro pravou ruku, držák na sklíčko
kondenzor: s nastavitelnou aperturní clonou
tubus: binokulární s měnitelným úhlem náklonu,
zorné pole č. 22 s dioptrickou korekcí
okuláry: dva širokoúhlé zvětšení 10x
Zadavatel připouští i jiné rovnocenné řešení.
126 | Mikroskop s 12 Mpx kamerou |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Mikroskop s kamerou s vysokou rozlišovací schopností min. 12 Mpix, určený nejen pro bakteriologii, ale i parazitologii včetně pozorování protozoí |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Vybavený min. 4 planachromátovými objektivy (10x, 20x,40x a 100x) a příslušným revolverovým kondenzorem s optikou vysoké kvality
Trinokulár
USB3 kamera pro PC + SW s min. rozlišením 12 Megapixelů
Software pro digitální mikrofotografii, úpravy obrazu a měření, kompatibilní s dodávaným hardware
127 | Stereomikroskop |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Pro mikroskopickou identifikaci struktur |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Binokulár, zoom 7:1, rozsah zvětšení 0,8 - 5,6 x, LED osvětlení
Pozorování vnějších struktur organizmů a tvaru kolonií bakterií

## 48
Část 48: | LABORATORNÍ VYBAVENÍ A PŘÍSTROJE - 10
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
91 | Ruční svářečka hadiček krevních vaků |  | 3 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Vysokofrekvenční sváření |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Baterie propojená se svařovací hlavou
Kovová kostra baterie vybavená gumovými tlumiči nárazů
Výdrž min. 500 svarů při plném nabití
Nabití baterie do 4 hodiny
Min. 25 svárů v rychlé sekvenci
Automatické nastavení délky sváru dle tloušťky hadičky (max. do 2 sekund)
indikátor stavu baterie se zvukovou signalizací nízkého napětí baterie
- indikace sváření na svářecích kleštích (že svár nebyl proveden kvalitně)
-kompatibilita svářecích kleští s různými bateriovými zdroji
váha včetně příslušenství max. 3kg (přičemž váha svářecích kleští + baterie max. 1200 g)
- umožnění svářet set, i když je dárce připojen k odběrovému setu
vhodné pro použití v transfúzní službě
Garance odstranění závad do 48 hodin od příjezdu servisního technika na místo plnění (nebo instalace náhradního plnohodnotného přístroje, pokud nedojde k odstranění závady do 48 hodin nebo obnovení provozu), a to v rámci záručního i pozáručního servisu.

## 49
Část 49: | LABORATORNÍ VYBAVENÍ A PŘÍSTROJE - 11
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
86 | Analyzátor měření volného Hb |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | fotometr pro měření absorbance |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
měření v rozsahu 320 - 1100 nm, min. filtry 415 nm, 460 nm
stolní, kyveta max 500 ul
připojení k PC, výpočet koncentrace příslušného analytu (volný Hb)
vhodné pro použití v tranfúzní službě
Garance odstranění závad do 72 hodin v pracovní dny od nahlášení závady (nebo instalace náhradního plnohodnotného přístroje, pokud nedojde k odstranění závady nebo obnovení provozu v uvedené době), a to v rámci záručního i pozáručního servisu.

## 50
Část 50: | LABORATORNÍ VYBAVENÍ A PŘÍSTROJE - 12
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
89 | Inkubátor na ohřívání roztoků |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Regulace a udržení nastavené teploty |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
- přesnost nastavení teploty nejméně 1°C
- vestavěný ventilátor
- regulátor zamezující přehřátí roztoků, bezpečnostní pojistka, která po překročení teplotního limitu inkubátor automaticky vypíná
- snadné ovládání
- displej s ukazatelem aktuální teploty a programu
- možnost připojení k PC a monitoringu teplot
vhodné pro použití v tranfúzní lužbě
Garance odstranění závad do 72 hodin v pracovní dny od nahlášení závady (nebo instalace náhradního plnohodnotného přístroje, pokud nedojde k odstranění závady nebo obnovení provozu v uvedené době), a to v rámci záručního i pozáručního servisu.

## 51
Část 51: | LABORATORNÍ VYBAVENÍ A PŘÍSTROJE - 13
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
* | Přístroj na suché rozmrazování plazmy |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | ohřev za sucha různých transfuzních přípravků (TP) o různém objemu za současného promíchávání obsahu TP |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
kapacita min. 3 TP
aktivní osušení povrchu TP
nastavení ohřívací desky a okolního vzduchu tak, aby teplota TP nepřekročila 37°C
standardizovaný proces rozmrazování a ohřevu dle Doporučení Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP č. STL2015_12 ze dne 01. 09. 2015 verze 1 musí být certifikován pro použití transfúzních přípravků
možnost rychlého rozmrazení a ohřátí za současného promíchávání
bezdotyková evidence teploty TP pomocí infračerveného senzoru v rozsahu 29°C - 37°C (po 1°C), rozpoznání stavu TP "bez ledu" pro vitální použití
možnost napojení tiskárny ke zdokumentování procesu rozmrazování/ohřívání
vhodné pro použití v tranfúzní službě
Garance odstranění závad do 48 hodin včetně víkendů a svátků od nahlášení závady (nebo instalace náhradního plnohodnotného přístroje, pokud nedojde k odstranění závady nebo obnovení provozu v uvedené době), a to v rámci záručního i pozáručního servisu.

## 52
Část 52: | LABORATORNÍ VYBAVENÍ A PŘÍSTROJE - 14
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
87 | Promývací laboratorní centrifuga |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | detektor roztoku NaCl |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
- volně programovatelná (počty, pořadí a parametry jednotlivých kroků: promývání, centrifugace, dekantace, resuspenzace a plnění)
Možnost nastavení reziduálního objemu po promytí (standard 3%)
- vstřikování fyziologického roztoku ve 2 dávkách pro efektivnější promytí
možnost naprogramovat přerušení programu v libovolném místě s možností otevřít víko (fuknce Open cover)
digitální zobrazení otáček rotoru nebo přetížení, alarm v případě nesprávné koncentrace fyziologického roztoku
čidlo pro kontrolu přítomnosti fyziologického roztoku v hadičkách
velikost rotoru 12x75 mm , 4 nosné kyvety po 6 zkumavkách kapacita min. 22 zkumavek
- maximálně 2500 ot/min
vhodné pro použití v tranfúzní službě
Garance odstranění závad do 48 hodin v pracovní dny od nahlášení závady (nebo instalace náhradního plnohodnotného přístroje, pokud nedojde k odstranění závady nebo obnovení provozu v uvedené době), a to v rámci záručního i pozáručního servisu.

## 53
Část 53: | LABORATORNÍ VYBAVENÍ A PŘÍSTROJE - 15
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
111 | Centrifuga chlazená |  | 2 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Rotor výkyvný 4 x 500 ml |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Adaptery pro zkumavky 3 – 15 ml
Stolní přístroj
Velikost max. 40 x 80 x 70 cm, hmotnost max. 120 kg
Chlazená centrifuga
nastavitelná teplota -9 až +40 °C
rychlost ot/min až 14 000
stupně rozběhu a brzdění min 9/10
max. RCF (g) 20913
hlučnost přístroje < 56dB
109 | Míchačka typu Vortex (Zadavatel připouští i jiné rovnocenné řešení.) |  | 3 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | excentrická míchačka pro zkumavku |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Stolní přístroj
Hmotnost max. 1 kg
Max. míchaný objem 30 ml
Vhodné pro zkumavky 1,5 – 50 ml
Kontinuální třepání
Pulzní - dotykové třepání
Možnost nastavení otáček
110 | Vysokootáčková mikrocentrifuga |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Stolní přístroj |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Rotor pro zkumavky 1,5 – 2 ml
Bezpečnostní kryt rotoru
rychlost ot/min minimálně 14 500
stupně rozběhu a brzdění 1/1
max. RCF (g) 14000
hlučnost přístroje < 52dB
kapacita přístroje min 12 x 1,5/2 ml
123 | Laboratorní třepačka |  | 2 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Válečková třepačka sloužící k promíchávání vzorků ve zkumavkách v horizontální poloze |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Pohyb rolovací a kymácivý
Stolní přístroj
Počet válců 5 - 10
Hmotnost max. 5 kg
131 | Centrifuga univerzální ventilovaná s přísl. |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Centrifuga do stálého provozu, minimálně 6 programů, výměna rotoru bez nástroje |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Výkyvný rotor včetně adapterů min 56x 15 ml (velikost zkumavky 16x113 mm)
Automatické otevření víka po dotočení
Bezúdržbový motor
* | Sterilizátor - sušárna |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | vnitřní objem 66 l |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
nucená cirkulace vzduchu
teplotní rozsah: + 50°C až 250°C,
přesnost ±0,3°C, homogenita ±2,8°C
časovač (1min. až 99h59min.)
nerezová komora se zaoblenými rohy
alarm překročení teploty,
bezpečnostní termostat,
počet polic: 2
* | Inkubátor |  | 2 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Objem min. 115 litrů, rozsah min. teplota okolí +5°C až 75°C. |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Přesnost +-0,2°C, nerez komora , vnitřní skleněné dveře, RS232, variabilní vnitřní prostor pro 2-6 ks polic,police 2 až 16 ks, rozměr police 460x 410 mm
230V , příkon do 520 W.

## 54
Část 54: | LABORATORNÍ VYBAVENÍ A PŘÍSTROJE - 16
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
83 | Laboratorní centrifuga |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | výměna rotoru během 3s bez použití nástroje, |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
s „biocontainment“ certifikátem
optimalizace centrifugace podle typu rotoru a rozdílu ve vyvážení,
max výkon: 5500 ot./min (5580 x g) výkyvný rotor
Požadovaná kapacita: min. 56 zkumavek průměr 12 mm, výška 80 mm, 45 zkumavek průměr 16 mm, výška 100 mm
automatické rozpoznávání rotorů,
imbalanční detektor se stavitelnou citlivostí
nejméně 5 uživatelských programů včetně paměti posledního nastavení
řízení mikroprocesorem,
ovládání klávesnicí, odolnou před vnějšími vlivy
LCD displej, čitelný i z dálky
programování otáček/g, akcelerace, decelerace a času centrifugace
Více (min.8) akceleračních a deakceleračních stupňů
regulace otáček ±20
nerezová rotorová komora uzavíraná kovovým víkem
Zajištěné zamykání a odemykání víka, může být i automatické
bezúdržbový motor
rozměry (vxšxh): max.400 x 500 x 700 mm
napájení : 230V/50Hz
vhodná pro použítí v transfúzní službě

## 55
Část 55: | LABORATORNÍ VYBAVENÍ A PŘÍSTROJE - 17
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
128 | CO2 inkubátor |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Nerez komora min. 185 litrů |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Kontinuální HEPA filtrace, čistota ISO Class 5 . HEPA (High Efficiency Particulate Air filter) = vysoce efektivní filtr vzduchových částic.
Regulace teploty +5°C až 55°C nad teplotu okolí, CO2 0-20%
Vnitřní skleněné dveře s ohřevem
230V , příkon do 520 W.
Garance odstranění závad do 48 hodin včetně víkendů a svátků od nahlášení závady (nebo instalace náhradního plnohodnotného přístroje, pokud nedojde k odstranění závady nebo obnovení provozu v uvedené době), a to v rámci záručního i pozáručního servisu.
129 | Termostat s přirozenou cirkulací 115 l |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Objem min. 115 litrů, Regulace teploty +5°C až 75°C nad teplotu okolí |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Přesnost +-0,2°C, nerez komora , vnitřní skleněné dveře, RS232, variabilní vnitřní prostor pro 2-6 ks polic, police 2 až 16 ks, rozměr police 460x 410 mm
230V , příkon do 520 W.
Garance odstranění závad do 72 hodin včetně víkendů a svátků od nahlášení závady (nebo instalace náhradního plnohodnotného přístroje, pokud nedojde k odstranění závady nebo obnovení provozu v uvedené době), a to v rámci záručního i pozáručního servisu.
130 | Termostat s přirozenou cirkulací 195 L |  | 2 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
| l | Objem 195 litrů, Regulace teploty +5°C až 75°C nad teplotu okolí |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Přesnost +-0,2°C, nerez komora , vnitřní skleněné dveře, RS232,
Variabilní vnitřní prostor pro 2-6 ks polic
Police 2 až 16 ks, rozměr police 460x 580 mm,
230V , příkon do 520 W.
Garance odstranění závad do 72 hodin včetně víkendů a svátků od nahlášení závady (nebo instalace náhradního plnohodnotného přístroje, pokud nedojde k odstranění závady nebo obnovení provozu v uvedené době), a to v rámci záručního i pozáručního servisu.
133 | Autokláv 24 l horizontální |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Stolní horizontální autokláv třídy A dle EN13060, min. 24 litrů, sterilizační teplota 121 a 135°C. Zadavatel připouští i jiné rovnocenné řešení. |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Integrovaný zásobník vody ,spotřeba 0,3 l na cyklus,
variabilní prostor válcové komory pro1 až 3 police, komora 260x450 mm,
230V , příkon do 520 W.
Garance odstranění závad do 72 hodin v pracovní dny od nahlášení závady (nebo instalace náhradního plnohodnotného přístroje, pokud nedojde k odstranění závady nebo obnovení provozu v uvedené době), a to v rámci záručního i pozáručního servisu.
135 | Chlazený termostat 2°- 50°C, 130 l |  | 2 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Objem min. 130 litrů, 2°C až 50°C |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
nastavení teploty 0,1°C, přesnost 0,5°C,
kompresorový systém, vnitřní police 2 až 6 ks,
Variabilní vnitřní prostor pro 2-6 ks polic
230V , příkon do 520 W.
Garance odstranění závad do 72 hodin v pracovní dny od nahlášení závady (nebo instalace náhradního plnohodnotného přístroje, pokud nedojde k odstranění závady nebo obnovení provozu v uvedené době), a to v rámci záručního i pozáručního servisu.

## 56
Část 56: | LABORATORNÍ VYBAVENÍ A PŘÍSTROJE - 18
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
132 | Biohazard box tř. II typ A2 + přísl. |  | 2 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Třída II,typ A2, EN12469:2000, HEPA filtry. Zadavatel připouští i jiné rovnocenné řešení. |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Vhodné pro BSL2,BSL3.
Recirkulační vývod
Dva nezávislé ventilátory, vstupní a výstupní s automatickou kompenzací.
Pracovní plocha nerez, šířka 120 cm, bez perforace,
Stojan výškově stavitelný,
UV světlo programovatelné s indikací počtu provozních hodin,
Ruční posuv skloněného čelního skla.
Osvětlení min. 850 lx. Stand –by režim, výška pracovního okna min. 200mm.
2 ks el. zásuvky v provedení biohazard.
Hlučnost pod 55 dB.
Garance odstranění závad do 72 hodin v pracovní dny od nahlášení závady (nebo instalace náhradního plnohodnotného přístroje, pokud nedojde k odstranění závady nebo obnovení provozu v uvedené době), a to v rámci záručního i pozáručního servisu.

## 57
Část 57: | HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETR
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
124 | Hmotnostní spektrometr MALDI |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Stolní hmotnostní spektrometr pro metodu MALDI (Matrix-assisted laser desorption/ionization) s detektorem doby letu (TOF - Time of flight), s kompletním příslušenstvím a programovým vybavením pro identifikaci patogenních mikroorganizmů s produkcí karbapenemáz a mykotických kmenů. |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Přístroj musí identifikovat nejméně 300 druhů nebo tříd, obsahujících nejméně 400 klinicky relevantních druhů bakterií a kvasinek.
Minimální hlučnost pro generování vakua
Garantovaná životnost laseru min 50 000 000 nástřelů
Opakovaně použitelné terčíky pro identifikace
Příslušenství potřebné pro preanalytickou fázi a vlastní identifikaci vzorku musí být součástí nabídky a dodávky
Databáze obsahující dostatečné množství, a to minimálně 4000 mikrobiálních kmenů
Software pro rutinní identifikaci, SW pro taxonomické a epidemiologické studie, SW pro správu spektrometru, jeho kalibraci a validaci, SW pro automatickou kalibraci, SW modul pro připojení do LIS, IVD-CE certifikovaný SW pro klinickou diagnostiku
Záložní zdroj na 15 min provozu součástí dodávky
Vzdálená správa přístroje ze servisního střediska
Výstup pro přenos výsledků do stávajícího IS - Přenos výsledků včetně QC do LIS (připojení s laboratorním informačním systémem - LIS - Envis LIMS DS Soft Olomouc)
Připojení do LIS ENVIS musí být součastí nabídky a dodávky
Kompletní startovací sada všech materiálů pro řádné provádění identifikací
V rámci záruky upgrade databází systému.
Garance odstranění závad do 48 hodin v pracovní dny od nahlášení závady (nebo instalace náhradního plnohodnotného přístroje, pokud nedojde k odstranění závady nebo obnovení provozu v uvedené době), a to v rámci záručního i pozáručního servisu.
POČTY VYŠETŘENÍ ROČNĚ
počet identifikací: 50.000

## 58
Část 58: | DEXA KOSTNÍ DENZITOMETR
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
101 | Celotělový DEXA kostní denzitometr |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Základní požadavky: (DEXA - dual energy X-ray absorptiometry) |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Fan-Beam DXA celotělová dvouenergiová rentgenová absorpciometrie s pulzní duální energie 100/140 kVp
Olejem chlazená kompaktní rentgenka
Motorizovaný stůl a otočné C-rameno s možností provádění laterální snímků bez polohování
Multielementární detektorové pole min 200 prvků
Stůl pro počítač
QC fantomy pro lumbální páteř, proximální femur a celotělový scan
Váhový limit pacienta 200 kg
Zobrazení dávky záření, které byl pacient vystaven v průběhu snímání na protokolu z měření
Zdroj nepřerušitelného napájení (UPS) pro případ výpadku sítě pro další možnost provozu DXA scaneru a možnost legálního ukončení práce na denzitometru - zálohovací doba min 7min.
Požadavky na využití stávající databáze výsledků měření:
všechna data a historické snímky získané na předchozím denzitometru Hologic QDR Discovery Wi v období let 2009-2016 bude možné přenést do databáze nového denzitometru
bude zajištěn přenos dat všech dříve vytvořených snímků na starším denzitometru QDR Discovery Wi do nově dodanéhom systému a bude možné s těmito historickými snímky v novém systému dále pracovat, snímky reanalyzovat a používat pro srovnání s nově vytvořenými snímky a následné zpracování novými aplikačními programy dodaných s novým systémem .
PC Hardware (min):
Procesor 3 GHz
1 TB (min) HDD – se zajištěním transferu dat z QDR Discovery Wi k porovnání starých a nových scanů
8GB (min) RAM
256MB Video
DVD R/W Drive
síťová karta
21“ širokoúhlý 16:9 plochý monitor s vysokým rozlišením
porty LPT, USB, COM + port na laserovou ČB tiskárnu
klávesnice, myš
laserová barevná tiskárna + oboustranná ČB laser jet tiskárna
Aktuální verze OS, kompatibilní s OS používaým zadavatelem (Windows) s možností bezplatného upgrade na vyšší verze
Požadovaná konfigurace aplikačního software:
Aplikační software pracující pod OS, který je součástí dodávky přístroje
One Time automatická analýza
Express mód (rychlé zaměření vyšetřované oblasti zájmu s rychlou možností úpravy)
Dual Hip analýza (současný snímek a analýza obou kyčelních kloubů)
Snímek a analýza lumbální páteře(AP) včetně histogramu Snímek a analýza skoliotické lumbální páteře (AP) včetně histogramu
Snímek a analýza proximálního femuru (pravý, levý
Referenční křivky včetně NHANES III
Aplikační program HSA (Hip Structure analysis)
Aplikační program TBS (Trabecular bone score) pro stanovení TBS skore
Možnost provádění snímků dětských pacientů (Pediatric software)
Databáze pro dětské pacienty (AP Spine, Hip, Whole body)
Možnost zohlednění výšky a kostního věku dětí pří výpočtu BMD (tzv Pedi size adjusted BMD)
celotělový snímek novorozenců – Infant whole body scan
Snímek a analýza předloktí (pravého, levého, včetně 1/3 radius)
Možnost provádění snímků TEP (automatické vyjmutí kovu)
Možnost provádění snímku libovolné oblasti zájmu (General region of interest)
Boční snímek lumbální páteře (bez repozice pacienta) – s možností stanovení BMD, T-skore a porovnání
Snímek a analýza celého těla (BMC, BMD, měkké tkáně – fat mass, fat free mass). Možnost kolorovaného znázornění měkkých tkání.
Možnost porovnání naměřených dat BCA s databázi NHANES. Znázornění oblastí Android/Gynoid,visceral fat, vypočet „tukových“ indexů a „indexů měkkých tkání“ včetně porovnání s normálami (percentilní nebo T-score resp Z-score).
Možnost komparace celotělových BCA snímků (tuk, svalová tkáň) s normálovými daty dle NHANES IV
Možnost definování uživatelských zpráv (popsat jaké: např. u dětských pacietntů závislost Věk-výška, Věk-hmotnost, Věk-BMI…. apod)
Možnost provádění LVA (IVA) scanu (Laterálně i AP) bez repozice pacienta.
Možnost provádění scanu pro zjištění atypických zlomenin femuru (AFF – atypical femur fracture)
Aplikační program umožňující automatické vyhodnocování deformit obratlů u LVA (IVA) scanů
s následnou možností automatického přiřazení typu a stupně deformity.- tzv CADfx
Znázornění rizikové hranice pro fraktury, indikace rizika fraktury podle algoritmu FRAX (česká databáze).
Propojení s nemocničním informačním systémem (NIS, HIS, RIS) s možností odesílání naměřených dat do PACS.
Modality Worklist
DICOM 3 rozhraní,
Komparace snímku – umožňující porovnání aktuálních snímků s historickými a výpočtu trendových parametrů (rate of change) vůči všem historickým snímkům. Možnost nastavení „base line“ scanu (base scan nebo recent scan)
Správa databáze pacientů
Referenční databáze, možnost vytvoření vlastní databáze
Kontextová nápověda
Náhled pro tiskový výstup, tisk zprávy o provedeném vyšetření (možnost do zprávy zahrnout popis, klinické obrázky a údaj o dávce na pacienta, export do MS Word, který zadavatel využívá)
Minimální záruční lhůta činí 24 měsíců, záruka na rentgenku jsou 3 roky. V rámci záruky bude bezplatně provedena i výměna rtg. zářiče v případě poruchy.
Garance odstranění závad do 48 hodin v pracovní dny od nahlášení závady (nebo instalace náhradního plnohodnotného přístroje, pokud nedojde k odstranění závady nebo obnovení provozu v uvedené době), a to v rámci záručního i pozáručního servisu.

## 59
Část 59: | ELISA
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
108 | ELISA automat |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Plně automatizovaný analyzátor pro imunoanalýzu s fotometrickou detekcí |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Plně otevřený systém - možnost použití všech diagnostických ELISA kitů)
Možnost konfigurace metod uživatelem
Kapacita zpracování: 2 destičky
Systém kontroly objemu
Snímač hladiny roztoku
Detekce bublin a sraženin
Použití primárních zkumavek
Možnost měření vzorku v mikrozkumavkách
Obousměrná komunikace s LIS - Přenos výsledků včetně QC do stávajícího LIS (připojení s laboratorním informačním systémem – LIS - Envis LIMS DS Soft Olomouc)
Certifikace: CE značka, IVD certifikace
Stolní přístroj
UPS a tiskárna součástí
Integrovaná čtečka čárových kódů pro vzorky
Garance odstranění závad do 72 hodin v pracovní dny od nahlášení závady (nebo instalace náhradního plnohodnotného přístroje, pokud nedojde k odstranění závady nebo obnovení provozu v uvedené době), a to v rámci záručního i pozáručního servisu.

## 60
Část 60: | POCT ANALYZÁTOR
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
104 | POCT analyzátor (krevní plyny, elektrolyty, metabolity) |  | 3 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | TECHNICKÁ SPECIFIKACE |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Přístroj pro měření v místě poskytování péče - Point of care testing (POCT)
Minimální spektrum metod - pH, pO2, pCO2, elektrolyty K+,Na+, Ca2+, Cl-, metabolity Glukóza, Laktát, oxymetrie (sO2, ctHb, FO2Hb, FCOHb, FMetHb, FHHb, FHbF, ctBil )
Přenosný stolní analyzátor
Součástí přístroje záložní zdroj
Kazetový systém, minimální velikost kazet 50 vyšetření
Integrovaný oxymetr pro měření dyshemoglobinů a bilirubinů
Jazyk uživatelského SW – čeština (CZ)
Vzdálená správa přístroje v rámci nemocnice (z laboratoře)
Kapacita přístroje min. 40 vzorků/hodinu
Doba stanovení jednoho výsledku max. 90 sekund
Objem vzorku do max. 200 ul pro kompletní spektrum metod
Detekce homogenity, přítomnosti bublin a nedostatečného množství vzorku
Aspirace vzorku z kapiláry (sklo, plast) a stříkačky
Detekce stavu reagencií, senzorů a hladiny odpadu
Integrovaná termotiskárna pro tisk výsledků
Čtečka čárových kódů (nejlépe integrovaná) – načítání ID pacienta a operátora
Automatická kontrola kvality na 3 koncentračních hladinách, nezávislé kontrolní materiály (nesmí být použit kalibrační roztok)
Přenos výsledků včetně QC do LIS (připojení s laboratorním informačním systémem – LIS - Envis LIMS DS Soft Olomouc)
Bezúdržbový analyzátor, pouze výměna spotřebního materiálu a dezinfekce přístroje. Výměna kazety bez nutnosti měření externích standardních roztoků pro ověření kazety
Čas na aktivaci přístroje po zapnutí max. 30 min
Stabilita reagencií na palubě min 1 měsíc
Požadujeme nabídku na všechny spotřební materiály pro 1 rok provozu při kalkulaci na 1 kazetu o 100 vyšetřeních
Vzdálená správa ze servisního střediska
Garance odstranění závad do 48 hodin včetně víkendů a svátků od nahlášení závady (nebo instalace náhradního plnohodnotného přístroje, pokud nedojde k odstranění závady nebo obnovení provozu v uvedené době), a to v rámci záručního i pozáručního servisu.
POČTY VYŠETŘENÍ ROČNĚ
Počet vyšetření (cca 100 měsíčně á 1 přístroj) = 4000

## 61
Část 61: | MRAZICÍ BOX - REKONSTRUKCE
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
99 | Komorový mrazící box - rekonstrukce |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Mrazící a chladící box s příčkou: (rekonstrukce komorového mrazícího, předsíňky a chladícího boxu, výměna dveří a chladicí jednotky) |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Velikost marazícího boxu (hloubka-šířka - výška) 3400 - 2550 -2340 mm
Výměna dveří (3 x chladírenské dveře 800/1900mm. 1 x mrazírenské dveře 800/1900mm)
3x nové vnitřní osvětlení (komorového mrazícího, předsíňky a chladícího boxu)
Zvětšení prostoru předsíně na vnější velikost před mrazícím boxem (hloubka-šířka - výška) 1450mm - 3500mm - 2340 mm plus chodbička mezi mrazícím a chladícím boxem pro expedici plazmy (hloubka-šířka - výška) 1400mm - 2450mm- 2340 mm
Chladící technologie s kapacitou 31 m3 pro teplotu + 3 st.C (předsíňka a chladící box)
Vnitřní alarm pro případ uzavření obsluhy mrazícího boxu
Garance odstranění závad do 48 hodin včetně víkendů a svátků od nahlášení závady (nebo instalace náhradního plnohodnotného přístroje, pokud nedojde k odstranění závady nebo obnovení provozu v uvedené době), a to v rámci záručního i pozáručního servisu.

## 62
Část 62: | MRI - DOPLNĚNÍ
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
* | Ramenní a kolenní cívka pro stávající MR skener Siemens Avanto, používaného zadavatelem |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
| Jedná se o autorizované náhradní díly (součásti) pro stávající magneticko-rezonanční zobrazovací zařízení (MR skener). Cívky slouží pro přijímání signálu v bezprostřední blízkosti vyšetřované oblasti (hlavová, krční páteřní, ramenní cívky atd. Klatovská nemocnice má základní vybavení cívkami. Pro rozšíření spektra prováděných vyšetření nemocnice potřebuje dokoupit cívky pro zobrazování ramene a kolene. Je nezbytná kompatibilita cívek se základním MR skenerem. Zadavatel umožňuje dodání i jiného rovnocenného řešení, dodavatel ale v takovém případě, tzn. pokud by chtěl dodat díly od jiných výrobců, musí v nabídce předložit potvrzení firmy Siemens, že nabízený díl je plně kompatibilní s jejich zařízením a firma Siemens bude provádět servis celého zařízení. |  |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Ramenní cívka
Cívka kompatibilní s technikou iPAT (paralelní zobrazovací technika), určená pro vyšetření levého a pravého ramene. Skládá se ze základní desky a dvou upevňovacích mechanismů pro přijímací cívky typu array v různých velikostech, které mohou být namontovány a posouvány na základní desce.
Přijímací ramenní cívka typu array kompatibilní s technikou iPAT a přizpůsobena tvaru ramene.
Pro dosaženo maximální kvality obrazu pro různé tvary těla, jsou potřeba dvě různé velikosti horní části cívky.
Průměr 165 mm pro ramena malé a střední velikosti
Průměr 200 mm pro velká ramena
Kolenní cívka
15-kanálová vysílací/přijímací cívka pro vyšetření kloubů v oblasti dolních končetin.
Hlavní charakteristiky:
Konstrukce se 15 prvky (3x5 cívkových prvků) a se 15 integrovanými předzesilovači,
Kompatibilní s technikou iPAT.
Cívka umístěna na laterálně pohyblivé podložce a umožňující pohodlné uložení pacienta v poloze, kdy se obě nohy nalézají mimo střed pole. Technologie připojení musí umožňovat rychlou a jednoduchou přípravu s úsporou času. Horní část cívky má být snímatelná, aby se polohování pacienta usnadnilo. Pro optimální fixování pacienta jsou třeba podušky.
Integrovaná vysílací funkce umožňuje na jedné straně objemově citlivou excitaci s výrazně sníženým VF výkonem a na straně druhé zabraňuje artefaktům typu aliasing (způsobovaným např. druhým kolenem).
Doplnění MR skeneru pro provoz nových cívek: 16 GB RAM Upgrade #Tim
Rozšíření operační paměti rekonstrukčního počítače pro optimální výkon s novými cívkami
* Nově pořizované přístroje oproti původní žádosti

## 63
Část 63: | ÚPRAVNA VODY
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
112 | Reverzní osmóza |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Zařízení pro deionizaci vody technologií reverzní osmozy (RO) |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Kompletní filtrace, ochrana čerpadla proti přerušení dodávky zdroje vody
kompletní technologie reverzní osmózy
Iontoměniče s vodivostí vody do 1,0 uS/cm pro zásobení laboratoří, připojení biochemických analyzátorů
digitální měření specifické vodivosti
ventil přechodu na náhradní provoz pro případ výpadku funkce reverzní osmózy nebo výpadku elektrické energie
Výkon min 25 l/hod
Zásobní nádrž min. 200 l
Průchod dveřmi 90 cm
Certifikace ISO
Servisní hotline 24 hod denně
Garance odstranění závad do 48 hodin včetně víkendů a svátků od nahlášení závady (nebo instalace náhradního plnohodnotného přístroje, pokud nedojde k odstranění závady nebo obnovení provozu v uvedené době), a to v rámci záručního i pozáručního servisu.
OBJEM SPOTŘEBOVANÉ VODY ROČNĚ
Spotřeba přístrojů = 180 000 litrů

## 64
Část 64: | LŮŽKA
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
* | Lůžko elektrické polohovatelné |  | 3 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění, bez výhrad. Zadavatel připouští i jiné rovnocenné řešení. |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
čistitelná konstrukce lůžka
vnější rozměry maximálně 225x100cm, bezpečná pracovní zátěž minimálně 200kg
zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 40-70 cm pro bezpečnou práci personálu a mobilizaci pacienta
čtyřdílná ložná plocha minimálně 200x90cm s odnímatelnými díly pro čistitelnost, zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů
ložná plocha s automatickým odsunem (autoregresí) při polohování pro eliminaci tlaku a střižných sil působících na tělo pacienta
integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 15 cm
náklon do TR/ATR polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru pro včasnou postupnou vertikalizaci, posazení a mobilizaci pacienta
mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR)
kompaktní plastová odnímatelná čela, s aretací proti samovolnému vytažení při transportu, možnost výběru barevných dekorů shodných s pacientskými stolky
kompaktní plastové dělené postranice, možnost výběru barevných dekorů shodných s pacientskými stolky NEBO kovové jednodílné 3/4-ní sklopné postranice
automatická blokace spuštění postranice při zatížení pacientem zevnitř
centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, možností blokace jednotlivých funkcí a s přednaprogramovanými důležitými polohami ( minimálně: resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha, případně další)
ruční ovladač s ochranou proti nechtěné aktivaci
kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 125 mm,
postranní oboustranné univerzální lišty a držáky na příslušenství
ochranná kolečka v rozích lůžka
svod elektrického potenciálu, bezpečnostní barevně zvýrazněný kroucený přívodní kabel
příslušenství:
hrazda s výškově stavitelnou rukojetí
infuzní stojan chromovaný, výškově stavitelný
Pasivní antidekubitní matrace - riziko III
jádro matrace kombinované ze studených PU pěn, nosná část z pěny o hustotě min. 40kg/m3, odpor proti stlačení max. 4,0kPa/m2, na povrchu vrstva min. 5cm z pěny o hustotě min 50kg/m3, odpor proti stlačení max. 3,6kPa/m2, jádro zajišťující zónovou tuhost alespoň v 5 zónách a dobrou ventilaci, všechny pěny s sníženou hořlavostí (min. CRIB 5)
potah snadno snímatelný - tj. zip ze všech čtyř stran (360°) s ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný, spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - kontinuálně svařované či lepené
materiál potahu bakteriostatický, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný, se sníženou hořlavostí (min. CRIB 7)
na spodní straně potahu transportní madla
nosnost min. 200kg
rozměr dle lůžka, výška min. 14 cm
* Nově pořizované přístroje oproti původní žádosti

## 65
Část 65: | HEMOGLOBINOMETR
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
50 | Hemoglobinometr |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | POCT přenosný, ruční přístroj pro stanovení koncentrace Hb |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
kalibrovaný analyzátor
přesná tovární kalibrace proti referenční metodě podle ICSH
metoda: modifikace Vanzettiho reagens
rozsah měření: 0-256g/L
paměť na 600 vyšetření
vhodné pro použití v tranfúzní léčbě
Hmotnost do 300 g, rozměry do 90 x 170 x 45 mm
POČTY VYŠETŘENÍ ROČNĚ
Počet provedených stanovení = 1600
Garance odstranění závad do 72 hodin v pracovní dny od nahlášení závady (nebo instalace náhradního plnohodnotného přístroje, pokud nedojde k odstranění závady nebo obnovení provozu v uvedené době), a to v rámci záručního i pozáručního servisu.

## 66
Část 66: | POCT KOAGULOMETR
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
8 | POCT Koagulometr |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | POCT koagulometr pro stanovení protrombinového času |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
výsledky měření v jednotkách odpovídajících laboratornímu měření plazmy
mezinárodní normalizovaný poměr (INR)
stanovení hodnot INR ze vzorku kapilární nebo venózní krve
rozmezí hodnot min. 0,8 – 6,0 INR
přístroj měřící na bázi amperometrie – elektrochemického stanovení protrombinového času po aktivaci tromboplastinu
načtení kalibračních údajů testovacích proužků pomocí čipu
přenosný přístroj
dotykový displej
paměť min. na 100 výsledků s časem a datem
Záložní zdroj na 15 min provozu součástí dodávky
Vzdálená správa přístroje ze servisního střediska
Garance odstranění závad do 72 hodin v pracovní dny od nahlášení závady (nebo instalace náhradního plnohodnotného přístroje, pokud nedojde k odstranění závady nebo obnovení provozu v uvedené době), a to v rámci záručního i pozáručního servisu.
POČTY VYŠETŘENÍ ROČNĚ
Počet provedených stanovení = 1000

## 67
Část 67: | HEMOKULTIVAČNÍ AUTOMAT
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
134 | Hemokultivační automat |  | 2 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | přístroj pro mikrobiální testování, detekci nebo absenci mikroorganizmů v krvi nebo tělesných tekutinách |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Minimální počet pozic 40
Modulární systém – při růstu počtu vyšetření lze připojovat další jednotky – požadavek dvou jednotek – 80 pozic
Přístroje musí být umístitelné nad sebe (např. i s pomocí polic)
Možnost přechodu na plastové lahvičky (snížení hmotnosti a rozměrů)
kompaktibilní kultivační média (lahvičky) pro dospělé a děti s obsahem resinu a saponinu
Kompatibilní spotřební materiál se stávajícím systémem BACTEC, který zadavtel využívá u dvou současných přístrojů. Pokud není možné zajistit kompatibilitu se stávajícím spotřebním materiálem, požaduje zadavatel dodat kromě 2 soutěžených přístrojů dodat v rámci předmětné části navíc 2 další přístroje (nahrazující současné používané), které mohou být použité, repasované, max. 7 let staré.
Uživatelské rozhraní s dotykovou obrazovkou
Rozměry max. 60 x 50 x 65 cm
napájení 220 V
stolní analyzátor
Garance odstranění závad do 48 hodin včetně víkendů a svátků od nahlášení závady (nebo instalace náhradního plnohodnotného přístroje, pokud nedojde k odstranění závady nebo obnovení provozu v uvedené době), a to v rámci záručního i pozáručního servisu.
POČTY VYŠETŘENÍ ROČNĚ (celkem, pro oba přístroje)
Celkový počet odedebraných hemokultivačních lahviček =3300 pro dospělé a 200 pro děti

## 68
Část 68: | DOPLNĚNÍ HOLTEROVSKÝCH ZÁZNAMNÍKŮ
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
4, * | Epizodní záznamník s automat. detekcí arytmie pro doplnění stávajícího monitorovacího systému Philips |  | 2 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | kompatibilní se stávajícím holterovským systémem Philips |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
délka záznamu 24 hodin
záznamník komfortní pro pacienta
voděodolné provedení umožňující použití i v prostředí s omezenou expozicí vody
napájení 1x AAA baterie
automatické testy záznamníku a baterie po zapnutí pro zajištění kvalitních záznamů
displej pro kontrolu kvality kontaktu elektrod, zobrazení EKG křivek a nastavení záznamníku
pacientské tlačítko pro záznam událostí
nekomprimovaný EKG záznam – 3 kanály (5 elektrod), možnost zobrazení odvozeného 12svodového EKG při hodnocení záznamu v PC
detekce a záznam stimulačních pulzů
přenos záznamu do PC pomocí USB dokovací stanice
příslušenství: pacientský EKG kabel, otočný klip na opasek, pouzdro na nošení
Hmotnost do 70 g, největší rozměr do 10 cm

## 69
Část 69: | ANALYZÁTOR NO, NIOX
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
197 | Analyzátor vydechnutého NO, NIOX |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | přístroj pro měření vydechnutého NO |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
rozsah měření 5-300 ppb
provoz jak napájením ze sítě i bateriový provoz
propojení s PC přes Bluetooth a USB kabel
možnost práce autonomně, i s připojením k PC a ovládáním z PC
délka analýzy do 1 minuty 30 sekund
přístroj splňující ATS/ERS kritéria
měření, jeho průběh i vyhodnocení dle ATS/ERS
databáze pacientů
Požadujeme nabídku na spotřební materiály pro 100 vyšetření

## 70
Část 70: | APLIKAČNÍ SW A MONITOR K EEG
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
9 | Monitor + aplikační software - doplnění stávajícího EEG přístroje Walter Graphtek |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Vícekanálové SW s analyzou dat Walter EEG PL-570: |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
40 kanálů pro EEG
11 bipolárních kanálů pro polygrafii
3 kanály SpO2 (saturace, pulsní křivka, tepová frekvence)
3 kanály CO2 (et CO2, respirační poměr, respirační křivka)
Stojan pro PL-EEG Headbox (se speciálním napájecím zdrojem)
EEG software pro snímání, popis a archivaci včetně
frekvenční a amplitudové analýzy (+ lokální databáze)
3D frekvenční mapy (Brain Mapping) - option
Řídící PC pro EEG stanici:
OS kompatibilní se stávajícím zařízením zadavatele
Archivace: externí USB HD 500 GB
Monitor LCD, úhlopříčka min. 22“,
RAM min. 4GB, HDD min. 500 GB, Gigabitová síťová karta (2x)
Myš, klávesnice, zdroj s oddělovacím trafem 500 W (dle EN 60601-01)
Vozík s brzděnými kolečky
Laserová tiskárna
Fotostimulace programovatelná v rozsahu 0,5-60 Hz
Stojan pro fotostimulační lampu LED

## 71
Část 71: | LAMPA PRO FOTOTERAPII
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
* | Lampa modrozářivá |  | 3 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Fototerapeutická lampa - pojízdná, pro neonatologii |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Fototerapeutická lampa s využitím LED technologie, výkon cca 50 uW/cm2/nm ve vzdálenosti 50 cm
modré světlo, vlnová délka 460 nm
součástí panelu integrované vyšetřovací bílé denní světlo 4000 K
modul na mobilním stojanu s nastavitelnou výškou a s polohováním hlavy a aretací
monitorace teploty pacienta s alarmem
zabudovaný časovač
počítač provozních hodin, součet hodin celkové délky terapie pro pacienta
monitor teploty pacienta s akustickou a optickou signalizací
teplotní čidlo
Požadovaná životnost světelných zdrojů min.50 000 hodin, záruka na 30 000 hodin provozu.

## 72
Část 72: | NÁSTROJE A SVĚTLO K ENDOSKOPII
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
Doplnění stávajích endoskopických sestav Wolf:
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
* | Hysteroskopie - doplnění stávající sestavy Wolf |  | 2 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | optika průměr 4 mm, úhel pohledu 30°, |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
pochvy resektoskopu s kontinuálním proplachem otočný:
vnější pochva cca 26 Charr
vnitřní pochva cca 24 Charr
mandrén
pracovní element pasivní pro použití bipolárních i monopolárních elektrod možnost práce ve fyziologickém roztoku (bipolární režim)
bipolární kabel pro stávající elektrokoagulační zařízení (ERBE VIO 300D)
bipolární řezací smyčky resterilizovatelné 3 ks
Kompatibilita se stávajícím vybavením zadavatele pro hysteroskopii a hysteroresekci (Wolf)
Autoklávovatelný celý systém při 137°C
* | Zdroj studeného světla k rektoskopu - doplnění stávající sestavy Wolf |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | LED světelný zdroj |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
manuální režim nastavování intenzity
povrchová úprava pro udržení desinfekce a hygieny
životnost LED – min.30.000hod.
světelný výkon odpovídající Xenon 180W
teplota světla 6500°K
Výstup pro připojení světelných kabelů Wolf

## 73
Část 73: | INFUZNÍ PUMPY A DÁVKOVAČE - DOPLNĚNÍ SPACE
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Doplnění stávajích infuzních systémů SPACE B.Braun o kompatibilní moduly, které lze vložit do dokovacích stanic.
48 | Lineární dávkovač modulární - doplnění stávajícího systému SPACE B.Braun |  | 3 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | přesné dávkování malých objemů pomocí jednorázových stříkaček běžně používaných objemů 5, 10, 20, 30, 50/60 ml |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
automatická detekce stříkačky
přesnost dávkování: ± 2 %,
minimální rozsah rychlosti dávkování: 0,1 – 1000 ml/hod.,
výpočet rychlosti dávky v g, mg, µg, mmol v závislosti na hmotnosti pacienta/čase,
bolusy - manuální i s přednastavením objem,
interní paměť přístroje na seznam až 100 léků, obsahující název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky vč. překročitelných a nepřekročitelných limitů, objem a rychlost podávání bolusu,
možnost zablokovat přístroj proti neautorizovanému ovládání,
Nastavitelný limit okluzního tlaku v rozsahu min. 5 úrovních
systém KVO s více rychlostmi v závislosti na původní rychlosti dávkování,
Funkce rychlého startu
Funkce poklesu tlaku v lince po okluzi pro prevenci nechtěného bolusu
Bezpečnostní a kontrolní funkce s akustickými a vizuálními alarmy: okluze, špatně založená stříkačka, slabá baterie, vybitá baterie, blízký konec podání, konec podání, výpadek napětí/sítě
24h protokol podaného objemu
hmotnost max. do 2,5 kg
Displej - minimálně jednoznačná identifikace alarmů,
upevnění do dokovací stanice - jedná se o dokovací stanici SPACE B.Braun
Přístroj musí být z důvodu ochrany předchozích investic plně propojitelný - kompatibilní se stávajícími dokovacími stanicemi na pracovišti zadavatele
49 | Infuzní pumpa modulární - doplnění stávajícího systému SPACE B.Braun |  | 4 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVTEL
|  | přesnost dávkování: ± 5 %, |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
minimální rozsah dávkování: 1 – 999 ml/hod.,
nastavení dodaného objemu v rozsahu od 1 do 999 ml
možnost nastavení v režimu rychlost/objemu nebo objem/čas
bolusy - manuální i s přednastavením objemu
možnost podání bolusu v rozsahu 1 - 999ml/hr
Antibolusová funkce při okluzi
Nastavitelný limit okluzního tlaku minimálně ve třech úrovních,
Možnost funkce eliminující riziko podání nežádoucího bolusu po odstranění okluze infuzního setu
systém KVO s více rychlostmi v závislosti na původní rychlosti dávkování
detektor vzduchu s nastavitelným alarmovým limitem
ve standardu bez kapkového senzoru v případě použití originálních IV setů
Bezpečnostní a kontrolní funkce s akustickými a vizuálními alarmy: vzduch v lince, okluze, vybitá baterie, otevřené dvířka
hmotnost max. do 2,5 kg
čitelný a přehledný displej - minimálně jednoznačná identifikace alarmů
upevnění do dokovací stanice - jedná se o dokovací stanici SPACE B.Braun.
Přístroj musí být z důvodu ochrany předchozích investic plně propojitelný - kompatibilní se stávajícími dokovacími stanicemi na pracovišti zadavatele

## 74
Část 74: | MONITORING TEPLOT
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
100 | Monitoring teplot |  | 1 sestava (skládající se z 88 ks) | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Systém dálkového měření teplot na více místech, kompatibilní a propojitelný se současným centrálním systémem monitoringu teplot v KN a.s., tj. se systémem Saveris od firmy Testo |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Samostatný zvukový alarm čidel na TO v prostorách oddělení
Měření vlhkosti rozsahu provozních potřeb pro laboratorní prostory
Měření teploty (transport vzorků, místnosti, lednice, termostaty) v rozsahu -10 až +50°C
Měření teploty (mrazáky, transport výrobků) v rozsahu -90 až 40 oC
Sondy pro monitorování teplot pro TO musí splňovat požadavky Doporučení Transfúzní společnosti
Místo umístnění sondy a počet a druh sond:
TO OKL
Lednice 22 měření teploty
Komorová lednice 2 měření teploty
Mrazáky 10 měření teploty
Komorový mrazák 2 měření teploty
Transport výrobků 8 měření teploty
Místnosti 12 měření teploty
Termostaty 1 měření teploty
Místnosti výroby + sklad 4 měření vlhkosti
Alarm 1x
OLM OKL
Termostat 7 měření teploty
Lednice 1 měření teploty
Místnosti 4 měření teploty
Místnosti 1 měření vlhkosti
OKBH OKL
Termostat 1 měření teploty
Místnosti 4 měření teploty
Místnosti 2 měření vlhkosti
Transport vzorků 6 měření teploty

## 75
Část 75: ZAŘÍZENÍ PRO TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ předmětné veřejné zakázky byla zadvatelem dne 23.5.2018 zrušená
Část 75: | ZAŘÍZENÍ PRO TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
88 | ID inkubátor |  | 1 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | nutná kompatibilita se stávající technikou a používanými ID kartami DiaMed/Bio-Rad. |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
- nastavitelná doba inkubace ( po minutách)
- inkubační teplota 37°C (s tolerancí maximálně +/- 2°C)
vhodné pro použití v tranfúzní lužbě
Garance odstranění závad do 48 hodin v pracovní dny od nahlášení závady (nebo instalace náhradního plnohodnotného přístroje, pokud nedojde k odstranění závady nebo obnovení provozu v uvedené době), a to v rámci záručního i pozáručního servisu.
90 | ID centrifuga |  | 2 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | nutná kompatibilita se stávající technikou a používanými ID kartami DiaMed/Bio-Rad. |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
- kapacita 24 ID karet
- 910 ot/min
- doba centrifugace: 10 minut
- inkubační teplota 37°C (s tolerancí maximálně +/- 2°C)
- zvukový signál ukončení centrifugace
- jednoduché ovládání
vhodné pro použití v tranfúzní lužbě
Garance odstranění závad do 48 hodin v pracovní dny od nahlášení závady (nebo instalace náhradního plnohodnotného přístroje, pokud nedojde k odstranění závady nebo obnovení provozu v uvedené době), a to v rámci záručního i pozáručního servisu.

## 76
Část 76: | INFUZNÍ PUMPY A DÁVKOVAČE - 2
Č.poř. | Přístroj / Minimální technické pořadavky |  | Počet | Dodavatelem nabízené parametry
41 | Enterální pumpa |  | 5 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
Programovatelná pumpa pro kontinuální, intermitentní a proplachovací enterální výživu pacienta.
Musí pracovat s běžnými infuzními sety, bez překapávací komůrky od více dodavatelů
Rychlost dávkování 1 - 1000 ml v krocích po 1 ml
Programování výživy v kontinuálním i bolusovém režimu
Bateriový provoz, nejméně 10 hodin
Nastavení rychlost/objem, čas/objem (bolusové i kontinuální podávání)
Systém alarmů s indikací: konec dávky, okluzni tlak, nezavřená dvířka, vzduch v setu, vybitá baterie, vnitřní porucha
Zobrazení údajů v českém jazyce
Uchycení na eurolištu a na infuzní stojan
76 | Lineární stříkačkový dávkovač |  | 2 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Autonomní stříkačkový dávkovač pro přesné dávkování malých objemů pomocí jednorázových stříkaček běžně používaných objemů 5, 10, 20, 30, 50/60 ml; min. od 10-ti různých výrobců a min 20 kalibrovaných typů |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
automatická detekce stříkačky
přesnost dávkování: ± 2 %,
minimální rozsah rychlosti dávkování: 0,1 – 1000 ml/hod.,
výpočet rychlosti dávky v g, mg, µg, mmol v závislosti na hmotnosti pacienta/čase,
bolusy - manuální i s přednastavením objem,
interní paměť přístroje na seznam až 100 léků, obsahující název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky vč. překročitelných a nepřekročitelných limitů, objem a rychlost podávání bolusu,
možnost zablokovat přístroj proti neautorizovanému ovládání,
Nastavitelný limit okluzního tlaku v rozsahu min. 5 úrovních
systém KVO s více rychlostmi v závislosti na původní rychlosti dávkování,
Funkce rychlého startu
Funkce poklesu tlaku v lince po okluzi pro prevenci nechtěného bolusu
napájení 230V / 50 Hz, vestavěný akumulátor s kapacitou na min. 4 hodin provozu, automatické dobíjení akumulátoru při připojení do napájecí sítě,
Bezpečnostní a kontrolní funkce s akustickými a vizuálními alarmy: okluze, špatně založená stříkačka, slabá baterie, vybitá baterie, blízký konec podání, konec podání, výpadek napětí/sítě
24h protokol podaného objemu
upevnění na infuzní stojan nebo eurolištu,
hmotnost max. do 2,5 kg vč. akumulátoru,
Displej - minimálně jednoznačná identifikace alarmů
77 | Infuzní pumpa |  | 2 | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
|  | přesnost dávkování: ± 5 %, |  | Parametry přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
minimální rozsah dávkování: 1 – 999 ml/hod.,
nastavení dodaného objemu v rozsahu od 1 do 999 ml
možnost nastavení v režimu rychlost/objemu nebo objem/čas
bolusy - manuální i s přednastavením objemu
možnost podání bolusu v rozsahu 1 - 999ml/hr
Antibolusová funkce při okluzi
Nastavitelný limit okluzního tlaku minimálně ve třech úrovních,
Možnost funkce eliminující riziko podání nežádoucího bolusu po odstranění okluze infuzního setu
systém KVO s více rychlostmi v závislosti na původní rychlosti dávkování
detektor vzduchu s nastavitelným alarmovým limitem
kapkový detektor
použití různých infuzních setů v pumpě od více než 2 dodavatelů
set pro běžnou infuzi (PVC, bez silikonového segmentu),
napájení 230V / 50 Hz, vestavěný akumulátor s kapacitou na min. 4 hodin provozu, automatické dobíjení akumulátoru při připojení do napájecí sítě,
Bezpečnostní a kontrolní funkce s akustickými a vizuálními alarmy: vzduch v lince, okluze, vybitá baterie, otevřené dvířka
hmotnost max. do 2 kg vč. akumulátoru a upevnění nastojan/eurolištu
čitelný a přehledný displej - minimálně jednoznačná identifikace alarmů