| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zADAVATEL: |  | Stodská nemocnice, a.s. |  |  |
| SÍDLO: |  | Hradecká 600, 333 01 Stod |  |  |
| IČO: |  | 26361086 |  |  |
| zastoupený: |  | MUDr. Alanem Sutnarem, Ph.D, předsedou představenstva Ing. Pavlem Cibulkou, místopředsedou představenstva |  |  |
| ADMINISTRÁTOR: |  | Centrální nákup, příspěvková organizace |  |  |
| SÍDLO: |  | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |  |  |
| IČO: |  | 72046635 |  |  |
| ZÁPIS v OR: |  | KS v Plzni, oddíl Pr, vložka 723 |  |  |
| zastoupený: |  | Ing. Jiřím Heranem, ředitelem |  |  |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |  |  |  |
| „Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – infuzní technika“ |  |  |  |  |
| NAdlimitní VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA dodávky ZADÁVANÁ v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ PODLE § 56 a násl. ZÁKONA Č. 134/2016 sB., o zadávání veřejných zakázek (dále „ZZVZ“) |  |  |  |  |
| EVIDENČNÍ ČÍSLO VVZ: | Z2018-014650 |  |  |  |
| Spisová značka: | CN/176/CN/17 |  | Číslo jednací: | 2749/18/CN |

Ve věci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – infuzní technika“, Ev.č. VVZ Z2018-014650, poskytuje zadavatel Stodská nemocnice, a.s. prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ.

I.

Dne 23. 5. 2018 a dne 24. 5. 2018 obdržel zadavatel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatelů, na které tímto odpovídá.

Dotaz č. 1: „Ze zadávací dokumentace vyplývá, že zadavatel požaduje čestné prohlášení výrobce nabízených přístrojů, kde výrobce bude garantovat, že v případě zániku dodavatele převezme veškeré povinnosti, které vyplývají z uzavřené smlouvy, a bude plnit servisní podmínky z této smlouvy vycházející, a to za stejných cenových podmínek jako v nabídce vybraného dodavatele. Bude zadavatel takové prohlášení požadovat i po uchazečích, kteří na českém trhu přímo zastupují výrobce a jsou součástí nadnárodních společností, které na evropských trzích působí již řadu let?”

Odpověď zadavatele: Pokud dodavatel, který podal nabídku, je výrobcem přístroje (nebo zahraničního výrobce zastupuje), předloží prohlášení o tom, že dodrží veškeré povinnosti, které vyplývají z uzavřené smlouvy, a bude plnit servisní podmínky z této smlouvy vycházející. Vzor obsahuje Příloha č. 5 ZD.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotaz č.2: „Z Přílohy č. 2 ZD – Technická specifikace vyplývá, že zadavatel požaduje dodat 6 ks dokovacích stanic, v požadavcích zadavatel uvádí, aby stanice umožňovala zapojení 4, 6 nebo 8 dávkovačů nebo pump. Mohl by zadavatel upřesnit kolik ks o kolika pozicích požaduje? Ceny jednotlivých dokovacích stanic se lišují právě dle počtu pozic. Pokud by zadavatel neuvedl přesný počet ks stanic s požadovaným počtem ks pozic, mohl by obdržet neporovnatelné nabídky, nebo by mohl obdržet nabídky 6 ks pouze se 4 pozicemi tj. těmi nejlevnějšími. Mohl by zadavatel tedy vyspecifikovat kolik ks požaduje dokovacích stanic se 4 pozicemi, s 6 pozicemi a s 8 pozicemi?”

Odpověď zadavatele: Zadavatel požaduje 6 dokovacích stanic, a to každou se 6 pozicemi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotaz č.3: „Zadavatel požaduje v rámci provádění pozáručního servisu i pravidelné BTK, jejichž náklady nesmí celkem přesáhnout 120 000,- Kč bez DPH za rok za všechna dodaná zařízení, včetně cestovného. Četnost nutnosti provádět BTK určuje výrobce, pokud na dodaných zařízeních je předepsaný interval BTK výrobcem 24 měsíců, bude zadavatel akceptovat provádění BTK 1x za 2 roky, kdy by se celková maximální cena zvýšila daným poměrem za toto 2 leté období? Tj. cena za BTK nepřesáhne 240 000,- Kč bez DPH za 2 roky za všechna dodaná zařízení, včetně cestovného?”

Odpověď zadavatele: V reakci na tento dotaz zadavatel požaduje v rámci pozáručního servisu i pravidelné BTK, jejichž náklady nesmí celkem přesáhnout 65 tis. Kč bez DPH za rok za všechna dodaná zařízení včetně cestovného. Pokud výrobce určí interval na provádění BTK na 24 měsíců, nesmí přesáhnout celková cena 130 tis. Kč bez DPH za 2 roky za všechna dodaná zařízení včetně cestovného, zadavatel bude dle platných předpisů akceptovat provádění BTK 1x za 2 roky.

V této souvislosti se mění znění čl.5.5. ZD (Pozáruční servis) takto: „Zadavatel požaduje zajištění pozáručního servisu na dodané přístroje, po dobu alespoň 8 let po skončení záruční doby, která trvá 24 měsíců. Součástí pozáručního servisu jsou i pravidelné BTK, jejichž náklady nesmí celkem přesáhnout 65 000,- Kč bez DPH za rok za všechna dodaná zařízení, včetně cestovného. Pokud výrobce určí interval na provádění BTK na 24 měsíců, nesmí přesáhnout celková cena 130 000 Kč bez DPH za 2 roky za všechna dodaná zařízení, včetně cestovného.“

Nové znění čl.13.3. Návrhu kupní smlouvy (Příloha č. 4 ZD) je následující: „13.3. Prodávající prohlašuje, že je osobou odpovědnou za záruční servis dodaných přístrojů. Prodávající se zavazuje zajistit pozáruční servis dodaných přístrojů po dobu alespoň 8 let po skončení záruční doby. Součástí pozáručního servisu jsou i pravidelné BTK, jejichž náklady nesmí celkem přesáhnout 65 000,- Kč bez DPH za rok za všechna dodaná zařízení, včetně cestovného. Pokud výrobce určí interval na provádění BTK na 24 měsíců, nesmí přesáhnout celková cena 130 000 Kč bez DPH za 2 roky za všechna dodaná zařízení, včetně cestovného.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotaz č.4: „Zadavatel požaduje ovládání, tzn. Zadávání hlavních parametrů infuze pomocí tlačítkové klávesnice – dotykový displej jako hlavní ovládací rozhraní se nepřipouští, pouze může doplňovat hlavní klávesnici.

V současné době stále více zdravotnických prostředků používá průmyslové dotykové displeje jako hlavní ovládací prvek pro jejich ergonomické, bezpečnostní a technologické benefity. Žádáme zadavatele, aby přehodnotil svůj požadavek, ustoupil od požadavku ovládání pomocí zastaralé membránové klávesnice, které jsou v porovnání s dotykovým displejem významně pomalejší při zadávání parametrů a podléhají mechanickému opotřebení.

Bude zadavatel akceptovat ovládání pomocí moderního dotykového displeje a umožní tak personálu pracovat s nejmodernějšími a nejbezpečnějšími zdravotnickými prostředky.“

Odpověď zadavatele: Zadavatel trvá na původním zadání. Dotykový displej se jako hlavní ovládací rozhraní využívá zejména u přístrojů s mnohonásobně většími rozměry. Z předchozích zkušeností personálu, který v nemocnici zařízení obsluhuje, se zadavateli jeví jako nejvhodnější řešení tlačítková klávesnice, která zajišťuje jednoduché a bezpečné ovládání.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotaz č.5: „Zadavatel požaduje možnost nahrání až 15ti individuálních profilů přístroje, kdy každý profil může obsahovat vlastní konfiguraci nastavení přístroje a vlastní knihovnu léčiv pro daný profil.

Žádáme zadavatele, aby přezkoumal tento klinicky bezvýznamný parametr omezující hospodářskou soutěž, který zvýhodňuje jediného výrobce a je v rozporu s obecným požadavkem na jednoduchou a bezpečnou obsluhu zdravotnických prostředků a je užitečný jen v případě pump s nedostatečně velkým displejem pro zobrazení všech potřebných parametrů.

Bude zadavatel akceptovat moderní řešení s přehledným uživatelským rozhraním a jednotným uspořádáním veškerých parametrů na jedné dostatečně velké obrazovce?“

Odpověď zadavatele: Zadavatel trvá na původním zadání. Konfigurace individuálních profilů přístroje umožňuje efektivnější využití přístrojového vybavení v rámci celého zdravotnického zařízení. Tento parametr umožňuje obsluhujícímu personálu jednoduše zvolit profil, který je předdefinován dle individuálních požadavků pracoviště a tím šetří čas při obsluze přístrojů.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotaz č.6: „Zadavatel požaduje, aby společně se speciální dokovací stanicí byl umožněn provoz v magnetické rezonanci min 1,5 T – dokovací stanice pro MRI k nabízené infuzní pumpě musí být součástí výrobního portfolia výrobce infuzní techniky (vylučuje se použití dokovací stanice do MR od jiného výrobce než je infuzní pumpa).

Box na infuzní techniku pro její použití v prostředí MRI z technologického ani medicínského hlediska nevyžaduje, aby byl vyroben stejným výrobcem jako infuzní technika. Tento požadavek může omezit hospodářskou soutěž a zbytečně vylučuje z účasti v soutěži výrobce, kteří pro svoji techniku úspěšně využívají boxy třetích stran.

Bude zadavatel akceptovat nabídku obsahující box na MRI od jiného výrobce než je infuzní technika v případě, že je zajištěna vysoká kvalita a bezpečnost použití v MRI?“

Odpověď zadavatele: Zadavatel připouští použití dokovací stanice pro MRI prostředí i od jiného výrobce, než je výrobce infuzní techniky. Avšak za předpokladu, že dokovací stanice splní všechny původně uvedené požadavky, včetně napájení infuzní techniky. Dodavatel musí rovněž prokázat vzájemnou kompatibilitu infuzní techniky s dokovací stanicí. Tato kompatibilita musí být deklarována nejen výrobcem infuzní techniky, ale také výrobcem dokovací stanice do MRI prostředí.

II.

Vzhledem k provedeným změnám zadávacích podmínek a s přihlédnutím k prodlení s reakcí na dotazy zadavatel prodlužuje v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ lhůtu pro podání nabídek            o celou původní délku do 9. 7. 2018 do 09:00 hodin.

V Plzni dne 4. 6. 2018

Mgr. Richard Volín

administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace

v zastoupení zadavatele