| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3 |
| --- |
| zADAVATEL: | Domažlická nemocnice, a.s. |
| SÍDLO: | Kozinova 292, 344 22 Domažlice |
| IČO: | 26361078 |
| zastoupený: | MUDr. Petrem Hubáčkem, MBA, LL.M., předsedou představenstva Ing. Janou Naarovou, místopředsedkyní představenstva |
| ADMINISTRÁTOR: | Centrální nákup, příspěvková organizace |
| SÍDLO: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |
| IČO: | 72046635 |
| ZÁPIS v OR: | KS v Plzni, oddíl Pr, vložka 723 |
| zastoupený: | Ing. Jiřím Heranem, ředitelem |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |
| „Zvýšení kvality návazné péče – Domažlická nemocnice – intenzivní péče“ 1. část – Defibrilátory 2. část – Monitory 3. část – Ventilátory – odsávačka 4. část – Ventilátory – ohřívač transfuzních přípravků a infuzních roztoků 5. část – Ventilátory – plicní ventilátor a průtokoměr O2 |
| NAdlimitní VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA dodávky dělěná na části ZADÁVANÁ v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ PODLE § 56 a násl. ZÁKONA Č. 134/2016 sB., o zadávání veřejných zakázek (dále „ZZVZ“) |
| EVIDENČNÍ ČÍSLO VVZ: | Z2018-006185 |
| Spisová značka: | CN/23/CN/18 | Číslo jednací: | 3302/18/CN |

Ve věci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Zvýšení kvality návazné péče – Domažlická nemocnice – intenzivní péče“, Ev.č. VVZ Z2018-006185, poskytuje zadavatel Domažlická nemocnice, a.s. prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ.

I.

Dne 20. 6. 2018 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k 5. části                    – Ventilátory – plicní ventilátor a průtokoměr O2 od jednoho dodavatele, na kterou tímto odpovídá.

Dotaz č. 5 (celkem): „ve věci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Zvýšení kvality návazné péče – Domažlická nemocnice – intenzivní péče“, Ev.č. VVZ Z2018-006185, zadavatel Domažlická nemocnice, a.s. a vzhledem k Vašemu vyjádření na dotaz č. 2 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1, podáváme žádost o doplňující informaci.

Dotaz: V požadované technické specifikaci pro 5. část VZ – Ventilátory – plicní ventilátor a průtokoměr O2, zadavatel požaduje „automatický režim pro podporu weaningu se zpětnovazební kontrolou alespoň VT, f, etCO2“.

Nabízíme plicní ventilátor nejvyšší řady, kde je weaningový odvykací režim zabezpečen nástrojem pro odvykání SBT, kde je sledováno a vyhodnocováno široké spektrum parametrů, jejichž splnění vede k úspěšnému odpojení pacienta. Při nesplnění požadovaných parametrů pro úspěšné odpojení pacienta je ventilátor opět automaticky vrácen k předchozímu ventilačnímu režimu.

Bude zadavatel akceptovat toto moderní a bezpečné řešení jako splnění daného požadavku?“

Odpověď zadavatele:

Dle dostupných informací se v případě přístroje zmíněného tazatelem ale nejedná o plně automatický odvykací režim, který sám dovede pacienta k odpojení. Toto řešení tedy zadavatel neakceptuje a trvá na původním zadání.

II.

Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek, protože nebyly změněny zadávací podmínky.

V Plzni dne 21. 6. 2018

Mgr. Richard Volín

administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace

v zastoupení zadavatele