Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace

Veřejná zakázka:

„Zvýšení kvality návazné péče – Domažlická nemocnice – přístroje pro rehabilitaci“

1. část – Vodoléčba

2. část – Fyzikální léčba – diatermie

3. část – Fyzikální léčba – kombinované elektroléčebné přístroje

4. část – Fyzikální léčba – přístroje pro dezinfekci prostor

5. část – Fyzikální léčba – pulsní magnety

6. část – Fyzikální léčba – rázová vlna

7. část – Fyzikální léčba – terapeutický laser

8. část – Mobilizační léčba – chodítka

9. část – Mobilizační léčba – motodlahy a motomedy

10. část – Mobilizační léčba – pohyblivý chodník pro nácvik chůze

11. část – Mobilizační léčba – křesla, rotopedy, váhy, stůl

12. část – Vertikalizační léčba

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky dělená na části zadávaná v otevřeném řízení

Zadavatel: Domažlická nemocnice, a.s.

Kozinova 292, 344 22 Domažlice

IČO: 26361078

Verze ve znění Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 ze dne 5. 9. 2018

Technická specifikace zadavatele

- část VZ – Vodoléčba

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Čtyřkomorová galvanická lázeň | 1 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: čtyřkomorová galvanická lázeň s elektronickým řízením membránová klávesnice, popř. dotykový displej displej pro zobrazení proudu a napětí individuální výběr polarity elektrod a druhu terapie 4 pulzní proudy: monofáze pravoúhlý proud 140 Hz 2 pravoúhlé proudy: 50 Hz s 0,5 Hz nebo 2 Hz se sinusovou modulací možnost využití externí elektrody minimální počet elektrod – 2 možnost nastavení délky procedury výstupné napětí (galv./imp.) 0–24 V DC / 0-7 V AC výstupný proud (galv./imp.) 0–2 A DC / 0-300mA AC oplachová sprcha |
| 2. | Rehabilitační vířivá vana pro masáž dolních končetin | 2 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: sedací rehabilitační vířivá vana pro masáž dolních končetin, beder a kyčlí min. 14 vodních trysek min. 8 mikrotrysek tryska na masáž hemoroidů min. 6 masážních trysek na plosky nohou min. 6 trysek pro každou dolní končetinu přivzdušnění hydromasáže kontinuální režim hydromasáže ukazatel teploty vody 2 nezávislé okruhy masáže akrylátový skelet s antibakteriální úpravou ochrana čerpadel proti chodu naprázdno oplachová sprcha elektronické ovládání kontinuální a pulzní mód masáže digitální teploměr a časovač Zadavatel připouští dodání rehabilitační vířivé vany pro masáž dolních končetin, u které bude rozmístění hydromasážních trysek provedeno podle ergonomie pacienta. |
| 3. | Rehabilitační vířivá vana pro masáž horních končetin | 2 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: min. 2 midi a 8 mikro hydromasážních trysek s přivzdušněním min. 10 hydromasážních trysek s přivzdušněním regulace výkonu vířivé masáže ukazatel teploty vody elektronické ovládání s časovačem směšovací baterie funkce kolísání intenzity masáže možnost volby kontinuální, sinusové nebo pulzní masáže akrylátový skelet s antibakteriální úpravou, laminátové opláštění oplachová sprcha užitný objem cca 25 l / max. objem 30 l |
| 4. | Vodoléčebné vany | 2 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: vířivá masáž – 10 hydromasážních trysek umístěných dle ergonomie pacienta + 22 mikrotrysek s přivzdušněním – celkem 32 trysek min. 8 hydromasážních vířivých trysek 3 masážní zóny – nezávislé okruhy vířivé masáže (trysek) Perličková masáž s regulací intenzity, 10 trysek pro perličkovou koupel Podvodní masáž včetně regulace a ukazatele tlaku až do 4,5 baru s přisáváním vzduchu Pneumatické ovládání Digitální teploměr Přivzdušnění hydromasáže Ochrana čerpadla proti běhu „na sucho“ Mechanický poplach hydromasážního systému Ovládání odpadu na ovládacím pultu Sprchová baterie pro oplach Madla pro pohodlné provádění terapie Materiál vany – akrylát Anatomicky tvarovaný skelet vany Trysky pro zádovou oblast rozděleny do dvou sloupců podél páteře Skelet vany u nohou tvarovaný do třech stupňů dle výšky pacienta – opěrky pro nohy Hlavová opěrka s nafukovacím límcem Užitný objem vody cca 350 l / max. objem 460 l Doba napouštění cca 5 min Doba vypouštění cca 3 min Zadavatel bude akceptovat dodání vodoléčebných van, které jsou vyrobené ze sklolaminátu se speciální povrchovou úpravou a antibakteriálním povrchem. |

- část VZ – Fyzikální léčba – diatermie

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Diatermie | 2 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: přístroj pro kontinuální a pulsní krátkovlnou diatermii výkon v kontin. režimu alespoň 400W výkon v pulsním režimu alespoň 1000W délka pulsu 200-400 mikrosekund pulsní frekvence 10-300Hz Nutná výbava pro každý přístroj: dvě kloubová ramena pro elektrody 120 mm kapacitní elektrody 2 ks diploda 1 ks |

- část VZ – Fyzikální léčba – kombinované elektroléčebné přístroje

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kombinovaný elektroléčebný přístroj | 4 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: 2- kanálová elektroterapie s možností kombinované léčby barevný dotykový displej o velikosti min. 10“ možnost otáčení a naklápění displeje možnost přenesení dat a terapií z přístroje na USB přednastavené protokoly a možnost ukládání vlastních terapií široká škála elektroléčebných proudů (např.:TENS, Interference, VMS, Ruská stimulace, Galvanický proud, monofázické proudy, DD proudy, vysokonapěťová terapie, mikroproudy…) bodové elektrody pro mikrouproud a vysokonapěťovou terapii možnost povrchového EMG se zpětnou vazbou možnost kombinovat měření s elektrostimulací grafické znázornění dat z EMG na displeji vakuová jednotka integrovaná v mobilním stolku kontinuální i pulzní režim vakuové jednotky možnost nastavení různé intenzity přisátí terapeutický ultrazvuk kontinuální i pulzní režim ultrazvuku multifrekvenční hlavice ultrazvuku předehřívaná dotyková plocha ultrazvukové hlavice pojízdný přístrojový stolek veškeré standardní příslušenství pro zahájení provozu |

- část VZ – Fyzikální léčba – přístroje pro dezinfekci prostor

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Přístroj pro dezinfekci prostor | 5 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: přístroj pro dezinfekci prostor parami peroxidu vodíku a komplexu iontů stříbra účinnost dezinfekce proti širokému spektru mikroorganismů dezinfekční činidlo plně biologicky odbouratelné nesmí poškozovat elektroniku a běžně používané povrchy elektrický pohon bez připojení na externí zdroj stlačeného vzduchu automatické vypnutí přenosný přístroj, hmotnost do 10 kg |

- část VZ – Fyzikální léčba – pulsní magnety

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pulsní magnet | 2 | přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: možnost změny parametrů během aplikace nastavitelná frekvence 1–50 Hz (po 1 Hz) předvolba času 5–90 min indukce magnetického pole na aplikátoru: až 65 mT (650 Gaussů) optická indikace výstupních pulzů po vypnutí si přístroj pamatuje poslední použité nastavení parametrů 3 režimy programů: paměťový, frekvenční a programový min. 75 základních programů, min. 20 volných programových pozic možnost rozmítání frekvence solenoid 30 cm, 60 cm, 70 cm, lůžkový čtyřcívkový aplikátor s podhlavníkem lehátko |

- část VZ – Fyzikální léčba – rázová vlna

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rázová vlna | 1 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: Piezoelektrický princip generování fokusovaných rázových vln Přímá fokusace generovaných vln bez odrazné plochy 20 úrovní nastavení intenzity fokusovaných rázových vln Hloubka penetrace nezávislá na intenzitě Minimum energie odevzdané do okolní tkáně – precizní zacílení – ohnisko o velikosti 10 mm x 2,5 mm x 2,5 mm Vhodné pro diagnostiku i terapii (speciálně u spoušťových bodů) Dlouhá životnost aplikátoru (garantováno minimálně 5 mil. rázů, může být až 10 mil.) Nastavení hloubky průniku pomocí gelových nástavců (4 až 6cm – dle typu aplikátoru) Ovládání s dotykovými tlačítky pro nastavení frekvence, intenzity a počtu pulzů Pojízdný vozík s přihrádkou na uložení gelových aplikátorů a aplikačního gelu, nosnost přihrádek do 20 kg Třípedálový nožní spínač pro spouštění aplikace a ovládání intenzity aplikovaných rázů Možnost připojení lineárního aplikátoru pro homogenní stimulaci větších oblastí (ohnisko 46mm x 20 mm x 4 mm) |

- část VZ – Fyzikální léčba – terapeutický laser

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Terapeutický laser | 1 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: Vysokovýkonný terapeutický laser Maximální výkon min. 25 W (u obou aplikátorů) Průměrný výkon jednotlivých aplikátorů nejméně 1 W Laserový zdroj s vlnovými délkami 905nm+808nm, které vždy vyzařují současně (synchronně) Možnost kontinuální i pulzní emise záření 2 terapeutické aplikátory – ruční aplikátor a robotizovaná velký aplikátor Průměr hlavice ručního aplikátoru alespoň 2 cm, maximální výkon min. 25 W Průměr hlavice robotizovaného aplikátoru alespoň 5 cm, maximální výkon min. 3x 25W Možnost použití dvou terapeutických aplikátorů současně (s různými nastaveními pro každý aplikátor) – 2 nezávislé kanály Přístroj s robotizovaným hlavou a fixačním ramenem Fixační rameno umožňující elektronického nastavení velkého aplikátoru ve všech směrech a automatizovaný pohyb hlavice ve všech směrech – min. délka ramene 0,5 m Přístroj na stolku s kolečky nebo přímo opatřen pevným podvozkem s kolečky Možnost úpravy všech léčebných parametrů Software v českém jazyce Intuitivní ovládání Vestavěné indikace a terapeutické protokoly Možnost zabezpečení spuštění přístroje volitelným heslem Výstražná dioda v průběhu emise 2x ochranné brýle pro daný typ záření |

- část VZ – Mobilizační léčba - chodítka

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chodítko s opěrnou deskou | 4 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: chodítko čtyřkolové s opěrnou deskou do interiéru polstrovaná opěrná deska polohovatelná madla nastavitelná výška v rozsahu min. 100 až 140 cm kolečka s brzdami nosnost min. 140 kg |
| 2. | Chodítko vysoké | 4 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: chodítko čtyřkolové vysoké do interiéru výškově nastavitelné podpažní opěrky v rozsahu min. 105 až 150 cm nastavitelná šířka podpažních opěrek výškově nastavitelné opěrky předloktí kolečka s brzdami průměr koleček min 7,5 cm |

- část VZ – Mobilizační léčba – motodlahy a motomedy

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Motodlaha na hlezenní kloub | 1 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: Programovatelná motodlaha pro plynulý pasivní pohyb horního a dolního hlezenního kloubu Dálkový ovladač s čipovou kartou Monitoring rehabilitace Displej s obrázky Přestavba levostranné a pravostranné rehabilitace Anatomicky správný pohyb končetiny Opěrka holeně a botička z lehce omyvatelného materiálu Rehabilitace v sedě či v leže Výška pacientů – 120 až 200 cm Možnost přenosu dat do PC Funkce: zahřívací program oscilace – četnější opakování mezních 10° protažení zpětný chod – bezpečnostní prvek plynulá regulace rychlosti od 20° do 200° / min doba trvání terapie pauzy v krajních polohách asynchronní chod motorů izolované pohyby Rozsahy pohybu plantární / dorzální flexe 50° – 0° – 40° inverze / everze 40° – 0° – 20° Maximální zatížení: 20 kg |
| 2. | Motodlaha na kolenní a kyčelní kloub | 4 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: řízení pomocí programovatelného ovladače s piktogramy rychlé nastavení na anatomické rozměry pacienta od 120 do 200 cm rozsah pohybu v kolenním kloubu min. od -10° v extenzi do 120° ve flexi rozsah pohybu v kyčelním kloubu min. od 10° v extenzi do 75° ve flexi plynulé nastavení rychlosti min. od 40° do 145°/ min. postupné zvyšování rozsahu pohybu (zahřívací program) režim protažení - pomalé navýšení max. rozsahu o 5° s následnou oscilací režim oscilace – opakování posledních 10° nastavení doby cvičení nastavení pauz v krajních polohách (obě samostatně) nastavení zpětného chodu (bezpečnostní prvek) nastavení plynulého rozsahu pohybu podle potřeb pacienta grafické znázornění rehabilitace možnost nastavení speciálních programů - komfort přístroj musí být bez přestavby použitelný pro rehabilitaci pravé / levé končetiny požadované příslušenství z lehce omyvatelného materiálu - podpěry stehna, lýtka a botička, protiskluzová podložka hmotnost do 12 kg transportní vozík umožňující cvičení na lůžku bez snímání motodlahy z vozíku |
| 3. | Motodlaha na rameno | 1 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: programovatelná ramenní rehabilitační motodlaha motodlaha řízena dálkovým ovladačem s čipovou kartou pacienta, na které se zaznamenávají léčebná data – monitoring rehabilitace displej s obrázky anatomický pohyb – plně synchronizované motory a individuální nastavení všech léčebných parametrů nastavitelná opěrka hlavy a zad a vodič krční páteře dálkové ovládání s čipovou kartu pacienta možnost přenosu léčebných dat do PC zahřívací program - postupné zvyšování rozsahu pohybu oscilace – četnější opakování mezních 10° protažení – postupné zvyšování rozsahu pohybu zpětný chod – bezpečnostní prvek plynulá regulace rychlosti od 30° do 140° / min nastavení doby trvání terapie nastavení pauz v krajních polohách (obě samostatně) asynchronní chod motorů izolované pohyby - možnost vypnutí jednoho motoru Rozsahy pohybu: abdukce /addukce min 30° – 160° vnitřní / vnější rotace min -30° až 90° elevace (flexe) min 30° – 175° |
| 4. | Motomed | 4 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: léčebný pohybový přístroj na horní a dolní končetiny pasivní cvičení (celková paralýza) cvičení s asistencí (částečná svalová aktivita) symetrické cvičení (možnost sledování aktivity pravé a levé končetiny) symetrické cvičení – možnost hraní her – motivace pro pacienta aktivní cvičení (jako na rotopedu) isokinetické cvičení (trénink se stálou rychlostí, ale s měnícím se odporem) barevný dotykový displej symetrický trénink – silnice nebo sloupce – přepnutelné možnost změny všech důležitých parametrů během cvičení vyhodnocení tréninku – monitoring rehabilitace START/STOP ovládání na obrazovce citlivá detekce křečí – antispazmová kontrola aktivní podpora svalů min. dvě možnosti nastavení pedálové kliky plastové, omyvatelné podložky chodidel bezpečnostní madlo – nastavitelný sklon a výška možnost aktualizace softwaru přístroje např. pomocí flash disku kolečka pro transport podpěrky lýtek fixace nártů podpěry předloktí stabilizace vozíku |

- část VZ – Mobilizační léčba – pohyblivý chodník pro nácvik chůze

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pohyblivý chodník pro nácvik chůze | 1 | přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: dynamický chodník pro analýzu a nácvik chůze s integrovanými silovými senzory analytický chodící pás s interaktivním tréninkovým systémem nosnost pásu alespoň 130 kg rychlost pohybu chodícího pásu v rozsahu 0 - 10 km/hod plynulý rozjezd pásu od 0 km/hod nastavitelný sklon pásu v rozsahu 0% až 15% (0° - 8,5°) zpětná rotace pásu pro nácvik chůze z kopce kalibrované senzory zabudované v chodníku plocha se senzory min. 90 x 50 cm madla po celé délce pásu nastavitelná výška, šířka a sklon madel teleskopické prodloužení madel pro bezpečný nástup na chodník nastavitelná sedátka a opěrky nohou pro terapeuty bezpečnostní stop tlačítko řídící PC databáze pacientů grafické zobrazení měřených dat v reálném čase náhled naměřených hodnot tvorba reportů s možností editace, export do pdf software pro analýzu chůze software pro analýzu stoje projekce stop na pás – vizuální stimulace pro nácvik symetrie chůze interaktivní nácvik chůze ve virtuálním prostředí min. 3 stupně obtížnosti cvičení ve virtuálním prostředí dynamický systém odlehčení hmotnosti pacienta nájezdová rampa |

- část VZ – Mobilizační léčba – křesla, rotopedy, váhy, stůl

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rehabilitační křeslo | 4 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce křesla - kov, plast nosnost minimálně 130kg polohovatelná ložná plocha - synchronní mechanika zádového a lýtkového dílu, možnost ovládání pacientem i personálem odnímatelný sedák pro jednoduchou čistitelnost integrovaná výsuvná/sklopná podnožka pro oporu nohou snadný transport integrované výškově stavitelné područky, možnost úplného sklopení/spuštění pro snadný přesun pacienta kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 125 mm univerzální držáky na příslušenství příslušenství: infuzní stojan chrom/nerez jídelní deska |
| 2. | Rotoped | 2 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: brzdný odpor plynule nastavitelný min. v 10 stupních vyklápěcí řidítka zajišťující vhodnou polohu těla při cvičení sedlo výškově nastavitelné nosnost alespoň 130 kg certifikovaný zdravotnický prostředek |
| 3. | Sedačková váha | 3 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: Mobilní cejchuschopná elektronická sedačková váha Robustní konstrukce Ergonomické sedadlo ze snadno omyvatelného plastu Funkce: vážení, tárování, přidržení ustálené hodnoty Vážící rozsah alespoň 200 kg Dílek d min. 100 g Ověř. dílek do 150 kg = 50 g, nad 150 kg = 100 g USB rozhraní pro přenos dat na tiskárnu nebo do PC, propojovací kabel Kolečka, zadní řiditelná a s brzdou Odklopné opěrky Odklopné podnožky Hmotnost do 30 kg Šířka max. 60 cm Prvotní ověření |
| 4. | Sprchovací a klozetové křeslo | 9 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: Výškově nastavitelné pojízdné sprchové křeslo Náklon křesla 5 stupňů dopředu a 25 stupňů dozadu Odnímatelný sedák pro dokonalé čištění povrchu Pratelná zádová opěrka snižující tlak na kostní partii Možnost odklopení područek pro snadný přesun klientů Elektricky nastavitelný zdvih v rozsahu cca 55 – 80 cm Odklápěcí a odnímatelné nožní podložky Držák podložní mísy Plastová podložní mísa Aretace a brždění alespoň koleček Kolečka o velikosti alespoň 125 mm Hloubka sedáku 45 cm Šířka křesla do 65 cm Nosnost minimálně 150 kg Zadavatel bude akceptovat odnímatelnou, dezinfikovatelnou a ergonomicky tvarovanou vyměkčenou zádovou opěrku z PU pěny. |
| 5. | Transportní křeslo | 3 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: skládací rám odnímatelné plné postranice odnímatelné nastavitelné stupačky přední kola prům. min. 20 cm zadní kola prům. min. 60 cm parkovací brzdy držák berlí madlo pro obsluhu zdravotně nezávadný, omyvatelný a dezinfikovatelný povrch nosnost min. 130 kg |
| 6. | Vojtův stůl | 1 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: Vojtův stůl rozměry 200 × 100 cm elektrické nastavení výšky nástupní výška min. 50 cm hlavový díl nastavitelný nahoru plynovou vzpěrou držák na hygienický papír |

- část VZ – Vertikalizační léčba

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Multifunkční přístroj pro mobilizaci pacientů | 1 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: polohování pacienta z lehu do sedu a stoje laterální náklon 20° Trendeleburg -25° ukazatel sklonu nastavitelné loketní opěrky nastavitelná bederní opěrka nastavitelná a sklopná ramenní podpora nastavitelný systém bezpečnostního pásu zajištění pacienta na kolena, kyčle a hrudník rychlé manuální sklopení do polohy vleže nosnost min. 135 kg |
| 2. | Zvedák na imobilní pacienty | 1 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: zvedák umožňující zdvih pacienta ze země nosnost min. 185 Kg rozevíratelný podvozek šířka zavřeného podvozku 700 mm rozevření podvozku pro těžko dostupná místa hliníková konstrukce možnost polohování pacienta pomocí mechanického nebo elektrického pístu možnost otočení zavěšeného pacienta o 360 stupňů rozsah zdvihu 0-1300 mm pacient (výška ramene alespoň 210 cm) výdrž nabité baterie cca 60 – 90 zdvihů ovladač připojený kabelem indikace stavu vybití baterie nouzový ruční systém spuštění pacienta čtyřbodový závěsný systém antistatická kolečka dynamický polohovací systém (nastavení sklonu vaku – hydraulicky či elektricky) požadované příslušenství: 1 zvedací vak, baterie, nabíječka možnost dokoupení různých typů vaků: transportních, koupacích a hygienických vaků (alespoň 4 velikostí pro každý druh) |