Sp. zn.: CN/6/CN/18

Č.j.: 3532/18/CN

| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 |
| --- |
| zADAVATEL: | Klatovská nemocnice, a.s. |
| SÍDLEM: | Plzeňská 929, 339 01 Klatovy |
| IČO: | 26360527 |
| ZASTOUPENÝ: | MUDr. Jiří Zeithaml, předseda představenstva Ing. Ondřej Provalil, MBA, místopředseda představenstva |
| zADAVATEL: | Domažlická nemocnice, a.s. |
| SÍDLEM: | Kozinova 292, 344 22 Domažlice |
| IČO: | 26361078 |
| ZASTOUPENÝ: | MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., předseda představenstva Ing. Jana Naarová, místopředseda představenstva |
| zADAVATEL: | Stodská nemocnice, a.s. |
| SÍDLEM: | Hradecká 600, 333 01 Stod |
| IČO: | 26361086 |
| ZASTOUPENÝ: | MUDr. Alan Sutnar, Ph.D., předseda představenstva Ing. Pavel Cibulka, místopředseda představenstva |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: |
| Modernizace návazné péče – laboratorní technika |
| Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). |

Ve věci předmětné veřejné zakázky poskytuje zadavatel prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ.

Dne 15. 6. 2018 obdržel zadavatel následující dotazy, na které tímto odpovídá.

- Dotaz k Části 1:

Zadavatel v příloze č. 1 zadávací dokumentace (ZD) v části 1 (sloupec 1), Biochemické analyzátory KN uvádí na řádku 24. - Minimální spektrum metod pro imunochemickou analýzu metodu, a řádku 25. vyjmenovaných metod, jako poslední z vyjmenovaných - PCT (Procalcitonin). V téže příloze (příloha č.1 ZD), na řádku 103 a níže - POČTY VYŠETŘENÍ  ROČNĚ (resp. počty reportovaných výsledků na pojišťovnu) – imunochemická analýza, není uvedena přesná roční statistika metody. Stejně tak metoda PCT – procalcitonin, není uvedena ani v příloze č.2 ZD – Krycí list, od řádku 87 a níže.  Prosíme zadavatele VZ o udání ročního počtu vyšetření metody PCT.

Odpověď č. 1:

Roční počet vyšetření metody PCT:  1370

Zadavatel doplnil uvedený roční počet vyšetření metodou PCT do přílohy č. 1 Technické specifikace a Přílohy č. 2 Krycího listu nabídky. Tyto dokumenty jsou nedílnou přílohou tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 a zároveň jsou přiřazeny do sekce „Zadávací dokumentace“ v systému E-ZAK na adrese: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_6322.html. Nové přílohy č. 1 a č. 2 ZD s dodatkem v názvu „11.7.2018“ nahrazují původní přílohy.

- Dotaz k Části 1:

Zadavatel uvádí v příloze č. 1 ZD, v části 1 (sloupec 1. a sloupec 3.) - Biochemické analyzátory KN i SN,  řádku 44., „Čas na aktivaci přístroje po zapnutí max. 10 min“, jako jeden z povinných parametrů. Může zadavatel potvrdit, že je tím myšlena aktivace přístroje ze stand-by módu?

Odpověď č. 2:

Ano, je tím myšlena aktivace přístroje ze stand-by módu.

- Dotaz k Části 1:

Zadavatel příloze č. 1 (ZD) v části 1 Biochemické analyzátory SN v oddílu parametrů úpravny vody uvádí požadavek „Certifikace ISO“. Současně je v témž oddílu uváděn požadavek na „UPS a tiskárnu“, který ale zřejmě náleží k biochemickému analyzátoru? Může zadavatel upřesnit, zda se požadavek „Certifikace ISO“ vztahuje na úpravnu vody, nebo na biochemický analyzátor?

Odpověď č. 3:

UPS je záložní zdroj pro biochemický analyzátor a tiskárna je rovněž k biochemickému analyzátoru  pro Certifikace ISO se vztahuje na úpravnu vody.

- Dotaz:

Zadavatel ve více částech ZD (v části 4.2 ZD, v části 11 ZD, v příloze č.2 Krycí list) uvádí, že „nabídková cena za dílčí vyšetření (resp. reportovaný výsledek na pojišťovnu)“.

Může zadavatel blíže objasnit body v čl. III. KUPNÍ CENA, SPLATNOST, PLATEBNÍ PODMÍNKY uvedeného v Kupní smlouvě (příloha č. 3b), když předmětem veřejné zakázky je cena za 1 vyšetření (resp. reportovaný výsledek na pojišťovnu) a nikoliv za nákup jednotlivých položky zboží (reagencie, kalibrátory, kontroly, spotřební materiál..)

- bod 1 -  Kupní cena za jednotlivé Objednávky (dílčí faktury) bude stanovena za skutečně dodané zboží, a to v souladu s cenami zboží uvedenými v této smlouvě.

- bod 3 -  Zaplacení kupní ceny za jednotlivé Objednávky bude provedeno bezhotovostní formou na základě Prodávajícím vystavených daňových dokladů (faktur), a to na bankovní účet uvedený výše.

- bod 4 - Prodávající má právo vystavit fakturu za dodané Zboží, tj. za jednotlivé realizované Objednávky vždy souhrnně za uplynulý kalendářní měsíc.

Odpověď č. 4:

Zadavatel tento dotaz zodpoví v dalším Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3, který bude uveřejněn v následujících dnech a současně bude dostatečně prodloužena lhůta pro podání nabídek.

Dne 25. 6. 2018 obdržel zadavatel následující dotazy, na které tímto odpovídá.

Dotazy k Části 2: Hematologické analyzátory – Domažlická nemocnice

- Stanovení retikulocytů, RET v % i absolutních hodnotách, vyšetření tělních tekutin CSF,

pleurální a peritoneální tekutiny ve validovaném módu.

Dotaz č.1: Je možné nabídnout vzhledem k velmi malému počtu těchto měření na pracovišti analyzátor s   5-ti populačním diferenciálem bez měření retikulocytů a vyšetření tělních tekutin?

Odpověď č. 1:

Je možné nabídnout analyzátor bez měření retikulocytů a vyšetření tělních tekutin.

- Detekce nízké hladiny vzorku.

Dotaz č. 2: Tato funkce je u mnoha analyzátorů nahrazena velmi nízkým aspiračním objemem a vhodnou pozicí aspirační jehly vůči vzorku. Pokud by přesto došlo k nasátí vzduchu, software přístroje zpravidla upozorní na abnormalitu výsledku a potřebu přezkoumání. Je možné nabídnout analyzátor bez hardwarového detektoru nízké hladiny vzorku?

Odpověď č. 2:

Je možné nabídnout analyzátor bez detektoru nízké hladiny vzorku, pokud je přístroj vybaven softwarem, který upozorní na abnormalitu výsledku.

- Vzdálená správa ze servisního střediska.

Dotaz č. 3: Vzdálenou správou je u hematologických analyzátorů možné měnit softwarové nastavení a případně kalibrační faktory. Naše hematologické analyzátory mají tak stabilní a pro obsluhu uživatelsky jednoduchý software, že není potřeba provádět po prvotním nastavení jakékoliv změny. Náš servisní tým má dlouholeté zkušenosti, a proto z telefonického kontaktu, který musí být navázán i při dálkové zprávě (vysvětlení servisního požadavku), je problém zřejmý a pro servisní zásah naším technikem dostatečný. Dálková zpráva je proto u našich analyzátorů zbytečná. Je možné nabídnout analyzátor bez dálkového přístupu do jeho software?

Odpověď č. 3:

Je možné nabídnout analyzátor bez dálkového přístupu ze servisního střediska, pokud reakce na servisní požadavek nepřesáhne 1h.

Na základě výše uvedených odpovědí zadavatele je upravena Příloha č. 1 Technické specifikace. Nová příloha č. 1 s dodatkem v názvu „11.7.2018“ nahrazuje původní přílohu a je uveřejněna v systému E-ZAK v sekci „Zadávací dokumentace“ na adrese: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_6322.html.

Dne 4. 7. 2018 obdržel zadavatel následující dotaz.

Žádost o dodatečné informace k veřejné zakázce „Modernizace návazné péče – laboratorní technika“, konkrétně k části 3: AUTOMATICKÉ KOAGULOMETRY

Dotaz č. 1:

Vzhledem k tomu, že zadavatel požaduje nejmodernější technologii v oblasti koagulometrů (mj. preanalytickou kontrolu vzorků), připojení k LISu a kompletní servis po dobu trvání zakázky zdarma, jsou náklady na nabízený HW a provoz (který zahrnuje i náklady na kontroly a kalibrace) pro dodavatele poměrně značné. Celková částka 6 285 756,- Kč bez DPH se nám jeví jako podhodnocená.

Proto žádáme zadavatele, aby ještě jednou zvážil, zda je předpokládaná (a nepřekročitelná) hodnota zakázky adekvátní k nárokům na dodavatele.

Odpověď č. 1:

Zadavatel tento dotaz zodpoví v dalším Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3, který bude uveřejněn v následujících dnech a současně bude dostatečně prodloužena lhůta pro podání nabídek.

Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel v rámci vysvětlení zadávací dokumentace upřesnil zadávací podmínky, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 16. 8. 2018 do 09:00 hodin, tj. o celou původní délku. Zároveň se mění termín otevírání nabídek na 16. 8. 2018 od 09:05 hodin.

Přílohy Vysvětlení ZD č.2:

Příloha č.1 Technické specifikace_části 1,2,3.xlsx_11.7.2018

Příloha č.2 Krycí list nabídky_části 1,2,3.xlsx_11.7.2018

V Plzni dne 11. 7. 2018

---------------------------------------

Ing. Pavlína Vokurková

Administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace

v zastoupení zadavatele