## Část 1 - BIO
U všech číselně uvedených požadovaných parametrů přístrojů je povolený toleranční rozsah ± 10 %.
Část 1: BIOCHEMICKÉ ANALYZÁTORY - KN |  | Část 1: BIOCHEMICKÉ ANALYZÁTORY - SN
Klatovská nemocnice | Dodavatelem nabízené parametry | Stodská nemocnice | Dodavatelem nabízené parametry
Biochemický analyzátor (KN 1) | Biochemický analyzátor | Biochemický analyzátor (SN 1) | Biochemický analyzátor
Počet: 1 ks | Počet: 1 ks | Počet: 1 ks | Počet: 1 ks
| Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL |  | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
| Typ přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL |  | Typ přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
POŽADOVANÉ PARAMETRY: | Nabízené parametry = DODAVATEL DOPLNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO PŘÍSTROJE | POŽADOVANÉ PARAMETRY: | Nabízené parametry = DODAVATEL DOPLNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO PŘÍSTROJE
plně automatizovaný systém pro klinickou biochemii integrovaný s imunochemickým systémem, s robotickým podavačem vzorků |  | plně automatizovaný systém pro klinickou biochemii s robotickým podavačem vzorků
Kompatibilita reagencií ( zaměnitelnost reagenčních nádob) se stávajícím systémem v KN a.s., integrovaný analyzátor pro biochemickou a imunochemickou analýzu (Architect ci4100, výrobce ABBOTT). V případě nekompatibility reagencií (zaměnitelnost reagenčních nádob) nabízeného integrovaného analyzátoru pro biochemickou a imunochemickou analýzu se stávajícím systémem v KN a.s. - musí dodavatel nabídnout 2 kombinované biochemicko-imunoanalytické integrované systémy 1 hlavní viz. technická specifikace a 1 záložní stroj o minimální poloviční kapacitě požadovaného integrovaného analyzátoru pro biochemickou a imunochemickou analýzu. Nabízený záložní analyzátor nesmí být starší pěti let
Princip metod: |  | Princip metod:
Potenciometrie (nepřímá) - ISE |  | Potenciometrie (nepřímá) - ISE
Fotometrie |  | Fotometrie
Turbidimetrie nebo nefelometrie |  | Turbidimetrie nebo nefelometrie
heterogenní imunoanalýza z jednoho vzorku
chemiluminiscenční imunoanalýza na paramagnetických mikročásticích
Minimální spektrum metod pro biochemickou analýzu: |  | Minimální spektrum metod pro biochemickou analýzu:
kyselina močová, glukóza, laktát, urea, LD, AST, ALT, CK, ALP, kreatinin, cholesterol, cholesterol LDL, cholesterol HDL, triglyceridy, celková bílkovina, albumin, vápník, hořčík, natrium, kalium, chloridy, fosfor, GGT, železo, celková vazebná kapacita železa, bílkovina v moči, albumin v moči, IgG, IgM, IgA, ASLO, RF, CRP, Ethanol, kyselina močová v moči, amyláza v moči, natrium v moči, kalium v moči, chloridy v moči, kreatinin v moči, Lipáza, Beta2mikroglobulin, haptoglobin, transferin, Cystatin C, gentamycin, valproát, bilirubin celkový, bilirubin přímý, amyláza |  | kyselina močová, glukóza, laktát, urea, LD, AST, ALT, CK,CK-MB, Cholinesteráza, ALP, kreatinin, cholesterol, cholesterol LDL, cholesterol HDL, triglyceridy, celková bílkovina, albumin, vápník, hořčík, natrium, kalium, chloridy, fosfor, GGT, železo, celková vazebná kapacita železa, bílkovina v moči, albumin v moči, IgG, IgM, IgA, ASLO, RF, CRP, Ethanol, amyláza v moči, natrium v moči, kalium v moči, chloridy v moči, vápník v moči, hořčík v moči, fosfor v moči,kyselina močová v moči, kreatinin v moči, Lipáza, Prealbumin, transferin, Digoxin, Teophylin, bilirubin celkový, bilirubin přímý, amyláza
Minimální spektrum metod pro imunochemickou analýzu:
free PSA, Troponin I (hsTroponin I), CEA, Homocystein, BNP, Myoglobin, Feritin, HCG, FT4, TSH, Total PSA, AntiTPO, AntiTg, CA125, CA15-3, CA19-9, FT3, Teofylin, Digoxin, antiHCV, HIV, Syfilis, antiHAV IgG, anti HAV IgM, antiHBc celkové, antiHBc IgM, antiHBe, HBeAg, Vankomycin, PCT
SW v českém jazyce |  | SW v českém jazyce
Použití primárních zkumavek |  | Použití primárních zkumavek
Použití čárových kódů |  | Použití čárových kódů
Vzdálená správa ze servisního střediska |  | Vzdálená správa ze servisního střediska
Přístroj musí splňovat normy dle legislativy platné v ČR |  | Přístroj musí splňovat normy dle legislativy platné v ČR
Možnost vkládání statimových vzorků |  | Možnost vkládání statimových vzorků
Detekce hladiny kapalin, bublin, sraženin u vzorků a reagencií |  | Detekce hladiny kapalin, bublin, sraženin u vzorků a reagencií
definovatelné automatické hodnocení kvality vzorku - iktericita, hemolýza, lipémie |  | definovatelné automatické hodnocení kvality vzorku - iktericita, hemolýza, lipémie
Druh kyvety – skleněná kyveta obdélníková |  | Druh kyvety – skleněná kyveta obdélníková
Objem kyvety – maximálně 360 ul |  | Objem kyvety – maximálně 360 ul
Vlnové délky fotometru – 16 (od 340 do 804 nm) |  | Vlnové délky fotometru – min 16 (od 340 do 804 nm)
Chlazený reagenční karusel |  | Chlazený reagenční karusel
celková kapacita přístroje biochemické testy min 1200/h včetně ISE, imunochemické min 200/h |  | celková kapacita přístroje biochemické testy minimálně 800/h včetně ISE
Možnost definovat specifické mytí kyvet a dávkovacích jehel |  | Možnost definovat specifické mytí kyvet a dávkovacích jehel
Automatické opakované testování, ředění |  | Automatické opakované testování, ředění
nepřetržitý přístup ke vzorkům |  | Nepřetržitý přístup ke vzorkům
Spotřeba destilované vody - maximálně 35 l/hod |  | Spotřeba destilované vody - maximálně 35l/hod
Čas na aktivaci přístroje po zapnutí max. 10 min |  | Čas na aktivaci přístroje po zapnutí max. 10 min
Přenos výsledků včetně QC do LIS (připojení s laboratorním informačním systémem – LIS - Envis LIMS DS Soft Olomouc) |  | Přenos výsledků včetně QC do LIS (připojení s laboratorním informačním systémem – LIS - Envis LIMS DS Soft Olomouc)
Servis do 24 hod od nahlášení závady včetně víkendů a svátků |  | Servis do 24 hod od nahlášení závady včetně víkendů a svátků
Servisní hotline 24 hod denně |  | Servisní hotline 24 hod denně
UPS a tiskárna součástí
Místo pro umístění přístroje (tzn. max. rozměr přístroje): šířka 6 m x hloubka 4,8 m |  | Místo pro umístění přístroje (tzn. max. rozměr přístroje): šířka 3,2 m x hloubka 1,7 m
napájení EE (současný stav): 240V/ 50 Hz, příkon 2x 3000VA, zásuvky 2x 240/16 A, připojení na zvláštní okruh 240V jištění 16 A jističem D |  | napájení EE (současný stav): 240V / 50 Hz,připojení přímo do jističe 32 A , Výkon 3,5 kVA
Celková možná hmotnost přístroje (současný stav budovy) max. 761 kg |  | Celková možná hmotnost přístroje (současný stav budovy) max. 480 kg
(Vyvolá-li instalace přístroje stavební náklady oproti stávajícímu technickému stavu laboratorních prostor, tj. jiné požadavky na napájení, či hmotnost přístroje, musí je uhradit dodavatel přístroje) |  | (Vyvolá-li instalace přístroje stavební náklady oproti stávajícímu technickému stavu laboratorních prostor, tj. jiné požadavky na napájení, či hmotnost přístroje, musí je uhradit dodavatel přístroje)
POČTY VYŠETŘENÍ ROČNĚ (resp. počty reportovaných výsledků na pojišťovnu) - Biochemická analýza |  | Dodavatel musí zároveň nabídnout dodávku zařízení na úpravu vody – deionizace vody technologií reverzní osmózy.
ALT - 25 222 |  | Technické parametry:
AST - 25 233 |  | Kompletní filtrace, ochrana čerpadla proti přerušení dodávky zdroje vody
Albumin - 13 504 |  | Kompletní technologie reverzní osmózy
Amyláza - 8 970 |  | Iontoměniče s vodivostí vody do 1 uS/cm pro připojení biochemického analyzátoru
Bilirubin celkový - 23 318 |  | Digitální měření specifické vodivosti
Bilirubin konjugovaný/přímý - 13 242 |  | Ventil přechodu na náhradní provoz pro případ výpadku funkce reverzní osmózy nebo výpadku elektrické energie
Bílkovina celková - 15 420 |  | Výkon: předpokládaná minimální spotřeba vody 20 l/hod
Bílkovina moč - 601 |  | Zásobní nádrž min. 200 litrů
Natrium/sodík - 31 353 |  | Průchod dvěřmi 90 cm
Urea - 30 575 |  | Certifikace ISO
Vápník celkový - 14 437 |  | regulátor tlaku s ukazatelem tlaku na výstupu vody z vodárny
Železo - 4 481 |  | požadovaný výstupní tlak vody 15 -25 psi při teplotě 15 – 37 stup.Celsia
LD - 1 440 |  | Servisní hotline 24 hod denně
Kalium/draslík - 31 654 |  | UPS a tiskárna součástí
ALP - 14 573
Fosfor - 9 334 |  |  |  | Metoda | 2016
GGT - 17 356 |  | POČTY VYŠETŘENÍ ROČNĚ (resp. počty reportovaných výsledků na pojišťovnu) - Biochemická analýza |  | ALT sérum/plazma | 13997.2
Glukóza - 24 300 |  | ALT - 14 171 |  | AST sérum/plazma | 20908.8
Chloridy - 31 340 |  | AST - 13 960 |  | Albumin BCG sérum/plazma | 10251
CK - 2 610 |  | Albumin - 4140 |  | Amyláza sérum/plazma/moč | 30250
|  | Amyláza - 5900 |  | Bilirubin celkový sérum/plazma | 25090.8
Kreatinin - 34 258 |  | Bilirubin celkový - 14 560 |  | Bilirubin konjugovaný sérum/plazma | 10164
Laktát - 690 |  | Bilirubin konjugovaný/přímý - 764 |  | Bílkovina celková sérum/plazma | 4598
Lipáza - 2 036 |  | Bílkovina celková - 3 883 |  | Bílkovina moč/CSF | 6108
Hořčík - 9 700 |  | Bílkovina moč - 621 |  | Sodík sérum/plazma/moč | 31341
Cholesterol celkový - 8 191 |  | Natrium/sodík - 18 770 |  | Urea sérum/plazma/moč | 41140
Cholesterol HDL - 4 867 |  | Urea - 18 683 |  | Vápník sérum/plazma/moč | 15104
Kyselina močová - 11 330 |  | Vápník celkový - 2176 |  | Železo | 13662
Cholesterol LDL - 1 676 |  | Železo - 680 |  | LD | 4121.2
Triacylglyceroly - 7 753 |  | LD - 138 |  | Draslík sérum/plazma/moč | 31341
Mikroalbumin (Albumin v moči) - 924 |  | Kalium/draslík - 18 983 |  | ALP | 14520
Cystatin C - 3 200 |  | ALP - 13 805 |  | P | 7285
Ethanol - 263 |  | Fosfor - 835 |  | GGT | 19602
Transferin - 1 429 |  | GGT - 13 466 |  | Glukosa | 22640
Haptoglobin - 578 |  | Glukóza - 14 732 |  | Chloridy | 31341
CRP - 25 857 |  | Chloridy - 18 700 |  | CK | 13336.62
IgG - 438 |  | CK - 4 695
IgA - 485 |  | CK-MB - 3 541 |  | Krea | 14520
IgM - 434 |  | Kreatinin - 18 907 |  | laktát | 12342
B2mikroglobulin - 544 |  | Laktát - 333 |  | Lipáza | 45415
RF - 599 |  | Lipáza - 3 925 |  | Mg | 13213.2
ASLO - 424 |  | Hořčík - 2 542 |  | Cholesterol | 6603.6
Gentamycin - 249 |  | Cholesterol celkový - 5 779 |  | HDL | 26620
Valproát - 205 |  | Cholesterol HDL - 4 649 |  | Kyselina močová | 13024.8
Celková vazebná kapacita železa - 1 184 |  | Kyselina močová - 4 874 |  | LDL | 45411.6
|  |  |  | trig | 14418
|  | Triacylglyceroly - 5 222 |  | albumin v moči | 16826.4
|  | Mikroalbumin (Albumin v moči) - 323 |  | Cystatin C | 170670.5
POČTY VYŠETŘENÍ ROČNĚ (resp. počty reportovaných výsledků na pojišťovnu) - Imunochemická analýza |  |  |  | Ethanol - 263 | 32010
freePSA - 753 |  | Ethanol - 395 |  | Transferin - 1 429 | 21725.2
Troponin I - 2 616 |  | Transferin - 484 |  | Haptoglobin - 578 | 15060.9
CEA - 1 865 |  |  |  | CRP - 25 857 | 269747.5
Homocystein - 1 097 |  | CRP - 17 187 |  | IgG - 438 | 5164.3
BNP - 718 |  | IgG - 40 |  | IgA - 485 | 4964.6
Myoglobin - 2 312 |  | IgA - 42 |  | IgM - 434 | 4964.6
Feritin - 1 498 |  | IgM - 39 |  | B2mikroglobulin - 544 | 45102.8
HCG - 873 |  |  |  | RF - 599 | 23813
FT4 - 8 746 |  | Celková vazebná kapacita železa - 125 |  | ASLO - 424 | 23613
TSH - 9 367 |  | Cholinesteráza - 82 |  | Gentamycin - 249 | 26760
PSA - 3 135 |  | Prealbumin - 796 |  | Valproát - 205 | 22228.6
antiTPO - 3 267 |  | Digoxin - 144 |  | Celková vazebná kapacita železa - 1 184 | 0
CA125 - 424 |  | Theofylin - 71 |  |  | 1241021.22
CA15-3 - 762
CA19-9 - 719
antiTG - 3 239
FT3 - 4 619 |  |  |  | freePSA - 753 | 130858
Teofylin - 1 070 |  |  |  | Troponin I - 2 616 | 546694
Digoxin - 746 |  |  |  | CEA - 1 865 | 172425
antiHCV - 7 365 |  |  |  | Homocystein - 1 097 | 147544
HBsAg - 7 756 |  |  |  | BNP - 718 | 385342
AntiHBs - 926 |  |  |  | Myoglobin - 2 312 | 386232
HIV - 7 090 |  |  |  | Feritin - 1 498 | 62340.75
Syfilis (TP)- 9 690 |  |  |  | HCG - 873 | 114609
antiHAV IgG - 392 |  |  |  | FT4 - 8 746 | 425593
antiHAV IgM - 384 |  |  |  | TSH - 9 367 | 496284
antiHBc celkové - 502 |  |  |  | PSA - 3 135 | 441586
antiHBc IgM - 388 |  |  |  | antiTPO - 3 267 | 238201
antiHBe - 344 |  |  |  | CA125 - 424 | 107666
HBeAg - 362 |  |  |  | CA15-3 - 762 | 140360
Vankomycin - 200 |  |  |  | CA19-9 - 719 | 160326
PCT - 1370 |  |  |  | antiTG - 3 239 | 215042
|  |  |  | FT3 - 4 619 | 231751
|  |  |  | Digoxin - 746 | 54840
|  |  |  | antiHBc celkové - 502 | 107448
|  |  |  | antiHBc IgM - 388 | 108606
|  |  |  | antiHBe - 344 | 89802
|  |  |  | HBeAg - 362 | 99411
|  |  |  | Vankomycin - 200 | 20849.52
4883810.27

## Část 2 - HEM
U všech číselně uvedených požadovaných parametrů přístrojů je povolený toleranční rozsah ± 10 %.
Část 2: HEMATOLOGICKÉ ANALYZÁTORY - KN |  | Část 2: HEMATOLOGICKÉ ANALYZÁTORY - DN |  | Část 2: HEMATOLOGICKÉ ANALYZÁTORY - SN
Klatovská nemocnice | Dodavatelem nabízené parametry | Domažlická nemocnice | Dodavatelem nabízené parametry | Stodská nemocnice | Dodavatelem nabízené parametry
Hematologický analyzátor (KN 1) (KN 2) | Hematologický analyzátor | Hematologický analyzátor (DN 1) | Hematologický analyzátor | Hematologický analyzátor (SN 1) | Hematologický analyzátor
Počet: 2 ks | Počet: 2 ks | Počet: 1 ks | Počet: 1 ks | Počet: 1 ks | Počet: 1 ks
| Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL |  | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL |  | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
| Typ přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL |  | Typ přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL |  | Typ přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
POŽADOVANÉ PARAMETRY: | Nabízené parametry = DODAVATEL DOPLNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO PŘÍSTROJE | POŽADOVANÉ PARAMETRY: | Nabízené parametry = DODAVATEL DOPLNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO PŘÍSTROJE | POŽADOVANÉ PARAMETRY: | Nabízené parametry = DODAVATEL DOPLNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO PŘÍSTROJE
Technické specifikace: HEM 1
Minimální spektrum metod: |  | Minimální spektrum metod: |  | Minimální spektrum metod:
parametry krevního obrazu (možnost vyšetření NRBC) |  | parametry krevního obrazu (možnost vyšetření NRBC)
diferenciální rozpočet leukocytů (min. 5ti populační) |  | diferenciální rozpočet leukocytů (min. 5ti populační) |  | parametry krevního obrazu
stanovení retikulocytů, RET v % i absolutních hodnotách |  |  |  | diferenciální rozpočet leukocytů (min. 5ti populační)
vyšetření tělních tekutin CSF, pleurální a peritoneální tekutiny ve validovaném módu |  |  |  | stolní analyzátor
stolní analyzátor |  | stolní analyzátor |  | automatický podavač vzorků
automatický podavač vzorků |  | automatický podavač vzorků |  | možnost otevřeného a uzavřeného režimu měření vzorku
detekce sraženin |  | detekce sraženin |  | detekce sraženin
detekce nízké hladiny vzorku |  |  |  | detekce nízké hladiny vzorku
Vestavěný míchací systém |  | vestavěný míchací systém |  | UPS a tiskárna součástí
UPS a tiskárna součástí |  | UPS a tiskárna součástí |  | Možnost vkládání statimových vzorků
Čtečka čárových kódů pro načítání reagencií |  | Čtečka čárových kódů pro načítání reagencií |  | Čtečka čárových kódů pro načítání vzorků, reagencií
Integrovaná čtečka čárových kódů pro vzorky |  | Integrovaná čtečka čárových kódů pro vzorky |  | Kontrola kvality na 3 koncentračních hladinách (nejlépe nezávislé kontrolní materiály)
Kontrola kvality na 3 koncentračních hladinách (nejlépe nezávislé kontrolní materiály) |  | Kontrola kvality na 3 koncentračních hladinách (nejlépe nezávislé kontrolní materiály) |  | Doba stanovení jednoho výsledku max. 60 sekund
Kontrolní materiál QC pro měření tělních tekutin |  | Kontrolní materiál QC pro měření tělních tekutin |  | Maximální objem vzorku 200 ul
Doba stanovení jednoho výsledku max. 60 sekund |  | Doba stanovení jednoho výsledku max. 60 sekund |  | Kapacita přístroje v automatickém režimu 50 vzorků/hod
Maximální objem vzorku 200 ul |  | Maximální objem vzorku 200 ul |  | Použití uzavřeného odběrového systému
Možnost vkládání statimových vzorků |  | Možnost vkládání statimových vzorků |  | Možnost měření vzorku v mikrozkumavkách (kapilární odběry, pediatrické vzorky)
Možnost měření vzorku v mikrozkumavkách (pediatrické vzorky) |  | Možnost měření vzorku v mikrozkumavkách (pediatrické vzorky) |  | Přístroj musí splňovat normy dle legislativy platné v ČR
Kapacita přístroje v automatickém režimu 100 vzorků/hod |  | Kapacita přístroje v automatickém režimu 100 vzorků/hod |  | Doba reakce na požadavek servisu do 1 hod (vzdálená správa)
Použití uzavřeného odběrového systému |  | Použití uzavřeného odběrového systému |  | Garance instalace náhradního plnohodnotného přístroje, pokud nedojde k odstranění závady do 48 hodin
Přístroj musí splňovat normy dle legislativy platné v ČR |  | Přístroj musí splňovat normy dle legislativy platné v ČR |  | Přenos výsledků včetně QC do LIS (připojení s laboratorním informačním systémem – obousměrná komunikace s LIS - Envis LIMS DS Soft Olomouc)
Vzdálená správa ze servisního střediska |  |  |  | Místo pro umístění přístroje (tzn. max. rozměr přístroje): hloubka 0,6m, šířka 0,7m, výška 0,55m
Garance instalace náhradního plnohodnotného přístroje, pokud nedojde k odstranění závady do 48 hodin |  | Garance instalace náhradního plnohodnotného přístroje, pokud nedojde k odstranění závady do 48 hodin |  | Celková možná hmotnost přístroje - max. 40 kg
Doba reakce na požadavek servisu do 1 hod (vzdálená správa) |  | Doba reakce na požadavek servisu do 1 hod |  | napájení EE (současný stav): 240V/50 Hz, příkon 250VA,zásuvka 240V
Přenos výsledků včetně QC do LIS (připojení s laboratorním informačním systémem – obousměrná komunikace s LIS - Envis LIMS DS Soft Olomouc) |  | Přenos výsledků včetně QC do LIS (připojení s laboratorním informačním systémem - obousměrná komunikace s LIS - OpenLIMS Stapro Pardubice) |  | (Vyvolá-li instalace přístroje stavební náklady oproti stávajícímu technickému stavu laboratorních prostor, tj. jiné požadavky na napájení, musí je uhradit dodavatel přístroje)
Místo pro umístění přístroje (tzn. max. rozměr přístroje): (dxšxv) 0,613 x 0,550 x 0,583 (m)
Technické specifikace: HEM 2 |  | Celková možná hmotnost přístroje - max. 100 kg |  | CELKOVÉ POČTY VYŠETŘENÍ ROČNĚ (resp. počty reportovaných výsledků na pojišťovnu):
Kompatibilní záloha pro měření krevního obrazu a diferenciálu (stejné reagencie, stejný princip měření) s hematologickým analyzátorem 1 |  | napájení EE (současný stav): 240V+-10%, střídavé napětí, 50/60Hz, příkon 360VA, připojení na zvláštní okruh - záložní zdroj |  | krevní obraz včetně 5 popul. diferenciálu - 21 016
Minimální spektrum metod: |  | (Vyvolá-li instalace přístroje stavební náklady oproti stávajícímu technickému stavu laboratorních prostor, tj. jiné požadavky na napájení, musí je uhradit dodavatel přístroje)
parametry krevního obrazu
diferenciální rozpočet leukocytů (min. 5ti populační)
CELKOVÉ POČTY VYŠETŘENÍ ROČNĚ (resp. počty reportovaných výsledků na pojišťovnu):
stolní analyzátor |  | krevní obraz včetně 5 popul. diferenciálu - 21 234
automatický podavač vzorků
možnost otevřeného a uzavřeného režimu měření vzorku
detekce sraženin
detekce nízké hladiny vzorku
UPS a tiskárna součástí
Možnost vkládání statimových vzorků
Čtečka čárových kódů pro načítání vzorků, reagencií
Kontrola kvality na 3 koncentračních hladinách (nejlépe nezávislé kontrolní materiály)
Doba stanovení jednoho výsledku max. 60 sekund
Maximální objem vzorku 200 ul
Kapacita přístroje v automatickém režimu minimálně 50 vzorků/hod
Použití uzavřeného odběrového systému
Možnost měření vzorku v mikrozkumavkách (kapilální odběry, pediatrické vzorky)
Přístroj musí splňovat normy dle legislativy platné v ČR
Doba reakce na požadavek servisu do 1 hod (vzdálená správa)
Garance instalace náhradního plnohodnotného přístroje, pokud nedojde k odstranění závady do 48 hodin
Přenos výsledků včetně QC do LIS (připojení s laboratorním informačním systémem – obousměrná komunikace s LIS - Envis LIMS DS Soft Olomouc)
Spotřeba vody: max. 25 l/hod
Místo pro umístění přístroje (tzn. max. rozměr přístroje): šířka 1,8 m x hloubka 0,8 m
napájení EE (současný stav): 240V/ 50 Hz, příkon 2x 3000 VA,zásuvky 2x 240/16 A, připojení na zvláštní okruh 240V jištění 16 A jističem D
Celková možná hmotnost přístroje (současný stav budovy) max. 1110 kg
(Vyvolá-li instalace přístroje stavební náklady oproti stávajícímu technickému stavu laboratorních prostor, tj. jiné požadavky na napájení, či hmotnost přístroje, musí je uhradit dodavatel přístroje)
CELKOVÉ POČTY VYŠETŘENÍ ROČNĚ (resp. počty reportovaných výsledků na pojišťovnu):
HEM 1 + 2
krevní obraz - 28 766
krevní obraz včetně 5 popul. diferenciálu - 13 261
Retikulocyty - 1 938
Tělní tekutiny - 100

## Část 3 - KOA
U všech číselně uvedených požadovaných parametrů přístrojů je povolený toleranční rozsah ± 10 %.
Část 3: AUTOMATICKÉ KOAGULOMETRY - KN |  | Část 3: AUTOMATICKÉ KOAGULOMETRY - DN |  | Část 3: AUTOMATICKÉ KOAGULOMETRY - SN
Klatovská nemocnice | Dodavatelem nabízené parametry | Doamžlická nemocnice | Dodavatelem nabízené parametry | Stodská nemocnice | Dodavatelem nabízené parametry
Automatický koagulometr (KN 1 a 2) | Automatický koagulometr | Automatický koagulometr (DN 1) | Automatický koagulometr | Automatický koagulometr (SN 1) | Automatický koagulometr
Počet: 2 ks | Počet: 2 ks | Počet: 1 ks | Počet: 1 ks | Počet: 1 ks | Počet: 1 ks
| Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL |  | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL |  | Název přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
| Typ přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL |  | Typ přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL |  | Typ přístroje = DOPLNÍ DODAVATEL
POŽADOVANÉ PARAMETRY: | Nabízené parametry = DODAVATEL DOPLNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO PŘÍSTROJE | POŽADOVANÉ PARAMETRY: | Nabízené parametry = DODAVATEL DOPLNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO PŘÍSTROJE | POŽADOVANÉ PARAMETRY: | Nabízené parametry = DODAVATEL DOPLNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO PŘÍSTROJE
Minimální spektrum metod: |  | Minimální spektrum metod: |  | Minimální spektrum metod:
PT, APTT, fibrinogen, Trombinový čas, Antitrombin III, Ddimer, Protein C, Protein S, Faktor VIII, heparin - antiXa |  | PT, APTT, fibrinogen, Antitrombin III, Ddimer |  | PT, APTT, fibrinogen, Trombinový čas, Antitrombin III, Ddimer
|  | možnost stanovení dalších metod: trombinový čas, Protein C, Protein S, Faktor VIII, heparin - antiXa |  | možnost stanovení dalších metod: Protein C, Protein S, Faktor VIII, heparin - antiXa
Metody: |  | Metody: |  | Metody:
Koagulační |  | Koagulační |  | Koagulační
Chromogenní |  | Chromogenní |  | Chromogenní
Imunologické |  | Imunologické |  | Imunologické
stolní analyzátor |  | stolní analyzátor |  | stolní analyzátor
automatický podavač vzorků |  | automatický podavač vzorků |  | automatický podavač vzorků
Použití primárních zkumavek |  | Použití primárních zkumavek |  | Použití primárních zkumavek
použití jednorázových reagenčních kyvet |  | použití jednorázových reagenčních kyvet |  | použití jednorázových reagenčních kyvet
detekce nízké hladiny vzorku |  | detekce nízké hladiny vzorku |  | detekce nízké hladiny vzorku
Integrovaná čtečka čárových kódů pro vzorky |  | Integrovaná čtečka čárových kódů pro vzorky |  | Integrovaná čtečka čárových kódů pro vzorky
Identifikace reagencií pomocí čtečky čárových kódů |  | Identifikace reagencií pomocí čtečky čárových kódů |  | Identifikace reagencií pomocí čtečky čárových kódů
kontinuální vkládání reagencií, spotřebního materiálu a vzorků |  | kontinuální vkládání reagencií, spotřebního materiálu a vzorků |  | kontinuální vkládání reagencií, spotřebního materiálu a vzorků
Možnost vkládání statimových vzorků |  | Možnost vkládání statimových vzorků |  | Možnost vkládání statimových vzorků
Automatické předředění vzorků |  | Automatické předředění vzorků |  | Automatické předředění vzorků
Optická detekce |  | Optická detekce |  | Optická detekce
možnost preanalytické kontroly vzorků – kontrola integrity vzorku (hemolýza, iktericita, lipémie), kontrola správného naplnění primární zkumavky |  | možnost preanalytické kontroly vzorků – kontrola integrity vzorku (hemolýza, iktericita, lipémie), kontrola správného naplnění primární zkumavky |  | možnost preanalytické kontroly vzorků – kontrola integrity vzorku (hemolýza, iktericita, lipémie), kontrola správného naplnění primární zkumavky
Možnost cap piercingu (propichování uzávěru primárních zkumavek) |  | Možnost cap piercingu (propichování uzávěru primárních zkumavek) |  | Možnost cap piercingu (propichování uzávěru primárních zkumavek)
otevřený systém pro externí reagencie - možnost volného programování metodiky |  | otevřený systém pro externí reagencie - možnost volného programování metodiky |  | otevřený systém pro externí reagencie - možnost volného programování metodiky
UPS a tiskárna součástí |  | UPS a tiskárna součástí |  | UPS a tiskárna součástí
možnost dotykové obrazovky |  | možnost dotykové obrazovky |  | možnost dotykové obrazovky
Aktuální operační systém s podporou na min 5 let |  | Aktuální operační systém s podporou na min 5 let |  | Aktuální operační systém s podporou na min 5 let
Garance instalace náhradního plnohodnotného přístroje, pokud nedojde k odstranění závady do 48 hodin |  | Garance instalace náhradního plnohodnotného přístroje, pokud nedojde k odstranění závady do 48 hodin |  | Garance instalace náhradního plnohodnotného přístroje, pokud nedojde k odstranění závady do 48 hodin
kapacita přístroje min. 80 analýz/hod |  | kapacita přístroje min. 80 analýz/hod |  | kapacita přístroje min. 80 analýz/hod
Přenos výsledků včetně QC do LIS (připojení s laboratorním informačním systémem – obousměrná komunikace s LIS - Envis LIMS DS Soft Olomouc) |  | Přenos výsledků včetně QC do LIS (připojení s laboratorním informačním systémem - obousměrná komunikace s LIS - OpenLIMS Stapro Pardubice) |  | Přenos výsledků včetně QC do LIS (připojení s laboratorním informačním systémem – obousměrná komunikace s LIS - Envis LIMS DS Soft Olomouc)
Přístroj musí splňovat normy dle legislativy platné v ČR |  | Přístroj musí splňovat normy dle legislativy platné v ČR |  | Přístroj musí splňovat normy dle legislativy platné v ČR
Max rozměr přístroje šířka 1,6m x hloubka 0,8m
POČTY VYŠETŘENÍ ROČNĚ (resp. počty reportovaných výsledků na pojišťovnu): |  | POČTY VYŠETŘENÍ ROČNĚ (resp. počty reportovaných výsledků na pojišťovnu): |  | POČTY VYŠETŘENÍ ROČNĚ (resp. počty reportovaných výsledků na pojišťovnu):
PT - 15 000 |  | PT - 14 774 |  | PT - 10 219
APTT - 10 000 |  | APTT - 3827 |  | APTT - 3 117
Fibrinogen - 2 500 |  | Fibrinogen - 1 073 |  | Fibrinogen - 720
Trombinový čas - 1 500 |  |  |  | Trombinový čas - 314
Antitrombin III - 2 500 |  | Antitrombin III - 28 |  | Antitrombin III - 430
D-Dimer - 1 900 |  | D-Dimer - 978 |  | D-Dimer - 967
Faktor VIII - 350
Heparin – antiXa - 400
Protein C - 200
Protein S - 200