| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4 |
| --- |
| zADAVATEL: | Klatovská nemocnice, a.s. |
| SÍDLEM: | Plzeňská 929, 339 01 Klatovy |
| IČO: | 26360527 |
| ZASTOUPENÝ: | MUDr. Jiří Zeithaml, předseda představenstva Ing. Ondřej Provalil, MBA, místopředseda představenstva |
| zADAVATEL: | Domažlická nemocnice, a.s. |
| SÍDLEM: | Kozinova 292, 344 22 Domažlice |
| IČO: | 26361078 |
| ZASTOUPENÝ: | MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., předseda představenstva Ing. Jana Naarová, místopředseda představenstva |
| zADAVATEL: | Stodská nemocnice, a.s. |
| SÍDLEM: | Hradecká 600, 333 01 Stod |
| IČO: | 26361086 |
| ZASTOUPENÝ: | MUDr. Alan Sutnar, Ph.D., předseda představenstva Ing. Pavel Cibulka, místopředseda představenstva |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: |
| Modernizace návazné péče – laboratorní technika |
| Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). |

Sp. zn.: CN/6/CN/18

Č.j.: 4353/18/CN

Ve věci předmětné veřejné zakázky poskytuje zadavatel prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ.

Dotaz ze dne 7.8. 2018

V Příloze 1 zadávací dokumentace (Technické specifikace), na listu „Část 3 KOA“ je pro všechny 4 koagulometry požadován „automatický podavač vzorků“. Bude zadavatel akceptovat alternativní a pro požadovaný laboratorně-diagnostický účel zcela dostačující řešení, kdy automatický podavač není součástí systému, protože není potřeba - vzorky se vkládají do pevně umístěných pozic v analyzátoru, kterých je dostatek a management vzorků je tak dostatečně flexibilní. Navíc tím odpadá i nutnost následného hledání či opětovného vkládání vzorků při nutnosti měření dalších metod nebo opakovaného měření.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel akceptuje  nabízené  řešení  tj.: „vzorky se vkládají do pevně umístěných pozic v analyzátoru, kterých je dostatek a management vzorků je tak dostatečně flexibilní. Navíc tím odpadá i nutnost následného hledání či opětovného vkládání vzorků při nutnosti měření dalších metod nebo opakovaného měření.“

Dotaz ze dne 8.8. 2018

Dotaz k části 3 – automatické koagulometry

Akceptuje zadavatel řešení dodání vyskokokapacitního analyzátoru pro Klatovy s tím, že záložní, méně kapacitní stroj by byl shodný s analyzátory pro pracoviště v Domažlicích a Stodu? Analyzátory používají stejné reagencie, ale méně kapacitní přístroje nemají automatické předředění vzorku a detekci nízké hladiny vzorku.

Odpověď zadavatele:

Ano  zadavatel  souhlasí s navrženým   technickým řešením: „ dodání vyskokokapacitního analyzátoru pro Klatovy s tím, že záložní, méně kapacitní stroj by byl shodný s analyzátory pro pracoviště v Domažlicích a Stodu, Analyzátory musí  používat stejné reagencie“

Na základě výše uvedených odpovědí zadavatele je upravena následující příloha - Příloha č. 1 Technická specifikace. Nová příloha s dodatkem v názvu „8.8.2018“ nahrazuje původní přílohu a je uveřejněna v systému E-ZAK v sekci „Zadávací dokumentace“ na adrese: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_6322.html a je nedílnou součástí tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4.

Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel v rámci vysvětlení zadávací dokumentace upřesnil zadávací podmínky, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 13. 9. 2018 do 09:00 hodin, tj. o celou původní délku. Zároveň se mění termín otevírání nabídek na 13. 9. 2018 od 09:05 hodin.

Přílohy Vysvětlení ZD č.4:

Příloha č.1 Technická specifikace_části 1,2,3.xlsx_8.8.2018

V Plzni dne 8. 8. 2018

---------------------------------------

Ing. Pavlína Vokurková

Administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace

v zastoupení zadavatele