## Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace

Veřejná zakázka:

„Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – centrifuga“

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení

Zadavatel: Stodská nemocnice, a.s.

Hradecká 600, 333 01 Stod

IČO: 26361086

Technická specifikace zadavatele

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrifuga | 3 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: Stolní nechlazená centrifuga pro rutinní centrifugaci v klinické praxi i v průmyslu. Předmětem dodávky bude kompletní sestava výkyvným rotorem a závěsy hranatými nebo kulatými. Provedení centrifugy požadujeme knoflíkové. Parametry - maximální otáčky 4.400 rpm, 3.000 x g - akcelerace do maximálních otáček a brzdění při plném osazení zkumavek do 25 sekund - možnost nastavení času od 0 do 99 minut nebo bez omezení času - možnost nastavení rychlosti od 100 do 4.400 rpm v krocích po 100 rpm - rotor odolný vůči chemikáliím, autoklávovatelný při 121°C, 20 minut - automatický přepočet rpm/RCF stisknutím tlačítka - další SW funkce - uzamčení parametrů, SOFT režim akcelerace i brzdy, funkce AT SET, nastavení SHORT, možnost vypnutí tónu signálu - k dispozici velké množství adaptérů pro zkumavky od 1,5 ml až po 85 ml - aerosol-těsné víko u rotoru s kulatými závěsy - hmotnost: 20 kg - rozměry: 32 x 40 x 24 cm - příkon: 200 W Součástí dodávky bude rovněž: Výkyvný rotor A-4-38, bez závěsů a adaptérů Pravoúhlé závěsy, 4 x 90 ml závěsy, max. 4.400 rpm / 2.750 x g Adapter 15 ml, pro zkumavky Ø 17,5 mm, délka 100 mm, kulaté dno 24 zkumavek na rotor, Adapter 9 ml, pro zkumavky Ø 14,5 mm, délka 100 mm, kulaté dno 32 zkumavek na rotor |