| zADAVATEL: | Rokycanská nemocnice a.s. |
| --- | --- |
| SÍDLO: | Voldušská 750, Rokycany PSČ 337 01 |
| IČ/DIČ: | 26360900/CZ26360900 |
| Zastoupený: | Mgr. Jaroslavem Šímou, MBA, předsedou představenstva |
|  | Ing. Michalem Filařem, místopředsedou představenstva |
| PROFIL ZADAVATELE: | https://ezak.cnpk.cz/profile_display_134.html |
| ADMINISTRÁTOR: | Centrální nákup, příspěvková organizace |
| Sídlo: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |
| IČ: | 72046635 |
| ZASTOUPENÝ: | Ing. Jiřím Heranem, ředitelem |

nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

„Nákup RTG přístroje pro Rokycanskou nemocnici a.s.“

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Sp. zn.: CN/36/CN/18

Č.j.: 4894/18/CN

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 ze dne  4. 9. 2018

Ve věci předmětné veřejné zakázky poskytuje zadavatel prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace.

Dne 29. 8. 2018 obdržel zadavatel od  jednoho z potencinálních dodavatelů následující žádost o vysvětlení, upřesnění nebo doplnění zadávacích podmínek, na kterou tímto odpovídá.

Žádost o vysvětlení k zadávacím podmínkám včetně odpovědí zadavatele:

Dotaz č. 1 :

Zadavatel v odstavci Bližší vymezení předmětu plnění veřejné zakázky požaduje jeden detektor ve stole, mobilní, bezdrátový, velikost kazety min./max. 43 x 43 cm a jeden pevně zabudovaný (integrovaný) ve vertikálním stativu.

V konkrétnějším popisu mobilního bezdrátového detektoru jsou specifikovány rozměry panelu: velikost standardní RTG kazety 35 x 43 cm (ISO4090) a velikost obrazové plochy min. 34 x 42 cm.

Z tohoto popisu lze chápat, že zadavatel požaduje, aby bylo možné snímkovat v příčné i podélné ose na detekční plochu o délce 43 cm. Domníváme se, že se jedná pouze o drobnou administrativní chybu s nepřesností specifikace rozměru.

Chápe uchazeč správně, že zadavatel požaduje mobilní bezdrátový detektor kazetového formátu 35 x 43 cm s obrazovou plochou o velikosti min. 34 x 42 cm?

Odpověď k dotazu č. 1:

Ano, zadavatel požaduje mobilní bezdrátový detektor kazetového formátu 35 x 43 cm s obrazovou plochou o velikosti min. 34 x 42 cm s možností snímkování v podélné i příčné ose na detekční plochu o délce 43 cm.

Dotaz č. 2 :

Zadavatel v technických specifikacích pro vysokofrekvenční generátor požaduje rozsah parametru mAs min. 0,5 – 850 mAs.

Pro skiagrafické projekce se v klinické praxi v souladu s radiologickými standardy využívají hodnoty do max. 600 mAs. Vyšších hodnot lze využít pro jiný medicínský účel, např. pro skiaskopická či angiografická vyšetření, kde má hodnota 850 mAs na rozdíl od skiagrafie klinické opodstatnění.

Námi nabízený systém světového výrobce disponuje rozsahem 0,1 – 600 mAs, při proudu až 800 mA.

Bude zadavatel akceptovat VF generátor s rozsahem mAs 0,5 – 600 mAs?

Odpověď k dotazu č. 2:

Ano, zadavatel považuje za postačující VF generátor s rozsahem mAs 0,5 – 600 mAs.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vysvětlení zadávací dokumentace uveřejňuje zadavatel stejným způsobem, jakým poskytnul zadávací dokumentaci, tj. neomezeným a přímým dálkovým přístupem na profilu zadavatele v elektronickém nástroji E-ZAK v detailu příslušné veřejné zakázky (URL adresa https://ezak.cnpk.cz/contract_display_6736.html).

Vzhledem k výše uvedenému vysvětlení, upřesnění a změně zadávacích podmínek, zadavatel v souladu s § 99 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou původní délku, a to do 21. 9. 2018 do 10:00 hodin.

V Plzni dne 4. 9. 2018

--------------------------------------------------------

Mgr. Renata Janoušková

Administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace v zastoupení zadavatele