| zADAVATEL: | Rokycanská nemocnice a.s. |
| --- | --- |
| SÍDLO: | Voldušská 750, Rokycany PSČ 337 01 |
| IČ/DIČ: | 26360900/CZ26360900 |
| Zastoupený: | Mgr. Jaroslavem Šímou, MBA, předsedou představenstva |
|  | Ing. Michalem Filařem, místopředsedou představenstva |
| PROFIL ZADAVATELE: | https://ezak.cnpk.cz/profile_display_134.html |
| ADMINISTRÁTOR: | Centrální nákup, příspěvková organizace |
| Sídlo: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |
| IČ: | 72046635 |
| ZASTOUPENÝ: | Ing. Jiřím Heranem, ředitelem |

nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

„Nákup RTG přístroje pro Rokycanskou nemocnici a.s.“

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Sp. zn.: CN/36/CN/18

Č.j.: 4987/18/CN

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3 ze dne  7. 9. 2018

Ve věci předmětné veřejné zakázky poskytuje zadavatel prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace.

Dne 5. 9.  2018 a 6. 9. 2018 obdržel zadavatel od potencinálních dodavatelů následující žádosti o vysvětlení, upřesnění nebo doplnění zadávacích podmínek, na které tímto odpovídá.

Žádost o vysvětlení k zadávacím podmínkám včetně odpovědí zadavatele:

Dotaz č. 1 :

Na základě Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 ze dne 4. 9. 2018 – viz Odpověď k dotazu č. 2:

Ano, zadavatel považuje za postačující VF generátor s rozsahem mAs 0,5 – 600 mAs.

Může zadavatel upřesnit svou odpověď na dotaz č.2 ze zde 4. 9. 2018, týkající se parametrů vysokofrekvenčního generátoru?

Zadavatel v odpovědi připustil rozsah mAs 0,5 – 600 mAs. Domníváme se, že při rozsahu mAs 0,5 – 600 mAs, by při projekcích kyčlí a pánve u obézních pacientů mohlo docházet ke snížení kvality obrazu a diagnostické hodnoty snímku a tento rozsah je tedy pro tyto běžné projekce nedostatečný. Dále nám není znám žádný renomovaný výrobce, s nabídkou generátoru 80 kW a zároveň s maximální hodnotou expozice pouze 600 mAs. Pro kvalitní 80 kW generátory je zcela běžná hodnota až 1000 mAs.

Dotaz : Bude zadavatel vzhledem k této skutečnosti trvat na výkonu generátoru 80 kW a původním rozsahu expozice generátoru min. 0,5 – 850 mAs?

Odpověď k dotazu č. 1:

Zadavatel trvá na výkonu generátoru 80kW, ale mAs považuje za postačující v rozsahu min. 0,5 - 600mAs.

Dotaz č. 2 :

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace se týká Přílohy č. 1 ZD – Vlastní technická specifikace zadavatele.

RTG Generátor

- Vysokofrekvenční

- Výkon min. 80 kW

- Rozsah napětí : min. 40 -150 kV

- Rozsah napětí: min.0,5 – 850 mAs 600 mAs – parametr upraven vysvětlením ZD č. 1 ze dne 4.9.2018 (dotaz č.2)

Nastavení mA u generátoru

Zadavatel požaduje v technické specifikaci RTG generátor s výkonem min. 80 kW. To znamená, že generátor musí být schopný poskytnout pro dané kV odpovídající mA. U obézních pacientů se zcela běžně nastavuje i 1000 mA u AP nebo bočních projekcí páteře, které se dělají při 80 nebo 85 kV. Tyto hodnoty právě odpovídají výkonu generátoru 80 kV = 80 kV x 1000mA. Pokud tedy 80 kW generátor neumožňuje nastavit 1000mA, zřejmě se nejedná o 80 kW generátor. V takovém případě by muselo dojít k prodloužení času expozice, což je nežádoucí z důvodu vzniku pohybových artefaktů a zvýšení zátěže snímkovaných pacientů.

Většina významných výrobců RTG přístrojů takto výkonné generátory dodává.

Nevidíme proto důvod z požadavku ustupovat.

Předpokládáme, že potencionální dodavatel nabízí RTG generátor s rozsahem do 800 mA, což odpovídá při 80 kV výkonu generátoru pouze 64 kW.

Nastavení mAs

Jedná se o elektrické množství, resp. dávku, kterou aplikuje obsluha RTG přístroje během expozice. Není rozhodně pravda, že se při skiagrafických vyšetřeních využívá pouze určitá část rozmezí do 6000mAs, jak uvádí potencionální dodavatel ve svém dotazu. Vždy záleží na pacientovi a druhu vyšetření. Hodnotu mAs ovlivňuje nastavení mA a délka expozice. Pokud tedy např. u obézního pacienta použijete 1000mA, pro dosažení dávky 600mAs by expozice trvala 0,6 s, což je poslední dobou stále častější případ.

Z výše uvedených důvodů žádáme zadavatele o to, aby buď trval na původních požadovaných parametrech nebo v případě povolení rozsahu 0,5 – 600 mAs upravil požadované parametry RTG generátoru např. takto:

RTG generátor:

- Vysokofrekvenční

- Výkon min. 65 kW

- Rozsah napětí: min. 40-150 kV

- Rozsah mAs: min. 0,5 – 850 mAs 600 mAs

- Rozsah mA: min. 10 – 800mA

Odpověď k dotazu č. 2:

Zadavatel trvá na výkonu generátoru 80 kW.

Požadovaný RTG generátor:

- Vysokofrekvenční

- Výkon min. 80 kW

- Rozsah napětí : min. 40 – 150 kV

- Rozsah mAs: min. 0,5 – 600 mAs

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vysvětlení zadávací dokumentace uveřejňuje zadavatel stejným způsobem, jakým poskytnul zadávací dokumentaci, tj. neomezeným a přímým dálkovým přístupem na profilu zadavatele v elektronickém nástroji E-ZAK v detailu příslušné veřejné zakázky (URL adresa https://ezak.cnpk.cz/contract_display_6736.html).

Vzhledem k výše uvedenému vysvětlení zadávacích podmínek, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

V Plzni dne 7. 9. 2018

--------------------------------------------------------

Mgr. Renata Janoušková

Administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace v zastoupení zadavatele