Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace

Veřejná zakázka:

„Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – C-rameno“

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení

Verze ve znění Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 5. 10. 2018

Zadavatel: Stodská nemocnice, a.s.

Hradecká 600, 333 01 Stod

IČO: 26361086

Technická specifikace zadavatele

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | C-rameno | 1 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: mobilní kompaktní RTG přístroj s C-ramenem, se zesilovačem obrazu a následným plně digitálním zpracováním obrazu pro použití na operačních sálech v oborech traumatologie a chirurgie Stodské nemocnice, a.s. včetně dopravy, odborného zapojení a zprovoznění přístroje Bližší vymezení předmětu dodávky (technická specifikace): C-rameno Plně vyvážené v každé položce Aretace pojezdu Rotace C-ramene okolo vodorovné osy min. +/- 220° (připuštěno též +/- 205°) Orbitální pohyb C-ramene min. -90/+45° Vzdálenost kryt rentgenky ohnisko - zesilovač obrazu (SID) min. 95cm Hloubka oblouku C-ramene min. 650mm Vertikální posun C-ramene min. 400mm +/- kyvný pohyb minimálně 2x10st. RTG generátor Jmenovitý výkon min. 2,0 kW (100 kV) Mikroprocesorové řízení Rozsah napětí min. 40 – 110kV Rozsah proudu nastavitelný až 20 mA Ruční expoziční tlačítko Nožní spínač pro expozici a ukládání snímků Systém měření dávky Měřicí zařízení pro měření a zobrazení povrchové dávky na pacienta (DAP-metr) Rentgenka Min. 2 ohniska ≤0,5mm / ≤1,5 mm (připuštěno též 0,6mm a 1,4 mm) Tepelná kapacita ≥ 1100 kHU (umožněna též tepelná kapacita 900 kHU) Irisová clona i nastavitelné otočné rovnoběžné clony pro získání kvalitního obrazu Kolimační systém Polopropustné clony nebo Wolframové nepropustné clony Virtuální nastavení clon bez RTG záření Laserový zaměřovač integrovaný v tělese rentgenky Zesilovač RTG obrazu Velikost vstupního pole zesilovače min. 9" Možnost funkce ZOOM min. 2x (6" a 4,5") Max. rozlišení zesilovače > 5 lp/mm Snímací CCD kamera s vysokým rozlišením min. 1000x1000 pixelů / min. 12 bit Digitální zobrazení v reálném čase s automatickou optimalizací obrazu a rozlišením min.1000x1000 pixelů v celém obrazovém řetězci Digitální zpracování obrazu Postprocesingové digitální zpracování obrazu s funkcemi: - změna jasu a kontrastu - negace a otáčení obrazu - zvýraznění hran, lupa, digitální clony, redukce šumu, anotace - digitální rotace obrazu o 360° bez záření - vnitřní kapacita paměti na min. 1000 snímků - paměť posledního obrazu - nastavení a rotace clon bez záření - kolimátor s obdélníkovými Pb či W lamelami - kolimátor s irisovou clonou Zobrazovací monitory Samostatný monitorový vozík s aretací pojezdu a úložným prostorem pro příslušenství Dva medicínské ploché monitory o úhlopříčce min. 19" nebo jeden velkoplošný min. 27“, s možností segmentace obrazu, umístěné na vozíku Jas monitoru min. 300 cd/m2 Ovládání monitorů prostřednictvím dotykové obrazovky nebo ovládání prostřednictvím membránové klávesnice na monitorovém vozíku Možnost nastavení sklonu monitorů ve vertikální rovině Konektivita a komunikace s PACS a NIS Integrovaný USB port Integrovaná DVD R/W mechanika Alfanumerická klávesnice nebo dotyková obrazovka pro zadávání pacientských dat Wi-Fi DICOM konektivita pro bezdrátovou komunikaci s PACS / NIS Komunikace ve formátu DICOM 3.0 s protokoly v rozsahu minimálně: - STORE - MODALITY WORKLIST Napájení 1x 230V / 50Hz Napájecí kabel se speciální jednofázovou zástrčkou Dodávkou se rozumí: doprava veškerého zboží do místa plnění, včetně vykládky na místo určené zadavatelem požadována je dodávka tzv. "na klíč", tzn., musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky posouzení dostatečnosti, případně dodávka a výměna elektroinstalace od el.rozvaděčů k připojovacím bodům RTG přístroje k síti 230V / 50Hz, a to na všech operačních sálech, určených pro oddělení chirurgie (vodiče, zásuvky, jistící prvky v el.rozvaděčích apod.) posouzení dostatečnosti a kompatibility komunikační sítě výchozí elektrická revize všech dodaných a instalovaných elektrických zařízení, kterých se to týká provedení kompletního odborného zapojení, instalace a zprovoznění přístroje, technického testování a uvedení zařízení do klinického provozu provedení všech předepsaných zkoušek a měření, potřebných ke klinickému provozu součinnost se zadavatelem při získání povolení SÚJB k nakládání se zdrojem ionizujícího záření odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky prokazatelné zaškolení obsluhy ve sjednaném rozsahu, nezbytném pro plné využití zařízení předání kompletního díla zadavateli včetně vystavení a potvrzení předávacího protokolu předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v rozsahu min. návod k obsluze v ČJ, protokoly o zkouškách a měřeních, kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky součástí dodávky musí být seznam veškerého SW vybavení včetně jeho přesné specifikace, uvedení držitele autorských práv, předání licenčních certifikátů, licenčních čísel, licenčních ujednání apod. dojde-li během transportu a instalace zboží k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je dodavatel povinen vzniklé závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady. Záruka jakosti dodaného zboží a životnost dodaného zboží: spolehlivý, pravidelný, rychlý servis v případě neodstranění závady do 48h bezplatné zapůjčení přístroje odpovídající nebo vyšší kvality (po dobu opravy přístroje a po celou dobu životnosti přístroje) záruka minimálně 24 měsíců (musí být jednotná pro všechny komponenty dodávky) provádění periodických bezpečnostně technických kontrol (PBTK) a elektrických revizí v rámci záruční doby (tj. min. 24 měsíců) zdarma Medicínský účel: Mobilní kompaktní RTG přístroj s C-ramenem, se zesilovačem obrazu a následným plně digitálním zpracováním obrazu, pro použití na operačních sálech v oborech traumatologie a chirurgie Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele. Dodavatel může nabídnout zboží s lepšími parametry, musí však být objektivně stanoveno, že se jedná o parametry lepší. Dodavatel nesmí nabídnout zboží s parametry horšími či zboží horší kvality, než je stanoveno zadavatelem v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nedojde ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky je zboží nové, použití repasovaného zboží nebo jeho komponent je nepřípustné. |