## Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace

Veřejná zakázka:

„Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – C-rameno“

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení

Verze ve znění Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 5. 10. 2018

Zadavatel: Stodská nemocnice, a.s.

Hradecká 600, 333 01 Stod

IČO: 26361086

Technická specifikace zadavatele

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | C-rameno | 1 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: mobilní kompaktní RTG přístroj s C-ramenem, se zesilovačem obrazu a následným plně digitálním zpracováním obrazu pro použití na operačních sálech v oborech traumatologie a chirurgie Stodské nemocnice, a.s. včetně dopravy, odborného zapojení a zprovoznění přístroje Bližší vymezení předmětu dodávky (technická specifikace): C-rameno - Plně vyvážené v každé položce - Aretace pojezdu - Rotace C-ramene okolo vodorovné osy min. +/- 220° (připuštěno též +/- 205°) - Orbitální pohyb C-ramene min. -90/+45° - Vzdálenost kryt rentgenky ohnisko - zesilovač obrazu (SID) min. 95cm - Hloubka oblouku C-ramene min. 650mm - Vertikální posun C-ramene min. 400mm - +/- kyvný pohyb minimálně 2x10st. RTG generátor - Jmenovitý výkon min. 2,0 kW (100 kV) - Mikroprocesorové řízení - Rozsah napětí min. 40 – 110kV - Rozsah proudu nastavitelný až 20 mA - Ruční expoziční tlačítko - Nožní spínač pro expozici a ukládání snímků Systém měření dávky - Měřicí zařízení pro měření a zobrazení povrchové dávky na pacienta (DAP-metr) Rentgenka - Min. 2 ohniska ≤0,5mm / ≤1,5 mm (připuštěno též 0,6mm a 1,4 mm) - Tepelná kapacita ≥ 1100 kHU (umožněna též tepelná kapacita 900 kHU) - Irisová clona i nastavitelné otočné rovnoběžné clony pro získání kvalitního obrazu Kolimační systém - Polopropustné clony nebo Wolframové nepropustné clony - Virtuální nastavení clon bez RTG záření - Laserový zaměřovač integrovaný v tělese rentgenky Zesilovač RTG obrazu - Velikost vstupního pole zesilovače min. 9" - Možnost funkce ZOOM min. 2x (6" a 4,5") - Max. rozlišení zesilovače > 5 lp/mm - Snímací CCD kamera s vysokým rozlišením min. 1000x1000 pixelů / min. 12 bit - Digitální zobrazení v reálném čase s automatickou optimalizací obrazu a rozlišením min.1000x1000 pixelů v celém obrazovém řetězci Digitální zpracování obrazu - Postprocesingové digitální zpracování obrazu s funkcemi: - - změna jasu a kontrastu - - negace a otáčení obrazu - - zvýraznění hran, lupa, digitální clony, redukce šumu, anotace - - digitální rotace obrazu o 360° bez záření - - vnitřní kapacita paměti na min. 1000 snímků - - paměť posledního obrazu - - nastavení a rotace clon bez záření - - kolimátor s obdélníkovými Pb či W lamelami - - kolimátor s irisovou clonou Zobrazovací monitory - Samostatný monitorový vozík s aretací pojezdu a úložným prostorem pro příslušenství - Dva medicínské ploché monitory o úhlopříčce min. 19" nebo jeden velkoplošný min. 27“, s možností segmentace obrazu, umístěné na vozíku - Jas monitoru min. 300 cd/m2 - Ovládání monitorů prostřednictvím dotykové obrazovky nebo ovládání prostřednictvím membránové klávesnice na monitorovém vozíku - Možnost nastavení sklonu monitorů ve vertikální rovině Konektivita a komunikace s PACS a NIS - Integrovaný USB port - Integrovaná DVD R/W mechanika - Alfanumerická klávesnice nebo dotyková obrazovka pro zadávání pacientských dat - Wi-Fi DICOM konektivita pro bezdrátovou komunikaci s PACS / NIS - Komunikace ve formátu DICOM 3.0 s protokoly v rozsahu minimálně: - - STORE - - MODALITY WORKLIST Napájení - 1x 230V / 50Hz - Napájecí kabel se speciální jednofázovou zástrčkou Dodávkou se rozumí: - doprava veškerého zboží do místa plnění, včetně vykládky na místo určené zadavatelem - požadována je dodávka tzv. "na klíč", tzn., musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky - posouzení dostatečnosti, případně dodávka a výměna elektroinstalace od el.rozvaděčů k připojovacím bodům RTG přístroje k síti 230V / 50Hz, a to na všech operačních sálech, určených pro oddělení chirurgie (vodiče, zásuvky, jistící prvky v el.rozvaděčích apod.) - posouzení dostatečnosti a kompatibility komunikační sítě - výchozí elektrická revize všech dodaných a instalovaných elektrických zařízení, kterých se to týká - provedení kompletního odborného zapojení, instalace a zprovoznění přístroje, technického testování a uvedení zařízení do klinického provozu - provedení všech předepsaných zkoušek a měření, potřebných ke klinickému provozu - součinnost se zadavatelem při získání povolení SÚJB k nakládání se zdrojem ionizujícího záření - odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky - prokazatelné zaškolení obsluhy ve sjednaném rozsahu, nezbytném pro plné využití zařízení - předání kompletního díla zadavateli včetně vystavení a potvrzení předávacího protokolu - předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v rozsahu min. návod k obsluze v ČJ, protokoly o zkouškách a měřeních, kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky - součástí dodávky musí být seznam veškerého SW vybavení včetně jeho přesné specifikace, uvedení držitele autorských práv, předání licenčních certifikátů, licenčních čísel, licenčních ujednání apod. - dojde-li během transportu a instalace zboží k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je dodavatel povinen vzniklé závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady. Záruka jakosti dodaného zboží a životnost dodaného zboží: - spolehlivý, pravidelný, rychlý servis - v případě neodstranění závady do 48h bezplatné zapůjčení přístroje odpovídající nebo vyšší kvality (po dobu opravy přístroje a po celou dobu životnosti přístroje) - záruka minimálně 24 měsíců (musí být jednotná pro všechny komponenty dodávky) - provádění periodických bezpečnostně technických kontrol (PBTK) a elektrických revizí v rámci záruční doby (tj. min. 24 měsíců) zdarma Medicínský účel: Mobilní kompaktní RTG přístroj s C-ramenem, se zesilovačem obrazu a následným plně digitálním zpracováním obrazu, pro použití na operačních sálech v oborech traumatologie a chirurgie Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele. Dodavatel může nabídnout zboží s lepšími parametry, musí však být objektivně stanoveno, že se jedná o parametry lepší. Dodavatel nesmí nabídnout zboží s parametry horšími či zboží horší kvality, než je stanoveno zadavatelem v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nedojde ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky je zboží nové, použití repasovaného zboží nebo jeho komponent je nepřípustné. |