## Příloha č. 1 Výzvy

## VLASTNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Veřejná zakázka:

„Nákup ultrazvukového přístroje pro Rokycanskou nemocnici a.s.“

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zařazená do III. skupiny Směrnice Rady Plzeňského kraje č. 2/2016, o zadávání veřejných zakázek, která je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zadavatel: Rokycanská nemocnice, a.s.

Voldušská 750, 337 01 Rokycany

IČ: 26360900

Technická specifikace nabízeného přístroje - Pokyn k vyplnění:  Dodavatel vyplní tabulku níže, když v rámci nabídky přiřadí ke každé dodávané položce (přístroji) i vlastní technickou specifikaci. Do sloupce vpravo od uvedeného přístroje dodavatel u každé položky vypíše vlastní technickou specifikaci, aby zadavatel mohl porovnat, zda nabízené zboží odpovídá minimálním požadavkům, které stanovil v zadávacích podmínkách a v Příloze č. 1 Výzvy. Ve sloupcích na levé straně je označen požadovaný přístroj a počet ks. V příslušném sloupci také dodavatel vyplní, zda nabízené zboží splňuje minimální požadavky zadavatele slovem „ANO“ nebo „NE“. V Příloze č. 1 Výzvy (Vlastní technická specifikace) zadavatel stanovil minimální základní požadavky a parametry na dodávaný přístroj a zboží, které dodavatel musí dodržet a zohlednit ve své nabídce. Jedná se o specifikaci zboží, počet kusů a popis technických parametrů a požadavků na výkon a funkci. Dodavatel může nabídnout zboží jinými, pokud možno lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoli s parametry horšími, než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Předmětem dodávky musí být zboží nové, ne repasované.

Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých dodávek, které obsahuje Příloha č. 1 Výzvy. V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží, příp. související činnosti konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě nabízeného zboží dodavatel napíše také název výrobce, materiálu či výrobku.

Ke specifikaci dodavatel doloží také snímky nebo fotografie jednotlivých dodávek (příp. odkaz na ně). K přístroji bude v nabídce doložena kopie výrobního listu nebo dokladu o shodě.

Nepřípustná změna položek tabulky Vlastní technická specifikace nebo porušení dalších požadavků mohou znamenat nesplnění zadávacích podmínek s důsledkem vyřazení nabídky z výběrového řízení na VZ.

Bližší vymezení předmětu plnění veřejné zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka USG přístroje pro RDG oddělení zadavatele.

Nabízený přístroj musí být lehce obsluhovatelný a snadno přizpůsobitelný pro různé druhy vyšetření.

Nabízený přístroj musí být nový, plně digitální s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku.

| Položka | Minimální požadované parametry zadavatele | Počet kusů | Splňuje dodavatel minimální požadavky ANO/NE (doplní a vybere dodavatel | Vlastní technická specifikace dodavatele Hodnota / Popis Dodavatel podrobně popíše příslušnou položku z hlediska své nabídky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LCD monitor - s úhlopříčkou min. 21“ - poměrem zobrazení 16:9 nebo 16:10. - Full HD 1920x1080 - velikost vlastní zobrazované diagnostické výseče musí být min. 20cm x 20cm | 1 ks |  | DOPLNÍ DODAVATEL |
| 2 | USG přístroj - plně digitální - Přístroj musí být vysoce mobilní, mobilitu bude určovat šíře max. 60 cm a hmotnost max.100kg Požadavky na obslužný panel: - vysouvatelná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu, nýbrž zajíždí do ovládacího panelu) - nutná programovatelnost obslužného panelu uživatelem - přiřazení funkcí jednotlivým ovládacím prvkům - součástí panelu musí být integrovaný barevný dotykový LCD displej s úhlopříčkou min. 12“- určený pro zjednodušení ovládání přístroje a měření (rychlá dostupnost funkcí) nutná programovatelnost a konfigurace nabídek dotykového LCD displeje uživatelem včetně definování měřicích postupů a výpočtů - Požadovaný frekvenční rozsah přístroje v rozsahu 1 –24MHz - 4 konektorové vstupy pro současné připojení 2D zobrazovacích sond Požadovaná zobrazení: - B-mode na základních frekvencích - B-mode na harmonických frekvencích - Trapezoidní zobrazení na lineárních sondách – rozšíření 3D obdélníkového obrazu na lichoběžníkový o min. 30° na každé straně - Panoramatické zobrazení - Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu a duplexním/triplexním barevném dopplerovském zobrazení - PW – pulzní doppler s možností steeringu na lineárních sondách v rozsahu min. +/- 30° - Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler) - Simultánní duální zobrazení (twin view) B – mode a B-mode + CFM v reálném čase - Simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase Další minimální požadavky: - Přístroj musí obsahovat modul HW i SW s protokolem DICOM Worklist - 3D zobrazení z „volné“ ruky včetně 3D barevného dopplerovského zobrazení pomocí konvenčních 2D sond - Nabízený přístroj musí mít možnost rozšíření o modul pro vyšetření oblasti v reálném čase na principu aktivní elastografie, včetně kvantifikace střihové tuhosti tkáně (shearwave imaging) - Přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření - Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v sonografické diagnostice - Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání - Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze - Automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin) - Modul pro vizualizaci mikrokalcifikací umožňující v reálném čase detekci, vizualizaci a vyhodnocování tkáňových mikrokalcifikací (o velikosti menší než 100 mikrometrů) na lineární sondě - Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu - Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení - Zadavatel požaduje rozsáhlou paměťovou smyčku pro uložení alespoň 4000 snímků - Zadavatel požaduje rozsáhlou paměťovou smyčku pro uložení dopplerovského záznamu délky alespoň 30 sec - Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení) - Přístroj musí být rozšiřitelný o konvexní sondu určenou pro bioptické a punkční výkony v rozsahu 1 – 6 MHz, - Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, CD-R/RW, interní HDD s kapacitou alespoň 1TB. Systém musí umožnit archivaci snímků ve formátech: JPG, TIFF, AVI, MPEG, DICOM - Přístroj musí být vybaven alespoň 3 x USB výstupem pro připojení externích záznamových zařízení - Přímý RAW data výstup - B/W printer s digitálním vstupem - Rychlý start systému-stedený start do 30 sec., stand by režim start do 15 sec. - Pravidelný bezplatný update softwarového vybavení | 1 ks |  | DOPLNÍ DODAVATEL |
| 3 | Ultrazvukové sondy: - Konvexní sonda pro abdominální vyšetření v rozsahu 1 – 8 MHz s nastavitelnou dostatečnou hloubkou vyšetřitelnosti - Lineární sonda pro vyšetření malých částí v rozsahu 5 – 14MHz, (aktivní šíře >50 mm) - Lineární sonda pro vyšetření periferních cév v rozsahu 3 – 11 MHz (aktivní šíře < 40mm) | 3 ks |  | DOPLNÍ DODAVATEL |

Součástí předmětu VZ jsou následující činnosti:

- Dodání předmětu plnění s přechodem vlastnictví na zadavatele

- Doprava a vyložení na místo plnění určené zadavatelem

- Odborná instalace na zadavatelem požadované místo v nemocnici a uvedení předmětného přístroje a zařízení do provozu

- Provedení všech předepsaných zkoušek a měření, potřebných ke klinickému provozu

- Předání veškeré potřebné dokumentace k předmětu plnění v českém jazyce (veškeré technické dokumenty, zprávy, potvrzení, montážní postupy, manuály, návody k obsluze a doporučení pro provoz zboží a pod.)

- Zaškolení personálu zadavatele v obsluze a údržbě předmětu plnění v potřebném rozsahu v souladu s příslušnými zákony, a to pro všechny příslušné zaměstnance určené zadavatelem

- Provedení praktického předvedení předmětu plnění a ukázka jeho funkčnosti v rámci předávacího a přejímacího řízení

- Případná likvidace vzniklého odpadu

- Provádění pravidelných bezpečnostně technických kontrol (PBTK), revizí a validací, a to dle doporučení výrobce a v souladu s platnou legislativou České republiky (především zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a příslušných Nařízení vlády), a rovněž aktualizace SW a provádění pravidelných servisních prohlídek včetně výměny náhradních dílů vedených jako spotřební materiál s pravidelnou výměnou a to u všech částí přístroje, u kterých by se uvedené činnosti v souladu s příslušnými zákony a doporučeními výrobce provádět měly.

- Součástí dodávky musí být seznam veškerého SW vybavení včetně jeho přesné specifikace, uvedení držitele autorských práv, předání licenčních certifikátů, licenčních čísel, licenčních ujednání apod.

Požadavky na záruční servis a pozáruční servis:

- Součástí dodávky přístroje je provádění záručního servisu po dobu minimálně 24 měsíců. Dodavatel může nabídnout záruku i delší.

- Servisem se rozumí provádění odborné údržby a oprav přístroje v souladu s pokyny výrobce, zákona č. 268/2014 Sb. a jinými souvisejícími právními předpisy. Součástí servisu je také provádění preventivní a korektivní údržby (opravy poruch), pravidelné servisní prohlídky v souladu s doporučením výrobce včetně výměny náhradních dílů vedených jako spotřební materiál s pravidelnou výměnou, provádění BTK, revizí a validací vyplývajících z příslušných právních předpisů a doporučení výrobců.

- Po celou dobu záruční lhůty dodavatel bude poskytovat bezplatně periodické BTK kontroly dodávaného přístroje.

- Zadavatel požaduje poskytování pozáručního servisu minimálně po dobu 120 měsíců od uplynutí záruční doby, která činí 24 měsíců.

- Náklady na zajištění pravidelných BTK přístroje včetně ultrazvukových sond v rámci pozáručního servisu nesmí přesáhnout celkem 12 tis. Kč za rok bez DPH, včetně nákladů na cestovné.

- Servisní zásah v době záručního i pozáručního servisu (tj. nástup na odstranění vad) v místě plnění nejpozději do 24 hodin od okamžiku ohlášení závady (e-mailem, písemně).

- Jednotlivé vady v záruční i pozáruční době musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů od nahlášení závady (nedohodnou-li se osoby oprávněné za smluvní strany písemně jinak).

- Dodavatel je v případě déle trvající opravy v záruční i pozáruční době povinen zdarma zajistit zapůjčení náhradního přístroje se srovnatelnými nebo lepšími parametry po celou dobu opravy původního přístroje. Náhradní přístroj musí být doručen do sídla zadavatele na náklady dodavatele

Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.

V DOPLNÍ DODAVATEL dne DOPLNÍ DODAVATEL 2018

PODPIS DODAVATELE

__________________________________

podpis a razítko oprávněné osoby

jméno, příjmení, funkce, označení dodavatele

DOPLNÍ DODAVATEL