| DODATEK KE ZPRÁVĚ O HODNOCENÍ NABÍDEK |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zADAVATEL: | Klatovská nemocnice, a.s. |  |  |  |
| SÍDLEM: | Plzeňská 929, 339 01 Klatovy |  |  |  |
| IČO: | 26360527 / CZ26360527 |  |  |  |
| ZASTOUPENÝ: | MUDr. Jiří Zeithaml, předseda představenstva Ing. Ondřej Provalil, MBA, místopředseda představenstva |  |  |  |
| zADAVATEL: | Domažlická nemocnice, a.s. |  |  |  |
| SÍDLEM: | Kozinova 292, 344 22 Domažlice |  |  |  |
| IČO: | 26361078 |  |  |  |
| ZASTOUPENÝ: | MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., předseda představenstva Ing. Jana Naarová, místopředseda představenstva |  |  |  |
| zADAVATEL: | Stodská nemocnice, a.s. |  |  |  |
| SÍDLEM: | Hradecká 600, 333 01 Stod |  |  |  |
| IČO: | 26361086 |  |  |  |
| ZASTOUPENÝ: | MUDr. Alan Sutnar, Ph.D., předseda představenstva Ing. Pavel Cibulka, místopředseda představenstva |  |  |  |
| ADMINISTRÁTOR: | Centrální nákup, příspěvková organizace |  |  |  |
| SÍDLO: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |  |  |  |
| IČO: | 72046635 |  |  |  |
| zastoupený: | Ing. Jiřím Heranem, ředitelem |  |  |  |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |  |  |  |
| „Modernizace návazné péče – laboratorní technika“ 1. část – Biochemické analyzátory 2. část – Hematologické analyzátory 3. část – Automatické koagulometry |  |  |  |  |
| NAdlimitní VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA dodávky dělená na části ZADÁVANÁ v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ PODLE § 56 a násl. ZÁKONA Č. 134/2016 sB., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) |  |  |  |  |
| EVIDENČnÍ ČÍSLO VVZ: |  | Z2018-018717 | Spisová značka: | CN/6/CN/18 |
|  |  |  | Číslo jednací: | CN/7031/2018 |

Zadavatel vyhotovil Dodatek ke Zprávě o hodnocení nabídek v souladu s § 119 odst. 2 ZZVZ.

- Identifikace zadávacího řízení

Název veřejné zakázky: „Modernizace návazné péče – laboratorní technika“

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky dělená na části zadávaná v otevřeném řízení podle § 56 a 57 ZZVZ.

- Osoby, které prováděly hodnocení nabídek

Administrátor pověřil dne 17. 9. 2018 posouzením a hodnocením nabídek následující osoby:

Ing. Luboš Čapek, Klatovská nemocnice, a.s.

MUDr. Richard Pikner, Ph.D., Klatovská nemocnice, a.s.

RNDr. Zlata Fejfárková, Klatovská nemocnice, a.s.

Ing. Jana Kochová, Klatovská nemocnice, a.s.

Mgr. Richard Volín, Centrální nákup, příspěvková organizace

Martina Tesárková, Stodská nemocnice, a.s.

Náhradníci:

Ing. Miroslav Zábranský, Klatovská nemocnice, a.s.

Marie Beranová, Klatovská nemocnice, a.s.

Olga Sládková, Klatovská nemocnice, a.s.

Ing. Vladimír Bičík, CSc.

Bc. Petra Matějková, Centrální nákup, příspěvková organizace

Otevírání nabídek proběhlo dne 21. 9. 2018.

Kontrola a hodnocení nabídek proběhly dálkovým způsobem, když pověřeným osobám byly postupně zasílány nabídky dodavatelů. Některým dodavatelům zaslal administrátor žádost o objasnění nabídky. Dne 23. 10. 2018 byl doporučen k výběru vítězný dodavatel na příslušné části veřejné zakázky.

- Seznam posuzovaných nabídek

| Číslo a forma nabídky | Identifikační údaje dodavatele | IČO dodavatele | Datum podání nabídky | Čas podání nabídky | Část VZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 (elektronická) | MEDESA s.r.o. sídlo: Na Vyšehradě 1092, 572 01 Polička | 64254577 | 20. 9. 2018 | 18:15:37 h. | 2 |
| E3 (elektronická) | Beckman Coulter Česká republika s.r.o. sídlo: Radiová 1122/1, 102 27 Praha 10 | 28233492 | 20. 9. 2018 | 18:49:54 h. | 1, 2 |
| L1 (listinná) | Siemens Healthcare, s.r.o. sídlo: Karásek 1767/1, 621 00 Brno | 04179960 | 19. 9. 2018 | 10:46 h. | 3 |
| L2 (listinná) | PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. sídlo: Juárezova 1071/17, 160 00 Praha 6 | 25099019 | 20. 9. 2018 | 09:54 h. | 2 |
| L3 (listinná) | Abbott Laboratories, s.r.o. sídlo: Evropská 2591/33d, 160 00 Praha 6 | 25095145 | 21. 9. 2018 | 08:18 h. | 1 |

Poznámka: Dodavatel Beckman Coulter Česká republika s.r.o. podal nejprve nabídku E2, kterou zneplatnil a následně podal novou nabídku E3.

- Popis způsobu hodnocení

Kritérium hodnocení

Nabídky měly být v každé části VZ hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, a to:

U všech částí měla být hodnocena EKONOMICKÁ VÝHODNOST NABÍDEK PODLE NEJVÝHODNÉJŠÍHO POMĚRU NABÍDKOVÉ CENY A NÁKLADŮ ŽIVOTNÍHO CYKLU.

Hodnocení nabídek bude provedeno zvlášť pro každou část a podle níž uvedených dílčích kritérií ekonomické výhodnosti:

Kritérium č. 1 (K1): Celkové náklady na přístroje

Kritérium č. 2 (K2): Celkové náklady na provoz

Váhy dílčích kritérií jsou pro každou část stanoveny následovně:

| Tabulka vah hodnocení dílčích kritérií pro jednotlivé části VZ: |  | K1: Celkové náklady na přístroje | K2: Celkové náklady na provoz |
| --- | --- | --- | --- |
| Část 1 | BIOCHEMICKÉ ANALYZÁTORY | váha 11 % | váha 89 % |
| Část 2 | HEMATOLOGICKÉ ANALYZÁTORY | váha 41 % | váha 59 % |
| Část 3 | AUTOMATICKÉ KOAGULOMETRY | váha 53 % | váha 47 % |

Kritérium č. 1 (K1): CELKOVÉ NÁKLADY NA PŘÍSTROJE (VÁHA viz tabulka vah pro jednotlivé části)

V rámci tohoto kritéria budou hodnoceny celkové náklady na přístroje v Kč bez DPH.

Nabídková cena nákladů na přístroje je stanovena v souladu s čl. 11 ZD.

Nejvíce bodů získá nabídka s nejnižšími celkovými náklady na přístroje. Nabídková cena tvořená náklady na přístroje v Kč bez DPH je číselně vyjádřitelným kritériem, pro které má nejvýhodnější nabídka minimální hodnotu (tj. nejnižší cenu).

Hodnocení bude probíhat podle následujícího vzorce a výsledné číslo bude zaokrouhleno na 2 desetinná místa:

počet bodů hodnocené nabídky = (nejnižší cena nákladů na přístroje / hodnocená cena nákladů na přístroje) * váha dílčího kritéria pro danou část převedená na desetinné číslo * 100

Výsledný počet bodů bude znamenat bodovou hodnotu za kritérium č. 1.

Kritérium č. 2 (K2): CELKOVÉ NÁKLADY NA PROVOZ (VÁHA viz tabulka vah pro jednotlivé části)

V rámci tohoto kritéria budou hodnoceny celkové náklady na provoz v Kč bez DPH.

Nabídková cena nákladů na provoz je stanovena v souladu s čl. 11 ZD.

Nejvíce bodů získá nabídka s nejnižšími celkovými náklady na provoz. Nabídková cena tvořená náklady na provoz v Kč bez DPH je číselně vyjádřitelným kritériem, pro které má nejvýhodnější nabídka minimální hodnotu (tj. nejnižší cenu).

Hodnocení bude probíhat podle následujícího vzorce a výsledné číslo bude zaokrouhleno na 2 desetinná místa:

počet bodů hodnocené nabídky = (nejnižší cena nákladů na provoz / hodnocená cena nákladů na provoz) * váha dílčího kritéria pro danou část převedená na desetinné číslo * 100

Výsledný počet bodů bude znamenat bodovou hodnotu za kritérium č. 2.

Celkový výsledek hodnocení:

Na základě předložených nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých dodavatelů. Pořadí dodavatelů bude stanoveno podle celkového počtu bodů v součtu za obě dílčí kritéria.

Ekonomicky nejvýhodnější je nabídka dodavatele, která v součtu za dílčí kritéria dosáhne nejvyššího počtu bodů. Nejvýše může dodavatel získat 100 bodů.

- Výsledné pořadí

1. část – Biochemické analyzátory

Výsledné pořadí

| Nabídka | Dodavatel | Náklady na přístroje (K1) | Náklady na provoz (K2) | Celkový počet bodů (K1+K2) | Pořadí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E3 (elektronická) | Beckman Coulter Česká republika s.r.o. sídlo: Radiová 1122/1, 102 27 Praha 10 IČO: 28233492 | (4200000 : 4200000) * 11 = 11 b. | (33550392 : 33550392) * 89 = 89 b. | 100 bodů | 1. |
| L3 (listinná) | Abbott Laboratories, s.r.o. sídlo: Evropská 2591/33d, 160 00 Praha 6 IČO: 25095145 | (4200000 : 4249587) * 11 = 10,87 b. | (33550392 : 33846497,5) * 89 = 88,22 b. | 99,09 bodů | 2. |

Poznámka: Dne 15. 11. 2018 byly v 1. části VZ zadavateli doručeny námitky proti oznámení o výběru, které v souladu s § 241 ZZVZ podal stěžovatel Abbott Laboratories, s.r.o., IČO: 25095145, se sídlem Evropská 2591/33d, 160 00 Praha 6. Zadavatel dne 28. 11. 2018 těmto námitkám vyhověl.

2. část – Hematologické analyzátory

Výsledné pořadí

| Nabídka | Dodavatel | Náklady na přístroje (K1) | Náklady na provoz (K2) | Celkový počet bodů (K1+K2) | Pořadí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 (elektronická) | MEDESA s.r.o. sídlo: Na Vyšehradě 1092, 572 01 Polička IČO: 64254577 | (2366000 : 2366000) * 41 = 41 b. | (3676503 : 3721805,4) * 59 = 58,28 b. | 99,28 bodů | 1. |
| E3 (elektronická) | Beckman Coulter Česká republika s.r.o. sídlo: Radiová 1122/1, 102 27 Praha 10 IČO: 28233492 | (2366000 : 2700000) * 41 = 35,93 b. | (3676503 : 3676503) * 59 = 59 b. | 94,93 bodů | 3. |
| L2 (listinná) | PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. sídlo: Juárezova 1071/17, 160 00 Praha 6 IČO: 25099019 | (2366000 : 2368564) * 41 = 40,96 b. | (3676503 : 3807156,1) * 59 = 56,98 b. | 97,94 bodů | 2. |

Poznámka: Dne 13. 11. 2018 byly ve 2. části VZ zadavateli doručeny námitky proti rozhodnutí o výběru, které v souladu s § 241 ZZVZ podal stěžovatel PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s., IČO: 25099019, se sídlem Juárezova 17, 160 00 Praha 6. Zadavatel dne 28. 11. 2018 tyto námitky odmítl.

3. část – Automatické koagulometry

Výsledné pořadí

| Nabídka | Dodavatel | Náklady na přístroje (K1) | Náklady na provoz (K2) | Pořadí |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 (listinná) | Siemens Healthcare, s.r.o. sídlo: Karásek 1767/1, 621 00 Brno IČO: 04179960 | 3 311 370 Kč bez DPH | 2 924 349,85 Kč bez DPH | 1. |

Ve 3. části VZ nebylo hodnocení provedeno, protože byla podána pouze jedna nabídka.

- Rozhodnutí o výběru

V 1. části VZ – Biochemické analyzátory rozhodl zadavatel dne 30. 10. 2018 o výběru dodavatele Beckman Coulter Česká republika s.r.o., IČO: 28233492, se sídlem Radiová 1122/1, 102 27 Praha 10. Rozhodnutí bude na základě vyhovění námitkám zrušeno.

Ve 2. části VZ – Hematologické analyzátory rozhodl zadavatel dne 30. 10. 2018 o výběru dodavatele MEDESA s.r.o., IČO: 64254577, se sídlem Na Vyšehradě 1092, 572 01 Polička.

Ve 3. části VZ – Automatické koagulometry rozhodl zadavatel dne 30. 10. 2018 o výběru dodavatele Siemens Healthcare, s.r.o., IČO: 04179960, se sídlem Karásek 1767/1, 621 00 Brno.

- Námitky

1. část – Biochemické analyzátory

Dne 15. 11. 2018 byly v 1. části VZ zadavateli doručeny námitky proti oznámení o výběru, které v souladu s § 241 ZZVZ podal stěžovatel Abbott Laboratories, s.r.o., IČO: 25095145, se sídlem Evropská 2591/33d, 160 00 Praha 6 (dále „stěžovatel“).

Zadavatel přezkoumal formální náležitosti námitek dle § 244 ZZVZ a přijal je jako úplné.

Stěžovatel namítá, že nabídka vybraného dodavatele Beckman Coulter Česká republika s.r.o. neodpovídá minimálním podmínkám stanoveným zadavatelem v čl. 5 Zadávací dokumentace (technické podmínky) a v Příloze  č. 1 Zadávací dokumentace (Technická specifikace přístrojů).

1)	Stěžovatel upozorňuje, že počet vlnových délek fotometru analyzátoru nabízeného vybraným dodavatelem je nižší, než je stanoveno v Příloze č. 1 ZD. Vybraný dodavatel Beckman Coulter Česká republika s.r.o. předložil přístroj s fotometrem s 13 vlnovými délkami, i když bylo v Příloze č. 1 ZD požadováno 16 vlnových délek.

Rozsah vlnových délek fotometru u analyzátoru DxC 700 AU nabízeného vybraným dodavatelem je srovnatelný s rozsahem požadovaným zadavatelem (340-800 nm ve srovnání s 340-804 nm), nicméně pouhý rozsah spektra vlnových délek fotometru není podstatným ukazatelem kvality analyzátoru a neodůvodňuje použít nabídku tohoto systému jako kvalitativně shodné, resp. lepší technologické řešení dle požadavků zadavatele. Rozhodujícím parametrem je dle stěžovatele počet vlnových délek, produktem biochemické reakce každého stanovovaného analytu je zabarvení o konkrétní vlnové délce světla (ve spektru 340-804 nm). Pro dosažení co největší citlivosti analýzy vzorku musí hodnota vlnové délky snímané detektorem být co nejblíže hodnotě vlnové délky (tj. měřit absorbanci) výsledné reakce vzorku. Vybraný dodavatel nabídl přístroj, u kterého je rozsah vlnových délek v zásadě shodný s požadavky v Příloze č. 1 ZD, ale liší se zásadním způsobem v počtu vlnových délek, když počet vlnových délek je zcela odlišný a zásadní parametr od rozsahu vlnových délek.

2)	Stěžovatel má pochybnosti o pravdivosti tvrzení vybraného dodavatele Beckman Coulter Česká republika s.r.o., že jeho imunometrické metody (vankomycin a homocystein) jsou zařazeny v systému mezilaboratorní kontroly kvality SEKK jako samostatná skupina (www.sekk.cz), jak požadoval zadavatel ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 a rovněž v rámci žádosti o vysvětlení nabídky v průběhu posouzení nabídek.

Ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze 7.8.2018 bylo odkazováno na dotaz: „Zadavatel ve své technické specifikaci Část 1, Biochemický analyzátor (KN1) v odstavci „Minimální spektrum pro imunochemickou analýzu“ požaduje vyšetření homocystein, vankomycin, theophilin, PCT. Bude zadavatel akceptovat, pokud dodavatel nabídne tato vyšetření turbidimetricky na biochemickém analyzátoru (resp. na biochemické části integrovaného systému)?“ Zadavatel ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 odpověděl následovně: „Vzhledem k tomu, že se jedná o odlišný princip stanovení, lze předpokládat horší návaznost výsledků se stávající metodikou. Můžeme akceptovat stanovení turbidimetricky pouze za předpokladu, že dodavatel doloží, že všechny metody jsou zařazeny a výsledky jsou dostupné v systému mezilaboratorní kontroly kvality SEKK jako samostatná skupina.“

V rámci objasnění nabídky předložil vybraný dodavatel výpis z archivu SEKK, nicméně stěžovatel má pochybnosti o tom, zda je tento dokument pravdivý a správný. Podle reportů stažených z portálu SEKK.cz (Souhrnná statistika – kvantitativní výsledky) z let 2015-2018 není patrné, že samostatná skupina vybraného dodavatele pro metody vancomycin a homocystein skutečně existuje.

3)	Podle tvrzení stěžovatele nabízí vybraný dodavatel Beckman Coulter Česká republika s.r.o. v důsledku změny způsobu analýzy vyšetření PCT (procalcitonin) kvalitativně horší parametry.

V rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze 7.8.2018 zadavatel obdržel dotaz: „Zadavatel ve své technické specifikaci Část 1, Biochemický analyzátor (KN1) v odstavci „Minimální spektrum pro imunochemickou analýzu“ požaduje vyšetření Syphilis, HBeAg a HBeAb. Bude zadavatel akceptovat, pokud dodavatel nabídne tato vyšetření subdodavatelsky na analyzátor Liaison, který není předmětem VZ, ale Klatovská nemocnice využívá tento analyzátor k měření imunochemických metod?“ Zadavatel ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 odpověděl: „Ano, zadavatel akceptuje užití analyzátoru Liasion XL na vyšetření Syphilis, HBeAg a HBeAb, ale trvá na požadavku 2 kompatibilních integrovaných biochemicko-imunoanalytických systémů. Zadavatel akceptuje imunoanalyzátor Liaison XL jako subdodávku pouze na zajištění virologických metod. Vzhledem k potřebě oddělení sérií vyšetření Syphilis pro výrobu transfúzních prostředků od běžných vzorků, bude nezbytné dodat další, nový analyzátor Liaison XL, který bude umístěn v samostatné místnosti, která bude vyžadovat stavební úpravy ve smyslu výměny oken, instalaci stropní klimatizační jednotky a záložního zdroje na dobu min 30 minut a to vše na náklady dodavatele. Současně je třeba upozornit, že tímto musí být prováděn na přístroji Liaison XL celý panel vyšetření pro potřeby výroby transfúzních prostředků tj. Syphilis, HIV Combo (antigen i protilátka) a HBsAg, anitHCV a tato vyšetření nebudou prováděna na přístrojích firmy XXX. Z této logické vazby vyplývá, že celý panel hepatitid A, B a C, Syphilis a HIv bude prováděn na pouze přístroji Liaison XL.“

Stěžovatel z toho vyvozuje, že metoda PCT, která je požadována v rámci Přílohy č. 1 ZD, bude dodána vybraným dodavatelem turbidimetrickou metodou na biochemickém analyzátoru (metoda Diazyme PCT), čímž se výrazně sníží její kvalita. Není splněna podmínka zadavatele, že dodavatel může nabídnout pouze lepší řešení, než je požadováno zadavatelem. Stěžovatel na konkrétních případech představuje vlastnosti metody PCT.

Stěžovatel je toho názoru, že vybraný dodavatel Beckman Coulter Česká republika s.r.o. nesplnil požadavky na předmět veřejné zakázky a měl být v rámci hodnocení nabídek vyloučen v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ.

Stěžovatel odkazuje na judikaturu ÚOHS, uvádí, že ve Zprávě o hodnocení měla být konkrétně zdůvodněna akceptovatelnost odchylek nabídky vybraného dodavatele od požadavků obsažených v Zadávací dokumentaci nebo ve vysvětlení zadávací dokumentace.

Stěžovatel se závěrem domáhá zrušení rozhodnutí o výběru dodavatele, vyloučení vybraného dodavatele a provedení nového vyhodnocení nabídek.

Vyjádření zadavatele k bodu 1): Ve čl. 5 ZD zadavatel uvedl: „Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na specifikovaný předmět dodávky všech částí VZ. Dodavatel nesmí nabídnout parametry horší. Dodavatel musí nabízet min. takové plnění, jaké je specifikováno v zadávací dokumentaci. Dodavatel je oprávněn nabízet plnění, které bude jednoznačně a bez pochybností lepší, výhodnější pro zadavatele, přičemž však stále musí splňovat min. požadavky. V opačném případě to bude chápáno jako nesplnění všech požadavků zadavatele… Některé technické požadavky mohou ilustrovat příklady možných řešení, ale tím není omezená možnost předložit technicky odlišná řešení, která splňují požadovaný medicínský účel a min. požadavky stanovené zadavatelem.“

Během kontroly nabídek byl dodavatel Beckman Coulter Česká republika s.r.o. vyzván k objasnění nabídky. V jednom z dotazů byl dodavatel vyzván, proč není naplněn požadavek 16 vlnových délek. Dodavatel uvedl, že pro všechny nabízené reagencie jsou z hlediska požadované kvality zcela vyhovující vlnové délky, kterými disponuje analyzátor. Dodavatel dále prohlásil, že je schopen zajistit stejnou kvalitu měření i při nižším počtu vlnových délek.

Dodavatel vyhodnotil odpověď dodavatele Beckman Coulter Česká republika s.r.o. ohledně vlnových délek jako uspokojivou a neshledal zde porušení zadávacích podmínek.

Vyjádření zadavatele k bodu 2): V rámci kontroly nabídek byl dodavatel Beckman Coulter s.r.o. vyzván k objasnění nabídky. Dodavatel nahradil požadované imunochemické vyšetření (Vankomycin, Homocystein) metodami imunoturbidimetrickými. Dodavatel byl vyzván k předložení dokladu, že všechny metody jsou zařazeny v systému mezilaboratorní kontroly kvality SEKK jako samostatná skupina. Tento dodavatel doložil výpis z archivu výsledků SEKK. Z objasnění dodavatele vyplývá, že metoda Vankomycin není zařazena v samostatné skupině mezilaboratorní kontroly kvality v systému SEKK.

Zadavatel uznává tento bod námitek, dodavatel Beckman Coulter Česká republika s.r.o. nesplnil požadavek zadavatele ve znění Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze 7. 8. 2018, že všechny nabízené metody musí být zařazeny a výsledky budou dostupné v systému mezilaboratorní kontroly kvality SEKK jako samostatná skupina. Metoda Vankomycin v systému SEKK zařazena není.

Vyjádření zadavatele k bodu 3): Po opětovné kontrole nabídky vybraného dodavatele Beckman Coulter Česká republika s.r.o. zadavatel sděluje, že v nabídce dodavatel nabídl technické řešení, kde je Prokalcitonin variantně nabízen jak na systému AU, tak na systému Liaison, který disponuje klasickou imunochemickou metodou pro stanovení PCT. První řešení je podle zadavatele uznatelné, když lze využít této možnosti za nabídnutou cenu za vzorek, při zachování stejné kvality jako prováděné stanovení PCT imunochemickou metodou.

Zadavatel přezkoumal jednotlivé body námitek, znovu zkontroloval nabídku vybraného dodavatele, porovnal se zadávacími podmínkami a shledal, že námitky stěžovatele byly zčásti oprávněné. Vyhovuje se bodu 2) námitek, podle kterého vybraný dodavatel Beckman Coulter Česká republika s.r.o. nesplnil požadavky zadavatele stanovené v Zadávací dokumentaci včetně příloh a všech vysvětlení.

Zadavatel rozhodl dne 28. 11. 2018 o tom, že vyhovuje námitkám stěžovatele Abbott Laboratories, s.r.o., IČO: 25095145.

Zadavatel provede tato nápravná opatření:

1)	Zadavatel zruší rozhodnutí o výběru dodavatele Beckman Coulter Česká republika s.r.o., č.j. CN/5709/2018, ze dne 30. 10. 2018.

2)	Zadavatel rozhodne o vyloučení dodavatele Beckman Coulter Česká republika s.r.o. podle § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ, protože údaje předložené v nabídce nesplňují zadávací podmínky.

3)	Zadavatel provede nové posouzení a hodnocení nabídek.

4)	Zadavatel rozhodne o výběru nového dodavatele, který nebyl vyloučen, popř. zruší zadávací řízení.

2. část – Hematologické analyzátory

Dne 13. 11. 2018 byly ve 2. části VZ zadavateli doručeny námitky proti rozhodnutí o výběru, které v souladu s § 241 ZZVZ podal stěžovatel PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s., IČO: 25099019, se sídlem Juárezova 17, 160 00 Praha 6 (dále „stěžovatel“).

Zadavatel přezkoumal formální náležitosti námitek dle § 244 ZZVZ a přijal je jako úplné.

Stěžovatel namítá, že vybraný dodavatel MEDESA s.r.o. údajně nesplnil kvalifikační předpoklady dle zadávacích podmínek. Stěžovatel tím přišel o možnost zakázku získat. Stěžovatel se domáhá nového posouzení nabídek a nového rozhodnutí o výběru.

1)	Stěžovatel odkazuje na požadavek zadavatele v Příloze č. 1 ZD – Technická specifikace přístrojů: „Doba reakce na požadavek servisu do 1 hod (vzdálená správa) a Vzdálená správa ze servisního střediska“.

2)	Stěžovatel dále požaduje, aby zadavatel přezkoumal, zda vybraný dodavatel splňuje podmínku v Příloze č. 1 ZD – Technická specifikace přístrojů: bod ve sloupci Klatovské nemocnice u záložního analyzátoru „Kompatibilní záloha pro měření krevního obrazu a diferenciálu (stejné reagencie, stejný princip měření) s hematologickým analyzátorem 1“.

Podle tvrzení stěžovatele není vybraný dodavatel MEDESA s.r.o. schopen nabídnout analyzátor, jež tyto podmínky na typy parametrů u záložního analyzátoru v tabulce definovaných splňuje. V případě druhého analyzátoru HEM 2 dodavatel údajně nesplňuje požadavek na „Kompatibilní zálohu pro měření krevního obrazu a diferenciálu (stejné reagencie, stejný typ měření) s hematologickým analyzátorem 1“.

Vyjádření zadavatele k bodu 1): Co se týká kvalifikace, zadavatel požadoval prokázání základní a profesní způsobilosti, což vybraný dodavatel MEDESA s.r.o. splnil. Tento dodavatel v nabídce uvedl (str. 71, 74), že zajistí dobu reakce na požadavek servisu do 1 hod (vzdálená správa).

Zadavatel znovu prověřil technické parametry přístroje, který nabízí dodavatel MEDESA s.r.o. Tento dodavatel deklaruje řešení přes speciální software (program), které umožní dálkové sdílení počítače, jako by u něj technik seděl. Sdílení je zabezpečené, technik se připojuje po schválení laboratoří, pokud bude schválení vyžadováno.

Zadavatel považuje tento požadavek za splněný. Nabídka dodavatele splňuje požadavky zadavatele i ve vztahu k řešení vzdálené správy.

Vyjádření zadavatele k bodu 2): Na str. 70 nabídky dodavatel MEDESA s.r.o. u technické specifikace přístroje HEM 2 potvrdil slovem „ano“, že zajistí kompatibilní zálohu pro měření krevního obrazu a diferenciálu (stejné reagencie, stejný princip měření) a hematologickým analyzátorem 1.

Dodavatel MEDESA s.r.o. nabídl hematologické analyzátory, které jsou shodné jak po technické, technologické i designové konstrukci, první model se liší pouze tím, že neměří parametr retikulocity (nebyly pro specifikaci HEM2 vyžadovány). Vzhledem k tomu, že po technické a technologické stránce jsou nabídnuté přístroje shodné, pracují na stejném principu měření, používají proto totožné reagencie i kontrolní materiál a identický SW, vyhovují tím plně specifikaci a kompatibilitě požadované zadavatelem.

Zadavatel opakovaně prověřil technickou specifikaci dodavatele, který nabídl nové modelové řešení, a považuje tento požadavek za splněný.

Zadavatel přezkoumal jednotlivé body námitek, znovu zkontroloval nabídku vybraného dodavatele, porovnal se zadávacími podmínkami a neshledal, že by nabídka vybraného dodavatele nesplňovala požadavky zadavatele. Na základě výše uvedeného zadavatel rozhodl o odmítnutí námitek.

Zadavatel rozhodl dne 28. 11. 2018 o tom, že odmítá námitky stěžovatele PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s., IČO: 25099019.

- Seznam vyloučených dodavatelů

Na základě Rozhodnutí o vyhovění námitkám stěžovatele Abbott Laboratories, s.r.o., IČO: 25095145, se sídlem Evropská 2591/33d, 160 00 Praha 6, ze dne 28. 11. 2018, pověřené osoby vyřadily nabídku dodavatele Beckman Coulter Česká republika s.r.o., IČO: 28233492, se sídlem Radiová 1122/1, 102 27 Praha 10, podanou na 1. část VZ – Biochemické analyzátory.

Pověřené osoby doporučují zadavateli, aby na základě § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ vyloučil dodavatele Beckman Coulter Česká republika s.r.o., IČO: 28233492, se sídlem Radiová 1122/1, 102 27 Praha 10, ze zadávacího řízení na 1. část – Biochemické analyzátory veřejné zakázky „Modernizace návazné péče – laboratorní technika“, neboť údaje a doklady předložené dodavatelem nesplňují zadávací podmínky.

- Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

1. část – Biochemické analyzátory

| Nabídka č. L3 (listinná) |  |  | L3 |
| --- | --- | --- | --- |
| DODAVATEL Identifikační údaje dodavatele |  |  | Abbott Laboratories, s.r.o. sídlo: Evropská 2591/33d, 160 00 Praha 6 IČO: 25095145 |
| POŽADAVKY |  |  |  |
| Dodavatel prokázal splnění kvalifikace |  | ANO |  |
| Nabídka dodavatele byla úplná |  | ANO |  |
| Dodavatel nabídkovou cenu řádně stanovil, není mimořádně nízká |  | ANO |  |
| Nabídka splňuje požadavky zadávacích podmínek a zákona |  | ANO |  |
| ZÁVĚR |  |  |  |
| Nabídka splnila požadavky zadavatele a zákona. |  |  |  |
| Poznámky |  |  |  |
| Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci: | Kopie dokladů: Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů – str. 8-12 nabídky, 6.9.2018 Výpis z obchodního rejstříku – str. 13-15 nabídky, 6. 9. 2018 Výpis ze Živnostenského rejstříku – str. 16-18 nabídky, 6.9.2018 Potvrzení splnění ohlašovací povinnosti SÚKL – str. 19 nabídky |  |  |
| Údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií profesní způsobilosti a technické kvalifikace: | Kopie dokladů: Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů – str. 8-12 nabídky, 6.9.2018 Výpis z obchodního rejstříku – str. 13-15 nabídky, 6. 9. 2018 Výpis ze Živnostenského rejstříku – str. 16-18 nabídky, 6.9.2018 Potvrzení splnění ohlašovací povinnosti SÚKL – str. 19 nabídky |  |  |
| Objasnění nabídky: | Zadavatel zaslal dne 26.9.2018 žádost o písemné objasnění nabídky dodavateli Abbott Laboratories, s.r.o., IČO: 25095145, se sídlem Evropská 2591/33d, 160 00 Praha 6, který se po hodnocení umístil na druhém místě. Dodavatel měl odpovědět do 5 pracovních dnů. Dotaz č. 1: Byla požadována maximální hmotnost přístroje 761 Kg. Dodavatel uvádí hmotnost přístroje Architect ci8200 1109,9 kg. Má dodavatel k dispozici statický posudek, či souhlas technického oddělení Klatovské nemocnice a.s. , že navrženou technologii je možné instalovat v laboratoři č.2 s ohledem na nosnost podlahy? Dotaz č. 2: Pro biochemický analyzátor do Stodské nemocnice a.s. byl součástí dodávky i požadavek na dodání zařízení na úpravu vody od dodavatele s certifikací ISO. Tato certifikace není v nabídce doložena. Může dodavatel doložit certifikaci ISO k úpravně vody (tj. o shodě dle ČSN ISO 3696)? Dne 1.10.2018 dodavatel Abbott Laboratories, s.r.o. doručil objasnění nabídky. Dodavatel potvrdil, že nabízený systém splňuje veškeré požadavky zadavatele. Dodavatel nabízí jeden modul (přístroj), jehož maximální váha je 761 kg. Dodavatel dále doplnil certifikát ČSN ISO 3696 k úpravně vody. Zadavatel uznal dne 23.10.2018 objasnění a doplnění nabídky za dostačující. |  |  |

Poznámka: Nabídka dodavatele Beckman Coulter Česká republika s.r.o., IČO: 28233492, se sídlem Radiová 1122/1, 102 27 Praha 10, který se umístil původně na 1. místě, byla vyřazena a tento dodavatel bude vyloučen.

2. část – Hematologické analyzátory

| Nabídka č. E1 (elektronická) |  |  | E1 |
| --- | --- | --- | --- |
| DODAVATEL Identifikační údaje dodavatele |  |  | MEDESA s.r.o. sídlo: Na Vyšehradě 1092, 572 01 Polička IČO: 64254577 |
| POŽADAVKY |  |  |  |
| Dodavatel prokázal splnění kvalifikace |  | ANO |  |
| Nabídka dodavatele byla úplná |  | ANO |  |
| Dodavatel nabídkovou cenu řádně stanovil, není mimořádně nízká |  | ANO |  |
| Nabídka splňuje požadavky zadávacích podmínek a zákona |  | ANO |  |
| ZÁVĚR |  |  |  |
| Nabídka splnila požadavky zadavatele a zákona. |  |  |  |
| Poznámky |  |  |  |
| Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci: | Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů – 9.5.2018 Výpis z Registru zdravotnických prostředků – nedatováno |  |  |
| Údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií profesní způsobilosti a technické kvalifikace: | Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů – 9.5.2018 Výpis z Registru zdravotnických prostředků – nedatováno |  |  |

3. část – Automatické koagulometry

| Nabídka č. L1 (listinná) |  |  | L1 |
| --- | --- | --- | --- |
| DODAVATEL Identifikační údaje dodavatele |  |  | Siemens Healthcare, s.r.o. sídlo: Karásek 1767/1, 621 00 Brno IČO: 04179960 |
| POŽADAVKY |  |  |  |
| Dodavatel prokázal splnění kvalifikace |  | ANO |  |
| Nabídka dodavatele byla úplná |  | ANO |  |
| Dodavatel nabídkovou cenu řádně stanovil, není mimořádně nízká |  | ANO |  |
| Nabídka splňuje požadavky zadávacích podmínek a zákona |  | ANO |  |
| ZÁVĚR |  |  |  |
| Nabídka splnila požadavky zadavatele a zákona. |  |  |  |
| Poznámky |  |  |  |
| Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci: | Čestné prohlášení k prokázání splnění základní způsobilosti (str. 4 nabídky) Vyhotoveno: 29.6.2018, Ing. Pavel Kasal, Ing. Ivo Lukeš, prokuristé Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů – 20.6.2018 Výpis z Registru zdravotnických prostředků - nedatováno |  |  |
| Údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií profesní způsobilosti a technické kvalifikace: | Čestné prohlášení k prokázání splnění základní způsobilosti (str. 4 nabídky) Vyhotoveno: 29.6.2018, Ing. Pavel Kasal, Ing. Ivo Lukeš, prokuristé Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů – 20.6.2018 Výpis z Registru zdravotnických prostředků - nedatováno |  |  |

- Výsledné pořadí – nové posouzení nabídek

1. část – Biochemické analyzátory

Výsledné pořadí – nové posouzení

| Nabídka | Dodavatel | Náklady na přístroje (K1) | Náklady na provoz (K2) | Celkový počet bodů (K1+K2) | Pořadí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E3 (elektronická) | Beckman Coulter Česká republika s.r.o. sídlo: Radiová 1122/1, 102 27 Praha 10 IČO: 28233492 | (4200000 : 4200000) * 11 = 11 b. | (33550392 : 33550392) * 89 = 89 b. | 100 bodů | Nabídka vyřazena – dodavatel bude vyloučen |
| L3 (listinná) | Abbott Laboratories, s.r.o. sídlo: Evropská 2591/33d, 160 00 Praha 6 IČO: 25095145 | (4200000 : 4249587) * 11 = 10,87 b. | (33550392 : 33846497,5) * 89 = 88,22 b. | 99,09 bodů | 1. |

Poznámka: Dne 15. 11. 2018 byly v 1. části VZ zadavateli doručeny námitky proti oznámení o výběru, které v souladu s § 241 ZZVZ podal stěžovatel Abbott Laboratories, s.r.o., IČO: 25095145, se sídlem Evropská 2591/33d, 160 00 Praha 6. Zadavatel dne 28. 11. 2018 těmto námitkám vyhověl.

V 1. části – Biochemické analyzátory nebylo nové hodnocení provedeno, protože po vyřazení nabídky Beckman Coulter Česká republika s.r.o. zůstal v zadávacím řízení na 1. část VZ jediný účastník Abbott Laboratories, s.r.o.

Ve 2. části – Hematologické analyzátory a ve 3. části – Automatické koagulometry se výsledné pořadí nemění (viz bod 5. Dodatku ke Zprávě o hodnocení).

- Závěrečné doporučení

Pověřené osoby doporučují zadavateli, aby rozhodl:

- v 1. části VZ – Biochemické analyzátory o zrušení rozhodnutí o výběru dodavatele Beckman Coulter Česká republika s.r.o., IČO: 28233492, se sídlem Radiová 1122/1, 102 27 Praha 10, ze dne 30. 10. 2018, č.j. CN/5709/2018,

- v 1. části VZ – Biochemické analyzátory o vyloučení dodavatele Beckman Coulter Česká republika s.r.o., IČO: 28233492, se sídlem Radiová 1122/1, 102 27 Praha 10, ze zadávacího řízení na základě § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ, neboť údaje a doklady předložené dodavatelem nesplňují zadávací podmínky,

- v 1. části VZ – Biochemické analyzátory o výběru dodavatele Abbott Laboratories, s.r.o., IČO: 25095145, se sídlem Evropská 2591/33d, 160 00 Praha 6, jehož nabídka splnila veškeré požadavky zadávacích podmínek a který předložil nabídkovou cenu ve výši 4 249 587,- Kč bez DPH (náklady na přístroje) a 33 846 497,50 Kč bez DPH (náklady na provoz).

V Plzni dne 3. 12. 2018

Za pověřené osoby zadavatele:

|  | Jméno, příjmení | Organizace | Datum podpisu | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ing. Luboš Čapek | Klatovská nemocnice, a.s. | 3. 12. 2018 |  |
| 2. | Mgr. Richard Volín | Centrální nákup, příspěvková organizace | 3. 12. 2018 |  |
| 3. | MUDr. Richard Pikner, Ph.D. | Klatovská nemocnice, a.s. | 3. 12. 2018 |  |

Zapsal: Mgr. Richard Volín