Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace

Veřejná zakázka:

„Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – externí kardiostimulátor (2. vyhlášení)“

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení

Zadavatel: Stodská nemocnice, a.s.

Hradecká 600, 333 01 Stod

IČO: 26361086

Technická specifikace zadavatele

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Externí kardiostimulátor | 1 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: Externí kardiostimulátor včetně prodlužovacího kabelu Externí dvoudutinový stimulátor pro dočasnou unipolární/bipolární stimulaci srdce: ANO Režimy stimulace srdce: DDD, VVI, D00, VVT, VDD Stimulační frekvence: min. 30-240 ppm Funkce rychlá stimulace (BURST): ANO Nastavení AV zpoždění: nejmenší rozpětí 15-350 ms Amplituda stimulačního impulsu: min. 1-17 V Šířka stimulačního impulsu: min. 1 ms Citlivost (síňový kanál): min. 0.5 až 10 mV Citlivost (komorový kanál): min. 1 až 20 mV Kontrolka stimulace a snímání: ANO Kontrolka stavu baterie: ANO Automatický test všech důležitých částí, alarm impedance: ANO Provoz na komerčně dostupnou baterii: ANO (=DODAVATEL UVEDE TYP=) Celková provozní doba na jednu baterii: min. 300 hodin Provozní zálohovaná doba (provoz bez baterie): min. 30 sek Připojení pomocí touchproof 2mm konektorů: Ano Délka prodlužovacího kabelu: min. 2 m Prodlužovací kabel je možno resterilizovat: ANO Přístroj je vybaven manžetou pro upevnění na ruku pacienta: ANO Přístroj lze zavěsit na infuzní stojan: ANO |