## Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace

Část 3 – Ventilátory - odsávačka

8 ks

Minimální technické parametry: Podtlak min. -85 kpa Rychlost sání min. 35 l/min Pojízdný stojan Autoklávovatelná 2l láhev na sekret s možností používání jednorázových vaků na sekret Plynulá regulace vakua Bezpečnostní regulátor podtlaku Ochrana proti přesátí Silikonové odsávací hadice Držák lahví – eurolišta s možností umístění dalšího příslušenství Napájení 230 v/50 hz Tichý chod bez vibrací Sací okruh

Část 4 – Ventilátory – Ohřívač transfuzních přípravků a infuzních roztoků

OKB (neprůtokový) - 1 ks

Minimální technické parametry: Temperovací systém pro suché rozmrazení a ohřev transfuzních přípravků Suchý ohřev bez použití vody Aktivní sušení povrchu vaku Současný ohřev minimálně tří vaků Řízení ohřevu tak, aby teplota transfuzního přípravku nepřekročila 37 °C Ukazatel teploty transfusních přípravků Přesnost měření teploty ± 4% při 37 °C Ohřev různých transfusních přípravků Ohřev vaků s různým objemem naplnění Evidence teploty transfusního přípravku Zvuková signalizace ukončení ohřevu Promíchávání transfuzních přípravků Integrovaná kontrola funkcí přístroje Kalibrace teplotních senzorů Možnost připojení tiskárny Součástí musí být záchytná deska

ARO (průtokový) - 2 ks

Minimální technické parametry: Nastavení teploty v rozsahu 38° C až 42° C po 1,0° C Horizontální tepelný výměník s možností užití kromě originálních i běžných infuzních setů Ohřev tekutin v objemu min. 2000ml/h Vícenásobná tepelná ochrana proti přehřátí Krytí IPX4 - proti stříkající vodě Alarm vysoké a nízké teploty Digitální displej se zobrazením teplot Doba zahřívání k provozu do 1 minuty Montáž na normalizovanou euro-lištu nebo na infuzní stojan Vyhřívaná flexibilní manžeta délky min. 130cm k udržování teploty ohřívané tekutiny až k pacientovi