Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace

Veřejná zakázka:

„Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – anesteziologické přístroje“

1. část – Anesteziologické přístroje pro Chirurgické oddělení

2. část – Anesteziologické přístroje pro Gynekologické oddělení

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky dělená na části zadávaná v otevřeném řízení

Zadavatel: Stodská nemocnice, a.s.

Hradecká 600, 333 01 Stod

IČO: 26361086

Technická specifikace zadavatele

1. část – Anesteziologické přístroje pro Chirurgické oddělení

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Anesteziologický přístroj | 1 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: Základní požadované vlastnosti: • vedení anestézie s malými průtoky čerstvých plynů - low flow a minimal flow • součástí anesteziologického přístroje je plně integrovaný modul plynové analýzy a pacientský ventilátor - obrazovka ventilátoru min. 12“ s dotykovým ovládáním • zobrazení min. 3 vybraných křivek současně (průtok, tlak, objem, CO2) • zobrazení min. 1 vybrané spirometrické smyčky (P/V, Flow/V) • číselné trendové záznamy ventilačních parametrů, průběhu ventilace • záznamy všech alarmů a událostí • zobrazení času, stopky • připojení k centrálnímu rozvodu medicinálních plynů - vzduch, N2O, O2 - s možností zálohového připojení k tlakovým lahvím • pojízdné provedení s brzděnými kolečky • pracovní plocha pro dokumentaci s integrovaným osvětlením • polouzavřený těsný pacientský okruh se systémem odtahu přebytečných plynů • připojení jednocestného dýchacího systému bez nutnosti rozebírání rozpojování částí nebo absorbéru CO2 • malý objem dýchacího okruhu a absorbéru CO2 pro rychlý úvod do anestézie • gas modul, plynová analýza pro inspirační a exspirační hodnoty (Fi + Et) O2, N2O, CO2 a anesteziologické plyny, s automatickou identifikací použitého anestetika a návratem analyzovaného vzorku plynu zpět do pacientského okruhu • paramagnetické měření O2 • minimální alveolární koncentrace (MAC), MAC přepočtená na věk pacienta • automatické směšování čerstvé směsi s ochranou proti podání hypoxické směsi • nezávislý průtokoměr O2 pro inhalační terapii • plně integrovaná odsávačka pro odsávání sekretu vč. základního příslušenství • možnost nasazení celkem dvou nezávislých odpařovačů s různými anestetiky, s ochranou proti současné aktivaci obou odpařovačů (odpařovače nejsou součástí dodávky a na anesteziologických přístrojích musí být možnost používat stávající vybavení – které je typu SLECTATEC) • elektronicky řízený ventilátor s elektrickým nebo pneumatickým pohonem. V případě pneumatického pohonu řešení s ascendentním pohybem vaku ve válci • kompenzace příkonu čerstvých plynů a roztažnosti (kompliance) pacientského okruhu • aktivně vyhřívaný ventilační systém • jednoduchý test těsnosti pacientského okruhu a vaku ruční ventilace • možnost okamžitého uvedení do provozu • možnost použití přístroje obejitím testu v akutních případech • jednoduché přepnutí ruční a řízené ventilace • dechový objem v min. rozsahu 20 - 1400 ml • ventilační režimy řízené ventilace: • VCV (objemově řízená ventilace) • PCV (tlakově řízená ventilace) • SIMV (tlaková, objemová) • PSV (tlaková podpora v režimech SIMV, PCV a spontánní ventilace) • manuální ventilace • kompletní příslušenství nutné pro zahájení plného provozu součástí dodávky • integrovaný akumulátor na min. 60 minut provozu. • anesteziologický monitoring je předmětem dodávky této veřejné zakázky (specifikace viz níže) • monitor musí být umístitelný na pohyblivém rameni, upevněném na korpusu anesteziologického přístroje, a jeho činnost bude zcela nezávislá na provozu anesteziologického přístroje. Rameno pro umístění monitoru bude součástí dodávky přístroje. |
| 2. | Monitor životních funkcí | 1 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: Základní požadované vlastnosti: • od stejného výrobce jako anesteziologický přístroj • barevná obrazovka min. 12“ s dotykovým ovládáním • zobrazení křivek v min. 6 stopách a 4 digitálních polích. • měřené parametry: 3, 5 sv. EKG, RESP, základní arytmie, SpO2, NIBP, Tepl, 2xIBP • NMT měření • možnost trendů až 72 hodin • záloha baterií minimálně na 2 hodiny provozu |
| Další požadavky: Přístroje musí být kompatibilní se stávajícími modulárními anesteziologickými přístroji ve Stodské nemocnici, a.s. Připojitelnost k síti přes kabel. |

2. část – Anesteziologické přístroje pro Gynekologické oddělení

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Anesteziologický přístroj | 1 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: Základní požadované vlastnosti: • vedení anestézie s malými průtoky čerstvých plynů - low flow a minimal flow součástí anesteziologického přístroje je plně integrovaný modul plynové analýzy a pacientský ventilátor - obrazovka ventilátoru min. 10,4“ s dotykovým ovládáním zobrazení min. 3 vybraných křivek současně (průtok, tlak, objem, CO2) zobrazení min. 1 vybrané spirometrické smyčky (P/V, Flow/V) číselné trendové záznamy ventilačních parametrů, průběhu ventilace záznamy všech alarmů a událostí zobrazení času, stopky připojení k centrálnímu rozvodu medicinálních plynů - vzduch, N2O, O2 - s možností zálohového připojení k tlakovým lahvím pojízdné provedení s brzděnými kolečky pracovní plocha pro dokumentaci s integrovaným osvětlením polouzavřený těsný pacientský okruh se systémem odtahu přebytečných plynů připojení jednocestného dýchacího systému bez nutnosti rozebírání rozpojování částí nebo absorbéru CO2 malý objem dýchacího okruhu a absorbéru CO2 pro rychlý úvod do anestézie gas modul, plynová analýza pro inspirační a exspirační hodnoty (Fi + Et) O2, N2O, CO2 a anesteziologické plyny, s automatickou identifikací použitého anestetika a návratem analyzovaného vzorku plynu zpět do pacientského okruhu paramagnetické měření O2 minimální alveolární koncentrace (MAC), MAC přepočtená na věk pacienta automatické směšování čerstvé směsi s ochranou proti podání hypoxické směsi nezávislý průtokoměr O2 pro inhalační terapii integrovaná odsávačka pro odsávání sekretu vč. základního příslušenství možnost nasazení celkem dvou nezávislých odpařovačů s různými anestetiky, s ochranou proti současné aktivaci obou odpařovačů (odpařovače nejsou součástí dodávky a na anesteziologických přístrojích musí být možnost používat stávající vybavení – které je typu SLECTATEC) elektronicky řízený ventilátor s elektrickým nebo pneumatickým pohonem. V případě pneumatického pohonu řešení s ascendentním pohybem vaku ve válci kompenzace příkonu čerstvých plynů a roztažnosti (kompliance) pacientského okruhu aktivně vyhřívaný ventilační systém jednoduchý test těsnosti pacientského okruhu a vaku ruční ventilace možnost okamžitého uvedení do provozu možnost použití přístroje obejitím testu v akutních případech jednoduché přepnutí ruční a řízené ventilace dechový objem v min. rozsahu 20 - 1400 ml ventilační režimy řízené ventilace: VCV (objemově řízená ventilace) PCV (tlakově řízená ventilace) manuální ventilace kompletní příslušenství nutné pro zahájení plného provozu integrovaný akumulátor na min. 60 minut provozu. anesteziologický monitoring je předmětem dodávky této veřejné zakázky (specifikace viz níže) monitor musí být umístitelný na pohyblivém rameni, upevněném na korpusu anesteziologického přístroje, a jeho činnost bude zcela nezávislá na provozu anesteziologického přístroje. Rameno pro umístění monitoru bude součástí dodávky přístroje. |
| 2. | Monitor životních funkcí | 1 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: Základní požadované vlastnosti: od stejného výrobce jako anesteziologický přístroj barevná obrazovka min. 10,4“ s ovládáním pomocí kláves rychlého přístupu a nejlépe dvou-funkčního otočného ovladače, uživatelské rozhraní v českém jazyce zobrazení křivek v min. 6 stopách a 4 digitálních polích. měřené parametry: 3, 5 sv. EKG, RESP, základní arytmie, SpO2, NIBP, Tepl, 2xIBP možnost trendů až 72 hodin záloha baterií minimálně na 2 hodiny provozu |
| Další požadavky: Přístroje musí být kompatibilní se stávajícími modulárními anesteziologickými přístroji ve Stodské nemocnici, a.s. Připojitelnost k síti přes kabel. |