## Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace

Veřejná zakázka:

„Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – operační laparoskopické nástroje“

1. část – Laparoskopické nástroje pro chirurgickou operativu

2. část – Laparoskopické nástroje pro gynekologickou operativu

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky dělená na části zadávaná v otevřeném řízení

Zadavatel: Stodská nemocnice, a.s.

Hradecká 600, 333 01 Stod

IČO: 2636108

Technická specifikace zadavatele

1. část – Laparoskopické nástroje pro chirurgickou operativu

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Disektor Maryland | 1 | - přístroj (nástroj) musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: Základní požadované vlastnosti: • monopolární, celootočný, rozebíratelný, pistolová rukojeť bez aretace, průměr 5 mm |
| 2. | Nůžky Metzenbaum | 1 | - přístroj (nástroj) musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: Základní požadované vlastnosti: • monopolární, celootočné, rozebíratelné, pistolová rukojeť bez aretace, průměr 5 mm, délka branže 19 mm |
| 3. | Aplikátor klipů | 1 | - přístroj (nástroj) musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: Základní požadované vlastnosti: • průměr 10 mm, celokovový, celootočný, pro klipy velikosti M/L |
| 4. | Trokar hladký s automatickým ventilem (průměr 11 mm) | 1 | - přístroj (nástroj) musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: Základní požadované vlastnosti: • pracovní délka 110 mm, průměr 11 mm + trokarový bodec |
| 5. | Trokar hladký s automatickým ventilem (průměr 5,5 mm) | 2 | - přístroj (nástroj) musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: Základní požadované vlastnosti: • pracovní délka 110 mm, průměr 5,5 mm + trokarový bodec bezpečnostní |
| 6. | Trokarová redukce | 1 | - přístroj (nástroj) musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: Základní požadované vlastnosti: • trokarová redukce 13/11/5 mm |
| 7. | Grasper atraumatický (Johann) | 2 | - přístroj (nástroj) musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: Základní požadované vlastnosti: • atraumatický, celootočný, rozebíratelný, pistolová rukojeť s aretací, průměr 5 mm, délka branže 24 mm |
| 8. | Punkční jehla | 1 | - přístroj (nástroj) musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: Základní požadované vlastnosti: • punkční jehla, průměr 1,4 mm, délka 340 mm |
| 9. | Grasper atraumatický okénkový | 1 | - přístroj (nástroj) musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: Základní požadované vlastnosti: • atraumatický, celootočný, rozebíratelný, pistolová rukojeť s aretací, průměr 5 mm, délka branže 19 mm |
| Další požadavky, které musí splňovat výše uvedené nástroje: Opakovaná resterilizovatelnost v parním autoklávu. Výroba ze speciální nerezové zdravotnické oceli, splňující svými vlastnostmi evropské parametry pevnosti, tvrdosti, tahu a pružnosti. Ergonomie rukojetí jednotlivých instrumentů umožňující snadné držení a ovládání, u vybraných typů deaktivovatelná aretace úchopu. Velmi snadno rozebíratelné a umožňují dokonalé vyčištění a následnou sterilizaci. Plná kompatibilita se stávající laparoskopickou technologií Stodské nemocnice. |  |  |  |

2. část – Laparoskopické nástroje pro gynekologickou operativu

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Grasper okénkový, zoubkatý | 1 | - přístroj (nástroj) musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: Základní požadované vlastnosti: • průměr 5mm, složení ze 3 částí, plastová ručka, s vypínatelnou aretací, s konektorem na monopolární koagulaci, obě branže pohyblivé, okénkové, vroubkaté, délka branží 25mm |
| 2. | Nůžky | 1 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: Základní požadované vlastnosti: průměr 5mm, složení ze 3 částí, plastová ručka, bez aretace, s konektorem na monopolární koagulaci, obě branže pohyblivé, zahnuté, vroubkaté, délka branží 17mm |
| 3. | Bipolární kleště (Grasper) | 2 | - přístroj (nástroj) musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: Základní požadované vlastnosti: • průměr 5mm, složen ze 3 částí, plastová ručka bez aretace, s konektorem na bipolární koagulaci, obě branže pohyblivé, okénkové, vroubkaté, délka branží 18mm, včetně bipolárního kabelu, kompatibilita se stávajícím generátorem |
| Další požadavky, které musí splňovat výše uvedené nástroje: Obecný popis: Opakovaná resterilizovatelnost v parním autoklávu. Výroba ze speciální nerezové zdravotnické oceli, splňující svými vlastnostmi evropské parametry pevnosti, tvrdosti, tahu a pružnosti. Ergonomie rukojetí jednotlivých instrumentů umožňující snadné držení a ovládání, u vybraných typů deaktivovatelná aretace úchopu. Velmi snadno rozebíratelné a umožňují dokonalé vyčištění a následnou sterilizaci. Plná kompatibilita se stávající laparoskopickou technologií Stodské nemocnice. |  |  |  |