## Příloha č. 2 Výzvy – Technická specifikace

Veřejná zakázka:

„Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – rehabilitační lehátka                                   (2. vyhlášení – VZMR)“

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zařazená do III. Skupiny Směrnice RPK č. 2/2016, o zadávání veřejných zakázek

Zadavatel: Stodská nemocnice, a.s.

Hradecká 600, 333 01 Stod

IČO: 26361086

Technická specifikace zadavatele

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rehabilitační lehátko | 4 | - přístroj musí být, umět, obsahovat následující technické parametry: Elektricky polohovatelný rehabilitační stůl - dvoudílný polohovatelný rehabilitační stůl - výška zdvihu nastavitelná elektromotorem - zdvih regulovaný rámovým ovladačem dostupným z každé strany stolu - ovládání ze 4 stran pomocí rámového ovladače, který nebrání těsnému přístupu k lehátku - hlavový díl nastavitelný pomocí plynové vzpěry v rozsahu min. 0o až 80o - délka hlavového dílu min. 65 cm - obličejový otvor s vyjímatelným krytem - 2 kolečka pro možný transport stolu - protiskluzové výškově nastavitelné podložky na nohách stolu - možnost dát nohy obsluhy pod lehátko při sezení - bezpečnostní prvek - možnost vypnutí elektrického zdvihu pomocí bezpečnostního magnetického klíče - možnost výběru barvy koženky - rozměry min. (d x š) 205 x 65 cm - rozsah zdvihu v rozmezí min. 47-93 cm - nosnost stolu min. 220 kg |