## Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace

Část 1 – Průtokový ohřívač transfuzních přípravků a infuzních roztoků

ARO (průtokový) - 2 ks

Minimální technické parametry: Nastavení teploty v rozsahu 38° C až 42° C po 1,0° C Horizontální tepelný výměník s možností užití kromě originálních i běžných infuzních setů Ohřev tekutin v objemu min. 2000ml/h Vícenásobná tepelná ochrana proti přehřátí Krytí IPX4 - proti stříkající vodě Alarm vysoké a nízké teploty Digitální displej se zobrazením teplot Doba zahřívání k provozu do 1 minuty Montáž na normalizovanou euro-lištu nebo na infuzní stojan Vyhřívaná flexibilní manžeta délky min. 130cm k udržování teploty ohřívané tekutiny až k pacientovi

Část 2 – Neprůtokový ohřívač transfuzních přípravků a infuzních roztoků

OKB (neprůtokový) - 1 ks

Minimální technické parametry: Temperovací systém pro suché rozmrazení a ohřev transfuzních přípravků Suchý ohřev bez použití vody Aktivní sušení povrchu vaku Současný ohřev minimálně tří vaků Řízení ohřevu tak, aby teplota transfuzního přípravku nepřekročila 37 °C Ukazatel teploty transfusních přípravků Přesnost měření teploty ± 4% při 37 °C Ohřev různých transfusních přípravků Ohřev vaků s různým objemem naplnění Evidence teploty transfusního přípravku Zvuková signalizace ukončení ohřevu Promíchávání transfuzních přípravků Integrovaná kontrola funkcí přístroje Kalibrace teplotních senzorů Možnost připojení tiskárny Součástí musí být záchytná deska