Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace

Veřejná zakázka:

„Zvýšení kvality návazné péče – Domažlická nemocnice – videogastroskop, ventilátor, utrazvuk“

1. část – Videogastroskop

2. část – Transportní ventilátor

3. část – Ultrazvuk střední třídy

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky dělená na části zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení

Zadavatel: Domažlická nemocnice, a.s.

Kozinova 292, 344 22 Domažlice

IČO: 26361078

Technická specifikace zadavatele

1. část – Videogastroskop

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Videogastroskop | 1 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: • Videogastroskop pro diagnostiku a terapii je vybaven přídavným oplachovým kanálem pro použití v horní části GIT pro oplach sliznice, zvláště při EMR a krvácení varixů. • Videogastroskop musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév. V literatuře je dokumentován význam pro přesnou a včasnou diagnostiku onkologických pacientů a detekci iniciálních stádií karcinomů v oblast trávicí trubice (např. Hayashi N, Tanaka S, Hewett G et al. Endoscopic prediction of deep submucosal invasive carcinoma: validation of the Narrow-Band Imaging International Colorectal Endoscopic (NICE) classification. Gastrointest Endosc 2013;78:625-32). • Zobrazovací systém - barevný CCD čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV 1080/50i (HighDefinitionTV). • Možnost připojení endoskopu k videoendoskopické věži pouze prostřednictvím zdroje světla, konektor musí být vodotěsný bez použití standardních krytů. • Optický systém: - zorné pole minimálně 140° - směr pohledu přímý pohled - hloubka pole minimálně 2,0 – 100,0 mm - minimální rozlišovací vzdálenost instrumentária od distálního konce 3,0 mm • Zaváděcí tubus: - zevní průměr distálního konce maximálně 10,0 mm - zevní průměr tubusu maximálně 10,0 mm - pracovní délka minimálně 1000,0 mm - celková délka maximálně 1400,0 mm • Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 2,8 mm. • Ohybová část – rozsah angulace: - nahoru minimálně 210° - dolů minimálně 90° - doprava minimálně 100° - doleva minimálně 100° • Přídavný oplachový kanál – požadován. |
| Další požadavky: Přístroj musí být z důvodu ochrany předchozích investic plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se všemi stávajícími videoendoskopickými systémy na pracovišti zadavatele Domažlická nemocnice a.s. V případě emergentních situací – havárií, event. oprav musí být zajištěna kompatibilita s videoprocesory (CV-190) a se zdroji studeného světla (CLV-190). Kompatibilita musí být také zajištěna směrem k používanému automatickému dezinfektoru miniETD2 Plus GA. |

2. část – Transportní ventilátor

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Transportní ventilátor | 1 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: Technická specifikace: • mikroprocesorem časově řízený, objemově konstantní transportní ventilátor pro děti i dospělé - pacienty s dechovým objemem od 50 ml • připojení O2 jak cestou bomby, tak cestou centrálního rozvodu plynů. • široké spektrum ventilačních režimů: IPPV, IPPV/assist. SIMV, CPAP, ASB (PS), BIPAP, apnoická ventilace, • neinvazivní ventilace s kompenzací netěsností (NIV) • dechový objem min. 50-2000 ml • plynule nastavitelná hodnota PEEP od 0 – 20 cmH2O • tlakově limitovaná, objemově nekonstantní ventilace v případě dosažení nastaveného Pmax • možnost režimu inhalace O2 • nastavení poměru I:E i v inverzním poměru • monitorace dechových křivek – flow, tlak • monitorace hodnot – minutová ventilace MV, frekvence f, dechový objem Vte • monitorace tlakových hodnot – PEEP, Pmean, Ppeak, Pplat, minutová ventilace Mvspont, frekvence fspont, koncentrace O2 • nastavitelná citlivost flowtriggeru v rozsahu 3-15 l/min • plynulé nastavení FiO2 min. v rozsahu 40 – 100% přímo na přístroji • plynulé nastavení hodnoty PEEP přímo na přístroji v rozsahu 0-20cmH2O • dechová frekvence 2-60/min • koncentrace O2 40-100% • možnost integrovat monitoraci CO2 • alarmová hlášení optická i akustická všech sledovaných parametrů, řazena podle významu a akusticky signalizovaná. • zobrazení všech sledovaných hodnot a alarmových hlášení na displeji přístroje v textové formě • vysoký kontrast, dobrá čitelnost obrazovky i při přímém osvícení. • provoz na interní baterie, min. 4 hodiny • externí adaptér na dobíjení baterie a provoz 100-240 V • nízká hmotnost, max. 6kg • integrovaný držák na lištu nebo lůžko • sada pacientský opakovaně sterilizovaný okruh pro dospělé. 10 ks jednorázový okruh pro dospělé součástí dodávky. Testovací plíce Požadavek zadavatele na rozšíření: a) O2 inhalace b) Kapnometrie (SW, čidlo) |

3. část – Ultrazvuk střední třídy

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ultrazvukový přístroj střední třídy | 1 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: - digitální ultrazvukový přístroj nejvyšší třídy splňující veškeré technické normy platné v České republice - širokopásmový beamformer s nastavením rozsahu snímané frekvence minimálně 1 – 18 MHz umožňující připojení širokopásmových sond typu single crystal - dynamický rozsah min. 250 dB - velmi vysoká kvalita B zobrazení - tichý chod - mechanická QWERTY klávesnice zajíždějící pod ovládací panel - obrazová frekvence alespoň 1000 obr/sec - pojízdný, dobře mobilní s váhou do 55kg - automatické zamražení sond po nastaveném čase - ergonomický design přístroje s rozsáhlými možnostmi nastavení polohy monitoru a ovládacího panelu umožňující pozici vyšetřujícího ve stoje i vsedě - výškově nastavitelný ovládací panel - přístroj odolný běžným desinfekčním prostředkům - plochý monitor s vysokým rozlišením na pohyblivém rameni s úhlopříčkou minimálně 21" - pomocný dotykový displej o velikosti min. 10" - minimálně 4 aktivní sondové konektory pro připojení 2D sond - start systému z úplného vypnutí do 120 s - bateriový provoz - automatická kalkulace dopplerovských parametrů z dopplerovské křivky na zmraženém i aktivním záznamu s výpočty hodnot S, D, S/D, PI, RI - automatické zvětšení okolí kurzoru při měření - lupa - systém pro automatickou optimalizaci 2D obrazu včetně optimalizace dopplerovského spektra - automatická optimalizace zesílení barevného dopplerovského módu na základě detekovaných toků - u lineární sondy automatické nastavení steeringu, polohy vzorkovací objemu a korekčního úhlu při zmáčknutí jednoho tlačítka - programové nastavení sond dle vyšetřované oblasti - uživatelská nastavení pro každou sondu - softwarové vybavení pro provádění základních měření a výpočtů (délka, plocha, objem, …) - digitální TGC s pamětí pro uživatelské nastavení, nikoliv mechanické jezdce - možnost budoucího rozšíření na 3D a 4D zobrazení - minimálně 2 USB porty na ovládacím panelu, snadno dostupné pro obsluhu - výstup CD-R/RW + DVD-R/RW Termotiskárna DICOM 3.0 komunikace s PACS, musí podporovat tyto DICOM služby: Modality Worklist; Store; nejméně jeden kus rozhraní Ethernet 1GB možnost editovat IP konfiguraci Zobrazovací módy - B-mód, B/B-mód, M-mód, B/M-mód, Color doppler, Power doppler (energetický doppler), spektrální doppler (PW-doppler, CW-doppler), duplexní a triplexní mód v reálném čase - barevné dopplerovské zobrazení krevního průtoku vyšší rozlišovací schopnosti a obrazovou rychlosti (vysoce citlivý širokopásmový doppler) - uspořádání 2D obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe i nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení - Dual Live mód - současné zobrazení B-obrazu a B-obrazu včetně CFM - harmonické zobrazení i pulzní inverzní harmonické zobrazení - HPRF - vícestupňové kompaundní zobrazení dostupné na lineární i konvexní sondě, musí aktivní také při barevném dopplerovském módu - anatomický M-mód - postprocessingové technologie pro zvýšení kvality ultrazvukového obrazu - trapezoidní zobrazení na lineárních sondách - panoramatické zobrazování s délkou řezu minimálně 50 cm u lineárních sond - software pro zvýraznění punkční jehly - SW pro automatizované měření IMT - systém odrušení speklí nastavitelný v několika krocích (ne jen on/off) - vlastní obrazová databáze přístroje, s možností okamžitého přístupu, hodnocení, exportu a importu obrazových dat včetně videozáznamů - export dat na CD/DVD/USB ve formátem DICOM, TIFF, BMP, JPG,AVI Sondy - sondy s vysokým axiálním a laterálním rozlišením, typu "Single Crystal", popř. s akustickým zesilovačem a technickým řešením zlepšující axiální a laterální rozlišení. Odolné desinfekci přípravkem dostupným na českém trhu a doporučeným výrobcem přístroje - konvexní abdominální sonda minimálně 2-8 MHz - kardiologická sonda min. 2-4MHz - lineární sonda min. 3-16MHz s šíří max. 40mm |