## Příloha č. 1 ZD

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE

Veřejná zakázka:

„Dodávka polohovatelných lůžek a nočních stolků pro Rokycanskou nemocnici, a.s. - 2. vyhlášení“

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona  č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Zadavatel: Rokycanská nemocnice, a.s.

Voldušská 750, 337 01 Rokycany

IČO: 26360900

Technická specifikace nabízeného zboží - Pokyn k vyplnění:  Dodavatel vyplní tabulku níže, když v rámci nabídky přiřadí ke každé dodávané položce vlastní technickou specifikaci. Do sloupce vpravo od uvedeného zboží dodavatel u každé položky vypíše vlastní technickou specifikaci, aby zadavatel mohl porovnat, zda nabízené zboží odpovídá minimálním požadavkům, které stanovil v ZD a Příloze č. 1 ZD. Ve sloupcích na levé straně je označen požadované zboží a počet ks. V příslušném sloupci také dodavatel vyplní, zda nabízené zboží splňuje minimální požadavky zadavatele slovem „ANO“ nebo „NE“. V Příloze č. 1 ZD (Technická specifikace) zadavatel stanovil minimální základní požadavky a parametry na dodávané zboží, které dodavatel musí dodržet a zohlednit ve své nabídce. Jedná se o specifikaci zboží, počet kusů a popis technických parametrů a požadavků na výkon a funkci. Dodavatel může nabídnout zboží jinými, pokud možno lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoli s parametry horšími, než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Předmětem dodávky musí být zboží nové, ne repasované.

Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých dodávek, které obsahuje Příloha č. 1 ZD. V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží, příp. související činnosti konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě nabízeného zboží dodavatel napíše také název výrobce, materiálu či výrobku.

Ke specifikaci dodavatel doloží také snímky nebo fotografie jednotlivých dodávek (příp. odkaz na ně). Ke zboží bude v nabídce doložena kopie výrobního listu nebo dokladu o shodě.

Nepřípustná změna položek tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků mohou znamenat nesplnění zadávacích podmínek dle § 48 odst. 2 ZZVZ s důsledkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení na VZ.

Bližší vymezení předmětu plnění veřejné zakázky:

Předmětem plnění je dodávka 100 ks elektricky polohovatelných standardních lůžek, včetně pasivních antidekubitních matrací, hrazdy s výškově stavitelnou rukojetí a infuzních stojanů a dále 10 ks dodatečného dílu postranic L + P a 70 ks nočních stolků s jídelní deskou pro Rokycanskou nemocnici a.s.

| číslo | Položka | Minimální požadované parametry zadavatele | Počet kusů | Splňuje dodavatel minimální požadavky ANO/NE (doplní a vybere dodavatel | Hodnota / Popis Dodavatel podrobně popíše příslušnou položku z hlediska své nabídky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektricky polohovatelná lůžka | Minimální požadované parametry: - čtyřdílná ložná plocha min. 200 x 90cm s odnímatelnými díly pro jednoduchou čistitelnost, - zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů; - bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění, bez výhrad; - stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce lůžka; - vnější rozměr lůžka ( uvažovaný jako nejdelší vzdálenost mezi vnějšími obrysy lůžka s uživatelsky odnímatelným příslušenství lůžka protilehlých stran vč. postranic) max. 225 x 105 cm, - bezpečná provozní zátěž min. 250kg; - zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru min. v rozsahu 40-70 cm pro bezpečnou práci personálu a mobilizaci pacienta; - ložná plocha s automatickým odsunem (autoregresí) při polohování pro eliminaci tlaku a střižných sil působících na tělo pacienta; - náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy min.12° pomocí elektromotoru (pro včasnou postupnou vertikalizaci, posazení a mobilizaci pacienta - mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR),ovladač dobře dostupný v jakékoliv poloze lůžka, s aktivovanými i sklopenými postranicemi; - kompaktní (snadno čistitelná, bez pórů,vrypů) plastová odnímatelná čela, s nožní aretací proti samovolnému vytažení při transportu, - možnost výběru barevných dekorů – nabídka min. 10 barev - kompaktní (snadno čistitelné, bez pórů, vrypů) plastové/kovové, dělené 3/4-ní (tj.nerestriktivní) sklopné postranice s ergonomickým ovládáním shora (na nebo nad úrovní ložné plochy) a automatickou blokací spuštění při zatížení pacientem zevnitř, (sklopení musí probíhat s minimalizací prostoru potřebného pro sklopení, nepřipouští se překlopení postranice), mechanismus sklápění musí být bržděný, např. plynovou pružinou - možnost výběru barevných dekorů – nabídka min. 10 barev; - kolečka s centrálním ovládání brzd minimálně dvěmi nožními dvouramennými překlopnými brzdovými pákami v nožní části lůžka nebo s nožní pákou po celé šířce nožní části lůžka, v případě dvouramenné nožní překlopné brzdové páky nesmí být hlouběji od půdorysného obrysu lůžka do jeho středu ze strany postranic o více než 80mm, - páté centrální kolečko pro jednodušší transport - ovládání společně s centrálním ovládáním brzd hlavních koleček (nožní dvouramennou překlopnou pákou nebo nožní pákou po celé šířce lůžka) - v případě konstrukce centrálního kolečka s trvale nastaveným směrem, musí být odpružené a musí umožňovat spuštění a nadzdvižení vzhledem k podlaze, toto ovládání musí být realizováno na nožních dvouramenných překlopných brzdových pákách - v případě konstrukce centrálního kolečka jako otočného prvku, musí být odpružené a aretace kolečka do přímého směru musí být ovládána na společné nožní dvouramenné překlopné brzdové páce - odpružené centrální kolečko musí zajišťovat dokonalou adhezi k podlaze a jeho zdvih odpružení musí umožnit bez problému překonat nerovnost o výšce 30mm - Pacientský ruční ovladač s možností blokace (zámku) funkcí - centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, Trendelenburgova poloha, kardiacké křeslo, atd…), - postranní oboustranné univerzální lišty a držáky na příslušenství; - ochranná nárazová kolečka - 4ks - horizontální ochrana umístěna v rozích lůžka hlavové i nožní části - 2ks - vertikální ochrana v čele lůžka pro eliminaci poškození povrchů svislých konstrukcí budov při pohybu lůžka ve svislém směru - pokud dodavatel disponuje jinou technologií, která splňuje výše uvedené požadavky na vodorovnou i svislou ochranu lůžka i svislých konstrukcí budov, je toto řešení připuštěno - svod elektrického potenciálu; - bezpečnostní barevně zvýrazněný kroucený napájecí přívodní kabel. nedestruktivní proudová ochrana motorů před přetížením (použití pojistek a jiných nadproudových ochran fungujících na destruktivních principech se nepřipouští | 100 ks |  |  |
| 2 | Hrazda | Minimální požadované parametry: - příslušenství k polohovatelnému lůžku - hrazda s nosností minimálně 70kg s kvalitní aretací zamezující protáčení hrazdy v uložení, na hrazdě musí být alespoň dvě polohy pro umístění rukojeti pro pacienty - plastová samonavíjecí rukojeť k umístění na hrazdu s nosností minimálně 70kg | 100 ks |  |  |
| 3 | Infuzní stojan | Minimální požadované parametry: - Materiál: chrom/NR - výškově stavitelný infuzní stojan s možností použití nejlépe ve všech rozích lůžka - příslušenství k polohovatelnému lůžku | 100 ks |  |  |
| 4 | Postranice | Minimální požadované parametry: - dodatečný díl postranice L+P - pro pokrytí celé délky lůžka. - kompatibilní s nabízeným lůžkem - shodný design k lůžku | 10 ks |  |  |
| 5 | Pasivní antidekubitní matrace | Minimální požadované parametry: - Riziková skupina III: - jádro matrace ze studené PU pěny o hustotě min. 40kg/m3, - odpor proti stlačení max. 4,0kPa/m2, jádro zajišťující zónovou tuhost alespoň ve 3 zónách a dobrou ventilaci, - jádro se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5); - potah snímatelný - zip alespoň ze dvou stran (180°) s ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný; - materiál potahu bakteriostatický, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný, - potah se sníženou hořlavostí (min. CRIB 7) - nosnost min. 200kg; - rozměr dle lůžka, výška min. 12 cm. | 100ks |  |  |
| 6 | Noční stolek s jídelní deskou | Minimální požadované parametry: - pojízdný, oboustranný stolek k lůžku; - stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce stolku (kov, plast, HPL, NE dřevo či LTD); - odolná horní plocha a jídelní deska s postranními lištami či zvýšenými okraji zamezujícími pádu položených předmětů; - integrovaná plynule výškově stavitelná jídelní deska s posilováním mechanickou či plynovou pružinou, naklopitelná pro čtení i psaní, s automatickou aretací výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládání, - zdvih jídelní desky v rozsahu min. 75 – 95 cm - ochranné lišty musejí být na obou delších stranách jídelní desky, přičemž vnitřní rozměr plochy jídelní desky mezi ochrannými lištami pro umístění jídelního tabletu musí být široký min. 370mm - na jídelní desku tedy musí být bez problémů možné bezpečně umístit jídelní tác o rozměrech minimálně 370 x 580 mm - stabilní jídelní deska s garantovanou nosností min. 8 kg uprostřed desky a min. 5kg na nejvzdálenějším okraji desky od korpusu stolku - 4 kolečka o průměru min. 65mm, - min. dvě (2) kolečka brzditelná; - provedení stolku – nahoře zásuvka s kvalitním výsuvem na ložiskách, nika, dole skříňka s dvířky; - stolek dobře čistitelný, vyjímatelná vložka zásuvky a polička skříňky; s prostorem pro umístění standartní 1,5 l PET lahve - držák na zavěšení ručníku, manipulační madla na korpusu stolku; - design odpovídající lůžku, - možnost výběru barevných dekorů shodných s lůžky. | 70 ks |  |  |

Součástí předmětu VZ jsou následující činnosti:

- Dodání předmětu plnění s přechodem vlastnictví na zadavatele

- Doprava a vyložení na místo plnění určené zadavatelem

- Odborná montáž a instalace na zadavatelem požadované místo v nemocnici a uvedení předmětného zboží do provozu

- Provedení všech předepsaných zkoušek a měření, potřebných ke klinickému provozu

- Předání veškeré potřebné dokumentace k předmětu plnění v českém jazyce (veškeré technické dokumenty, certifikáty, zprávy, potvrzení, montážní postupy, manuály, návody k obsluze a doporučení pro provoz zboží a pod.)

- Zaškolení personálu zadavatele v obsluze a údržbě předmětu plnění v potřebném rozsahu v souladu s příslušnými zákony, a to pro všechny příslušné zaměstnance určené zadavatelem

- Provedení praktického předvedení předmětu plnění a ukázka jeho funkčnosti v rámci předávacího a přejímacího řízení

- Případná likvidace vzniklého odpadu

Požadavky na záruční servis a garanci pozáručního servisu:

- Součástí dodávky zboží je provádění záručního servisu po dobu minimálně 36 měsíců a následná garance poskytování pozáručního servisu minimálně po dobu 96 měsíců od uplynutí záruční doby (přičemž záruční servis je součástí předmětu této VZ a dodavatel musí náklady na něj ocenit; pozáruční servis není předmětem VZ, dodavatel v rámci této VZ pouze garantuje jeho případné poskytování za uvedených podmínek).

- Součástí záruky za jakost je též bezplatné provádění bezpečnostní technické kontroly (BTK) podle zákona č. 268/2014 Sb., v platném znění, a to v intervalech určených výrobcem zboží.

- Servisní zásah v době záručního servisu i garantovaného pozáručního servisu (tj. nástup na odstranění vad) v místě plnění nejpozději do 2 pracovních dnů od okamžiku ohlášení závady (e-mailem, písemně).

- Jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 5 dnů od nahlášení závady (nedohodnou-li se osoby oprávněné za smluvní strany písemně jinak).

- Pozáruční servis není součástí předmětu této VZ. Pozáruční servis bude s dodavatelem řešen po uplynutí záruční doby, a to za podmínek korespondujících s podmínkami uvedenými v této VZ. Zadavatel je oprávněn po skončení záruční lhůty využívat i jiné poskytovatele pozáručního servisu, pokud se podmínky pozáručního servisu dodavatele ukážou pro zadavatele nevýhodné, v takovém případě dodavatel nebude vázán svojí povinností garance pozáručního servisu.

Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.

V DOPLNÍ DODAVATEL dne DOPLNÍ DODAVATEL 2019

PODPIS DODAVATELE

__________________________________

podpis a razítko oprávněné osoby

jméno, příjmení, funkce, označení dodavatele

DOPLNÍ DODAVATEL