## Biochemický analyzátor
Příloha č. 2.1.ZD: Technická specifikace přístrojů pro část 1 a Čestné prohlášení prokazující splnění technických podmínek
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: |  | „Dodávka diagnostických reagencií vč. výpůjčky analyzátorů pro zdravotnická zařízení PK“
Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
DODAVATEL: |  | DOPLNÍ DODAVATEL
IČO/DIČ: |  | DOPLNÍ DODAVATEL
SÍDLO: |  | DOPLNÍ DODAVATEL
OSOBA OPRÁVNĚNÁ K JEDNÁNÍ: |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Jako níže podepsaný dodavatel čestně prohlašuji, že jsem se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou veřejné zakázky, resp. části, na kterou podávám nabídku, že jsou mi známy veškeré podmínky nezbytné k její realizaci. Se zadávacími podmínkami souhlasím a respektuji je.
Současně čestně prohlašuji, že námi nabízené reagencie a přístroje k vypůjčení splňují veškeré požadavky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci, jakož i požadavky vyplývající z příslušných právních předpisů.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍSTROJŮ V ČÁSTI 1:
Požadované minimálmí požadované parametry:
Biochemický analyzátor
1. Požadovaný počet kusů: 1 ks | splnění požadavků ANO/NE | 2. Požadovaný počet kusů: 1 ks | splnění požadavků ANO/NE | 3. Požadovaný počet kusů: 1 ks | splnění požadavků ANO/NE
Plně automatizovaný systém pro klinickou biochemii integrovaný s imunochemickým systémem |  | Plně automatizovaný systém pro klinickou biochemii integrovaný s imunochemickým systémem |  | Plně automatizovaný systém pro klinickou biochemii integrovaný s imunochemickým systémem
Robotický podavač vzorků integrovaný se SW analyzátoru nebo možnost kontinuálního vkládání stojánků se vzorky |  | Robotický podavač vzorků integrovaný se SW analyzátoru nebo možnost kontinuálního vkládání stojánků se vzorky |  | Robotický podavač vzorků integrovaný se SW analyzátoru nebo možnost kontinuálního vkládání stojánků se vzorky
V provozu max. 6 let |  | V provozu max. 6 let |  | V provozu max. 2 let
SW v českém nebo anglickém jazyce |  | SW v českém nebo anglickém jazyce |  | SW v českém nebo anglickém jazyce
Možnost použití primárních zkumavek s gelem |  | Možnost použití primárních zkumavek s gelem |  | Možnost použití primárních zkumavek s gelem
Kontinuální vkládání vzorků |  | Kontinuální vkládání vzorků |  | Kontinuální vkládání vzorků
Identifikace vzorků,reagencií a kontrol prostřednictvím čárových kódů |  | Identifikace vzorků,reagencií a kontrol prostřednictvím čárových kódů |  | Identifikace vzorků,reagencií a kontrol prostřednictvím čárových kódů
Možnost vkládání statimových vzorků, přednostní zpracování statimových vzorků za plného provozu. |  | Možnost vkládání statimových vzorků, přednostní zpracování statimových vzorků za plného provozu. |  | Možnost vkládání statimových vzorků, přednostní zpracování statimových vzorků za plného provozu.
Detekce hladiny kapalin, bublin, sraženin u vzorků |  | Detekce hladiny kapalin, bublin, sraženin u vzorků |  | Detekce hladiny kapalin, bublin, sraženin u vzorků
Vkládání reagencií za plného provozu, kontola hladiny reagencií |  | Vkládání reagencií za plného provozu, kontola hladiny reagencií |  | Vkládání reagencií za plného provozu, kontola hladiny reagencií
Definovatelné automatické hodnocení kvality vzorku - iktericita, hemolýza, lipémie |  | Definovatelné automatické hodnocení kvality vzorku - iktericita, hemolýza, lipémie |  | Definovatelné automatické hodnocení kvality vzorku - iktericita, hemolýza, lipémie
Chlazený reagenční karusel |  | Chlazený reagenční karusel |  | Chlazený reagenční karusel
Celková kapacita přístroje biochemické testy min 600/h včetně ISE |  | Celková kapacita přístroje biochemické testy min 600/h včetně ISE |  | Celková kapacita přístroje biochemické testy min 600/h včetně ISE
Možnost definovat specifické mytí kyvet a dávkovacích jehel nebo použití jednorázových kyvet |  | Možnost definovat specifické mytí kyvet a dávkovacích jehel nebo použití jednorázových kyvet |  | Možnost definovat specifické mytí kyvet a dávkovacích jehel nebo použití jednorázových kyvet
Automatické opakované testování, ředění |  | Automatické opakované testování, ředění |  | Automatické opakované testování, ředění
Přenos požadavků a výsledků včetně QC do LIS součástí dodávky |  | Přenos požadavků a výsledků včetně QC do LIS součástí dodávky |  | Přenos požadavků a výsledků včetně QC do LIS součástí dodávky
Servis do 24 hod od nahlášení závady včetně víkendů a svátků |  | Servis do 24 hod od nahlášení závady včetně víkendů a svátků |  | Servis do 24 hod od nahlášení závady včetně víkendů a svátků
Vzdálená správa 24 hod. |  | Vzdálená správa 24 hod. |  | Vzdálená správa 24 hod.
Servisní hotline 24 hod denně |  | Servisní hotline 24 hod denně |  | Servisní hotline 24 hod denně
UPS v kapacitě min. 30 min. provozu přístroje a tiskárna součástí dodávky přístroje |  | UPS v kapacitě min. 30 min. provozu přístroje a tiskárna součástí dodávky přístroje |  | UPS v kapacitě min. 30 min. provozu přístroje a tiskárna součástí dodávky přístroje
Min. nabídka principů metod: |  | Min. nabídka principů metod: |  | Min. nabídka principů metod:
Potenciometrie - ISE |  | Potenciometrie - ISE |  | Potenciometrie - ISE
Fotometrie |  | Fotometrie |  | Fotometrie
Turbidimetrie nebo nefelometrie |  | Turbidimetrie nebo nefelometrie |  | Turbidimetrie nebo nefelometrie
(Vyvolá-li instalace přístroje stavební náklady oproti stávajícímu technickému stavu laboratorních prostor, tj. jiné požadavky na napájení, hmotnost přístroje, kapacita dodávky destilované vody, provozní teploty v laboratoři musí je uhradit dodavatel přístroje) |  | (Vyvolá-li instalace přístroje stavební náklady oproti stávajícímu technickému stavu laboratorních prostor, tj. jiné požadavky na napájení, hmotnost přístroje, kapacita dodávky destilované vody, provozní teploty v laboratoři musí je uhradit dodavatel přístroje) |  | (Vyvolá-li instalace přístroje stavební náklady oproti stávajícímu technickému stavu laboratorních prostor, tj. jiné požadavky na napájení, hmotnost přístroje, kapacita dodávky destilované vody, provozní teploty v laboratoři musí je uhradit dodavatel přístroje)
V DOPLNÍ DODAVATEL dne DOPLNÍ DODAVATEL 2019 |  | PODPIS DODAVATELE __________________________________ podpis oprávněné osoby jednající za dodavatele jméno, příjmení, funkce, označení dodavatele DOPLNÍ DODAVATEL

## Imunochemický analyzátor
Příloha č. 2.1.ZD: Technická specifikace přístrojů pro část 1 a Čestné prohlášení prokazující splnění technických podmínek
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: |  | „Dodávka diagnostických reagencií vč. výpůjčky analyzátorů pro zdravotnická zařízení PK“
Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
DODAVATEL: | DOPLNÍ DODAVATEL
IČO/DIČ: | DOPLNÍ DODAVATEL
SÍDLO: | DOPLNÍ DODAVATEL
OSOBA OPRÁVNĚNÁ K JEDNÁNÍ: | DOPLNÍ DODAVATEL
Jako níže podepsaný dodavatel čestně prohlašuji, že jsem se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou veřejné zakázky, resp. části, na kterou podávám nabídku, že jsou mi známy veškeré podmínky nezbytné k její realizaci. Se zadávacími podmínkami souhlasím a respektuji je.
Současně čestně prohlašuji, že námi nabízené reagencie a přístroje k vypůjčení splňují veškeré požadavky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci, jakož i požadavky vyplývající z příslušných právních předpisů.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍSTROJŮ V ČÁSTI 1:
Požadované minimálmí požadované parametry:
Imunochemický analyzátor:
1.Požadovaný počet kusů: 1 ks | splnění požadavků ANO/NE | 2. Požadovaný počet kusů: 1 ks | splnění požadavků ANO/NE | 3. Požadovaný počet kusů: 1 ks | splnění požadavků ANO/NE | 4. Požadovaný počet kusů: 1 ks | splnění požadavků ANO/NE
Plně automatizovaný systém pro imunochemii integrovaný s biochemickým systémem | doplnit | Plně automatizovaný systém pro imunochemii integrovaný s biochemickým systémem | doplnit | Plně automatizovaný systém pro imunochemii integrovaný s biochemickým systémem | doplnit | Plně automatizovaný systém pro imunochemii | doplnit
Robotický podavač vzorků integrovaný se SW analyzátoru nebo možnost kontinuálního vkládání stojánků se vzorky |  | Robotický podavač vzorků integrovaný se SW analyzátoru nebo možnost kontinuálního vkládání stojánků se vzorky |  | Robotický podavač vzorků integrovaný se SW analyzátoru nebo možnost kontinuálního vkládání stojánků se vzorky |  | Robotický podavač vzorků integrovaný se SW analyzátoru nebo možnost kontinuálního vkládání stojánků se vzorky
V provozu max. 6 let |  | V provozu max. 6 let |  | V provozu max. 2 roky |  | V provozu max. 2 roky
SW v českém nebo anglickém jazyce |  | SW v českém nebo anglickém jazyce |  | SW v českém nebo anglickém jazyce |  | SW v českém nebo anglickém jazyce
Možnost použití primárních zkumavek s gelem |  | Možnost použití primárních zkumavek s gelem |  | Možnost použití primárních zkumavek s gelem |  | Možnost použití primárních zkumavek s gelem
Identifikace vzorků,reagencií a kontrol prostřednictvím čárových kódů |  | Identifikace vzorků,reagencií a kontrol prostřednictvím čárových kódů |  | Identifikace vzorků,reagencií a kontrol prostřednictvím čárových kódů |  | Identifikace vzorků,reagencií a kontrol prostřednictvím čárových kódů
Přednostní zpracování statimových vzorků za plného provozu |  | Přednostní zpracování statimových vzorků za plného provozu |  | Přednostní zpracování statimových vzorků za plného provozu |  | Přednostní zpracování statimových vzorků za plného provozu
Detekce hladiny kapalin, bublin, sraženin u vzorků a reagencií |  | Detekce hladiny kapalin, bublin, sraženin u vzorků a reagencií |  | Detekce hladiny kapalin, bublin, sraženin u vzorků a reagencií |  | Detekce hladiny kapalin, bublin, sraženin u vzorků a reagencií
Chlazený reagenční karusel |  | Chlazený reagenční karusel |  | Chlazený reagenční karusel |  | Chlazený reagenční karusel
Celková kapacita přístroje na imunochemické testy min 95 testů/hod |  | Celková kapacita přístroje na imunochemické testy min 95 testů/hod |  | Celková kapacita přístroje na imunochemické testy min 95 testů/hod |  | Celková kapacita přístroje na imunochemické testy min 95 testů/hod
Automatické opakované testování, ředění |  | Automatické opakované testování, ředění |  | Automatické opakované testování, ředění |  | Automatické opakované testování, ředění
Přenos požadavků a výsledků včetně QC do LIS součástí dodávky |  | Přenos požadavků a výsledků včetně QC do LIS součástí dodávky |  | Přenos požadavků a výsledků včetně QC do LIS součástí dodávky |  | Přenos požadavků a výsledků včetně QC do LIS součástí dodávky
Servis do 24 hod od nahlášení závady včetně víkendů a svátků |  | Servis do 24 hod od nahlášení závady včetně víkendů a svátků |  | Servis do 24 hod od nahlášení závady včetně víkendů a svátků |  | Servis do 24 hod od nahlášení závady včetně víkendů a svátků
Vzdálená správa 24 hod. |  | Vzdálená správa 24 hod. |  | Vzdálená správa 24 hod. |  | Vzdálená správa 24 hod.
Servisní hotline 24 hod denně |  | Servisní hotline 24 hod denně |  | Servisní hotline 24 hod denně |  | Servisní hotline 24 hod denně
UPS v kapacitě min. 30 min. provozu přístroje a tiskárna součástí dodávky přístroje |  | UPS v kapacitě min. 30 min. provozu přístroje a tiskárna součástí dodávky přístroje |  | UPS v kapacitě min. 30 min. provozu přístroje a tiskárna součástí dodávky přístroje |  | UPS v kapacitě min. 30 min. provozu přístroje a tiskárna součástí dodávky přístroje
Min. nabídka principů metod: |  | Min. nabídka principů metod: |  | Min. nabídka principů metod: |  | Min. nabídka principů metod:
Chemiluminiscenční imunoanalýza |  | Chemiluminiscenční imunoanalýza |  | Chemiluminiscenční imunoanalýza |  | Chemiluminiscenční imunoanalýza
(Vyvolá-li instalace přístroje stavební náklady oproti stávajícímu technickému stavu laboratorních prostor, tj. jiné požadavky na napájení, hmotnost přístroje, kapacita dodávky destilované vody, provozní teploty v laboratoři musí je uhradit dodavatel přístroje) |  | (Vyvolá-li instalace přístroje stavební náklady oproti stávajícímu technickému stavu laboratorních prostor, tj. jiné požadavky na napájení, hmotnost přístroje, kapacita dodávky destilované vody, provozní teploty v laboratoři musí je uhradit dodavatel přístroje) |  | (Vyvolá-li instalace přístroje stavební náklady oproti stávajícímu technickému stavu laboratorních prostor, tj. jiné požadavky na napájení, hmotnost přístroje, kapacita dodávky destilované vody, provozní teploty v laboratoři musí je uhradit dodavatel přístroje) |  | (Vyvolá-li instalace přístroje stavební náklady oproti stávajícímu technickému stavu laboratorních prostor, tj. jiné požadavky na napájení, hmotnost přístroje, kapacita dodávky destilované vody, provozní teploty v laboratoři musí je uhradit dodavatel přístroje)
V DOPLNÍ DODAVATEL dne DOPLNÍ DODAVATEL 2019 |  | PODPIS DODAVATELE __________________________________ podpis oprávněné osoby jednající za dodavatele jméno, příjmení, funkce, označení dodavatele DOPLNÍ DODAVATEL