## Hematologický analyzátor
Příloha č. 2.5.ZD: Technická specifikace přístrojů pro část 5 a Čestné prohlášení prokazující splnění technických podmínek
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: | „Dodávka diagnostických reagencií vč. výpůjčky analyzátorů pro zdravotnická zařízení PK“
Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
DODAVATEL: | DOPLNÍ DODAVATEL
IČO/DIČ: | DOPLNÍ DODAVATEL
SÍDLO: | DOPLNÍ DODAVATEL
OSOBA OPRÁVNĚNÁ K JEDNÁNÍ: | DOPLNÍ DODAVATEL
Jako níže podepsaný dodavatel čestně prohlašuji, že jsem se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou veřejné zakázky, resp. části, na kterou podávám nabídku, že jsou mi známy veškeré podmínky nezbytné k její realizaci. Se zadávacími podmínkami souhlasím a respektuji je.
Současně čestně prohlašuji, že námi nabízené reagencie a přístroje k vypůjčení splňují veškeré požadavky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci, jakož i požadavky vyplývající z příslušných právních předpisů.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍSTROJŮ V ČÁSTI 5:
Požadované minimálmí požadované parametry:
Hematologický analyzátor
1.Požadovaný počet kusů: 1 ks | splnění požadavků ANO/NE | 2.Požadovaný počet kusů: 1 ks | splnění požadavků ANO/NE | 3.Požadovaný počet kusů: 1 ks | splnění požadavků ANO/NE | 4.Požadovaný počet kusů: 1 ks | splnění požadavků ANO/NE
Rozsah měření: | doplnit | Rozsah měření: | doplnit | Rozsah měření: | doplnit | Rozsah měření: | doplnit
KO bez diferenciálu |  | KO bez diferenciálu |  | KO bez diferenciálu |  | KO bez diferenciálu
KO s pěti populačním diferenciálem
V provozu max. 3 roky |  | Nový přístroj |  | Nový přístroj |  | V provozu max. 3 roky
|  | automatický podavač vzorků |  | automatický podavač vzorků
|  | možnost otevřeného a uzavřeného režimu měření vzorku |  | možnost otevřeného a uzavřeného režimu měření vzorku
detekce sraženin |  | detekce sraženin |  | detekce sraženin |  | detekce sraženin
detekce nízké hladiny vzorku |  | detekce nízké hladiny vzorku |  | detekce nízké hladiny vzorku |  | detekce nízké hladiny vzorku
UPS a tiskárna součástí |  | UPS a tiskárna součástí |  | UPS a tiskárna součástí |  | UPS a tiskárna součástí
Možnost vkládání statimových vzorků |  | Možnost vkládání statimových vzorků |  | Možnost vkládání statimových vzorků |  | Možnost vkládání statimových vzorků
Čtečka čárových kódů pro načítání vzorků, reagencií |  | Čtečka čárových kódů pro načítání vzorků, reagencií |  | Čtečka čárových kódů pro načítání vzorků, reagencií |  | Čtečka čárových kódů pro načítání vzorků, reagencií
Kontrola kvality na 3 koncentračních hladinách (nejlépe nezávislé kontrolní materiály) |  | Kontrola kvality na 3 koncentračních hladinách (nejlépe nezávislé kontrolní materiály) |  | Kontrola kvality na 3 koncentračních hladinách (nejlépe nezávislé kontrolní materiály) |  | Kontrola kvality na 3 koncentračních hladinách (nejlépe nezávislé kontrolní materiály)
Doba stanovení jednoho výsledku max. 70 sekund |  | Doba stanovení jednoho výsledku max. 70 sekund |  | Doba stanovení jednoho výsledku max. 70 sekund |  | Doba stanovení jednoho výsledku max. 70 sekund
Maximální objem vzorku 200 ul |  | Maximální objem vzorku 200 ul |  | Maximální objem vzorku 200 ul |  | Maximální objem vzorku 200 ul
Kapacita přístroje v automatickém režimu minimálně 50 vzorků/hod |  | Kapacita přístroje v automatickém režimu minimálně 70 vzorků/hod |  | Kapacita přístroje v automatickém režimu minimálně 50 vzorků/hod |  | Kapacita přístroje v automatickém režimu minimálně 50 vzorků/hod
|  | Možnost měření vzorku v mikrozkumavkách (kapilální odběry, pediatrické vzorky) |  | Možnost měření vzorku v mikrozkumavkách (kapilální odběry, pediatrické vzorky)
Servis do 48 hod od nahlášení závady včetně víkendů a svátků |  | Servis do 24 hod od nahlášení závady včetně víkendů a svátků |  | Servis do 24 hod od nahlášení závady včetně víkendů a svátků |  | Servis do 48 hod od nahlášení závady včetně víkendů a svátků
Garance instalace náhradního plnohodnotného přístroje, pokud nedojde k odstranění závady do 96 hodin |  | Garance instalace náhradního plnohodnotného přístroje, pokud nedojde k odstranění závady do 48 hodin |  | Garance instalace náhradního plnohodnotného přístroje, pokud nedojde k odstranění závady do 48 hodin |  | Garance instalace náhradního plnohodnotného přístroje, pokud nedojde k odstranění závady do 96 hodin
Přenos výsledků včetně do LIS |  | Přenos výsledků včetně do LIS |  | Přenos výsledků včetně do LIS |  | Přenos výsledků včetně do LIS
(Vyvolá-li instalace přístroje stavební náklady oproti stávajícímu technickému stavu laboratorních prostor, tj. jiné požadavky na napájení, hmotnost přístroje, provozní teploty v laboratoři musí je uhradit dodavatel přístroje) |  | (Vyvolá-li instalace přístroje stavební náklady oproti stávajícímu technickému stavu laboratorních prostor, tj. jiné požadavky na napájení, hmotnost přístroje, provozní teploty v laboratoři musí je uhradit dodavatel přístroje) |  | (Vyvolá-li instalace přístroje stavební náklady oproti stávajícímu technickému stavu laboratorních prostor, tj. jiné požadavky na napájení, hmotnost přístroje, provozní teploty v laboratoři musí je uhradit dodavatel přístroje) |  | (Vyvolá-li instalace přístroje stavební náklady oproti stávajícímu technickému stavu laboratorních prostor, tj. jiné požadavky na napájení, hmotnost přístroje, provozní teploty v laboratoři musí je uhradit dodavatel přístroje)
V DOPLNÍ DODAVATEL dne DOPLNÍ DODAVATEL 2019 |  | PODPIS DODAVATELE __________________________________ podpis oprávněné osoby jednající za dodavatele jméno, příjmení, funkce, označení dodavatele DOPLNÍ DODAVATEL