## 1_A.bota
Příloha č. 1. Zadávací dokumentace:
Technická specifikace Zdravotnické techniky
Název zakázky: | Dodávky zdravotnické techniky pro Klatovskou nemocnici, a.s.
Část veřejné zakázky | Část 01 - Příslušenství k operačnímu stolu
Druh zakázky: | Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
ZADAVATEL
Název: | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: | Plzeňská 929, 339 01 Klatovy
IČO/DIČ: | 26360527 / CZ26360527
Technická specifikace nabízeného zboží - Pokyn k vyplnění: Dodavatel vyplní tabulku níže, když v rámci nabídky přiřadí ke každé dodávané položce vlastní technickou specifikaci. Do sloupce vpravo od uvedeného zboží dodavatel u každé položky vypíše vlastní technickou specifikaci, aby zadavatel mohl porovnat, zda nabízené zboží odpovídá minimálním požadavkům, které stanovil v ZD a Příloze č. 1 ZD. Ve sloupcích na levé straně je označen požadované zboží a počet ks. V Příloze č. 1 ZD (Technická specifikace) zadavatel stanovil minimální základní požadavky a parametry na dodávané zboží, které dodavatel musí dodržet a zohlednit ve své nabídce. Jedná se o specifikaci zboží, počet kusů a popis technických parametrů a požadavků na výkon a funkci. Dodavatel může nabídnout zboží jinými, pokud možno lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoli s parametry horšími, než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Předmětem dodávky musí být zboží nové, ne repasované.
Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých dodávek, které obsahuje Příloha č. 1 ZD. V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží, příp. související činnosti konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě nabízeného zboží dodavatel napíše také název výrobce, materiálu či výrobku. Ke specifikaci dodavatel doloží také snímky nebo fotografie jednotlivých dodávek (příp. odkaz na ně). Ke zboží bude v nabídce doložena kopie výrobního listu nebo dokladu o shodě. Nepřípustná změna položek tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků mohou znamenat nesplnění zadávacích podmínek dle § 48 odst. 2 ZZVZ s důsledkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení na VZ.
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Minimální požadované parametry zadavatele |  | Počet ks | Dodavatelem nabízené parametry - Dodavatel podrobně popíše příslušnou položku z hlediska své nabídky
Název položky | Minimální požadované parametry: | 2 ks | Název zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
Podpěrka pro dolní končetinu hydraulická - typu "americká bota" - pro uro/gyn operace | Kompatibilní s operačním stolem MERIVAARA, umožňující přímé umístění ma euro-lišty pomocí svorek |  | Parametry nabízeného zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
Nastavitelné jednou rukou
Nízká hmotnost
Formované boty, odolné a měkké polstrování pro pohodlí a ochranu pacienta.
Otočné o 360 st
Včetně svorek (2 ks)
Délka boty cca. 410 mm
Délka cca.1050 mm
Maximální váha pacienta 220 kg
Bezpečné zatížení min.29 kg
Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.
V ....................... dne ...................2019
.....................................................................
podpis oprávněné osoby za účastníka
titul, jméno, příjmení, funkce

## 2_váhy
Příloha č. 1. Zadávací dokumentace:
Technická specifikace Zdravotnické techniky
Název zakázky: | Dodávky zdravotnické techniky pro Klatovskou nemocnici, a.s.
Část veřejné zakázky | Část 02 - Postelové váhy
Druh zakázky: | Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
ZADAVATEL
Název: | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: | Plzeňská 929, 339 01 Klatovy
IČO/DIČ: | 26360527 / CZ26360527
Technická specifikace nabízeného zboží - Pokyn k vyplnění: Dodavatel vyplní tabulku níže, když v rámci nabídky přiřadí ke každé dodávané položce vlastní technickou specifikaci. Do sloupce vpravo od uvedeného zboží dodavatel u každé položky vypíše vlastní technickou specifikaci, aby zadavatel mohl porovnat, zda nabízené zboží odpovídá minimálním požadavkům, které stanovil v ZD a Příloze č. 1 ZD. Ve sloupcích na levé straně je označen požadované zboží a počet ks. V Příloze č. 1 ZD (Technická specifikace) zadavatel stanovil minimální základní požadavky a parametry na dodávané zboží, které dodavatel musí dodržet a zohlednit ve své nabídce. Jedná se o specifikaci zboží, počet kusů a popis technických parametrů a požadavků na výkon a funkci. Dodavatel může nabídnout zboží jinými, pokud možno lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoli s parametry horšími, než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Předmětem dodávky musí být zboží nové, ne repasované.
Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých dodávek, které obsahuje Příloha č. 1 ZD. V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží, příp. související činnosti konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě nabízeného zboží dodavatel napíše také název výrobce, materiálu či výrobku. Ke specifikaci dodavatel doloží také snímky nebo fotografie jednotlivých dodávek (příp. odkaz na ně). Ke zboží bude v nabídce doložena kopie výrobního listu nebo dokladu o shodě. Nepřípustná změna položek tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků mohou znamenat nesplnění zadávacích podmínek dle § 48 odst. 2 ZZVZ s důsledkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení na VZ.
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Minimální požadované parametry zadavatele |  |  | Počet ks | Dodavatelem nabízené parametry - Dodavatel podrobně popíše příslušnou položku z hlediska své nabídky
Název položky | Minimální požadované parametry: |  | 3 ks | Název zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
Postelová váha pro imobilní pacienty | Univerzální nájezdová váha pro rychlé zvážení pacientů na pojezdovém lůžku. | Univerzální nájezdová váha pro rychlé zvážení pacientů na pojezdovém lůžku. |  | Parametry nabízeného zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
| Maximální váživost: 300 kg | Maximální váživost: 300 kg
| Dílek (d) / přesnost: 100 g | Dílek (d) / přesnost: 100 g
| Ověřitelný dílek: 100 g | Ověřitelný dílek: 100 g
| Splňující požadavky na Stanovené měřidlo (dle zákona o metrologii) | Splňující požadavky na Stanovené měřidlo (dle zákona o metrologii)
| Třída přesnosti: min. III | Třída přesnosti: min. III
| Možnost externí kalibrace | Možnost externí kalibrace
| Rozměr vážící patky: cca 140 x 150 mm | Rozměr vážící patky: cca 140 x 150 mm
| Funkce váhy: Vážení, tárování, sumační režim | Funkce váhy: Vážení, tárování, sumační režim
| Komunikační rozhraní ve standardu RS 232 pro přenos dat na tiskárnu nebo PC | Komunikační rozhraní ve standardu RS 232 pro přenos dat na tiskárnu nebo PC
| Přípustná teplota prostředí: -10 °C až + 40 °C | Přípustná teplota prostředí: -10 °C až + 40 °C
| Patky opatřeny madlem pro snadné přenášení | Patky opatřeny madlem pro snadné přenášení
| Patky opatřeny protiskluzovou páskou | Patky opatřeny protiskluzovou páskou
| Napájení pomocí akumulátoru s dobou provozu min. 50 hodin, nebo přes síťový adaptér 230V/12V. | Napájení pomocí akumulátoru s dobou provozu min. 50 hodin, nebo přes síťový adaptér 230V/12V.
| Displej - dobře čitelný LED min. 40 mm | Displej - dobře čitelný LED min. 40 mm
| Rozsah Táry : 100 % | Rozsah Táry : 100 %
| Funkce automatického úsporného režimu displeje při nečinnosti | Funkce automatického úsporného režimu displeje při nečinnosti
Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.
V ....................... dne ...................2019
.....................................................................
podpis oprávněné osoby za účastníka
titul, jméno, příjmení, funkce

## 3_EKG
Příloha č. 1. Zadávací dokumentace:
Technická specifikace Zdravotnické techniky
Název zakázky: | Dodávky zdravotnické techniky pro Klatovskou nemocnici, a.s.
Část veřejné zakázky | Část 03 - EKG přístroj
Druh zakázky: | Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
ZADAVATEL
Název: | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: | Plzeňská 929, 339 01 Klatovy
IČO/DIČ: | 26360527 / CZ26360527
Technická specifikace nabízeného zboží - Pokyn k vyplnění: Dodavatel vyplní tabulku níže, když v rámci nabídky přiřadí ke každé dodávané položce vlastní technickou specifikaci. Do sloupce vpravo od uvedeného zboží dodavatel u každé položky vypíše vlastní technickou specifikaci, aby zadavatel mohl porovnat, zda nabízené zboží odpovídá minimálním požadavkům, které stanovil v ZD a Příloze č. 1 ZD. Ve sloupcích na levé straně je označen požadované zboží a počet ks. V Příloze č. 1 ZD (Technická specifikace) zadavatel stanovil minimální základní požadavky a parametry na dodávané zboží, které dodavatel musí dodržet a zohlednit ve své nabídce. Jedná se o specifikaci zboží, počet kusů a popis technických parametrů a požadavků na výkon a funkci. Dodavatel může nabídnout zboží jinými, pokud možno lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoli s parametry horšími, než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Předmětem dodávky musí být zboží nové, ne repasované
Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých dodávek, které obsahuje Příloha č. 1 ZD. V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží, příp. související činnosti konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě nabízeného zboží dodavatel napíše také název výrobce, materiálu či výrobku. Ke specifikaci dodavatel doloží také snímky nebo fotografie jednotlivých dodávek (příp. odkaz na ně). Ke zboží bude v nabídce doložena kopie výrobního listu nebo dokladu o shodě. Nepřípustná změna položek tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků mohou znamenat nesplnění zadávacích podmínek dle § 48 odst. 2 ZZVZ s důsledkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení na VZ.
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Minimální požadované parametry zadavatele |  | Počet ks | Dodavatelem nabízené parametry - Dodavatel podrobně popíše příslušnou položku z hlediska své nabídky
Název položky | Minimální požadované parametry: | 2 ks | Název zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
EKG přístroj | 12 svodový EKG přístroj, |  | Parametry nabízeného zboží = DOPLNÍ DODAVATEL NÍŽE
Kontinuální monitoring se záznamem události (arytmií)
Detekce kardiostimulátoru ze všech svodů
Režimy snímání: automatický, manuální, sledování arytmií
Software pro rozměření a interpretaci EKG záznamu od novorozenců až po dospělé
Fnkce pro náhled všech 12 křivek současně před tiskem či odesláním záznamu
Vnitřní paměť minimálně na 100 EKG záznamů,
Displej minimální velikosti 7” se zobrazením všech 12 svodů
Ovládání klávesnicí s funkčními klávesami
Povoz ze sítě a/nebo z vnitřního akumulátoru (z aku minimálně po dobu 3 hodin)
Uživatelem volitelný tisk 12 svodového záznamu na skládaný teplocitlivý papír (šíře min. 20 cm) s údaji o pacientovi, nastavení a libovolné sestavy (oddělení, nemocnice apod.) Možnost tisku EKG záznamu na externí "počítačové" tiskárně na běžný kancelářský papír.
Rychlost posuvu papíru 5/25/50 mm/s
Lokalizace do českého jazyka (menu, komunikace, ovládání,…)
Přístroj musí umožňovat vkládání základních dat pacienta (rodné číslo, jméno, příjmení, pohlaví) a export EKG křivky v datové podobě (nikoliv její obrázek jako je - pdf, tif, jpg…)
Výstup pro připojení do nemocniční komunikační sítě (LAN).
EKG přístroj musí být umístěn na pojízdném vozíku.
Splnění bezpečnostního standardu EN 60601-1
Přístroj musí být dezinfikovatelný běžnými desinfekčními prostředky
Kompletní příslušenství – EKG kabel, končetinové a hrudní elektrody, pojízdný vozík, držák svodů
Počáteční zásoba (Starter kit) - teplocitlivý papír (5 balení), EKG gel
Záruční i pozáruční servis v ČR
Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.
V ....................... dne ...................2019
.....................................................................
podpis oprávněné osoby za účastníka
titul, jméno, příjmení, funkce

## 4_Vany
Příloha č. 1. Zadávací dokumentace:
Technická specifikace Zdravotnické techniky
Název zakázky: | Dodávky zdravotnické techniky pro Klatovskou nemocnici, a.s.
Část veřejné zakázky | Část 04 - Rehabilitační vany
Druh zakázky: | Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
ZADAVATEL
Název: | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: | Plzeňská 929, 339 01 Klatovy
IČO/DIČ: | 26360527 / CZ26360527
Technická specifikace nabízeného zboží - Pokyn k vyplnění: Dodavatel vyplní tabulku níže, když v rámci nabídky přiřadí ke každé dodávané položce vlastní technickou specifikaci. Do sloupce vpravo od uvedeného zboží dodavatel u každé položky vypíše vlastní technickou specifikaci, aby zadavatel mohl porovnat, zda nabízené zboží odpovídá minimálním požadavkům, které stanovil v ZD a Příloze č. 1 ZD. Ve sloupcích na levé straně je označen požadované zboží a počet ks. V Příloze č. 1 ZD (Technická specifikace) zadavatel stanovil minimální základní požadavky a parametry na dodávané zboží, které dodavatel musí dodržet a zohlednit ve své nabídce. Jedná se o specifikaci zboží, počet kusů a popis technických parametrů a požadavků na výkon a funkci. Dodavatel může nabídnout zboží jinými, pokud možno lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoli s parametry horšími, než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Předmětem dodávky musí být zboží nové, ne repasované
Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých dodávek, které obsahuje Příloha č. 1 ZD. V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží, příp. související činnosti konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě nabízeného zboží dodavatel napíše také název výrobce, materiálu či výrobku. Ke specifikaci dodavatel doloží také snímky nebo fotografie jednotlivých dodávek (příp. odkaz na ně). Ke zboží bude v nabídce doložena kopie výrobního listu nebo dokladu o shodě. Nepřípustná změna položek tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků mohou znamenat nesplnění zadávacích podmínek dle § 48 odst. 2 ZZVZ s důsledkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení na VZ.
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Minimální požadované parametry zadavatele |  | Počet ks | Dodavatelem nabízené parametry - Dodavatel podrobně popíše příslušnou položku z hlediska své nabídky
Název položky | Minimální požadované parametry: | 1 ks | Název zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
1.Celotělová vana pro vířivou a perličkovou masáž | Vana určená pro vířivou a perličkovou masáž |  | Parametry nabízeného zboží = DOPLNÍ DODAVATEL NÍŽE
Automatické napouštění vany s hladinovým čidlem
Časovač procedury na 20 minut
Min. 30 směrově nastavitelných hydromasážních trysek
Kontinuální a pulzní režim hydromasáže
Plynulá regulace přivzdušnění
Mechanický proplach hydromasážního systému
Min. 170 nerezových vzduchových otvorů
Kontinuální režim perličkové masáže
Plynulá regulace intenzity perličky
Digitální teploměr napouštěné vody i vody ve vaně
Oplachová sprcha
Materiál skeletu vany – odolný proti otěru, např.akrylát, s antibakteriální úpravou
Anatomicky tvarovaný skelet vany
Barva opláštění bílá
Madla pro pohodlné provádění terapie
Dvojpolohová odnímatelná zarážka na nohy z nerezové oceli
Max. rozměry (d x š x v): 2200 x 850 x 900 mm
Užitný objem vany min. 200 l
Napájení 230 V/50 Hz
Doprava, instalace, zaškolení
Deinstalace stávající vany, přeprava na místo určení v areálu
Odnímatelný podhlavník
Název položky | Minimální požadované parametry: | 1 ks | Název zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
2. Celotělová vana pro vířivou, perličkovou masáž a podvodní masáž | Vana určená pro vířivou, perličkovou a podvodní masáž |  | Parametry nabízeného zboží = DOPLNÍ DODAVATEL NÍŽE
Automatické napouštění vany s hladinovým čidlem
Časovač procedury na 20 minut
Min. 30 směrově nastavitelných hydromasážních trysek
Kontinuální a pulzní režim hydromasáže
Plynulá regulace přivzdušnění
Mechanický proplach hydromasážního systému
Min. 170 nerezových vzduchových otvorů
Kontinuální režim perličkové masáže
Plynulá regulace intenzity perličky
Odnímatelná hadice pro manuální podvodní masáž
Digitální teploměr napouštěné vody i vody ve vaně
Oplachová sprcha
Materiál skeletu vany – odolný proti otěru, např. akrylát s antibakteriální úpravou
Anatomicky tvarovaný skelet vany
Barva opláštění bílá
Madla pro pohodlné provádění terapie
Dvojpolohová odnímatelná zarážka na nohy z nerezové oceli
Max. rozměry (d x š x v): 2200 x 850 x 900 mm
Užitný objem vany min. 200 l
Napájení 230 V/50 Hz
Doprava, instalace, zaškolení
Deinstalace stávající vany, přeprava na místo určení v areálu
Odnímatelný podhlavník
Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.
V ....................... dne ...................2019
.....................................................................
podpis oprávněné osoby za účastníka
titul, jméno, příjmení, funkce

## 5_Ventilátor
Příloha č. 1. Zadávací dokumentace:
Technická specifikace Zdravotnické techniky
Název zakázky: | Dodávky zdravotnické techniky pro Klatovskou nemocnici, a.s.
Část veřejné zakázky | Část 05 - Ventilátor pro neinvazivní ventilaci
Druh zakázky: | Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
ZADAVATEL
Název: | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: | Plzeňská 929, 339 01 Klatovy
IČO/DIČ: | 26360527 / CZ26360527
Technická specifikace nabízeného zboží - Pokyn k vyplnění: Dodavatel vyplní tabulku níže, když v rámci nabídky přiřadí ke každé dodávané položce vlastní technickou specifikaci. Do sloupce vpravo od uvedeného zboží dodavatel u každé položky vypíše vlastní technickou specifikaci, aby zadavatel mohl porovnat, zda nabízené zboží odpovídá minimálním požadavkům, které stanovil v ZD a Příloze č. 1 ZD. Ve sloupcích na levé straně je označen požadované zboží a počet ks. V Příloze č. 1 ZD (Technická specifikace) zadavatel stanovil minimální základní požadavky a parametry na dodávané zboží, které dodavatel musí dodržet a zohlednit ve své nabídce. Jedná se o specifikaci zboží, počet kusů a popis technických parametrů a požadavků na výkon a funkci. Dodavatel může nabídnout zboží jinými, pokud možno lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoli s parametry horšími, než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Předmětem dodávky musí být zboží nové, ne repasované
Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých dodávek, které obsahuje Příloha č. 1 ZD. V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží, příp. související činnosti konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě nabízeného zboží dodavatel napíše také název výrobce, materiálu či výrobku. Ke specifikaci dodavatel doloží také snímky nebo fotografie jednotlivých dodávek (příp. odkaz na ně). Ke zboží bude v nabídce doložena kopie výrobního listu nebo dokladu o shodě. Nepřípustná změna položek tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků mohou znamenat nesplnění zadávacích podmínek dle § 48 odst. 2 ZZVZ s důsledkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení na VZ.
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Minimální požadované parametry zadavatele |  |  | Počet ks | Dodavatelem nabízené parametry - Dodavatel podrobně popíše příslušnou položku z hlediska své nabídky
Název položky | Minimální požadované parametry: |  | 1 ks | Název zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
Ventilátor pro neinvazivní ventilaci pro pacienta | Ventilace dospělých pacientů a dětí (od 20 kg) |  |  | Parametry nabízeného zboží = DOPLNÍ DODAVATEL NÍŽE
Ventilátor musí být vhodný pro neinvazivní i invazivní ventilaci
Nabídka ventilačních režimů minimálně: PCV, CPAP, AVAPS, S/T
Tlakově objemový ventilační režim (pro zachování cílového dechového objemu v tlakově řízeném režimu) - AVAPS
Ventilace pomocí jednocestného pacientského okruhu s integrovaným pasivním únikem
Funkce umožňující pacientovi úlevu při výdechu (např. C-FLEX)
Adaptivní kompenzace úniku v okruhu průtokem až 200 l/min
Technologie umožňující při vysoké kompenzaci úniku citlivý trigger (např. Digitální Auto-Trak)
Sledování:
· vydechovaný objem
| · dechová frekvence | · dechová frekvence
| · monitorace poměr Ti/Ttot | · monitorace poměr Ti/Ttot
| · PIP – peak inspiratory pressure | · PIP – peak inspiratory pressure
Nastavitelný dechový objem min. 200 – 2000 ml
Nastavitelná dechová frekvence v rozmezí min. 4 – 60 dechu/min
Nastavitelná koncentrace O2 v rozsahu 21 – 100 %
Grafické zobrazení tlakové, objemové a průtokové křivky
Akustické a optické alarmy chybových stavů – alespoň alarm nízkého a vysokého minutového objemu, nízké a vysoké frekvence, vysokého inspiračního tlaku, vadná čidla
Přehledná, barevná dotyková obrazovka
Jednoduché intuitivní ovládání, změna režimu pomocí dotykové obrazovky a/nebo ovládacího kolečka
Připojení na rozvod medicinálních plynů
Provoz i bez připojení na rozvod medicinálních plynů
Rezervní zdroj napětí (akumulátor pro provoz na min. 6 hod.)
Pojízdný vozík / podvozek pro přistroj
Příslušenství:
Tlaková hadice na přívod o délce min. 2,5m
Držák dýchacího okruhu
Maska PerforMax, vel. L, únik II (EE) a (SE), hlavový popruh, desinfikovatelná 2 ks
Maska PerforMax, vel. XL, únik II (EE) a (SE), hlavový popruh, desinfikovatelná 2 ks
Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.
V ....................... dne ...................2019
.....................................................................
podpis oprávněné osoby za účastníka
titul, jméno, příjmení, funkce

## 6_Lůžka
Příloha č. 1. Zadávací dokumentace:
Technická specifikace Zdravotnické techniky
Název zakázky: | Dodávky zdravotnické techniky pro Klatovskou nemocnici, a.s.
Část veřejné zakázky | Část 06 - POLOHOVACÍ LŮŽKO PRO MULTI JIP
Druh zakázky: | Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
ZADAVATEL
Název: | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: | Plzeňská 929, 339 01 Klatovy
IČO/DIČ: | 26360527 / CZ26360527
Technická specifikace nabízeného zboží - Pokyn k vyplnění: Dodavatel vyplní tabulku níže, když v rámci nabídky přiřadí ke každé dodávané položce vlastní technickou specifikaci. Do sloupce vpravo od uvedeného zboží dodavatel u každé položky vypíše vlastní technickou specifikaci, aby zadavatel mohl porovnat, zda nabízené zboží odpovídá minimálním požadavkům, které stanovil v ZD a Příloze č. 1 ZD. Ve sloupcích na levé straně je označen požadované zboží a počet ks. V Příloze č. 1 ZD (Technická specifikace) zadavatel stanovil minimální základní požadavky a parametry na dodávané zboží, které dodavatel musí dodržet a zohlednit ve své nabídce. Jedná se o specifikaci zboží, počet kusů a popis technických parametrů a požadavků na výkon a funkci. Dodavatel může nabídnout zboží jinými, pokud možno lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoli s parametry horšími, než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Předmětem dodávky musí být zboží nové, ne repasované
Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých dodávek, které obsahuje Příloha č. 1 ZD. V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží, příp. související činnosti konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě nabízeného zboží dodavatel napíše také název výrobce, materiálu či výrobku. Ke specifikaci dodavatel doloží také snímky nebo fotografie jednotlivých dodávek (příp. odkaz na ně). Ke zboží bude v nabídce doložena kopie výrobního listu nebo dokladu o shodě. Nepřípustná změna položek tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků mohou znamenat nesplnění zadávacích podmínek dle § 48 odst. 2 ZZVZ s důsledkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení na VZ.
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Minimální požadované parametry zadavatele |  | Počet ks | Dodavatelem nabízené parametry - Dodavatel podrobně popíše příslušnou položku z hlediska své nabídky
Název položky | Minimální požadované parametry: | 1 ks | Název zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
1.Polohovací lůžko | vnější rozměry lůžka (postranice nahoře) 215 x 105 cm |  | Parametry nabízeného zboží = DOPLNÍ DODAVATEL NÍŽE
prodloužení/zkrácení ložné plochy 0 – 22 cm
doporučené rozměry matrace 208 x 86 x 14 cm
max.výška matrace 23 cm
nastavitelná výška ložné plochy 44 – 82 cm
max.úhel nastavení zádového dílu 70°
max.úhel nastavení stehenního dílu 35°
laterální náklon +15°/-15°
náklon při pozici Trendelenburg 14°/14°
výška postranic 45 cm
hmotnost max. 230 kg
bezpečnostná nosnost 250 kg
nosnost hrazdy až 75 kg
max.hmotnost pacienta 195 kg
shoda s platnou normou EN 60601-2-52
hrazda
triangl
infuzní stojan chrom
koš na moč. lahev
jmenovka
Název položky | Minimální požadované parametry: | 1 ks | Název zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
2. Antidekubitní matrace | pro velmi vysoké riziko dekubitů a podporu léčby již vzniklých dekubitů až IV. stupně |  | Parametry nabízeného zboží = DOPLNÍ DODAVATEL NÍŽE
možnost volby mezi statickým, dynamickým režimem a režimem s konstantním nízkým tlakem při kontraindikaci dynamického systému
možnost transportu pacienta bez kompresoru
systém střídání tlaku v komorách (celách) minimálně 3-1 nebo vyšší
uspořádání cel do kompaktních modul
nejkratší perioda střídání tlaku v celách maximálně 10 min.
možnost rychlého vypuštění pro kardio-pulmonální resuscitaci (CPR)
automatické nastavení tlaku v celách s minimální možností korekce (minimalizace možnosti chybného nastavení tlaku obsluhou)
systém ochrany před nežádoucí manipulací a chybným nastavením
nosnost minimálně 200kg
alarm v případě výpadku napájení
potah snadno snímatelný - nejlépe zip ze čtyř stran s ochranou proti znečištění,
paropropustný, voděodolný, nejlépe kontinuálně svařovaný
rozměr podle lůžka, výška maximálně 23cm
Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.
V ....................... dne ...................2019
.....................................................................
podpis oprávněné osoby za účastníka
titul, jméno, příjmení, funkce

## 7_vyb.ORL
Příloha č. 1. Zadávací dokumentace:
Technická specifikace Zdravotnické techniky
Název zakázky: | Dodávky zdravotnické techniky pro Klatovskou nemocnici, a.s.
Část veřejné zakázky | Část 07 - PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ PRO ORL
Druh zakázky: | Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
ZADAVATEL
Název: | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: | Plzeňská 929, 339 01 Klatovy
IČO/DIČ: | 26360527 / CZ26360527
Technická specifikace nabízeného zboží - Pokyn k vyplnění: Dodavatel vyplní tabulku níže, když v rámci nabídky přiřadí ke každé dodávané položce vlastní technickou specifikaci. Do sloupce vpravo od uvedeného zboží dodavatel u každé položky vypíše vlastní technickou specifikaci, aby zadavatel mohl porovnat, zda nabízené zboží odpovídá minimálním požadavkům, které stanovil v ZD a Příloze č. 1 ZD. Ve sloupcích na levé straně je označen požadované zboží a počet ks. V Příloze č. 1 ZD (Technická specifikace) zadavatel stanovil minimální základní požadavky a parametry na dodávané zboží, které dodavatel musí dodržet a zohlednit ve své nabídce. Jedná se o specifikaci zboží, počet kusů a popis technických parametrů a požadavků na výkon a funkci. Dodavatel může nabídnout zboží jinými, pokud možno lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoli s parametry horšími, než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Předmětem dodávky musí být zboží nové, ne repasované
Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých dodávek, které obsahuje Příloha č. 1 ZD. V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží, příp. související činnosti konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě nabízeného zboží dodavatel napíše také název výrobce, materiálu či výrobku. Ke specifikaci dodavatel doloží také snímky nebo fotografie jednotlivých dodávek (příp. odkaz na ně). Ke zboží bude v nabídce doložena kopie výrobního listu nebo dokladu o shodě. Nepřípustná změna položek tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků mohou znamenat nesplnění zadávacích podmínek dle § 48 odst. 2 ZZVZ s důsledkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení na VZ.
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Minimální požadované parametry zadavatele |  | Počet ks | Dodavatelem nabízené parametry - Dodavatel podrobně popíše příslušnou položku z hlediska své nabídky
Název položky | Minimální požadované parametry: | 3 ks | Název zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
1. Lupenlaryngoskop | Směr pohledu 90 ° |  | Parametry nabízeného zboží = DOPLNÍ DODAVATEL NÍŽE
Pracovní délka 190 mm
Průměr 10 mm
Autoklávovatelný do 134° C
Kompatibilní s vyšetřovací jednotkou Heinemann a endoskopickým systémem Wolf
Název položky | Minimální požadované parametry: | 1 ks | Název zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
2. Flexibilní nasopharyngoskop | Šíře pohledu min. 80 ° |  | Parametry nabízeného zboží = DOPLNÍ DODAVATEL NÍŽE
Pracovní délka min. 300 mm
Průměr endoskopu max. 3,4 mm
Ohyb distálního konce endoskopu min. 150°/150°
Hloubka ostrosti min. 1-50 mm
Kompatibilní s vyšetřovací jednotkou Heinemann a endoskopickým systémem Wolf
Název položky | Minimální požadované parametry: | 1 ks | Název zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
3. Audiometr | Hybridní audiometr umožňující provádět vyšetření, kdy přístroj pracuje samostatně, stejně tak jeho PC integraci, která umožňuje hromadné zpracování výsledků/pacientských dat, vytváření reportů, sdílení výsledků, s dalšími přístroji a databázovými systémy |  | Parametry nabízeného zboží = DOPLNÍ DODAVATEL NÍŽE
Možnost vyšetření jak tónové, tak i slovní audiometrie
Možné rozšíření o vysokofrekvenční audiometrii a další testovací metody
Požadované vybavení: LCD displej, vestavěný přehrávač pro slovní audiometrii, interní paměť až pro 50 000 vyšetření, možnost přímého tisku na standardní tiskárny nebo připojení k počítači
Tónová audiometrie pro vzdušné vedení (min. křivky HL, MCL, a UCL) a kostní vedení
Slovní audiometrie v grafickém (min. křivky SRT, WR, MCL a UCL) nebo tabulkovém režimu
Vestavěný přehrávač pro slovní audiometrii, možnost připojení CD přehrávače
Testy min. SISI, Fowler, Stenger, Langerbeck, Hughson-Westlake
Békésyho audiometrie
Možnost rozšíření o HF audiometrii, multifrekvenční audiometrii, binaurální slovní audiometrii, QuickSIN nebo TEN test
Interní datová paměť pro 50 000 vyšetření / 500 pacientů
Přímý tisk na PCL3 tiskárny
min. 3x USB rozhraní pro připojení klávesnice, myši nebo počítače
Vestavěná obousměrná komunikace s pacientem
kompatibilní s databázovým systémem NOAH
Možnost ovládání přístroje z PC
Možnost ukládání výsledků vyšetření do společné databáze (např. NOAH nebo OtoAccess)
Kompatibilní s databázovým systémem NOAH
Název položky | Minimální požadované parametry: | 1 ks | Název zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
4. Tympanometr | Klinický tympanometr umožňující komplexní vyšetření středouší – min. tympanometrii, ipsilaterální a kontralaterální reflexy, decay reflex, dva testy funkčnosti Eustachovy tuby a audiometrii pro vzdušené vedení. |  | Parametry nabízeného zboží = DOPLNÍ DODAVATEL NÍŽE
Diagnostická sonda umožňující provádět rychlá screeningová vyšetření i přesné klinické testy
Možnost přepnutí vyšetřované strany přímo na sondě
LED indikace na sondě pro informování obsluhy, které ucho bude vyšetřováno a zároveň pro upozornění obsluhy, zda došlo k utěsnění sondy, nebo zda je sonda blokována
Barevný displej s úhlopříčkou min. 10“ a nastavitelným sklonem umožňující zobrazení výsledků více vyšetření na jedné obrazovce
České ovládací menu přístroje
Tympanometrické vyšetření 226 Hz v rozsahu tlaků +400 až -600 daPa
Možnost rozšíření o vysokofrekvenční tympanometrii 678 Hz, 800 Hz, 1000 Hz
Automatická nebo manuální tympanometrie
Ipsilaterální a kontralaterální reflexy na 5 frekvencích 500 Hz až 4 kHz (ipsi), resp. 8 frekvencích 250 Hz až 8 kHz, WB, LP a HP
Vyhledání prahu reflexu nebo záznam reflexu na jedné/proměnlivé intenzitě stimulace
Decay reflex
Měření latence reflexu
Dva testy funkčnosti Eustacovy tuby pro intaktní a perforovaný bubínek
Patulous tympanic membrane test
Diagnostická a/nebo klinická sonda s barevnou LED indikací
Interní datová paměť až pro 50 000 vyšetření / 500 pacientů
Přímý tisk na PCL3 tiskárny
2x USB rozhraní pro připojení klávesnice, myši nebo počítače
HDMI výstup pro připojení externího monitoru nebo projektoru
NOAH kompatibilní
Možnost ovládání přístroje z PC
Možnost ukládání výsledků vyšetření do společné databáze (např. NOAH nebo OtoAccess)
Možnost vytváření a tisku uživatelských reportů a jejich sdílení také s dalšími diagnostickými přístroji pomocí společné databáze (např. NOAH nebo OtoAccess)
Název položky | Minimální požadované parametry: | 1 ks | Název zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
5. Zařízení pro vyšetření otoakustických emisí | Přístroj pro automatické vyšetření otoakustických emisí metodou Pass/refer u novorozenců, dětí a dospělých |  | Parametry nabízeného zboží = DOPLNÍ DODAVATEL NÍŽE
Vyšetření pomocí přednastavených měřících protokolů pro vyšetření transientních emisí TEOAE
SW pro možnost bezdrátové komunikace přístroje s PC pro přenos výsledků do PC
Barevný displej pro zobrazení výsledků vyšetření
Rychle automatické testy TEOAE pro min. 6 frekvencí v rozsahu 1,5 až 4 kHz
Možnost uložení min. 250 vyšetření přímo do přístroje
Součástí dodávky má být přenosná bezdrátová tiskárna pro okamžitý tisk výsledků
Název položky | Minimální požadované parametry: | 1 ks | Název zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
6. Přenosná čelní lampa | LED čelní světlo určeno pro ORL výkony |  | Parametry nabízeného zboží = DOPLNÍ DODAVATEL NÍŽE
Napájení z Li-Ion akumulátoru
Hmotnost max 350 g
Doba dobíjení max 4 hod
Doba svícení min 3,5 hod
Dosvit 20 - 60 cm
Průměr ohniska 11 - 130 mm
Teplota světla 6 000° K
Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.
V ....................... dne ...................2019
.....................................................................
podpis oprávněné osoby za účastníka
titul, jméno, příjmení, funkce

## 8_ORL
Příloha č. 1. Zadávací dokumentace:
Technická specifikace Zdravotnické techniky
Název zakázky: | Dodávky zdravotnické techniky pro Klatovskou nemocnici, a.s.
Část veřejné zakázky | Část 08 - SONOGRAF PRO ORL
Druh zakázky: | Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
ZADAVATEL
Název: | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: | Plzeňská 929, 339 01 Klatovy
IČO/DIČ: | 26360527 / CZ26360527
Technická specifikace nabízeného zboží - Pokyn k vyplnění: Dodavatel vyplní tabulku níže, když v rámci nabídky přiřadí ke každé dodávané položce vlastní technickou specifikaci. Do sloupce vpravo od uvedeného zboží dodavatel u každé položky vypíše vlastní technickou specifikaci, aby zadavatel mohl porovnat, zda nabízené zboží odpovídá minimálním požadavkům, které stanovil v ZD a Příloze č. 1 ZD. Ve sloupcích na levé straně je označen požadované zboží a počet ks. V Příloze č. 1 ZD (Technická specifikace) zadavatel stanovil minimální základní požadavky a parametry na dodávané zboží, které dodavatel musí dodržet a zohlednit ve své nabídce. Jedná se o specifikaci zboží, počet kusů a popis technických parametrů a požadavků na výkon a funkci. Dodavatel může nabídnout zboží jinými, pokud možno lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoli s parametry horšími, než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Předmětem dodávky musí být zboží nové, ne repasované
Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých dodávek, které obsahuje Příloha č. 1 ZD. V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží, příp. související činnosti konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě nabízeného zboží dodavatel napíše také název výrobce, materiálu či výrobku. Ke specifikaci dodavatel doloží také snímky nebo fotografie jednotlivých dodávek (příp. odkaz na ně). Ke zboží bude v nabídce doložena kopie výrobního listu nebo dokladu o shodě. Nepřípustná změna položek tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků mohou znamenat nesplnění zadávacích podmínek dle § 48 odst. 2 ZZVZ s důsledkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení na VZ.
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Minimální požadované parametry zadavatele |  | Počet ks | Dodavatelem nabízené parametry - Dodavatel podrobně popíše příslušnou položku z hlediska své nabídky
Název položky | Minimální požadované parametry: | 1 ks | Název zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
Sonograf pro ORL | Přístroj sloužící k ultrasonografickému vyšetření dutin |  | Parametry nabízeného zboží = DOPLNÍ DODAVATEL NÍŽE
Výsledky prezentovány pomocí křivek (tzv. ech), vyjadřující množství nežádoucí tekutiny v dutinách na základě odrazu ultrazvuku od struktur
Možnost porovnání současně min. čtyř různých ech (křivek) během vyšetření
Možnost uložení výsledků vyšetření do PC
Ovládání přístroje pomocí PC rozhraní
Možnost ovládání přístroje pomocí pedálu
UZ režim A-Mód
Sondy o průměru max. 10 mm
Frekvence sondy 3,5 MHz
Frekvence impulzu 120 Hz
Výkon sondy max.1,2 mW/cm2
Celkové zesílení min. 80 dB
Hloubka zesílení min. 20 dB
Hloubkový rozsah:
o Pro sinus frontalis – min. 3,5 cm
o Pro sinus maxillaris – min. 7,5 cm
Možnost hloubkového zesílení min. pro:
o Maxillaris
o Frontalis
o Cysty
o Malé signály
Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.
V ....................... dne ...................2019
.....................................................................
podpis oprávněné osoby za účastníka
titul, jméno, příjmení, funkce

## 9_RDO
Příloha č. 1. Zadávací dokumentace:
Technická specifikace Zdravotnické techniky
Název zakázky: | Dodávky zdravotnické techniky pro Klatovskou nemocnici, a.s.
Část veřejné zakázky | Část 09 - SONOGRAF pro RDO
Druh zakázky: | Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
ZADAVATEL
Název: | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: | Plzeňská 929, 339 01 Klatovy
IČO/DIČ: | 26360527 / CZ26360527
Technická specifikace nabízeného zboží - Pokyn k vyplnění: Dodavatel vyplní tabulku níže, když v rámci nabídky přiřadí ke každé dodávané položce vlastní technickou specifikaci. Do sloupce vpravo od uvedeného zboží dodavatel u každé položky vypíše vlastní technickou specifikaci, aby zadavatel mohl porovnat, zda nabízené zboží odpovídá minimálním požadavkům, které stanovil v ZD a Příloze č. 1 ZD. Ve sloupcích na levé straně je označen požadované zboží a počet ks. V Příloze č. 1 ZD (Technická specifikace) zadavatel stanovil minimální základní požadavky a parametry na dodávané zboží, které dodavatel musí dodržet a zohlednit ve své nabídce. Jedná se o specifikaci zboží, počet kusů a popis technických parametrů a požadavků na výkon a funkci. Dodavatel může nabídnout zboží jinými, pokud možno lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoli s parametry horšími, než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Předmětem dodávky musí být zboží nové, ne repasované
Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých dodávek, které obsahuje Příloha č. 1 ZD. V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží, příp. související činnosti konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě nabízeného zboží dodavatel napíše také název výrobce, materiálu či výrobku. Ke specifikaci dodavatel doloží také snímky nebo fotografie jednotlivých dodávek (příp. odkaz na ně). Ke zboží bude v nabídce doložena kopie výrobního listu nebo dokladu o shodě. Nepřípustná změna položek tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků mohou znamenat nesplnění zadávacích podmínek dle § 48 odst. 2 ZZVZ s důsledkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení na VZ.
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Minimální požadované parametry zadavatele |  | Počet ks | Dodavatelem nabízené parametry - Dodavatel podrobně popíše příslušnou položku z hlediska své nabídky
SONOGRAF PRO RDO | Přístroj prémiové třídy, přizpůsobitelný pro různé druhy vyšetření | 1 ks | Název zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
| poloha monitoru nastavitelná ve všech směrech, |  | Parametry nabízeného zboží = DOPLNÍ DODAVATEL NÍŽE
nezávisle výškově a stranově stavitelná poloha obslužného pultu
printer a záznamová zařízení ovládané z ovládacího panelu přístroje
minimálně 10“ barevný dotykový ovládací panel pro úpravu jednotlivých zobrazovacích módů, kalkulace, měření apod.
• přístroj musí mít současně jak klasickou výsuvnou alfanumerickou klávesnici, tak i virtuální klávesnici na dotykovém panelu.
• vícekanálový plně digitální přístroj se širokopásmovým zpracováním (tzv. broadband) signálu pro 2D zobrazení
• dynamický rozsah systému minimálně 320 dB
• frekvenční rozsah přístroje v rozsahu min. 1 –22 MHz
• dosažitelná obrazová frekvence min.800 snímků za vteřinu (časová rozlišovací schopnost)
• přístroj musí mít technologii vysílání a přijímání UZ paprsků pro získání vysoce ostrého obrazu již od blízkého až do vzdáleného pole bez dalšího manuálního zaostřování (fokusace)
• držák kabelů sond na obou stranách přístroje, aby nedocházelo k prověšování kabelů sond na zem
• držáky hlavic sond musí být po obou stranách přístroje
• minimálně 4 aktivní elektronické konektorové vstupy pro 2D zobrazovací sondy
• hmotnost přístroje do 150 kg
• příkon hlavní jednotky přístroje by neměl překročit 1 kVA
• startovací doba přístroje do 100 sekund
• velikost vlastní aktivní výseče ultrazvukového obrazu min. 20 x 30 cm
• OLED monitor WXGA (1600 x 900) s úhlopříčkou minimálně 22“
• Požadovaná zobrazení (minimum):
· B-mode na základních frekvencích,
· B-mode na harmonických frekvencích,
· PW – pulzní Doppler a panoramatické zobrazení na všech nabídnutých sondách
· Přístroj musí do budoucna umožnovat rozšíření o modul kontinuálního /CW/ Dopplera a kontinuální Doppler pak musí být plně funkční jak na konvexní sondě, tak minimálně na jedné z lineárních sond.
· Simultánní zobrazení 2 dopplerovských spekter /PW Doppler/ v reálném čase v režimech PW/PW, (TDI/TDI, PW/TDI)
· barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (powerdoppler, angio doppler)
· přístroj musí umožňovat trapezoidní zobrazení na lineární sondě alespoň 30 stupňů
· úhlové (compound) zobrazení na všech požadovaných sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu, duplexním i triplexním barevném dopplerovském zobrazení
· úhlové (compound) zobrazení musí být aktivní a funkční i při současném zapnutí trapezoideálního zobrazení na lineární sondě
· simultánní duální zobrazení - B – mode a B-mode + CFM v reálném čase,
· rychlé simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase
· zobrazení s použitím kontrastních látek - požadováno u konvexní abdominální sondy a lineární sondy, možnost současného zobrazení kontrast/fundamentální zobrazení
· přístroj musí umožňovat zobrazení, mapování a hodnocení elasticity tkáně (Strain elastografie) včetně Strain Histogramu a možnosti kvantifikace barevné mapy, umožňující přesný staging jaterní fibrózy
· přístroj musí umožňovat Shear Wave elastografii včetně zobrazení indexu kvality vyšetření/poměr úspěšných a neúspěšných měření/, musí umožňovat měření jak v kPa, tak v m/s
· Automatické měření parametru Atenuace (pro zpřesnění hepatální diagnostiky – určení stupně steatózy)
· současné měření Shearwave , Strain elastografie a Atenuace pomocí jediného tlačítka a následné zobrazení všech výsledků v jednom reportu
· přístroj musí mít možnost budoucího dovybavení o reálnou virtuální sonografii/fúzi/ - inteligentní fúze ultrazvukového a CT/MRI obrazu
· přístroj musí umožňovat v případě dokoupení současné použití fúze a elastografie v reálném čase
· přístroj musí mít možnost budoucího dovybavení o magnetický senzor pro sondy včetně držáků pro tento senzor
· přístroj musí mít možnost budoucího dovybavení o transmiter/vysílač/ magnetického pole s jeho držákem
· přístroj musí umožňovat spolupráci s pracovní stanicí xVision SONO
· přístroj musí umožňovat měření průtoku v cévě (zejména objemu) bez použití dopplerovské křivky (pouze z B-obrazu a Flow)
· přístroj musí být vybaven SW pro automatické měření intimy
• přístroj bude obsahovat modul HW i SW s protokolem DICOM pro kategorie :
o DICOM Verification/Service
o DICOM Print
o DICOM Storage
o DICOM Query/Retrieve včetně multimodality Q/R
o DICOM Worklist
• připojení do PACS pomocí LAN konektoru.
• programové vybavení pro provádění všech typů měření požívaných v sonografické diagnostice
• zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání
• možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze
• automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, Vmean)
• na LCD displeji se musí přehledně zobrazovat počet již provedených měření pro každý použitý parametr
• zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu,
možnost plynulého zvětšování zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu
• uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou a přepínání mezi těmito mody jedním tlačítkem na pomocném LCD displeji
• rozsáhlá paměťová smyčka pro uložení 2D snímků i pro uložení dopplerovského záznamu, v případě vyšetření pomocí kontrastních látek nastavitelná délka smyčky minim. 5 min.
• jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení).
• Přístroj musí umožňovat záznam na interní HDD. Systém musí umožnit archivaci snímků v PC i DICOM formátu.
• Přístroj musí být vybaven na hlavní jednotce minimálně 6 USB porty sloužícími pro připojení externích záznamových zařízení – ext. HDD, ext. flash paměť, ext. tiskárna apod., dále minimálně 3 USB porty na hlavním operačním panelu
• B/W printer s digitálním vstupem
·Elektronická konvexní sonda s technologií např. lepených vrstev, monokrystalu, matrix apod. pro abdominální vyšetření, frekvenční rozsah min. 1-6 MHz, pozorovací úhel min. 70 stupňů, musí umožňovat zobrazování s pomocí UZ kontrastních látek, dále kompresní /strain/ elastografii i shear wave elastografii
·Elektronická lineární sonda frekvenčního rozsahu 2-12 MHz, délky aktivní plošky do 38 mm k vyšetřování GIT, malých částí a cévního systému, Steering barevné výseče minimálně + 30 až – 30 stupňů
·Elektronická lineární vysokofrekvenční sonda frekvenčního rozsahu 5-18 MHz, délky aktivní plošky do 38 mm. k detailnímu zobrazení štítné žlázy, varlat, hmotných rezistencí v podkoží a muskuloskeletálního systému. Steering barevné výseče + 30 až – 30 stupňů
·Transabdominální mikrokonvexní bioptická sonda 1-6 MHz, zakřivení 74°, s odpovídajícím punkčním adaptérem k provádění cílených jaterních biposií, musí umožňovat kontrastní zobrazení a v budoucnu i fúzi s CT/MR obrazem, dále je požadován punkční adaptér k této sondě
·Přístroj musí umožnit v budoucnu připojení lineární mikrokondenzátorové (bezkrystalové) sondy frekvenčního rozsahu 2 – 22 MHz
·Možnost dokoupení v budoucnu elektronické radiální /360 st./ rektální sondy pro staging tumorů rekta, frekvence 5-10 MHz. Tato sonda bude umožňovat provádění elastografie v reálném čase
Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.
V ....................... dne ...................2019
.....................................................................
podpis oprávněné osoby za účastníka
titul, jméno, příjmení, funkce

## 10_Svářečka
Příloha č. 1. Zadávací dokumentace:
Technická specifikace Zdravotnické techniky
Název zakázky: | Dodávky zdravotnické techniky pro Klatovskou nemocnici, a.s.
Část veřejné zakázky | Část 10 - STOLNÍ SVÁŘEČKA HADIČEK
Druh zakázky: | Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
ZADAVATEL
Název: | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: | Plzeňská 929, 339 01 Klatovy
IČO/DIČ: | 26360527 / CZ26360527
Technická specifikace nabízeného zboží - Pokyn k vyplnění: Dodavatel vyplní tabulku níže, když v rámci nabídky přiřadí ke každé dodávané položce vlastní technickou specifikaci. Do sloupce vpravo od uvedeného zboží dodavatel u každé položky vypíše vlastní technickou specifikaci, aby zadavatel mohl porovnat, zda nabízené zboží odpovídá minimálním požadavkům, které stanovil v ZD a Příloze č. 1 ZD. Ve sloupcích na levé straně je označen požadované zboží a počet ks. V Příloze č. 1 ZD (Technická specifikace) zadavatel stanovil minimální základní požadavky a parametry na dodávané zboží, které dodavatel musí dodržet a zohlednit ve své nabídce. Jedná se o specifikaci zboží, počet kusů a popis technických parametrů a požadavků na výkon a funkci. Dodavatel může nabídnout zboží jinými, pokud možno lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoli s parametry horšími, než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Předmětem dodávky musí být zboží nové, ne repasované
Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých dodávek, které obsahuje Příloha č. 1 ZD. V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží, příp. související činnosti konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě nabízeného zboží dodavatel napíše také název výrobce, materiálu či výrobku. Ke specifikaci dodavatel doloží také snímky nebo fotografie jednotlivých dodávek (příp. odkaz na ně). Ke zboží bude v nabídce doložena kopie výrobního listu nebo dokladu o shodě. Nepřípustná změna položek tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků mohou znamenat nesplnění zadávacích podmínek dle § 48 odst. 2 ZZVZ s důsledkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení na VZ.
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Minimální požadované parametry zadavatele |  | Počet ks | Dodavatelem nabízené parametry - Dodavatel podrobně popíše příslušnou položku z hlediska své nabídky
Název položky | Minimální požadované parametry: | 1 ks | Název zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
Stolní svářečka hadiček krevních vaků | plně automatické zařízení pro zatavování hadiček z PVC |  | Parametry nabízeného zboží = DOPLNÍ DODAVATEL NÍŽE
tvorba sváru, který lze snadno oddělit bez porušení celistvosti nezatavené plochy
optický a nebo zvukový signál průběhu a ukončení zatavování
nepoškození krevních elementů
snadná údržba (čištění)
evropský certifikát
návod v českém jazyce, zaškolení
Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.
V ....................... dne ...................2019
.....................................................................
podpis oprávněné osoby za účastníka
titul, jméno, příjmení, funkce

## 11_OKL 1
Příloha č. 1. Zadávací dokumentace:
Technická specifikace Zdravotnické techniky
Název zakázky: | Dodávky zdravotnické techniky pro Klatovskou nemocnici, a.s.
Část veřejné zakázky | Část 11 - OKL - 1 PIPETY
Druh zakázky: | Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
ZADAVATEL
Název: | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: | Plzeňská 929, 339 01 Klatovy
IČO/DIČ: | 26360527 / CZ26360527
Technická specifikace nabízeného zboží - Pokyn k vyplnění: Dodavatel vyplní tabulku níže, když v rámci nabídky přiřadí ke každé dodávané položce vlastní technickou specifikaci. Do sloupce vpravo od uvedeného zboží dodavatel u každé položky vypíše vlastní technickou specifikaci, aby zadavatel mohl porovnat, zda nabízené zboží odpovídá minimálním požadavkům, které stanovil v ZD a Příloze č. 1 ZD. Ve sloupcích na levé straně je označen požadované zboží a počet ks. V Příloze č. 1 ZD (Technická specifikace) zadavatel stanovil minimální základní požadavky a parametry na dodávané zboží, které dodavatel musí dodržet a zohlednit ve své nabídce. Jedná se o specifikaci zboží, počet kusů a popis technických parametrů a požadavků na výkon a funkci. Dodavatel může nabídnout zboží jinými, pokud možno lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoli s parametry horšími, než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Předmětem dodávky musí být zboží nové, ne repasované
Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých dodávek, které obsahuje Příloha č. 1 ZD. V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží, příp. související činnosti konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě nabízeného zboží dodavatel napíše také název výrobce, materiálu či výrobku. Ke specifikaci dodavatel doloží také snímky nebo fotografie jednotlivých dodávek (příp. odkaz na ně). Ke zboží bude v nabídce doložena kopie výrobního listu nebo dokladu o shodě. Nepřípustná změna položek tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků mohou znamenat nesplnění zadávacích podmínek dle § 48 odst. 2 ZZVZ s důsledkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení na VZ.
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Minimální požadované parametry zadavatele |  | Počet ks | Dodavatelem nabízené parametry - Dodavatel podrobně popíše příslušnou položku z hlediska své nabídky
Název položky | Minimální požadované parametry: | 3 ks | Název zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
1. Jednokanálová pipeta | jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 10 – 100 ul |  | Parametry nabízeného zboží = DOPLNÍ DODAVATEL NÍŽE
možnost doladění objemu dle hustoty kapaliny
odhazovač špiček
4-místný ukazatel množství
plně autoklávovatelná
odpružený konus pipety
Název položky | Minimální požadované parametry: | 1 ks | Název zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
2. Vodní lázeň | maximální objem 4 l, elektrické vyhřívání |  | Parametry nabízeného zboží = DOPLNÍ DODAVATEL NÍŽE
včetně držáků zkumavek 1,5/2,0 ml, 15 ml a 50 ml
rozsah nastavení teplot: od okolí + 5 do 100 °C
přesnost teploty při 37 °C: lepší než +/- 0,3 °C
Název položky | Minimální požadované parametry: | 1 ks | Název zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
3. Jednokanálová pipeta | jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 0,5 – 10 ul |  | Parametry nabízeného zboží = DOPLNÍ DODAVATEL NÍŽE
možnost doladění objemu dle hustoty kapaliny
odhazovač špiček
4-místný ukazatel množství
plně autoklávovatelná
odpružený konus pipety
Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.
V ....................... dne ...................2019
.....................................................................
podpis oprávněné osoby za účastníka
titul, jméno, příjmení, funkce

## 12_MKB
Příloha č. 1. Zadávací dokumentace:
Technická specifikace Zdravotnické techniky
Název zakázky: | Dodávky zdravotnické techniky pro Klatovskou nemocnici, a.s.
Část veřejné zakázky | Část 12 - ČTECÍ ZAŘÍZENÍ PRO MIKROBIOLOGII
Druh zakázky: | Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
ZADAVATEL
Název: | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: | Plzeňská 929, 339 01 Klatovy
IČO/DIČ: | 26360527 / CZ26360527
Technická specifikace nabízeného zboží - Pokyn k vyplnění: Dodavatel vyplní tabulku níže, když v rámci nabídky přiřadí ke každé dodávané položce vlastní technickou specifikaci. Do sloupce vpravo od uvedeného zboží dodavatel u každé položky vypíše vlastní technickou specifikaci, aby zadavatel mohl porovnat, zda nabízené zboží odpovídá minimálním požadavkům, které stanovil v ZD a Příloze č. 1 ZD. Ve sloupcích na levé straně je označen požadované zboží a počet ks. V Příloze č. 1 ZD (Technická specifikace) zadavatel stanovil minimální základní požadavky a parametry na dodávané zboží, které dodavatel musí dodržet a zohlednit ve své nabídce. Jedná se o specifikaci zboží, počet kusů a popis technických parametrů a požadavků na výkon a funkci. Dodavatel může nabídnout zboží jinými, pokud možno lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoli s parametry horšími, než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Předmětem dodávky musí být zboží nové, ne repasované
Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých dodávek, které obsahuje Příloha č. 1 ZD. V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží, příp. související činnosti konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě nabízeného zboží dodavatel napíše také název výrobce, materiálu či výrobku. Ke specifikaci dodavatel doloží také snímky nebo fotografie jednotlivých dodávek (příp. odkaz na ně). Ke zboží bude v nabídce doložena kopie výrobního listu nebo dokladu o shodě. Nepřípustná změna položek tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků mohou znamenat nesplnění zadávacích podmínek dle § 48 odst. 2 ZZVZ s důsledkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení na VZ.
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Minimální požadované parametry zadavatele |  | Počet ks | Dodavatelem nabízené parametry - Dodavatel podrobně popíše příslušnou položku z hlediska své nabídky
Název položky | Minimální požadované parametry: | 1 ks | Název zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
Univerzální čtecí zařízení pro mikrobiologii (reader) | 12 kanálové čtecí zařízení pro vyhodnocování mikrotitračních destiček nebo proužků (MIKROLATEST) s automatickým rozpoznáním počtu a pozice analyzovaných testů v destičce. |  | Parametry nabízeného zboží = DOPLNÍ DODAVATEL NÍŽE
Sada pěti filtrů: 405, 450, 532, 620 a 730 nm
Rozmezí fotometru: 0.000 – 4.000 OD
Optické parametry: 12 kanálů + jeden kanál referenční
Zdroj světla: LED
Ovládání: Externí PC
Propojení: USB port
Rychlost čtení: 10 s soupravy MIC, 30 s soupravy ID
Software pro odečet a vyhodnocení výsledků všech dostupných MIKROLATEST biochemických souprav a souprav MIC
Váha a rozměry musí odpovídat stolnímu přístroji, provozní podmínky pro běžné laboratorní prostředí ( teplota 15-30 st.C, vlhkost do 80%.), napájení 230 V/50 Hz.
Spolehlivost a reprodukovatelnost získaných dat
Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.
V ....................... dne ...................2019
.....................................................................
podpis oprávněné osoby za účastníka
titul, jméno, příjmení, funkce

## 13_Opt Biom
Příloha č. 1. Zadávací dokumentace:
Technická specifikace Zdravotnické techniky
Název zakázky: | Dodávky zdravotnické techniky pro Klatovskou nemocnici, a.s.
Část veřejné zakázky | Část 13 - BEZKONTAKTNÍ OPTICKÁ BIOMETRIE
Druh zakázky: | Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
ZADAVATEL
Název: | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: | Plzeňská 929, 339 01 Klatovy
IČO/DIČ: | 26360527 / CZ26360527
Technická specifikace nabízeného zboží - Pokyn k vyplnění: Dodavatel vyplní tabulku níže, když v rámci nabídky přiřadí ke každé dodávané položce vlastní technickou specifikaci. Do sloupce vpravo od uvedeného zboží dodavatel u každé položky vypíše vlastní technickou specifikaci, aby zadavatel mohl porovnat, zda nabízené zboží odpovídá minimálním požadavkům, které stanovil v ZD a Příloze č. 1 ZD. Ve sloupcích na levé straně je označen požadované zboží a počet ks. V Příloze č. 1 ZD (Technická specifikace) zadavatel stanovil minimální základní požadavky a parametry na dodávané zboží, které dodavatel musí dodržet a zohlednit ve své nabídce. Jedná se o specifikaci zboží, počet kusů a popis technických parametrů a požadavků na výkon a funkci. Dodavatel může nabídnout zboží jinými, pokud možno lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoli s parametry horšími, než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Předmětem dodávky musí být zboží nové, ne repasované
Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých dodávek, které obsahuje Příloha č. 1 ZD. V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží, příp. související činnosti konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě nabízeného zboží dodavatel napíše také název výrobce, materiálu či výrobku. Ke specifikaci dodavatel doloží také snímky nebo fotografie jednotlivých dodávek (příp. odkaz na ně). Ke zboží bude v nabídce doložena kopie výrobního listu nebo dokladu o shodě. Nepřípustná změna položek tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků mohou znamenat nesplnění zadávacích podmínek dle § 48 odst. 2 ZZVZ s důsledkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení na VZ.
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Minimální požadované parametry zadavatele |  | Počet ks | Dodavatelem nabízené parametry - Dodavatel podrobně popíše příslušnou položku z hlediska své nabídky
Název položky | Minimální požadované parametry: | 1 ks | Název zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
Zařízení pro bezkontaktní optickou biometrii | Přístroj na principu optické B-scan biometrie se zdrojem záření SWEPT OCT (1035-1078 nm). |  | Parametry nabízeného zboží = DOPLNÍ DODAVATEL NÍŽE
Měřené parametry, minimální rozsahy a maximální standardní odchylka (SD) opakovatelnosti:
- Keratometr: 5-11 mm, SD sférický ekvivalent 0,09 dioptrie
- Axiální délka oka (AL): 14-38 mm, SD 5 μm
- Průměr duhovky (WTW): 8-16 mm, SD 111 μm
- Centrální tloušťka rohovky (CCT): 0,2-1,2 mm, SD 2,5 μm
- Hloubka přední komory (ACD): 0,7-8,0 mm, SD 7 μm
- Tloušťka čočky (LT): fakické oko 1-10 mm, pseudofakické 0,13-2,5 mm, SD 6 μm
- Odchylka optické osy od středu duhovky a zornice
- Průměr pupily: 1-12 mm, přesnost 0,1mm
- Keratometrie zadní plochy rohovky
Vzorce pro výpočet intraokulárních čoček (IOL):
- SRK/T
- Holladay, Holladay2
- HofferQ
- HaigisSuite (Haigis, Haigis-L, Haigis-T, Haigis-TL)
- Barrett Universal II, Barrett TK Universal II, Barrett Toric, Barrett TK Toric, Barrett True-K
Další požadavky:
- České uživatelské rozhraní
- Keratometrie 3 zonová, telecentrická optika
- Kontrola správné fixace pacienta
- Nativní DICOM komunikace (Modality Worklist, C-Store)
- DICOM Conformance Statement
- Stolek, tiskárna
Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.
V ....................... dne ...................2019
.....................................................................
podpis oprávněné osoby za účastníka
titul, jméno, příjmení, funkce

## 14_SONO OS
Příloha č. 1. Zadávací dokumentace:
Technická specifikace Zdravotnické techniky
Název zakázky: | Dodávky zdravotnické techniky pro Klatovskou nemocnici, a.s.
Část veřejné zakázky | Část 14 - SONOGRAF PRO OPERAČNÍ SÁLY
Druh zakázky: | Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
ZADAVATEL
Název: | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: | Plzeňská 929, 339 01 Klatovy
IČO/DIČ: | 26360527 / CZ26360527
Technická specifikace nabízeného zboží - Pokyn k vyplnění: Dodavatel vyplní tabulku níže, když v rámci nabídky přiřadí ke každé dodávané položce vlastní technickou specifikaci. Do sloupce vpravo od uvedeného zboží dodavatel u každé položky vypíše vlastní technickou specifikaci, aby zadavatel mohl porovnat, zda nabízené zboží odpovídá minimálním požadavkům, které stanovil v ZD a Příloze č. 1 ZD. Ve sloupcích na levé straně je označen požadované zboží a počet ks. V Příloze č. 1 ZD (Technická specifikace) zadavatel stanovil minimální základní požadavky a parametry na dodávané zboží, které dodavatel musí dodržet a zohlednit ve své nabídce. Jedná se o specifikaci zboží, počet kusů a popis technických parametrů a požadavků na výkon a funkci. Dodavatel může nabídnout zboží jinými, pokud možno lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoli s parametry horšími, než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Předmětem dodávky musí být zboží nové, ne repasované
Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých dodávek, které obsahuje Příloha č. 1 ZD. V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží, příp. související činnosti konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě nabízeného zboží dodavatel napíše také název výrobce, materiálu či výrobku. Ke specifikaci dodavatel doloží také snímky nebo fotografie jednotlivých dodávek (příp. odkaz na ně). Ke zboží bude v nabídce doložena kopie výrobního listu nebo dokladu o shodě. Nepřípustná změna položek tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků mohou znamenat nesplnění zadávacích podmínek dle § 48 odst. 2 ZZVZ s důsledkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení na VZ.
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Minimální požadované parametry zadavatele |  | Počet ks | Dodavatelem nabízené parametry - Dodavatel podrobně popíše příslušnou položku z hlediska své nabídky
Název položky | Minimální požadované parametry: | 1 ks | Název zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
ULTRAZVUKOVÝ PŘÍSTROJ COS | UZ typu přenosný tabletového typu s dotykovou obrazovkou |  | Parametry nabízeného zboží = DOPLNÍ DODAVATEL NÍŽE
· Moderní koncepčně zcela nový přístroj s možností snadného upgrade do budoucna
. Rozsah vyšetření a široké použití - anesteziologie, intezivní a urgentní péče, trauma, eFAST, obecná chirurgie, cévní vyšetření, cévní přístupy, gynekologie, porodnictví, kardiologie
· Vysoká rozlišovací schopnost s kvalitním zobrazením ve všech režimech na všech sondách
· Tichý chod přístroje
· Šířka přístroje s ohledem na snadnou manipulaci do 45cm
· QWERTY klávesnice na ovládacím panelu
· Možnost připojení minimálně 2 sond současně
· Výměna sond za provozu
· Váha přístroje max. 6 kg
· Dynamický rozsah až 165dB
. Digitální širokopásmová architektura.
. Moderní pokročilé technologie zpracování obrazu
. Maximální zobrazovaná hloubka alespoň 15 cm
. Velmi kvalitní 2D zobrazení
· Vysoce citlivý Doppler
. Frekvenční rozsah min. 1-15 MHz
. Podpora sond s vysokým počtem elementů
. Min. 12“ displej s vysokým rozlišením a možností náklonu
· Výškově stavitelný transportní vozík
· Vysoká mobilita
. Vysoká odolnost přístroje
· Duální zobrazení, duplexní zobrazení, dvojnásobné možnosti plynulého zvětšení a posunutí obrazu a snímku, dynamický rozsah a zesílení, možnost pohybu ve zvětšeném obraze v živém i zmraženém režimu
. V živém obraze zvětšení s vysokým rozlišením měření
. Ukládání a úprava smyček
Automatická optimalizace B – obrazu a dopplerovského zobrazení
Výpočet dopplerovských parametrů v reálném čase
Programové nastavení sond dle vyšetřované oblasti
Uživatelská nastavení pro každou sondu
Optimalizace parametrů pro různé typy tkání
Softwarové vybavení pro provádění základních měření a výpočtů ( délka, plocha, objem,…), nástroje pro měření, piktogramy, popisky
Režimy zobrazení pro všechny sondy:
2D zobrazení, harmonické zobrazení tkáně rychlostní barevný doppler v režimu M-mód / PW doppler, CW dopler s korekcí úhlu po zmrazení snímku
Doppler ( PW doppler) –včetně steeringu na lineární sondě v rozmezí min.0-85°
Barevné dopplerovské zobrazení krevního průtoku vyšší rozlišovací schopnosti a obrazovou rychlosti
Vestavěné úložiště a funkce pro přehrávání snímků a videoklipů, SSD disk
Standardní konektivita a externí správa dat, kompatibilní se systémy PC a MAC, podporované formát pro export: MPEG-4 (H.264), JPEG, BMP a HTML
Možnosti připojení, porty přístroje: minimálně 2x USB, EKG vstup, integrované reproduktory
Volitelně případně s využitím minidoku S-Video (vstup/výstup) pro videorekordér (záznam a přehrávání) , výstup DVI, výstup pro kompozitní obrazový signál (NTSC/PAL) pro videorekordér nebo tiskárnu, přenos snímků a dat přes bezdrátové i kabelové připojení
Systém lze napájet z akumulátoru nebo z elektrické sítě Lithium-iontový akumulátor, napájení z elektrické sítě - univerzální napájecí adaptér
Volitelné připojení tiskárny
Doba od zapnutí po zahájení skenování kratší než 25 sekund
„user friendly“ koncepce přístroje
Sondy - širokopásmové a multifrekvenční:
kvalitní odolné pancéřované sondy,
armování kabelu
Sektorová sonda s min. frekvenčním rozsahem 5-1 MHz pro kardiologické vyšetření, TCD
Lineární sonda s min. frekvenčním rozsahem 15-5 MHz pro vyšetření nervů, cévní vyšetření, plíce, svaly, kosti, vyšetření malých částí (small parts), vyznačení střední čáry na lineární sondě
Konvexní sonda pro vyšetření orgánů dutiny břišní s min. frekvenčním rozsahem 8-2 MHz
Včetně úchytky nebo sady pro snadnější zavádění jehly
Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.
V ....................... dne ...................2019
.....................................................................
podpis oprávněné osoby za účastníka
titul, jméno, příjmení, funkce

## 15_Monitor
Příloha č. 1. Zadávací dokumentace:
Technická specifikace Zdravotnické techniky
Název zakázky: | Dodávky zdravotnické techniky pro Klatovskou nemocnici, a.s.
Část veřejné zakázky | Část 15 - DIAGNOSTICKÝ ZOBRAZOVACÍ MONITOR
Druh zakázky: | Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
ZADAVATEL
Název: | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: | Plzeňská 929, 339 01 Klatovy
IČO/DIČ: | 26360527 / CZ26360527
Technická specifikace nabízeného zboží - Pokyn k vyplnění: Dodavatel vyplní tabulku níže, když v rámci nabídky přiřadí ke každé dodávané položce vlastní technickou specifikaci. Do sloupce vpravo od uvedeného zboží dodavatel u každé položky vypíše vlastní technickou specifikaci, aby zadavatel mohl porovnat, zda nabízené zboží odpovídá minimálním požadavkům, které stanovil v ZD a Příloze č. 1 ZD. Ve sloupcích na levé straně je označen požadované zboží a počet ks. V Příloze č. 1 ZD (Technická specifikace) zadavatel stanovil minimální základní požadavky a parametry na dodávané zboží, které dodavatel musí dodržet a zohlednit ve své nabídce. Jedná se o specifikaci zboží, počet kusů a popis technických parametrů a požadavků na výkon a funkci. Dodavatel může nabídnout zboží jinými, pokud možno lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoli s parametry horšími, než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Předmětem dodávky musí být zboží nové, ne repasované
Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých dodávek, které obsahuje Příloha č. 1 ZD. V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží, příp. související činnosti konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě nabízeného zboží dodavatel napíše také název výrobce, materiálu či výrobku. Ke specifikaci dodavatel doloží také snímky nebo fotografie jednotlivých dodávek (příp. odkaz na ně). Ke zboží bude v nabídce doložena kopie výrobního listu nebo dokladu o shodě. Nepřípustná změna položek tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků mohou znamenat nesplnění zadávacích podmínek dle § 48 odst. 2 ZZVZ s důsledkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení na VZ.
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Minimální požadované parametry zadavatele |  |  | Počet ks | Dodavatelem nabízené parametry - Dodavatel podrobně popíše příslušnou položku z hlediska své nabídky
Název položky | Minimální požadované parametry: |  | 1 ks | Název zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
Diagnostický medicínský monochromatický monitor (popisovací monitor pro radiologii) | rozlišení 3 MP (megapixelů) | rozlišení 3 MP (megapixelů) |  | Parametry nabízeného zboží = DOPLNÍ DODAVATEL NÍŽE
| úhlopříčka min. 21,3“ | úhlopříčka min. 20“
| kontrast 1400:1 | kontrast 1500:1
| svítivost 1200 Cd/m2 | svítivost 1100 Cd/m2
| rozlišení cca 1536x2048 pixelů | rozlišení cca 1536x2048 pixelů
| otočný a výškově nastavitelný | otočný a výškově nastavitelný
| DICOM preset a DICOM kalibrace | DICOM preset a DICOM kalibrace
| CE Medical Device Directive: 93/42/EEC | CE Medical Device Directive: 93/42/EEC
Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.
V ....................... dne ...................2019
.....................................................................
podpis oprávněné osoby za účastníka
titul, jméno, příjmení, funkce

## 16_mobiliář
Příloha č. 1. Zadávací dokumentace:
Technická specifikace Zdravotnické techniky
Název zakázky: | Dodávky zdravotnické techniky pro Klatovskou nemocnici, a.s.
Část veřejné zakázky | Část 16 - MOBILIÁŘ PRO OPERAČNÍ SÁLY
Druh zakázky: | Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
ZADAVATEL
Název: | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: | Plzeňská 929, 339 01 Klatovy
IČO/DIČ: | 26360527 / CZ26360527
Technická specifikace nabízeného zboží - Pokyn k vyplnění: Dodavatel vyplní tabulku níže, když v rámci nabídky přiřadí ke každé dodávané položce vlastní technickou specifikaci. Do sloupce vpravo od uvedeného zboží dodavatel u každé položky vypíše vlastní technickou specifikaci, aby zadavatel mohl porovnat, zda nabízené zboží odpovídá minimálním požadavkům, které stanovil v ZD a Příloze č. 1 ZD. Ve sloupcích na levé straně je označen požadované zboží a počet ks. V Příloze č. 1 ZD (Technická specifikace) zadavatel stanovil minimální základní požadavky a parametry na dodávané zboží, které dodavatel musí dodržet a zohlednit ve své nabídce. Jedná se o specifikaci zboží, počet kusů a popis technických parametrů a požadavků na výkon a funkci. Dodavatel může nabídnout zboží jinými, pokud možno lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoli s parametry horšími, než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Předmětem dodávky musí být zboží nové, ne repasované
Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých dodávek, které obsahuje Příloha č. 1 ZD. V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží, příp. související činnosti konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě nabízeného zboží dodavatel napíše také název výrobce, materiálu či výrobku. Ke specifikaci dodavatel doloží také snímky nebo fotografie jednotlivých dodávek (příp. odkaz na ně). Ke zboží bude v nabídce doložena kopie výrobního listu nebo dokladu o shodě. Nepřípustná změna položek tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků mohou znamenat nesplnění zadávacích podmínek dle § 48 odst. 2 ZZVZ s důsledkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení na VZ.
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Minimální požadované parametry zadavatele |  |  | Počet ks | Dodavatelem nabízené parametry - Dodavatel podrobně popíše příslušnou položku z hlediska své nabídky
Název položky | Minimální požadované parametry: |  | 6 ks | Název zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
1. Stolička operační, hydraulická | Operační stolička s bezpečnostními kolečky a brzdami | Operační stolička s bezpečnostními kolečky a brzdami |  | Parametry nabízeného zboží = DOPLNÍ DODAVATEL NÍŽE
| Výškově nastavitelná od 51 do 71 cm pomocí nožního pedálu | Výškově nastavitelná od 51 do 71 cm pomocí nožního pedálu
| Sedadlo o průměru 40 cm | Sedadlo o průměru 40 cm
| Nožní kroužek | Nožní kroužek
Název položky | Minimální požadované parametry: |  | 2 ks | Název zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
2. Uzavřený transportní vozík | Uzavřený jednostěnný transportní vozík pro skladování a převoz sterilního materiálu |  |  | Parametry nabízeného zboží = DOPLNÍ DODAVATEL NÍŽE
Úhel otevírání dvířek 270 °
4 rohové nárazníky
4 pozinkovaná kolečka – dvě z nich s brzdou
Dvě odnímatelné výškově nastavitelné police, nosnost min. 180 kg
Vnější rozměry 840 x 785 x 1480 (mm)
Vnitřní rozměry 636 x 616 x 1130 (mm)
Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.
V ....................... dne ...................2019
.....................................................................
podpis oprávněné osoby za účastníka
titul, jméno, příjmení, funkce

## 17_Přísl. k MON
Příloha č. 1. Zadávací dokumentace:
Technická specifikace Zdravotnické techniky
Název zakázky: | Dodávky zdravotnické techniky pro Klatovskou nemocnici, a.s.
Část veřejné zakázky | Část 17 - PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOTOROVÉMU OPERAČNÍMU NÁSTROJI
Druh zakázky: | Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
ZADAVATEL
Název: | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: | Plzeňská 929, 339 01 Klatovy
IČO/DIČ: | 26360527 / CZ26360527
Technická specifikace nabízeného zboží - Pokyn k vyplnění: Dodavatel vyplní tabulku níže, když v rámci nabídky přiřadí ke každé dodávané položce vlastní technickou specifikaci. Do sloupce vpravo od uvedeného zboží dodavatel u každé položky vypíše vlastní technickou specifikaci, aby zadavatel mohl porovnat, zda nabízené zboží odpovídá minimálním požadavkům, které stanovil v ZD a Příloze č. 1 ZD. Ve sloupcích na levé straně je označen požadované zboží a počet ks. V Příloze č. 1 ZD (Technická specifikace) zadavatel stanovil minimální základní požadavky a parametry na dodávané zboží, které dodavatel musí dodržet a zohlednit ve své nabídce. Jedná se o specifikaci zboží, počet kusů a popis technických parametrů a požadavků na výkon a funkci. Dodavatel může nabídnout zboží jinými, pokud možno lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoli s parametry horšími, než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Předmětem dodávky musí být zboží nové, ne repasované
Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých dodávek, které obsahuje Příloha č. 1 ZD. V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží, příp. související činnosti konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě nabízeného zboží dodavatel napíše také název výrobce, materiálu či výrobku. Ke specifikaci dodavatel doloží také snímky nebo fotografie jednotlivých dodávek (příp. odkaz na ně). Ke zboží bude v nabídce doložena kopie výrobního listu nebo dokladu o shodě. Nepřípustná změna položek tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků mohou znamenat nesplnění zadávacích podmínek dle § 48 odst. 2 ZZVZ s důsledkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení na VZ.
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Minimální požadované parametry zadavatele |  | Počet ks | Dodavatelem nabízené parametry - Dodavatel podrobně popíše příslušnou položku z hlediska své nabídky
Název položky | Minimální požadované parametry: | 2 ks | Název zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
1. Nástavec JACOB'S k vrtačce COLIBRI (DePuy Synthes) | Kanylace pr. 3,2 mm |  | Parametry nabízeného zboží = DOPLNÍ DODAVATEL NÍŽE
Dvě velikosti:
o Upínací rozsah do pr. 4 mm pro vrtání (modrá)
o Upínací rozsah do pr. 6 mm pro vrtání (modrá) nebo frézování/šroubování (červená),se zpětným chodem nebo bez
Název položky | Minimální požadované parametry: | 1 ks | Název zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
2. Nástavec pilový k vrtačce COLIBRI | Oscilační pilový nástavec |  | Parametry nabízeného zboží = DOPLNÍ DODAVATEL NÍŽE
Kompaktní tvar nástavce , který dovolí přesné vedení řezu
Snadné upínání pilových listů
Pilové listy snadno polohovatelné v krocích po 45 ° ve dvou rovinách
Široký výběr pilových listů
Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.
V ....................... dne ...................2019
.....................................................................
podpis oprávněné osoby za účastníka
titul, jméno, příjmení, funkce

## 18_Gynekologie
Příloha č. 1. Zadávací dokumentace:
Technická specifikace Zdravotnické techniky
Název zakázky: | Dodávky zdravotnické techniky pro Klatovskou nemocnici, a.s.
Část veřejné zakázky | Část 18 - GYNEKOLOGIE - Kardiotokograf
Druh zakázky: | Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
ZADAVATEL
Název: | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: | Plzeňská 929, 339 01 Klatovy
IČO/DIČ: | 26360527 / CZ26360527
Technická specifikace nabízeného zboží - Pokyn k vyplnění: Dodavatel vyplní tabulku níže, když v rámci nabídky přiřadí ke každé dodávané položce vlastní technickou specifikaci. Do sloupce vpravo od uvedeného zboží dodavatel u každé položky vypíše vlastní technickou specifikaci, aby zadavatel mohl porovnat, zda nabízené zboží odpovídá minimálním požadavkům, které stanovil v ZD a Příloze č. 1 ZD. Ve sloupcích na levé straně je označen požadované zboží a počet ks. V Příloze č. 1 ZD (Technická specifikace) zadavatel stanovil minimální základní požadavky a parametry na dodávané zboží, které dodavatel musí dodržet a zohlednit ve své nabídce. Jedná se o specifikaci zboží, počet kusů a popis technických parametrů a požadavků na výkon a funkci. Dodavatel může nabídnout zboží jinými, pokud možno lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoli s parametry horšími, než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Předmětem dodávky musí být zboží nové, ne repasované.
Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých dodávek, které obsahuje Příloha č. 1 ZD. V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží, příp. související činnosti konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě nabízeného zboží dodavatel napíše také název výrobce, materiálu či výrobku. Ke specifikaci dodavatel doloží také snímky nebo fotografie jednotlivých dodávek (příp. odkaz na ně). Ke zboží bude v nabídce doložena kopie výrobního listu nebo dokladu o shodě. Nepřípustná změna položek tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků mohou znamenat nesplnění zadávacích podmínek dle § 48 odst. 2 ZZVZ s důsledkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení na VZ.
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Minimální požadované parametry zadavatele |  | Počet ks | Dodavatelem nabízené parametry - Dodavatel podrobně popíše příslušnou položku z hlediska své nabídky
Název položky | Minimální požadované parametry: | 1 ks | Název zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
Kardiotokograf | Kardiotokograf pro monitorování jednoho plodu vč. FMD |  | Parametry nabízeného zboží = DOPLNÍ DODAVATEL NÍŽE
Přístroj musí být kompaktní s minimálními pohyblivými komponenty.
Přístroj musí umožnit vytvoření záznamové značky obsluhou do záznamu CTG
Pro záznam musí být používán standardní termocitlivý skládaný papír.
CTG musí být kompatibilní s centrální monitorovací stanicí GE Trium
Možnost připojení ručního značkovače na subjektivní záznam pohybu plodu matkou.
Možnost nastavení rychlosti posunu záznamového papíru 1, 2, 3 cm / 1 min
Možnost vypnutí posunu záznamového papíru v průběhu monitoringu
Regulovatelná hlasitost ozvu tepové frekvence plodu
Nastavení alarmů pro horní a spodní limit tepové frekvence plodu s nastavitelnou hlasitostí alarmu.
Ultrazvuková sonda s minimálně 9ti krystalovou technologií
Součástí dodávky musí být originální stolek pod CTG
Pořizovaný CTG musí být kompatibilní se stávajícími přístroji , které jsou instalovány na pracovišti gynekologicko-porodnického oddělení zadavatele z důvodů kompatibility ovládání a případné obměny sond.
Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.
V ....................... dne ...................2019
.....................................................................
podpis oprávněné osoby za účastníka
titul, jméno, příjmení, funkce

## 19Sono IA
Příloha č. 1. Zadávací dokumentace:
Technická specifikace Zdravotnické techniky
Název zakázky: | Dodávky zdravotnické techniky pro Klatovskou nemocnici, a.s.
Část veřejné zakázky | Část 19 - Sonograf pro Interní ambulance
Druh zakázky: | Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
ZADAVATEL
Název: | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: | Plzeňská 929, 339 01 Klatovy
IČO/DIČ: | 26360527 / CZ26360527
Technická specifikace nabízeného zboží - Pokyn k vyplnění: Dodavatel vyplní tabulku níže, když v rámci nabídky přiřadí ke každé dodávané položce vlastní technickou specifikaci. Do sloupce vpravo od uvedeného zboží dodavatel u každé položky vypíše vlastní technickou specifikaci, aby zadavatel mohl porovnat, zda nabízené zboží odpovídá minimálním požadavkům, které stanovil v ZD a Příloze č. 1 ZD. Ve sloupcích na levé straně je označen požadované zboží a počet ks. V Příloze č. 1 ZD (Technická specifikace) zadavatel stanovil minimální základní požadavky a parametry na dodávané zboží, které dodavatel musí dodržet a zohlednit ve své nabídce. Jedná se o specifikaci zboží, počet kusů a popis technických parametrů a požadavků na výkon a funkci. Dodavatel může nabídnout zboží jinými, pokud možno lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoli s parametry horšími, než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Předmětem dodávky musí být zboží nové, ne repasované
Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých dodávek, které obsahuje Příloha č. 1 ZD. V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží, příp. související činnosti konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě nabízeného zboží dodavatel napíše také název výrobce, materiálu či výrobku. Ke specifikaci dodavatel doloží také snímky nebo fotografie jednotlivých dodávek (příp. odkaz na ně). Ke zboží bude v nabídce doložena kopie výrobního listu nebo dokladu o shodě. Nepřípustná změna položek tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků mohou znamenat nesplnění zadávacích podmínek dle § 48 odst. 2 ZZVZ s důsledkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení na VZ.
U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.
Minimální požadované parametry zadavatele |  | Počet ks | Dodavatelem nabízené parametry - Dodavatel podrobně popíše příslušnou položku z hlediska své nabídky
Název položky | Minimální požadované parametry: | 1 ks | Název zboží = DOPLNÍ DODAVATEL
Ultrazvukový přístroj | · velmi kvalitní 2D zobrazení |  | Parametry nabízeného zboží = DOPLNÍ DODAVATEL NÍŽE
· vysoce citlivý Doppler
· integrovaný databázový systém
· výškově i stranově nastavitelný min. 21" LCD monitor s HD rozlišením nezávisle na ovládacím panelu
· výškově i stranově nastavitelný ovládací panel nezávisle na monitoru
· výsuvná alfanumerická klávesnice umístěná pod ovládacím panelem
· alfanumerická klávesnice na dotykovém panelu
· digitální TGC (ne klasické posuvné ovladače)
· velmi tichý chod
· barevný dotykový ovládací panel min. 10“
· ovládání přístroje pomocí jednoho tlačítka dle předem definovaného protokolu
· dobrá mobilita
· min. 3 aktivní konektory pro připojení 2D/4D sond
· širokopásmový beamformer s nastavením rozsahu snímané frekvence
· dynamický rozsah min. 200 dB
· automatické zamražení obrazu po nastavené době
· plynulé zvětšení obrazu s možností pohybu ve zvětšeném obraze v živém i zmraženém režimu,v živém obraze zvětšení s vysokým rozlišením
· možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze
· ukládání a úprava smyček
· automatická optimalizace B-obrazu a dopplerovského zobrazení
· automatická kalkulace dopplerovských parametrů z dopplerovské křivky na zmraženém i aktivním záznamu s výpočty hodnot S, D, S/D, PI, RI
· lupa pro přesné umístění kurzoru při měření, bez nutnosti užití Zoomu
· výpočet dopplerovských parametrů v reálném čase
· programové nastavení sond dle vyšetřované oblasti
uživatelská nastavení pro každou sondu
optimalizace parametrů pro různé typy tkání
SW vybavení pro provádění základních měření a výpočtů ( d,S V…)
max.hmotnost 65 kg
max.šířka 55 cm
Zobrazovací módy
· B-mód, B/B-mód, M-mód, B/M-mód, Color doppler, Power doppler (energetický doppler), spektrální doppler (PW-doppler) - včetně steeringu na lineární sondě, duplexní a triplexní mód v reálném čase a pseudotriplexní mód.
· barevné dopplerovské zobrazení krevního průtoku vyšší rozlišovací schopnosti a obrazovou rychlosti (vysoce citlivý širokopásmový doppler)
· uspořádání 2D obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe i nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení Dual Live mód - současné zobrazení B-obrazu a B-obrazu včetně CFM
· Harmonické zobrazení / Inverzní harmonické zobrazení / Pulsní inverzní harmonické zobrazení
· HPRF
· Paměťová smyčka pro min. 2000 obrázků
· vícestupňové kompaundní zobrazení
· SRF - Speckle Reduction Filter
· postprocessingové technologie pro zvýšení kvality ultrazvukového obrazu
· trapezoidní zobrazení
Softwarové vybavení
· softwarové vybavení pro radiologické aplikace – thyroid, cévy, břicho, urologie, ortopedie
Konektivita a ukládání dat
· min. 4x USB , LAN
· SSD disk min. 500 GB
· Možnost - vestavěná zařízení: CD/DVD-RW
· externí zařízení: Flash memory, jakékoliv USB zařízení
· přímý tisk obrazů a reportů na běžnou tiskárnu
· vnitřní digitální archivační systém
· ukládání ultrazvukových obrazů, CINE smyček (paměťová smyčka pro záznam snímků a videosekvencí s možností následného manuálního či dynamického přehrávání)
· možnost srovnání a proměřování ultrazvukových obrazů (včetně dynamických obrazů) nasnímaných v různých časových obdobích s možností nastavení počtu obrazů na obrazovce
· kapacita paměti min. 500 GB, SSD disk
· možnost odesílání e-mailů
· měření a popisy v uložených obrazech
· možnost síťového zapojení
· možnost rozšíření na bateriový provoz
· export dat v běžných počítačových formátech (JPEG, TIFF, BMP, AVI, atd.)
· DICOM 3.0 - Store, Print, Worklist, odeslání obrazů z přístroje pomocí jednoho tlačítka
Sondy
- 2D širokopásmová abdominální sonda 2-8 MHz,
- 2D širokopásmová lineární sonda 5-12 MHz, šíře 50 mm
- Bioptický zavaděč pro lineární sondu (resterilizovatelný)
- možnost připojení 4D širokopásmové abdominální sondy
Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.
V ....................... dne ...................2019
.....................................................................
podpis oprávněné osoby za účastníka
titul, jméno, příjmení, funkce