| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NÁZEV ZAKÁZKY |  |  |  |  |  |  |  |
| VODÁRNA DIALÝZA - ÚPRAVA VODY |  |  |  |  |  |  |  |
| SPISOVÁ ZNAČKA: | CN/74/CN/20 |  | ČÍSLO JEDNACÍ: | 2166/20/CN | SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ: |  | P20V00000183 |
| ODKAZ - EZAK: |  | https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7861.html |  |  |  |  |  |
| ODKAZ VVZ: |  |  |  |  |  |  |  |
| ODKAZ TED: |  |  |  |  |  |  |  |
| zADAVATEL: |  | Klatovská nemocnice, a.s. |  |  |  |  |  |
| SÍDLO: |  | Plzeňská 569/II, Klatovy, 339 38 |  |  |  | IČO: | 26360527 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: |  | MUDr. Jiří Zeithaml - předseda představenstva, Ing. Ondřej Provalil - místopředseda představenstva |  |  |  |  |  |
| pověřená osoba: |  | Luboš Čapek |  |  |  |  |  |
| ADMINISTRÁTOR: |  | Centrální nákup, příspěvková organizace |  |  |  |  |  |
| SÍDLO: |  | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |  |  |  | IČO: | 72046635 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: |  | Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka |  |  |  |  |  |
| pověřená osoba: |  | Korunka Eduard |  |  | E-MAIL: |  | eduard.korunka@cnpk.cz |
| DRUH VZ: | Dodávky |  | REŽIM VZ: | VZMR | DRUH ŘÍZENÍ: |  | III.sk. VZMR |
| FINANCOVÁNO Z EU: |  |  |  |  |  |  |  |

I.

Zadavatel prostřednictvím administrátora obdržel dne 19. 5. 2020 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace a podává vysvětlení v souladu s § 98 zák. č. 134/2016 Sb.

Dotaz č. 1

V ZD je požadovaný výstupní výkon úpravny vody minimálně 2000 l/hod garantovaný při teplotě vstupní vody 150 C a výstupním tlaku 4 – 6 barů, - výkon 2000 l /hod. Tento výkon je dostačující minimálně  pro  25 dialyzačních monitorů. Vzhledem k počtu aktuálně instalovaných monitorů na dialyzačním středisku Klatovské nemocnice je požadovaný výkon velmi předimenzovaný a pokud je dále požadována možnost zvýšení výkonu v budoucnu, je tento současně požadovaný výkon pro provozovatele dialýzy z mnoha důvodů neekonomický. Požaduje zadavatel opravdu výkon 2000 l/hod.?

Odpověď zadavatele

Zadavatel požaduje výkon úpravny vody minimálně 2000l/hod, protože technologie úpravny vody má životnost 10 – 15 let, v ojedinělých případech dokonce i 20 let. Současné dialyzační středisko za dobu své existence ještě neprošlo významnou rekonstrukcí (když pomineme otevření malého sálku). Je tedy zřejmé, že v budoucnu, po dobu životnosti nové poptávané úpravny vody bude muset dojít k zásadní renovaci buď stávajícího střediska nebo dokonce k otevření zcela nového dialyzačního střediska. V takovém případě je velmi pravděpodobné, že vzhledem k trendům bude zadavatel požadovat i technologii centrálního míchání dialyzačního koncentrátu (viz. ZD). Tato technologie bude také k provozu potřebovat permeát a ubere tím výkon úpravně vody. Dále pak vzhledem k časovému horizontu není vůbec jasné, kdy se bude nové středisko řešit a kolika odběrovými místy bude disponovat. Z tohoto důvodu chce mít zadavatel úpravnu vody použitelnou i pro případné nové dialyzační středisko a, vzhledem v současné době k neznalosti budoucích plánů, i možnost dalšího navýšení své kapacity. Zadavatel trvá na svém původním požadavku a požaduje výše zmíněný výkon 2000l/hod.

Dotaz č. 2

V ZD je požadováno monitorování základních provozních parametrů výstupní vody z reverzní osmózy – tlak, výkon, spotřeba, teplota a vodivost. Parametr „výkon“ a „spotřeba“ nejsou v případě reverzní osmózy zcela jednoznačné. Má zadavatel na mysli parametry: výstupní tlak permeátu, výstupní průtok permeátu, výstupní teplotu permeátu, vodivost permeátu, nebo jiné parametry?

Chtěli bychom požádat o upřesnění.

Odpověď zadavatele

Ano, zadavatel má na mysli uchazečem zmíněné parametry. Výstupní tlak permeátu musí být měřen na konci smyčky permeátu. Ostatní parametry je nutné, aby byly měřeny na vstupu smyčky permeátu.

Dotaz č.3

V ZD je požadována možnost nouzového provozu s podmínkou dodávky permeátu při závadě reverzní osmózy. Jaký typ závady má zadavatel na mysli? Například při poškození membrány RO není produkce permeátu technicky možná. Chtěli bychom požádat o upřesnění.

Odpověď zadavatele

Zadavatel požaduje, aby byla zajištěna dodávka permeátu alespoň při závadě řídící elektroniky. Dále pak při závadě čidel na teplotu permeátu, vodivosti a průtoku permeátu.

Dotaz č. 4

V ZD je požadován filtr na odstranění železa. Je opravdu požadován filtr na odstranění železa, když kvalita vody v místě odběru dlouhodobě (cca 5 let zpátky) vykazuje hodnoty obsahu železa < =0,05 mg/l, což je 25% povoleného limitu. Jedná se o náklady navíc pro provozovatele.

Odpověď zadavatele

Zadavatel požaduje filtr železa, protože má vlastní silný vrt, který dle zpracované studie chce zadavatel v budoucnosti využívat. Tato spodní voda obsahuje podstatně větší obsah železa než v současné době odebíraná voda z povrchového vodního zdroje.

Nicméně požadavek filtru železa je interní záležitost zadavatele, tato podmínka neomezuje dotazujícího se dodavatele ani jiného dodavatele, filtr železa je lehce splnitelná podmínka pro všechny uchazeče.

Dotaz č. 5

V ZD je požadována instalace zásuvky 400V pro technologii reverzní osmózy. Vzhledem k tomu, že požadované nové zařízení má mít podstatně větší výkon (produkci) permeátu, než zařízení stávající, lze předpokládat i nezbytnou úpravu příslušného rozváděče a rozvodů objektu. Jak bude zajištěna projektová příprava a realizace výše uvedených a nezbytných úprav pro požadovanou instalaci zásuvky 400V pro technologii reverzní osmózy?

Odpověď zadavatele

Zadavatel uvádí, že je již instalován stávající přívod 400V s jističem 16A, charakteristikou C. Požadavek zadavatele je, aby uchazeč si při instalaci úpravny vody nainstaloval svou zásuvku, která bude vyhovovat požadavkům na revize a BTK uchazečem nově instalované technologie. Požadovaný elektrický přívod k zásuvce zajistí zadavatel- cca. 5 m od hlavního rozvaděče pro budovu.

II.

Lhůta pro podání nabídek

Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

V Plzni dne 22. 5. 2020

Za administrátora: 
Ing. Eduard Korunka,

Centrální nákup, příspěvková organizace