| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |  |  |  |  |  |  |
| ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO ROKYCANSKOU NEMOCNICI, A.S. – MYCÍ A DESINFEKČNÍ TECHNIKA Část 1 – Myčka na endoskopické vybavení Část 2 – Myčka podložních mís a močových lahví |  |  |  |  |  |  |  |
| SPISOVÁ ZNAČKA: | CN/151/CN/21 |  | ČÍSLO JEDNACÍ: | 218/22/CN | SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ: |  | P22V00000012 |
| ODKAZ E-ZAK: |  | https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9235.html |  |  |  |  |  |
| ODKAZ VVZ: |  | https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/254425 |  |  |  |  |  |
| ODKAZ TED: |  | https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:13438-2022:TEXT:CS:HTML |  |  |  |  |  |
| Číslo VZ v systému MS2014+: |  | VZ 0003 (1Ae8ZNVZ) |  |  |  |  |  |
| zADAVATEL: |  | Rokycanská nemocnice, a.s. |  |  |  |  |  |
| SÍDLO: |  | Voldušská 750, 337 01 Rokycany |  |  |  | IČO: | 26360900 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, předseda představenstva Ing. Michal Filař, místopředseda představenstva |  |  |  |  |  |
| pověřená osoba: |  | Ing. Michal Filař |  |  |  |  |  |
| ADMINISTRÁTOR: |  | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace |  |  |  |  |  |
| SÍDLO: |  | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |  |  |  | IČO: | 72046635 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: |  | Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka |  |  |  |  |  |
| pověřená osoba: |  | Mgr. Richard Volín |  |  | E-MAIL: |  | richard.volin@cnpk.cz |
| DRUH VZ: | dodávky |  | REŽIM VZ: | nadlimitní | DRUH ŘÍZENÍ: |  | otevřené |
| FINANCOVÁNO Z EU: |  | IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Modernizace vybavení Rokycanské nemocnice, a.s. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016395 |  |  |  |  |  |

Zadavatel poskytuje v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 13. 1. 2022 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá. Dotazy se týkají Části 1 – Myčka na endoskopické vybavení.

Dotaz č. 1: „V příloze ZD č.2 – Technická specifikace, zadavatel uvádí: Plně automatický dezinfektor endoskopů – GA (glutaraldehyd) proces na bázi glutaraldehydu pro čištění a dezinfekce endoskopů - je určen pro automatické čištění a desinfekci jednoho flexibilního endoskopu.

Námi nabízený plně automatický dezinfektor reprocesor flexibilních endoskopů je určen pro automatické čištění a dezinfekci na bázi kyseliny peroctové PAA, od glutaraldehydů se díky jejich toxicitě ustupuje. Bude zadavatel akceptovat toto řešení obdobné technické řešení splňující medicinální účel?“

Odpověď zadavatele: ANO, zadavatel bude akceptovat toto řešení.

Dotaz č. 2: „V příloze ZD č.2 – Technická specifikace zadavatel uvádí: Chemická dezinfekce endoskopů s přesným dávkováním objemu GA glutaraldehydu pro zachování validního dezinfekčního cyklu.

Námi nabízený reprocesor flexibilních endoskopů používá kyselinu peroctovou, jednorázovou PAA s přesným dávkováním objemu pro zachování validního dezinfekčního cyklu. Bude zadavatel akceptovat toto obdobné technické řešení splňující medicinální účel?“

Odpověď zadavatele: ANO, zadavatel bude akceptovat toto řešení.

Dotaz č. 3: „V příloze ZD č.2 – Technická specifikace, zadavatel uvádí: Dveře přístroje výklopné dopředu s elektronickým uzavíráním a automatickým blokováním během procesu.

Námi nabízený dezinfektor má velkou dezinfekční komoru s průhledným víkem, vrchním plněním s elektronickým uzavíráním a automatickým blokováním během procesu, navíc s možností bezdotykového ovládání. Toto technické řešení umožňuje kompletní ponoření endoskopu do dezinfekčního roztoku a současně také sprejování povrchu. Toto technické řešení je uživatelsky velice výhodné a uživatelsky příjemné, obsluhující personál se nemusí namáhavě ohýbat, jen vloží endoskop do mycí komory a jedním klikem připojí konektory k dezinfektoru.

Bude zadavatel akceptovat toto technicky obdobné řešení, které splňuje medicinální účel a nabízí podstatně příjemnější používání pro obsluhu?“

Odpověď zadavatele: ANO, zadavatel bude akceptovat toto řešení.

Dotaz č. 4: „V příloze ZD č.2 – Technická specifikace, zadavatel uvádí: Přístroj musí být z důvodu ochrany předchozích investic plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se všemi stávajícími videoendoskopy na pracovišti zadavatele Rokycanská nemocnice a.s.

Zadavatel u tohoto požadavku dále nijak blíže nespecifikuje, jaké přesné typy endoskopů budou do dezinfektoru vkládány. Mohl by zadavatel blíže specifikovat přesné typy a výrobce endoskopů, které bude v poptávaném přístroji dezinfikovat?

Námi nabízené řešení nijak nesnižuje kvalitativní nároky na automatický dezinfektor flexibilních endoskopů, naopak u dezinfektoru je kladen důraz na vysoký stupeň dezinfekce a sterilizace flexibilních endoskopů, uživatelsky nenáročné ovládání, minimalizaci času cyklu mytí a dezinfekce (reprocesu) flexibilních endoskopů s tiskem validovaného protokolu z integrované tiskárny.“

Odpověď zadavatele: Výčet endoskopů, které budou v poptávaném přístroji dezinfikovány, je uveden níže:

| Název | Výrobní číslo | Datum výroby | Poznámka | Název |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIDEOGASTROSKOP GIF-Q165 | 2804382 | 2008 | GIT | Olympus Czech Group , s.r.o. |
| VIDEOKOLONOSKOP CF-Q165L EVIS EXERA | 2003132 | 2010 | GIT | Olympus Czech Group , s.r.o. |
| VIDEOGASTROSKOP GIF-Q165 | 2418682 | 2014 | GIT | Olympus Czech Group , s.r.o. |
| Videokolonoskop CF-H190L | 2842736 | 2018 | GIT | Olympus Czech Group , s.r.o. |
| Videogastroskop GIF-H190 | 2957938 | 2019 | GIT | Olympus Czech Group , s.r.o. |

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni dne 13. 1. 2022

Mgr. Richard Volín

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,

příspěvková organizace