|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2** | | | | | | | |
| **nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY** | | | | | | | |
| **ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO ROKYCANSKOU NEMOCNICI, A.S. – MYCÍ A DESINFEKČNÍ TECHNIKA**  **Část 1 – Myčka na endoskopické vybavení**  **Část 2 – Myčka podložních mís a močových lahví** | | | | | | | |
| SPISOVÁ ZNAČKA: | CN/151/CN/21 | | ČÍSLO JEDNACÍ: | 445/22/CN | SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ: | | P22V00000012 |
| ODKAZ E-ZAK: | | [**https://ezak.cnpk.cz/contract\_display\_9235.html**](https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9235.html) | | | | | |
| ODKAZ VVZ: | | [**https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/254425**](https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/254425) | | | | | |
| ODKAZ TED: | | [**https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:13438-2022:TEXT:CS:HTML**](https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:13438-2022:TEXT:CS:HTML) | | | | | |
| Číslo VZ v systému MS2014+: | | VZ 0003 (1Ae8ZNVZ) | | | | | |
| **zADAVATEL:** | | **Rokycanská nemocnice, a.s.** | | | | | |
| **SÍDLO:** | | Voldušská 750, 337 01 Rokycany | | | | **IČO:** | 26360900 |
| **STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:** | | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, předseda představenstva  Ing. Michal Filař, místopředseda představenstva | | | | | |
| **pověřená osoba:** | | Ing. Michal Filař | | | | | |
| **ADMINISTRÁTOR:** | | **Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace** | | | | | |
| **SÍDLO:** | | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň | | | | **IČO:** | 72046635 |
| **STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:** | | Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka | | | | | |
| **pověřená osoba:** | | Mgr. Richard Volín | | | **E-MAIL:** | | [richard.volin@cnpk.cz](mailto:richard.volin@cnpk.cz) |
| DRUH VZ: | dodávky | | REŽIM VZ: | nadlimitní | DRUH ŘÍZENÍ: | | otevřené |
| FINANCOVÁNO Z EU: | | IROP 2014 – 2020, REACT-EU:  Modernizace vybavení Rokycanské nemocnice, a.s.  CZ.06.6.127/0.0/0.0/21\_121/0016395 | | | | | |

Zadavatel poskytuje v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Zadavateli byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá. Dotazy se týkají Části 2 – Myčka podložních mís a močových lahví.

**Dotaz č. 1**: „*V Příloze ZD č. 2 Technická specifikace požadujete parametr: vnější výška maximálně 1800 mm, vnější šířka maximálně 500 mm, vnější hloubka maximálně 490 mm. Nabízíme myčku s rozměry V x Š x H 1320 x 450 x 580 mm. Bude zadavatel akceptovat myčku s vnější hloubkou 580 mm?*“

**Odpověď zadavatele**: NE, zadavatel nebude akceptovat toto řešení.

**Dotaz č. 2**: „*V Příloze ZD č. 2 Technická specifikace požadujete parametr: objem mycí komory minimálně 64 litrů. Nabízíme myčku s objemem mycí komory 57 litrů, což je téměř ve stanovené toleranci 10% (57,6 l) a zcela splňuje účel použití myčky. Bude zadavatel akceptovat myčku s objemem komory 57 litrů splňující účel použití?*“

**Odpověď zadavatele**: NE, zadavatel nebude akceptovat toto řešení.

**Dotaz č. 3**: „*V Příloze ZD č. 2 Technická specifikace požadujete parametr: minimální počet trysek 13. Nabízíme myčku s počtem trysek 11 (9 fixních a 2 rotační), která zcela splňuje účel použití pro kvalitní umytí vložených nádob. Domníváme se, že požadavek na počet trysek nemá vliv na funkčnost myčky. Náš výrobek splňuje Evropský standard EN ISO 15883. Ani v tomto standardu není požadavek na počet trysek stanoven. Je možné nabídnout myčku s počtem trysek 11 splňující účel použití?*“

**Odpověď zadavatele**: ANO, zadavatel bude akceptovat toto řešení.

**Upozornění:**

Zadavatel v Části 2 – Myčka podložních mís a močových lahví **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek **do 14. 2. 2022 do 10:00 hodin**. Lhůta pro podání nabídek v Části 1 - Myčka na endoskopické vybavení se nemění.

V Plzni dne 31. 1. 2022

**Mgr. Richard Volín**

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,

příspěvková organizace