**Transportní bateriová odsávačka:**

* napájení a nabíjení ze sítě 12 V vozidla,
* nabíječka 220 V,
* jednorázová nádoba o objemu min. 1000 ml,
* hygienická,
* hmotnost kompletní do 5,5 kg,
* sací výkon min. 25 l/min.,
* dosažený podtlak min. – 0,8 bar.,
* ukazatel podtlaku,
* provozní teplota min. -5 až + 50 st. Celsia,
* doba provozu na baterii min. 40 minut,
* možnost výměny baterie uživatelem,
* stupeň ochrany IP min. IP34D,
* nástěnný držák do sanitního vozu i přístroj musí prokazatelně splňovat ČSN EN 1789,
* bezúdržbový přístroj
* návod k použití kompletně v českém jazyce
* doklad (certifikát) o splnění normy ČSN EN 1789 pro přístroj i nástěnný držák   
  do sanitního vozu bude součástí nabídky.

## Další požadavky

Součástí nabídkové ceny bude i proškolení zdravotnického personálu s přístrojem  
 na výjezdových základnách ZZS PK Klatovy, Sušice, Domažlice a Tachov.

**Lineární dávkovač:**

* přístroj vhodný pro podmínky ZZS, použití v blízkosti dalších elektrických zařízení, které se používají v sanitním vozidle - odolnost vůči defibrilátoru, klasifikace (podle IEC/EN 60601-1),
* komunikační jazyk (Menu) v českém jazyce),
* použití u dospělých i dětských pacientů (novorozenci),
* rozměry: 249 x 68 x 152 mm (š x v x h), při zaparkovaném pohonu,
* váha: do 1,5 kg,
* kompaktní design,
* možnost použití jednorázové stříkačky o objemu 2, 5, 10, 20, 50/60 ml,
* podsvícený grafický displej, čitelný z úhlů~40° ze všech směrů,
* režim ovládání funkcí přístroje pomocí tlačítek,
* podsvícená tlačítka klávesnice,
* možnost uzamčení klávesnice,
* ochrana proti vlhkosti: IP 22, ochrana proti kapající vodě,
* předvolba času: 00:01 – 99:59 hod.,
* přesnost dávkování: ± 2%,
* rozsah rychlosti dávkování: 0,01 – 99,99 ml/hod.,
* ochrana proti samovolnému toku infuze při výměně injekční stříkačky,
* brzda pístu stříkačky,
* bolus nastavení ručně i automaticky,
* automatický výpočet rychlostí vztažených k hmotnosti pacienta,
* rychlosti: 0,01 – 1800 ml/hod.,
* alarmový management akustický i optický,
* historie záznamů: minimálně 1000 událostí,
* typ akumulátoru: dobíjecí NiMH,
* dobíjení: síťový adaptér 240 V a 12 V adaptér,
* provozní doba baterie v sanitním vozidle: standardně s výdrží min. 16 hod. při rychlosti 5 ml/ hod.,
* doklad pro přístroj (certifikát) o splnění normy ČSN EN 1789
* návod v českém jazyce,
* prohlášení o shodě,
* životnost: min. 10 let při zachování stálých provozních podmínek,
* interval PBTK min. 24 měsíců.
* Prodávající zajistí PBTK všech lineárních dávkovačů po dobu záruční lhůty

bezplatně a to vč. všech nákladů spojených s dopravou, předáním aj.

## Další požadavky

Součástí nabídkové ceny bude i proškolení zdravotnického personálu s přístrojem   
na výjezdových základnách ZZS PK Klatovy, Sušice, Domažlice a Tachov.

Zadavatel si vyhrazuje právo možnosti bezplatné výpůjčky nabízeného lineárního dávkovače po dobu 1 týdne před podpisem smlouvy od uchazeče, který podal nejvýhodnější nabídku. Zapůjčený lineární dávkovač bude nakonfigurován dle této zadávací specifikace.