| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 |
| --- |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |
| ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO ROKYCANSKOU NEMOCNICI, A.S. – LABORATORNÍ TECHNIKA Část 3 – Centrifuga chlazená Část 9 – Pipety |
| SPISOVÁ ZNAČKA: | CN/40/CN/22 | ČÍSLO JEDNACÍ: | 1002/22/CN | SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ: | P22V00000029 |
| ODKAZ E-ZAK: | https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9252.html |
| ODKAZ VVZ: | https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/260924 |
| ODKAZ TED: | https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:92265-2022:TEXT:CS:HTML |
| Číslo VZ v systému MS2014+: | VZ 0004 (1Ae8ZNVZ) |
| zADAVATEL: | Rokycanská nemocnice, a.s. |
| SÍDLO: | Voldušská 750, 337 01 Rokycany | IČO: | 26360900 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, člen představenstva |
| pověřená osoba: | Ing. Michal Filař, náměstek pro provozní a ekonomické záležitosti, pověřen řízením Rokycanské nemocnice, a.s. |
| ADMINISTRÁTOR: | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace |
| SÍDLO: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň | IČO: | 72046635 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: | Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka |
| pověřená osoba: | Mgr. Richard Volín | E-MAIL: | richard.volin@cnpk.cz |
| DRUH VZ: | dodávky | REŽIM VZ: | nadlimitní | DRUH ŘÍZENÍ: | otevřené |
| FINANCOVÁNO Z EU: | IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Modernizace vybavení Rokycanské nemocnice, a.s. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016395 |

Zadavatel poskytuje v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 24. 2. a 25. 2. 2022 byly doručeny žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatelů, na které zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1 (Část 3 – Centrifuga chlazená): „Zadavatel požaduje půdorys centrifugy 60 x 60cm (šířka x hloubka). Může zadavatel uvolnit uvedený parametr pro šířku centrifugy na 70cm ? Rozšíří se tím počet uchazečů a tedy i možnost výběru vhodného přístroje a zůstane při tom zachována možnost umístění centrifugy na stolovou desku s hloubkou 60 cm.“

Odpověď zadavatele: Ne. Zadavatel trvá na původních rozměrech a zadání.

Dotaz č. 2 (Část 3 – Centrifuga chlazená): „Zadavatel uvádí ve specifikaci požadavek na nastavitelnou teplotu od -10°C. Smyslem chlazení centrifugy je udržet teplotu vzorků při stáčení na 4°C i při delším centrifugování. Vzhledem k tomuto faktu máme dotaz, zda zadavatel může tento parametr posunout na -9°C, když dodavatel současně uvede schopnost centrifugy udržet teplotu vzorků při stáčení na 4°C i při delším centrifugování?“

Odpověď zadavatele: Ano, posunutí parametru výše uvedeným způsobem je přípustné.

Dotaz č. 3 (Část 3 – Centrifuga chlazená): „Ve specifikaci je uvedena „rychlost ot/min až 7000“. Předpokládáme, že má zadavatel na mysli vlastnost centrifugy jako takové. Může zadavatel upřesnit, jaký očekává výkon ( ot/min nebo xg ) s požadovaným výkyvným rotorem 4 x 500 ml?“

Odpověď zadavatele: Zadavatel akceptuje i nižší počet otáček – maxima 4200 až 7000/min. Zadavatel dále akceptuje výkyvný rotor 4 x 150 ml až 4 x 500 ml.

Dotaz č. 4 (Část 9 – Pipety): „Chtěla bych si ověřit objem pipety – 1 ks pipeta jednokanálová, nastavitelná, 0,5 – 5 ml. Všechny ostatní pipety mají objem uváděný v µl. Skutečně chcete objem 0,5 – 5 ml? Zároveň bych se chtěla zeptat, pokud pipeta nebude mít přesnou hodnotu, kterou chcete, ale bude začínat na 1 ml (1000 µl), automaticky nás vyřadíte z celého výběrového řízení?“

Odpověď zadavatele: Zadavatel potvrzuje uvedené parametry. Pokud pipeta nebude mít přesnou hodnotu, ale bude začínat na 1 ml (1000 µl), zadavatel toto uzná a nabídku nevyřadí.

Dotaz č. 5 (Část 9 – Pipety): „Dále by mě zajímalo - v části prohlášení o technické kvalifikaci máme uvést název zakázky z posledních 3 let – může to být na jakýkoliv zdravotnický materiál nebo to musí být na pipety, případně jiný zdravotnický přístroj a minimální hodnota zakázky musí být 8 881,-- Kč? Stačí uvést 1 zakázku nebo je podmínkou uvést 3 zakázky?“

Odpověď zadavatele: Referenční zakázka v Části 9 VZ se musí týkat dodávky pipet, ne jakéhokoliv zdravotnického materiálu nebo přístroje. Minimální hodnota jedné referenční zakázky činí 8 881 Kč bez DPH. Stačí uvést 1 referenční zakázku, jejímž předmětem je dodávka pipet pro jednoho objednatele v požadované minimální výši (čl. 3.3 písm. a) ZD).

Upozornění:

Zadavatel v Části 3 - Centrifuga chlazená a v Části 9 - Pipety prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 30. 3. 2022 do 10:00 hodin.

V ostatních částech VZ se lhůta pro podání nabídek nemění.

V Plzni dne 25. 2. 2022

Mgr. Richard Volín

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,

příspěvková organizace