## Část 1 SPECT
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO KLATOVSKOU NEMOCNICI, A.S. - ZOBRAZOVACÍ TECHNIKA
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 1 - SPECT/CT
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Plzeňská 929, 339 01 Klatovy |  |  |  | IČO: | 26360527
Statutární zástupce: |  | MUDr. Jiří Zeithaml - člen představenstva, Mgr. Jaroslav Šíma, MBA - člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude požadováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| SPECT/CT |  | 1 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Hybridní scintilační gama kamera se dvěma plně digitálními detektory (1ADC/1 PMT) a s integrovaným spirálním CT zařízením pro transmisní korekci atenuace a pro pořizování CT obrazů za účelem obrazové fúze a lokalizace, zejména pro kardiologii, onkologii, ortopedii, s výpočetním systémem, se samostatným akvizičním a vyhodnocovacím pracovištěm, umožňující provedení a vyhodnocení statické, dynamické a intervalové („gated“) scintigrafie, celotělového zobrazení a akvizice, rekonstrukce a vyhodnocení jednofotonové emisní výpočetní tomografie SPECT a obrazové fůze. |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Hmotnost a energetická náročnost
hmotnost v kg - méně,lépe
elektrický příkon zařízení v kW - méně,lépe
Základní požadavky na digitální detektory
plně digitální detektor - 1ADC/PMT
scintilační NaI(Tl) krystal, rozměr zorného pole ≥ 53 × 38 cm
minimální energetický rozsah 60 - 580 keV
digitální korekce linearity a homogenity v reálném čase
Charakteristika dle NEMA NUI-2001
Vnitřní prostorové rozlišení
FWHM, CFOV |  |  |  | ≤ 3,9 mm
FWHM, UFOV |  |  |  | ≤ 3,9 mm
FWTM, CFOV |  |  |  | ≤ 7,6 mm
FWTM, UFOV |  |  |  | ≤ 7,8 mm
Prostorové rozlišení s LEHR kolimátorem
FWHM |  |  |  | ≤ 7,5 mm
Linearita
Diferenciální CFOV |  |  |  | ≤ 0,2 mm
Diferenciální UFOV |  |  |  | ≤ 0,2 mm
Absolutní CFOV |  |  |  | ≤ 0,5 mm
Absolutní UFOV |  |  |  | ≤ 0,7 mm
Homogenita
Diferenciální UFOV |  |  |  | ≤ 2,7 %
Diferenciální CFOV |  |  |  | ≤ 2,5 %
Integrální UFOV |  |  |  | ≤ 3,7 %
Integrální CFOV |  |  |  | ≤ 3,0 %
Vnitřní energetické rozlišení FWHM při 99mTc |  |  |  | ≤ 9,9%
Systémová planární sensitivita (LEHR v 10 cm) |  |  |  | ≥ 190 cpm/uCi
Základní požadavky na SPECT Gantry
proměnný úhel nastavení detektorů
integrované gantry SPECT/CT
plně automatický Body Countouring pro režim vyšetření celého těla a v akvizičních režimech SPECT s nekruhovými orbity
průměr otvoru gantry SPECT/CT |  |  |  | ≥ 700 mm
možnost naklonění detektoru směrem do vyšetřovny
možnost vyšetření pacienta v sedě a na lůžku
fantomy nezbytné pro rutinní kontrolu kvality CT
Základní požadavky na vyšetřovací lůžko
nosnost vyšetřovacího lůžka |  |  |  | ≥ 220 kg
dolní poloha vyšetřovacího lůžka |  |  |  | < 60 cm
atenuace vyšetřovacího lůžka |  |  |  | ≤ 10%
automatický pohyb lůžka ve vertikálním i horizontálním směru
fixační pomůcky pro pacienta pro vyšetření SPECT mozku, fixace rukou pro SPECT hrudníku, pro celotělová vyšetření
Základní požadavky na EKG trigger
EKG zařízení pro gateované kardiologické studie
displej pro sledování EKG křivky
automatická detekce vlny R pro synchronizaci akvizice
Základní požadavky na kolimátory
1 pár kolimátorů LEHR
1 pár kolimátorů MEGP
zásobník kolimátorů integrovaný do pacientského stolu
plně automatická výměna kolimátorů bez nutnosti odsunutí pacientského stolu
max. vzdálenost detektorů s LEHR kolimátorem (kategorický požadavek) |  |  |  | ≥ 70 cm
Základní požadavky na CT
transmisní korekce atenuace, obrazová fúze a lokalizace
FOV |  |  |  | ≥ 50 cm
nejmenší tloušťka rekonstruovaného řezu |  |  |  | ≤ 1 mm
rekonstrukční matice |  |  |  | 512 x 512 pixel
počet řezů na rotaci |  |  |  | ≥ 2
čas rotace 360st. |  |  |  | ≤ 1,5 s
výkon generátoru |  |  |  | ≥ 40 kW
max. proud na RTG lampě |  |  |  | ≥ 200 mA
volitelné napětí na RTG lampě min. v rozsahu |  |  |  | 80-130 kV
Plně automatická modulace proudu RTG lampy v reálném čase pro každý projekční úhel v závislosti na atenuaci těla pacienta a longitudiální plně automatickou modulaci proudu RTG lampy
možnost "low-dose" modu
Základní požadavky na akviziční konzole
LCD monitor s vysokým rozlišením a úhlopříčkou |  |  |  | ≥ 19“
nastavení energetického okna manuálně, dle zobrazeného spektra nebo ze seznamu radionuklidů definovaných systémem
možnost plánování budoucích pacientů, komunikace s NIS pomocí formátu DICOM Worklist
předdefinované a uživatelsky nastavitelné akviziční protokoly
možnost akvizice ve více energetických oknech- minimálně 4 vyhodnocova-ná energetická okna s možností zápisu minimálně do dvou různých obrazů
kompletní sada pro kontrolu kvality
akvizice statických, dynamických, celotělových, SPECT a SPECT/CT studií včetně hradlovaných studií v planárním a SPECT režimu
iterativní rekonstrukce NM
Základní požadavky na vyhodnocovací stanice
vyhodnocovací stanice terminálového typu (např. GE AW Server, Philips Intellispace portal, Siemens symbia.net) pro SPECT/CT hodnocení – dva barevné, medicínsky certifikované LCD monitory s velmi vysokým rozlišením a uhlopříčkou 19 "
možnost současné práce dvou uživatelů se všemi uvedenými SW, jeden uživatel na dodaném serveru, druhý uživatel na libovolném stávajícím PC v nemocnici zapojeném do počítačové sítě
kompletní programová sada pro hodnocení planárních studií
kompletní programová sada pro hodnocení tomografických studií
kompletní programová sada pro hodnocení celotělových studií
kompletní programová sada pro kvantifikaci scintigrafických studií
specializovaný kardiologický software pro hodnocení perfůzních vyšetření srdce, synchronizovaných vyšetření srdce a kvantifikaci vyšetření, normálové databáze Tl, Tc studií včetně transmisní korekce atenuace (např. 4DMSPECT)
kvantifikační programy pro neurologii včetně porovnávání s normálovou databází
SW pro vyhodnocování striatálních studií (kvantifikace Datscanu a s normálovou databází)
programové vybavení pro automatické fúze obrazů SPECT/CT
barevná tiskárna pro tisk a archivaci
Základní požadavky na UPS
záložní zdroj pro napájení gama kamery, doba zálohování |  |  |  | ≥ 10 min.
Základní požadavky na napojení do PACS
DICOM 3,0 včetně DICOM Send, DICOM Store, DICOM Q/R, DICOM Worklist
vlastní propojení do systému PACS
Předinstalační příprava
vypracování technologického projektu
Příslušenství
fantom k měření planární rozlišovací schopnosti
fantom k měření prostorové linearity
plošný plnitelný zdroj
plošný zdroj Co57 o aktivitě min. 700 MBq
bodový zdroj Co57
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odvchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 2 RTG
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO KLATOVSKOU NEMOCNICI, A.S. - ZOBRAZOVACÍ TECHNIKA
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 2 - Pojízdný RTG
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Plzeňská 929, 339 01 Klatovy |  |  |  | IČO: | 26360527
Statutární zástupce: |  | MUDr. Jiří Zeithaml - člen představenstva, Mgr. Jaroslav Šíma, MBA - člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude požadováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Pojízdný RTG |  | 1 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Přístroj vhodný pro centrální a urgentní příjem, JIP, ARO, traumatologii |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Nejméně 3 reference o použití v zemích EU na renomovaných pracovištích (státní anebo univerzitní pracoviště)
Mobilní jednotka s výsuvným teleskopickým sloupem, maximální SID k podlaze min. 2 000 mm
Snadná ovladatelnost a manévrovatelnost, velká kola umožňující přejetí prahů a nájezd do výtahu
Plně digitální RTG přístroj, se snímáním na bezdrátový DR Flat Panelový detektor, možnost používat i CR kazety,
Vestavěná akviziční stanice pro ovládání, archivaci snímků a pre- a post procesing, s barevným dotykovým monitorem, úložnou kapacitou min. 3 000 snímků, s výstupem do RIS, PACS
Motorický pojezd vpřed i vzad, min. 5 km/hod, brzdy fungující i při vybitém akumulátoru
Hmotnost max. 480 kg
Transportní výška max. 1 400 mm, průchodnost dveřmi širokými 60 cm
Sekundární ovládací prvky na rameni
Bezdrátové dálkové spouštění expozice a rozsvěcení kolimačního světla
Zapnutí a přihlášení do systému pomocí čtečky RFID( radiofrekvenční identifikace čipovou kartou) pro ověřování uživatelů
Generátor
Vysokofrekvenční
Výkon min. 40 kW
Napětí min. rozsah 40 - 150 kV
Proud min. rozsah 70 - 400mA
mAs min. rozsah 0,1-500 mAs
Minimální expoziční čas, max.1 ms
Rentgenka a kolimátor
Velikost ohnisek max.0,6/1,3 mm
Tepelná kapacita anody min.300 kHU
Rychlost otáček anody min. 3000ot/min
Automatický kolimátor s možností manuálního nastavení
Rotace kolimátoru min. ± 90 o
Automatický(motorizovaně) zařazované přídavné filtry dle zvolené projekce
Interovaný DAP metr
Systém pro snížení dávky s automatickým nastavením expozičních parametrů dle velikosti pacienta
Live kamera zabudovaná v kolimátoru
Detektor
Přenosný, bezdrátový, chráněný před poškozením
Velikost akt. plochy min. 34 x42 cm
Rozteč pixelu max. 150 µm
Rozlišení min. 33 lp/mm
Max. zatížitelnost detektoru bez krytu min. 150 kg
Automatická detekce expozice (AED)
Nabíječka akumulátoru detektoru integrovaná v těle přístroje
Nabíjení akumulátorů z běžné zásuvky 220V/16A, možnost snímkovat i při nabíjení
Akviziční stanice
Integrovaná do pojízdného RTG přístroje
Uživatelské rozhraní v češtině
Barevný dotykový monitor min. 21“, náhled snímku do 3 sec.
Úložná kapacita min. 3000 snímků
Multifrekvenční postprocessing s automatickou analyzou a optimalizací každého snímku
Systém pro vyvážené zobrazení měkkých tkání i kostí
Podpora protokolů DICOM 3: Store & DICOM Store Commitment, DICOM Modality Worklist, DICOM Print, MPPS
Orgánová automatika, možnost přednastavení anatomických programů
Automatická rotace pořízeného snímku do standardní orientace pro popis bez ohledu na orientaci detektoru během expozice
Záznam expozičních parametrů, možnost odeslání spolu se snímkem
Připojení do RIS, PACS – konektivita Ethernet, WiFi
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odvchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL