## Část 1
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zdravotnické přístroje pro Klatovskou nemocnici a.s. - Intenzivní technika
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 1 - Monitory vitálních funkcí
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Plzeňská 929, Klatovy, 339 01 |  |  |  | IČO: | 26360527
Statutární zástupce: |  | MUDr. Jiří Zeithaml – člen představenstva; Mgr. Jaroslav Šíma, MBA – člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude požadováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
U všech položek této části VZ musí být dodavatelem nabídnuta shodná délka záruční lhůty.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Monitory vitálních funkcí 1 |  | 25 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Monitory plně modulární koncepce |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
SW a ovládání kompletně v českém jazyce
Požadovaná kompatibilita se stávajícím provozovaným monitorovacím systémem, přenositelnost stávajících modulů životních funkcí a transportních monitorů/modulů v provozovaných monitorech CMS Kompatibilita je požadována s výrobcem Mindray moduly k monitorům Benewiev T5 a T8, a s centrálami monitorování SW
Sestava základního monitoru, parametrických modulů a transportních modulů/monitorů
Monitory vhodné pro dospělé, děti i novorozence
Plně dotyková obrazovka základního monitoru min.17"
Základní monitor s dostatečným počtem slotů pro jednotlivé parametrické moduly bez nutnosti přídavných RACK
Napájení 230 V se záložní baterií na min. 120 min. provozu
Současné zobrazení všech měřených parametrů ve formě min. 12 křivek a 10 číselných parametrů
Automatické nastavení velikosti zobrazení a rozmístění křivek na obrazovce v závislosti na jejich zobrazovaném počtu
Současný náhled na veškeré monitory připojené do CMS s přenosem alarmových stavů
Minimálně 5 konfiguračních profilů monitoru umožňující rychlou změnu nastavení monitoru včetně změny zobrazení v závislosti na aktuální potřebě v průběhu léčby
Intuitivní ovládání dotykovou obrazovkou
Druhý způsob ovládání (např. klávesnice, myš, dálkový ovladač)
Alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti; funkce automatického nastavení alarmových limitů
Tabulkové a grafické trendy v délce min. 120 hodin s rozlišením 1 min
Kalkulace hemodynamických, ventilačních a oxygenačních parametrů
Kalkulace dávkování léčiv a matematický kalkulátor.
Režim "standby", noční režim zobrazení, utajený režim zobrazení
Kompletní sada příslušenství pro provoz
2. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Základní modul |  | 7 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Monitory |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Základní monitorované parametry:
a) EKG ze 3/5 svodů
b) Analýza arytmií v reálném čase včetně alarmového zabezpečení
c) Minimální požadavky na analýzu/detekci arytmií: tachykardie, bradykardie, asystolie, komorová fibrilace, síňová fibrilace
d) Analýza ST segmentu včetně alarmů, analýza QT/QTc včetně alarmového zabezpečení
e) Dechová frekvence (impedanční metoda)
f) NIBP s režimy manuálního a automatického měření, měření úsekového měření, mód venepunkce
g) SpO2 včetně měření pulzu a hodnoty perfúze
h) 2 kanálové IBP
i) 2x měření teploty, T1, T2 a rozdíl teplot
j)Modul CO2 systém sidestream, zobrazení křivky, číselné hodnoty EtCO2, FiCO2.
k) Umístění modulu CO2 ve slotu základního monitoru.
Měřené parametry rozšířené vybavení:
a) 5ks Modul PiCCO modul měření kontinuálního srdečního výdeje termodiluční metodou PiCCO včetně měření srdečního výdeje termodiluční metodou (Swan-Ganz katetr). Umístění modulu ve slotu základního monitoru.
b) 5 ks Modul EEG 4CH kontinuální měření signálu z min. 4 kanálů, použitelný v kritické péči. Umístění modulu ve slotu základního monitoru.
c) 5 ks Modul BISx pro měření bispektrálního indexu, umístění modulu ve slotu základního modulu.
d) 5 ks Modul NMT měření neuromuskulárního přenosu, místění modulu ve slotu základního modulu.
V nabídce dodavatele musí být další moduly pro měření min. C.O., Agents (anesteziologické plyny), RM (plicní mechanika), ScvO2 (saturace venózní krve), rSO2 (měření cerebrální oxymetrie)
Transportní monitor v dodávce 2 ks součástí monitorů
Základní parametry:
a) Hmotnost modulu/monitoru max. 1 kg včetně baterie.
b) Transportní monitor /modul/ vitálních funkcí se systémem dobíjení v základním monitoru i nezávislým dobíjecím zdrojem na 230 V
c) Velikost displeje modulu/monitoru min. 5,5"
d) Konstrukce modulu/monitoru v provedení min. IP 44, s pevnostní charakteristikou ochrany proti pádu
e) Současné zobrazení všech měřených parametrů ve formě min. 5 stop a numerických údajů
f) Automatické nastavení velikosti a rozmístění křivek na obrazovce v závislosti na jejich zobrazeném počtu. Minimálně 5 konfiguračních profilů monitoru umožňující rychlou změnu nastavení monitoru včetně změny zobrazení v závislosti na aktuální potřebě v průběhu léčby.
g) Intuitivní ovládání dotykovou obrazovkou
h) SW kompletně v českém jazyce
i) Provozní baterie min. na 4 hodiny provozu
j) Integrované napájení a dobíjení z elektrické sítě nebo v základním monitory
k) Po připojení transportního monitoru/modulu do slotu základního monitoru automatická transformace na plný lůžkový monitor s podporou dalších parametrů, rozsáhlejší funkčností a rozšířeným nastavením zobrazení.
l) Alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti. Funkce automatického nastavení alarmových limitů.
m) Každý přenosný monitor /modul/ musí být použitelný v základním monitoru u každého libovolného lůžka.
Každý monitor/modul musí být každý schopen monitorovat následující parametry:
a) EKG ze 3/5 svodů, analýza arytmií v reálném čase včetně alarmového zabezpečení
b) Minimální požadavky na analýzu/detekci arytmií: tachykardie, bradykardie, asystolie, komorová fibrilace, síňová fibrilace
c)Analýza ST segmentu včetně alarmů, analýza QT/QTc včetně alarmového zabezpečení
d)Dechová frekvence (impedanční metoda)
e)NIBP s režimy manuálního a automatického měření a úsekového měření, mód venepunkce
f) SpO2 včetně měření pulzu a hodnoty perfuze
g) 2 kanálové IBP
h) 2x měření teploty, T1, T2 a rozdíl teplot
i)Tabulkové a grafické trendy v délce min. 120 hodin s rozlišením 1 min
j) Kalkulace hemodynamických, ventilačních a oxygenačních parametrů
k) Kalkulace dávkování léčiv a matematický kalkulátor.
Režim "standby", noční režim zobrazení, utajený režim zobrazení
Kompletní sada příslušenství pro provoz
3. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Monitory vitálních funkcí 2 |  | 6 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Monitory plně modulární koncepce. |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
SW a ovládání kompletně v českém jazyce.
Požadovaná kompatibilita se stávajícím provozovaným monitorovacím systémem, přenositelnost stávajících modulů životních funkcí a transportních monitorů/modulů v provozovaných monitorech CMS Kompatibilita je požadována s výrobcem Mindray moduly k monitorům Benewiev T5 a T8, a s centrálami monitorování SW
Sestava základního monitoru, parametrických modulů a transportních modulů/monitorů
Monitory vhodné pro dospělé, děti i novorozence.
Plně dotyková obrazovka základního monitoru min.12"
Základní monitor s dostatečným počtem slotů pro připojení jednotlivých modulů
Napájení 230 V se záložní baterií na min. 120 min. provozu
Současné zobrazení všech měřených parametrů ve formě min. 8 křivek a 10 číselných parametrů
Automatické nastavení velikosti zobrazení a rozmístění křivek na obrazovce v závislosti na jejich zobrazovaném počtu.
Současný náhled na veškeré monitory připojené do CMS s přenosem alarmových stavů.
Minimálně 5 konfiguračních profilů monitoru umožňující rychlou změnu nastavení monitoru včetně změny zobrazení v závislosti na aktuální potřebě v průběhu léčby.
Intuitivní ovládání dotykovou obrazovkou
Druhý způsob ovládání (např. klávesnice, myš, dálkový ovladač)
Alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti. Funkce automatického nastavení alarmových limitů.
Tabulkové a grafické trendy v délce min. 120 hodin s rozlišením 1 min.
Kalkulace hemodynamických, ventilačních a oxygenačních parametrů.
Kalkulace dávkování léčiv a matematický kalkulátor.
Režim "standby", noční režim zobrazení, utajený režim zobrazení
Kompletní sada příslušenství pro provoz
Základní monitorované parametry:
a) EKG ze 3/5 svodů
b) Analýza arytmií v reálném čase včetně alarmového zabezpečení
c) Minimální požadavky na analýzu/detekci arytmií: tachykardie, bradykardie, asystolie, komorová fibrilace, síňová fibrilace
d) Analýza ST segmentu včetně alarmů, analýza QT/QTc včetně alarmového zabezpečení
e) Dechová frekvence (impedanční metoda)
f) NIBP s režimy manuálního a automatického měření, měření úsekového měření, mód venepunkce
g) SpO2 včetně měření pulzu a hodnoty perfúze
h) 2 kanálové IBP
i) 2x měření teploty, T1, T2 a rozdíl teplot
V nabídce dodavatele musí být další moduly pro měření min. CO2 (sidestream, mainstream, Microstream), C.O., Agents (anesteziologické plyny), RM (plicní mechanika), Modul EEG 4CH kontinuální měření signálu z min. 4 kanálů, použitelný v kritické péči, Modul BISx pro měření bispektrálního indexu, NMT měření neuromuskulárního přenosu, ScvO2 (saturace venózní krve), rSO2 (měření cerebrální oxymetrie).
4. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Monitory vitálních funkcí 3 |  | 12 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Monitory plně modulární koncepce. |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
SW a ovládání kompletně v českém jazyce.
Požadovaná kompatibilita se stávajícím provozovaným monitorovacím systémem, přenositelnost stávajících modulů životních funkcí a transportních monitorů/modulů v provozovaných monitorech CMS Kompatibilita je požadována s výrobcem Mindray moduly k monitorům Benewiev T5 a T8,a s centrálami monitorování SW.
Sestava základního monitoru, parametrických modulů a transportních modulů/monitorů
Monitory vhodné pro dospělé, děti i novorozence.
Plně dotyková obrazovka základního monitoru min.15"
Základní monitor s dostatečným počtem slotů pro jednotlivé parametrické moduly bez nutnosti přídavných RACK
Napájení 230 V se záložní baterií na min. 120 min. provozu
Současné zobrazení všech měřených parametrů ve formě min. 10 křivek a 10 číselných parametrů
Automatické nastavení velikosti zobrazení a rozmístění křivek na obrazovce v závislosti na jejich zobrazovaném počtu.
Současný náhled na veškeré monitory připojené do CMS s přenosem alarmových stavů.
Minimálně 5 konfiguračních profilů monitoru umožňující rychlou změnu nastavení monitoru včetně změny zobrazení v závislosti na aktuální potřebě v průběhu léčby.
Intuitivní ovládání dotykovou obrazovkou
Druhý způsob ovládání (např. klávesnice, myš, dálkový ovladač)
Alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti. Funkce automatického nastavení alarmových limitů.
Tabulkové a grafické trendy v délce min. 120 hodin s rozlišením 1 min.
Kalkulace hemodynamických, ventilačních a oxygenačních parametrů.
Kalkulace dávkování léčiv a matematický kalkulátor.
Režim "standby", noční režim zobrazení, utajený režim zobrazení
Kompletní sada příslušenství pro provoz
Základní monitorované parametry:
a) EKG ze 3/5 svodů
b) Analýza arytmií v reálném čase včetně alarmového zabezpečení
c) Minimální požadavky na analýzu/detekci arytmií: tachykardie, bradykardie, asystolie, komorová fibrilace, síňová fibrilace
d) Analýza ST segmentu včetně alarmů, analýza QT/QTc včetně alarmového zabezpečení
e) Dechová frekvence (impedanční metoda)
f) NIBP s režimy manuálního a automatického měření, měření úsekového měření, mód venepunkce
g) SpO2 včetně měření pulzu a hodnoty perfúze
h) 2 kanálové IBP
i) 2x měření teploty, T1, T2 a rozdíl teplot
j)Modul CO2 systém sidestream, zobrazení křivky, číselné hodnoty EtCO2, FiCO2.
k) Umístění modulu CO2 ve slotu základního monitoru.
V nabídce dodavatele musí být další moduly pro měření min. C.O., Agents (anesteziologické plyny), RM (plicní mechanika), Modul EEG 4CH kontinuální měření signálu z min. 4 kanálů, použitelný v kritické péči, Modul BISx pro měření bispektrálního indexu, NMT měření neuromuskulárního přenosu, ScvO2 (saturace venózní krve), rSO2 (měření cerebrální oxymetrie)
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odvchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 2
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zdravotnické přístroje pro Klatovskou nemocnici a.s. - Intenzivní technika
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 2. - Centrála k monitorům vitálních funkcí
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Plzeňská 929, Klatovy, 339 01 |  |  |  | IČO: | 26360527
Statutární zástupce: |  | MUDr. Jiří Zeithaml – člen představenstva; Mgr. Jaroslav Šíma, MBA – člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude požadováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Centrála k monitorům vitálních funkcí |  | 4 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Centrála k monitorům vitálních funkcí |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Současné připojení a sledování min. 16 monitorů, s možností budoucího rozšíření o připojení dalších lůžkových monitorů nebo telemetrických jednotek, kompatibilní se stávajícím vybavením.
2x LCD monitor min. 22".
Síťová laserová barevná tiskárna.
UPS záložní zdroj energie.
Uživatelské rozhraní kompletně v ČJ, ovládání klávesnicí a myší.
Shodné uživatelské prostředí a ovládání s lůžkovými monitory.
Obousměrná komunikace s připojenými pacientskými monitory.
Režim současného monitorování vitálních funkcí všech pacientů a schopnost detailního zobrazení libovolného vybraného pacientského monitoru bez přerušení monitorace ostatních pacientů.
V přehledovém režimu možnost individuálního nastavení zobrazení v jednotlivých pacientských sektorech a možnost minimalizace neaktivního pacientského sektoru (vypnutý lůžkový monitor, režim standby).
V detailním režimu možnost zobrazení všech dat vybraného monitoru s funkcí zadání základních údajů o pacientovi a možnost dálkového nastavení pacientských monitorů (alarmy, limity, režim standby…).
Zobrazení, prohlížení a tisk alarmových událostí včetně křivek. Vzniklé alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti.
Zobrazení, prohlížení a tisk grafických a numerických trendů od kteréhokoliv ze sledovaných pacientů za dobu min. posledních 120 hodin.
Zobrazení, prohlížení a tisk minimálně 4 kompletních křivek od kteréhokoliv ze sledovaných pacientů za dobu min. posledních 120 hodin.
Komplexní multisvodová analýza arytmií, analýza ST segmentu a monitorování QT/QTc úseku s parametry definovanými u lůžkového monitoru.
Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu.
Dodání, propojení, instalace u uživatele, zaškolení obsluhy.
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odvchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 3
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zdravotnické přístroje pro Klatovskou nemocnici a.s. - Intenzivní technika
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 3. - Plicní ventilátory
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Plzeňská 929, Klatovy, 339 01 |  |  |  | IČO: | 26360527
Statutární zástupce: |  | MUDr. Jiří Zeithaml – člen představenstva; Mgr. Jaroslav Šíma, MBA – člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude požadováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Plicní ventilátor pro dlouhodobou invazivní i neinvazivní umělou plicní ventilaci dospělých, dětských pacientů včetně novorozenců |  | 4 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Plicní ventilátor pro dlouhodobou invazivní i neinvazivní umělou plicní ventilaci dospělých, dětských pacientů včetně novorozenců |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Kompletní ovládání a zobrazení a komunikace v ČJ
Dotykový barevný ovládací displej min. 18" s nastavením úhlu pohledu (naklopení a natočení) pro optimalizaci zobrazení v kombinaci s ovládacími mechanickými prvky (ovládací knoflík, tlačítka přímých funkcí)
Záložní chod ventilátoru nezávislý na přívodních medicinálních plynech, např. kompresorová nebo turbínová technologie s minimální hlučností, průtok min. 200 l/min
Instalace na pojízdném stojanu s rychloupínacím systémem a držákem dýchacího okruhu, madlo pro snadný transport
Hmotnost ventilátoru max. 50 kg včetně pojízdného stojanu
Vestavěná, interní baterie s dobou provozu min. 120 minut s aktuálním zobrazením stavu baterie na displeji ventilátoru
Jednoduchý úvodní test ventilátoru s možností přeskočení pro uvedení ventilátoru do provozu v urgentních případech
Rychlé uvedení do provozu min. třemi možnými způsoby:
a) výběrem zadané hmotnosti pacienta IBW(kg) s nastavením kompenzace Tv/IBW s volitelným rozsahem kompenzace ml/kg
b) výběrem výšky pacienta s přepočtem na odpovídající hmotnost pacienta IBW(kg)
c) volbou výběru tzv. "posledního" pacienta
Kompenzace ATRC s možností volby Vyp/Zap, nastavení % kompenzace, nastavení průměru a délky ETR
Alarmový management s akustickým i barevným rozlišením alarmů do tří úrovní priority, funkce tzv. "Auto limitů"
Samostatné technické alarmy
Trendy min. 96 hodin s výběrem grafických nebo číselných hodnot, deník událostí min. 5000 záznamů s detailním záznamem parametrů každé zaznamenané události, uložení aktuálního zobrazení displeje
Denní/noční režim zobrazení
Provoz bez použití externích flow senzorů
Paramagnetické měření O2
Přívod vysokotlakého i nízkotlakého O2
Export dat a snímku obrazovky na USB, konektivita RJ 45, USB
Funkce uzamknutí obrazovky
Funkce přivolání sestry
Funkce Standby
Ventilační režimy a parametry nastavení: (obecná terminologie, jednotlivé názvy se mohou lišit dle výrobce)
VCV A/C, PCV A/C, V-SIMV, P-SIMV, Duální ventilace, CPAP, PS, záložní ventilace VCV/PCV, APRV, PRVC,
NIV neinvazivní ventilace s kompenzací netěsnosti a úniků
Režim automatické adaptivní ventilace
Režim automatické ventilace pro podporu weaningu
Režim High Flow ventilace min. 60l/min s volbou nastavení koncentrace O2 a průtoku
Grafické zobrazení průběhu HighFlow ventilace, nastavení doby aktivace
Min. rozsah parametrů ventilace:
Tv 2 - 3000 ml, FiO2 21 - 100%, F 1 - 150 d/min, I:E 4:1 - 1:10, PEEP 0 - 50 cm H2O, Off,
Flow trigger 0,5 - 20 l/min, Tlak trigger -20 - - 0,5 cmH2O
Expirační trigger s automatickou optimalizací nastavení podle stavu a potřeb pacienta min. v rozsahu 5 - 85 Exp% nebo režimu Auto
Monitorované parametry: (obecná terminologie, jednotlivé názvy se mohou lišit dle výrobce)
Ppeak, Pplat, Pmean, PEEP, MV, MVleak, MVspn, TVe, TVi, TVespn, TVe/IBW, Ftotal, Fmand, Fspn, I:E, Tins, Re, Ri, Cdyn, Cstat, RCexp, WOB, RSBi, FiO2
Funkce SIGH, Insp/Exp hold, P0,1, PEEPi, NIF
Výpočet inflexních bodů pro optimalizaci nastavení PEEP, Ppeak
SBT test spontánního dýchání a odvykání pacienta od ventilátoru (weaning)
Dvoukanálové měření jícnových tlaků (esofageální a transpulmonální)
Mainstream měření VCO2 (volumetrická kapnometrie), VDaw, VDaw/TVe, Vtalv, MValv, EtCO2, ViCO2, VeCO2, smyčka CO2, křivka EtCO2
Zobrazované funkce:
a) Funkce "zmrazení" obrazovky s diagnostikou křivek pomocí kurzorů s odečtem aktuálních parametrů na displeji ventilátoru
b) Zobrazení min. čtyř křivek najednou s číselnými a volitelně nastavitelnými parametry monitoringu, včetně volby barev jednotlivých křivek a parametrů
c) Zobrazení min. čtyř křivek a dvou spirometrických smyček v reálném čase najednou
d) Grafické a číselné zobrazení údajů o rezistenci, poddajnosti spontánním dýchání
e) Dynamické zobrazení plíce (Pulmosight)
f) Zobrazení obrazovky s jednou křivkou a číselnými monitorovanými parametry
g) Zobrazení obrazovky s jednou křivkou a číselnými monitorovanými parametry
h) Zobrazení spirometrie s referenční smyčkou, zobrazení 2 volitelných smyček a číselnými volitelně nastavitelnými parametry monitoringu na jedné obrazovce
i) Uložení min. 5-ti spirometrických smyček do paměti včetně číselných hodnot k dané spirometrické smyčce pro zpětnou analýzu ventilace
Ostatní požadavky:
a) Terapie O2 při odsávání s automatickou detekcí rozpojení a zpětného spojení dýchacího okruhu s eliminací alarmů a podání zvýšené koncentrace O2
b) Synchronizovaná trysková mikronebulizace
c) Aktivní tepelný zvlhčovač s možností použití při HighFlow ventilaci
d) Rameno s držákem ventilačního okruhu
e) Přívodní hadice AIR, O2
f) Adaptační modul (modul Benelink nebo jiné řešení) pro přenos dat a ventilačních parametrů ventilátoru do monitorů životních funkcí a CMS na oddělení ARO, MJIP, DIOP
Dodání, propojení, instalace u uživatele, zaškolení obsluhy.
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odvchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL