## Část 1
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO ROKYCANSKOU NEMOCNICI, A.S. - ENDOSKOPICKÁ TECHNIKA
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 1 - FullHD artroskopická sestava
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Rokycanská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Voldušská 750, 337 01 Rokycany |  |  |  | IČO: | 26360900
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, člen představenstva, Ing. Michal Filař, člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| FullHD artroskopická sestava |  | 1 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Hlavní monitor - 1 ks
LED Full HD monitor s úhlopříčkou 32“, medicínský atest,
rozlišení 1920 x 1080, poměr stran 16:9
jas: 450 cd/m2,
kontrast: 1300:1
pozorovací úhel 178° ze všech směrů
vstupy: kompatibilní s nabízenou kamerovou jednotkou
výstupy: umožňující připojení dalších zařízení
antireflexní úprava
možnost kalibrace barevného zobrazení
Kamerová jednotka s integrovaným 4LED světelným zdrojem - 1 ks
• Medicínský atest
• Integrované záznamové zařízení - archivace fotodokumentace pomocí USB rozhraní
• Video dokumentace pomocí externího zařízení
• Ovládání kamerové jednotky dotykovým displejem
• Zobrazovací systém – vysoké rozlišení obrazu Full HD 1920x1080p – progresivní scanning
• Integrovaná funkce pro lepší odhalení zánětlivých chorob sliznice, novotvarových lézí a pod, např. NBI - úzkopásmové selektivní barevné zobrazování nebo jiný podobný princip .
• Integrovaný modul pro možnost podpory fluorescenční diagnostiky pomocí ICG kontrastu
• Nastavení vyvážení bílé automaticky, ručně přes čelní panel nebo nastavením z tlačítka videoendoskopu
• Digitální zoom až 1,5x nastavitelný ve 3 stupních
• Výstupy - 2x DVI-D, 2x HD-SDI, 1x Y/C
• Možnost rotace obrazu o 180°a vertikálního a horizontálního zrcadlení obrazu
• Prostor pro uložení až 20 jednotlivých předvoleb s paměťovým zálohováním
• Předvolba nastavení až 50 údajů pacientských dat s paměťovým zálophováním
• Možnost ovládání nastavení ve sterilním prostředí pomocí 3 programovatelných tlačítek na kamerové hlavě a přes čelní panel, příp. připojitelnou klávesnici
• Možnost záznamu a zmrazení obrazu ve spolupráci se záznamovým zařízením
• Nastavitelný kontrast
• Integrovaný 4LED zdroj studeného světla
• 4 LED lampy
• Výkon 4LED světelného zdroje odpovídající výkonu 300 W xenonu
• Životnost LED lampy min. 10 000 hod.
• Aktivní automatické řízení intenzity osvětlení kamerovou jednotkou dle světlených podmínek operačního pole
• Možnost manuálního nastavení intenzity osvětlení
• Paměťový back-up systému pro automatické ukládání uživatelských nastavení systému
Full HD kamerová hlava- 1 ks
• 3x čip CMOS nebo 3x čip CCD, medicínský atest
• Uchycení standardních optik různých výrobců pomocí očnicového adaptéru
• Jedním z pracovních režimů je funkce zobrazení IR fluorescenční diagnostiky pomocí ICG kontrastu
• Jedním z pracovních režimů je funkce úzkopásmového selektivního barevného zobrazování (tzv. NBI) nebo jiný režim pro zvýraznění patologických změn.
• Kompatibilní s výše uvedenou kamerovou jednotkou
• Autoklávovatelná v parním autoklávu (134°C)
• 2x optický zoom
• Motorické ovládání zoomu a ostření (tzv. power-zoom a power-focus) pomocí ovladacích tlačítek na kamerové hlavě
• 3 programovatelná ovládací tlačítka umístěná na kamerové hlavě
• Váha do 300 g
Artroskopická optika - 2 ks
• pr. 4 mm, úhel pohledu 30°, zorné pole 115°, pracovní délka 160 mm, autoklávovatelné
• součástí nabídky má být sterilizační kontejner pro každou nabízenou artroskopickou optiku
• součástí nabídky 2 ks příslušného vysokoprůtokového artroskopického trokaru se 2 ventily, kompatibilní s výše uvedenými optikami, vč. tupého trokarového bodce:
• Součástí nabídky jsou 2 ks světlovodného kabelu kompatibilního s ostatními nabízenými položkami pro každou optiku
Průměr 4,25 mm, délka 3 m, se zesílenou ochranou proti přehřátí a poškození
• Sterilizovatelný v autoklávu při teplotě 134°C při stálém zachování jejich vlastností
Artroskopická optika mini- 2 ks
• pr. 2,7 mm
• úhel pohledu 30°, zorné pole 115°, pracovní délka 160 mm, autoklávovatelné
• součástí nabídky je sterilizační kontejner pro každou nabízenou artroskopickou optiku
• součástí nabídky jsou 2 ks příslušného vysokoprůtokového artroskopického trokaru se 2 ventily, kompatibilní s výše uvedenými optikami, vč. tupého trokarového bodce:
• Součástí nabídky jsou 2 ks světlovodného kabelu komaprtibilního s ostatními nabízenými položkami pro každou optiku
• Průměr 4,25 mm, délka 3 m, se zesílenou ochranou proti přehřátí a poškození
• Sterilizovatelný v autoklávu při teplotě 134°C při stálém zachování jejich vlastností
Full HD záznamové zařízení - 1 ks
Medical grade zařízení
• 2D/3D FullHD záznamové zařízení s ovládáním foto/video z kamerového hlavy
• Ovládání přes dotykové rozhraní 21“ monitoru
• Možnost ovládání přes PC, iPhone nebo iPad (volitelně)
• Min. požadavky PC - Windows 10, Intel Core i5, 8 GB RAM, 1TB SSD
• V případě nedostatku úložného prostoru na integrovaném disku přístroj automaticky promazává nejstarší záznamy
• Možnost aktivace/deaktivace šifrovaní vestavěného disku popřípadě připojeného USB
• Obrazové výstupy: DVI, VGA, DP,
• Obrazový vstup: HD-SDI, HDMI, S-video
• Export obrazových záznamů na USB externí paměťové médium ve formátech spustitelných v počítači (volitelně s nebo bez pacientských dat)
• Kompatibilní s DICOM 3.0 vč. worklist
• Automatické načítání pacientů z NIS pomocí worklist/DICOM
• Automatické odesílaní snímků do PACS/DICOM
• Zadávání dat a ovládání pomocí klávesnice nebo worklist
• Záznam videa ve formátu Full HD až 1080p MPEG4
• Záznam statických snímků ve vysokém rozlišení 1920x1080 16:9 JPEG
• Zabezpečení proti ztrátě dat při náhodném vypnutí (např. výpadek el. energie) možné realizovat externí UPS (Medical Grade)
• Možnost simultánního záznamu až 2 zdrojů video signálu
• Možnost porovnávání záznamů / snímků
• Plně certifikováno dle GDPR
• Ovládání z tlačítek endoskopu či připojeným dvoupedálem s optickou signalizací
• Možnost externí vizuální signalizace aktivního záznamu
• Umístění v přístrojovém vozíku artroskopické sestavy
Vaporizační přístroj - 1 ks
Bipolární přístroj o výkonu 400 W pro odtraňování měkkých tkání artroskopicky, dále pro možnost koagulace a termální modifikace tkáně.
Umožňuje volit čtyři bipolární provozní režimy: Vaporizace, Koagulace, Kombinovaný režim vaporizace a koagulace a Koagulace s indikací teploty
Pracovní elektrody jsou požadovány v průměrech a různých typech od 2,3mm po 4mm a , určené pro použití ve vodivých vyplachovacích roztocích jako např. běžného fyziologického roztoku nebo Ringerova roztoku s laktátem.
Pracovní elektrody mají být vybaveny odsáváním pro lepší vizualizaci v kloubu
Monitorace teploty s nastavením maximálního teplotního prahu tkáně, senzor teploty na distálním konci elektrod. V režimu Koagulace s indikací teploty přístroj má sledovat skutečnou teplotu hrotu a při aktivování automaticky nastaví výkon potřebný pro udržování požadované teploty hrotu
Přístroj vybavený bezpečnostní funkcí, která sníží na minimální hodnotu výkon nutný pro uchování vaporizační kapsy kolem aktivní elektrody v případě kontaktu elektrody s kovem – ochrana poškození optiky.
Přístroj vybaven zvukovou signalizací, která signalizuje aktivování elektrody
• Možnost manuálního nastavení parametrů
• Možnost ovládání z rukojeti I nožního ovladače
• Možnost použití elektrod s odsáváním
• Součástí dodávky má být nožní pedal, 2x elektroda bez odsávání pro artroskopii a 2x elektroda s odsáváním pro artroskopii
• Součástí dodávky je sterilizační košík 2 ks pro uložení elektrod a příslušenství
Artroskopický motorový shaver - 1 ks
Shaverový ruční nástroj (handpiece) lehký - titanový, vysokorychlostní
• Shaverový handpiece universální pro všechny typy fréz – od průměru 2,0 mm pro malé klouby po průměr 8 mm pro výkony na velkých kloubech.
• Ruční ovládání : ANO s možností deaktivace nebo pomocí nožního spínače
• Odsávání regulovatelné na ručním nástroji
• rychlost otáček - vpřed/vzad: 500 – 8000 ot/min
• rychlost otáček - oscilace: 1000 - 2 500 ot./min
• Nejvyšší utahovací moment: 160 mNm
• Hmotnost: cca 600-700 g
• Délka/výška/průměr (mm): 175/32/20
• Integrovaný do artroskopické pumpy
• Součástí dodávky mají být 2 ks univerzálního ručního nástroje pro shaverovací frézy
Duální artroskopická oplachová pumpa s integrovaným shaverem - 1 ks
• Vizualizace v kloubu zajištěna na sobě nezávislým řízením přítoku a odtoku tekutiny z kloubu
• Integrovaná odsávací pumpa automaticky řídí jak odsávání z kanyly, tak shaveru, bez nutnosti manuálního přepínání odsávání. Při aktivaci shaveru je automaticky aktivováno odsávání ze shaveru vyvedené do přímo určeného místa, zatímco je ostatní odsávání uzavřeno.
• Možnost nastavení maximálního odsávání ( průtočné kapacity ) odsávací pumpou při aktivaci shaveru v různých úrovních
• Možnost aktivace spec.režimu pro akutní eliminaci krvácení a zvýšený průplach kloubu
• Možnost aktivace spec.režimu průplachu kloubu (laváž) pro odstranění nečistot při zachování nastaveného tlaku v kloubu
• Ovládání shaveru přes nožní pedál, nebo tlačítky na shaverové rukojeti
• Součástí dodávky má být 10 ks denních hadicových setů a 20 ks pacientských hadicových setů
• Součástí dodávky má být sterilizační kontejner pro každý shaverový motorový handpiece
Přístrojový vozík - 1 ks
• přístrojový endoskopický vozík určený pro umístění přístrojového vybavení
• vybavený izolačním transformátorem, přepěťovou ochranou elektrických zásuvek 230 V, kloubovým pohyblivým a výškově nastavitelným držákem LCD monitoru, infuzním stojanem a manipulačními madly
• speciální povrchová úprava laku – tzv. antistatický matový lak
• 4 kolečka (2 z nich bržděná, s aretací)
• Police výškově nastavitelné pro umístění i dalších přístrojů
• integrovaná příprava elektroinstalace – nejméně 5 el. zásuvek pro další přístroje
• součástí potřebné uzemňovací kabely
• centrální zapínání / vypínání všech nainstalovaných zařízení
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odvchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 2
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO ROKYCANSKOU NEMOCNICI, A.S. - ENDOSKOPICKÁ TECHNIKA
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 2 - Laparoskopická sestava s digitálním upscale obrazem na 4K rozlišení
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Rokycanská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Voldušská 750, 337 01 Rokycany |  |  |  | IČO: | 26360900
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, člen představenstva, Ing. Michal Filař, člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Laparoskopická sestava s digitálním upscale obrazem na 4K rozlišení |  | 1 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Monitor -1 ks
• LED, úhlopříčka min. 31,5“
• rozlišení 3840 x 2160 pixelů
• svítivost: min. 450 cd/m2
• medicínská certifikace
• barevná norma BT.2020 a BT.709
• kontrast: min.1000:1
• Poměr stran 16:9
• pozorovací úhel: 178°/178°
• počet barev min.: 1,07 mld.
• PIP a POP zobrazovací módy
• Integrovaný funkce 4K upscalingu pro stávající HD zobrazovací systémy
• Antireflexní, odolný proti desinfekci
• Váha max. 11,8 kg
• umístění monitoru pomocí úchytu VESA 100 x 100 mm na mobilním pojízdném stojanu, který bude součástí nabídky
• Vstupy min.: 2x 12G-SDI, 1x HDMI, 1x Display Port, 1x DVI-D, 1x 3G-SDI
• Výstupy min.: 2x 12G-SDI, 1x 3G-SDI
Kamerová jednotka s integrovaným 4LED světelným zdrojem - 1 ks
• Medicínský atest
• Integrované záznamové zařízení - archivace fotodokumentace pomocí USB rozhraní
• Video dokumentace pomocí externího zařízení
• Ovládání kamerové jednotky dotykovým displejem
• Zobrazovací systém – vysoké rozlišení obrazu Full HD 1920x1080p – progresivní scanning
• Integrovaná funkce pro lepší odhalení zánětlivých chorob sliznice, novotvarových lézí a pod, např. NBI - úzkopásmové selektivní barevné zobrazování nebo jiný princip s podobnou funkcí Integrovaný modul pro možnost podpory fluorescenční diagnostiky pomocí ICG kontrastu.
• Nastavení vyvážení bílé automaticky, ručně přes čelní panel nebo nastavením z tlačítka videoendoskopu
• Digitální zoom až 1,5x nastavitelný ve 3 stupních
• Výstupy - 2x DVI-D, 2x HD-SDI, 1x Y/C
• Možnost rotace obrazu o 180°a vertikálního a horizontálního zrcadlení obrazu
• Prostor pro uložení až 20 jednotlivých předvoleb s paměťovým zálohováním (back-upem)
• Předvolba nastavení až 50 údajů pacientských dat s paměťovým zálophováním (back-upem)
• Možnost ovládání nastavení ve sterilním prostředí pomocí 3 programovatelných tlačítek na kamerové hlavě a přes čelní panel, příp. připojitelnou klávesnici
• Možnost záznamu a zmrazení obrazu ve spolupráci se záznamovým zařízením
• Nastavitelný kontrast
• Integrovaný 4LED zdroj studeného světla
• 4 LED lampy
• Výkon 4LED světelného zdroje odpovídající výkonu 300 W xenonu
• Životnost LED lampy min. 10 000 hod.
• Aktivní automatické řízení intenzity osvětlení kamerovou jednotkou dle světlených podmínek operačního pole
• Možnost manuálního nastavení intenzity osvětlení
• Paměťový back-up systému pro automatické ukládání uživatelských nastavení systému
Full HD kamerová hlava - 1ks
• 3x čip CMOS nebo 3x čip CCD, medicínský atest
• Uchycení standardních optik různých výrobců pomocí očnicového adaptéru
• Jedním z pracovních režimů je funkce zobrazení IR fluorescenční diagnostiky pomocí ICG kontrastu
• Jedním z pracovních režimů je funkce úzkopásmového selektivního barevného zobrazování (tzv. NBI) nebo jiný režim pro zvýraznění patologických změn.
• Kompatibilní s výše uvedenou kamerovou jednotkou
• Autoklávovatelná v parním autoklávu (134°C)
• 2x optický zoom
• Motorické ovládání zoomu a ostření (tzv. power-zoom a power-focus) pomocí ovladacích tlačítek na kamerové hlavě
• 3 programovatelná ovládací tlačítka umístěná na kamerové hlavě
• Váha do 300 g
• Součástí nabídky mají být 2 ks laparoskopických HD optik, pr. 10 mm, 30°, autoklávovatelné, vč. sterilizačního kontejneru
• Součástí nabídky mají být 2 ks resterilizovatelného světlovodného kabelu, pr. 4,25 mm, délka 3 mm, pro výše uvedené optiky
Insuflátor (1 ks)
• volitelná rychlost průtoku CO2 s údajem o spotřebě plynu na čelním panelu
• zobrazení údajů o nastavených hodnotách na čelním panelu
• medicínská certifikace
• nastavení tlaku v dutině břišní s automatickou kontrolou a přizpůsobením průtoku nastaveným hodnotám (s ochranou proti přeplnění pacienta)
• volitelná velikost insuflované dutiny a speciální režim pro insuflaci malých dutin
• maximální průtok minimálně 45 l/min
• nastavení tlaku 3 – 25 mmHg
• podpora automatického odsávání kouře řízená elektrochirurgickou jednotkou (při aktivaci elektrochirurgického režimu)
• volitelná intenzita odsávání kouře a aerosolu při manuálním i automatickém režimu
• součástí dodávky má být vysokotlaká hadice pro napojení na láhev CO2 a datový kabel pro řízení odsávání
• součástí dodávky má být 1 ks resterilizovatelné vysokoprůtokové insuflační a desuflační hadice
• součástí dodávky má být zařízení pro předehřev insuflačního media na teplotu blízkou teplotě lidského těla
Full HD záznamové zařízení - 1 ks
Medical grade zařízení
• 2D/3D FullHD záznamové zařízení s ovládáním foto/video z kamerového hlavy
• Ovládání přes dotykové rozhraní 21“ monitoru
• Možnost ovládání přes PC, iPhone nebo iPad (volitelně)
• Min. požadavky PC - Windows 10, Intel Core i5, 8 GB RAM, 1TB SSD
• V případě nedostatku úložného prostoru na integrovaném disku přístroj automaticky promazává nejstarší záznamy
• Možnost aktivace/deaktivace šifrovaní vestavěného disku popřípadě připojeného USB
• Obrazové výstupy: DVI, VGA, DP,
• Obrazový vstup: HD-SDI, HDMI, S-video
• Export obrazových záznamů na USB externí paměťové médium ve formátech spustitelných v počítači (volitelně s nebo bez pacientských dat)
• Kompatibilní s DICOM 3.0 vč. worklist
• Automatické načítání pacientů z NIS pomocí worklist/DICOM
• Automatické odesílaní snímků do PACS/DICOM
• Zadávání dat a ovládání pomocí klávesnice nebo worklist
• Záznam videa ve formátu Full HD až 1080p MPEG4
• Záznam statických snímků ve vysokém rozlišení 1920x1080 16:9 JPEG
• Zabezpečení proti ztrátě dat při náhodném vypnutí (např. výpadek el. energie) možné realizovat externí UPS (Medical Grade)
• Možnost simultánního záznamu až 2 zdrojů video signálu
• Možnost porovnávání záznamů / snímků
• Plně certifikováno dle GDPR
• Ovládání z tlačítek endoskopu či připojeným dvoupedálem s optickou signalizací
• Možnost externí vizuální signalizace aktivního záznamu
• Umístění v přístrojovém vozíku artroskopické sestavy
Oplachovací pumpa - 1 ks
• Oplachovací peristaltická pumpa
• Ochrana proti přetlakování
• Autoklávovatelné i jednorázové příslušenství
• Průtok 0 - 2 l/min
• Oplachovací tlak 400 mmHg
• Odsávací podtlak až 60 kPa
• Držák pro upevnění
Odsávací pumpa - 1 ks
Odsávací kompaktní elektrická jednotka se , sacím výkonem min. 20 l/min, podtlakem 95 kPa
s bezúdržbovým provozem a resterilizovatelným příslušenstvím . Požadujeme rozměry, moderní design, vysoký sací výkon a ochrana proti přetlakování. Musí umožňovat e plynulé nastavení podtlaku, jehož hodnota je monitorována na vakuometru.
V odsávacím okruhu sací a antibakteriální filtr, který je součástí dodávky. Součástí odsávací láhev o objemu 2 l vč. držáku pro upevnění láhve na vozík, víka a propojovací hadice k pumpě.
Přístrojový vozík - 1 ks
• přístrojový endoskopický vozík určený pro umístění přístrojového vybavení
• vybavený izolačním transformátorem, přepěťovou ochranou elektrických zásuvek 230 V, kloubovým pohyblivým a výškově nastavitelným držákem LCD monitoru, infuzním stojanem a manipulačními madly
• speciální povrchová úprava laku – tzv. antistatický matový lak
• 4 kolečka (2 z nich bržděná, s aretací)
• Police výškově nastavitelné pro umístění i dalších přístrojů
• integrovaná příprava elektroinstalace – nejméně 5 el. zásuvek pro další přístroje
• součástí potřebné uzemňovací kabely
• centrální zapínání / vypínání všech nainstalovaných zařízení
Multioborový elektrochirurgický generátor - 1 ks
• multioborový elektrochirurgický generátor pro otevřenou, laparoskopickou a endoskopickou operativu
• kompletní řada i monopolárních a bipolárních režimů, módy pro řez a koagulaci (čisté, smíšené, sprej, nová generace urologické a gynekologické endoresekce ve fyziologickém roztoku, endoskoskopické mody pro GI, radiofrekvenční ablace tumoru, plasmakinetické módy pro gynekologické využití včetně módu pro bipolární morcelátor)
• výkonový rozsah 0 – 320 W
• automatické přizpůsobení výstupního výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství energie s dynamickou regulací výkonu
• podpora okamžitého startu řezu bez nežádoucího termálního šíření
• možnost připojení až 4 monopolárních a bipolárních nástrojů současně
• automatické rozpoznání připojeného nástroje a nastavení doporučených parametrů
• ruční a nožní ovládání (s možností připojení 2 pedálů s programovatelným přiřazením)
• automatické rozpoznání kvalitního fyziologického roztoku pro endoresekce
• volitelné režimy autostop a autostart u bipolární koagulace
• nastavitelná pronikavost řezu a koagulace
• nastavení a ovládání generátoru pomocí plně dotykového displeje na předním panelu přístroje
• možnost uložení nejméně 20 nejčastěji používaných parametrů – s textovým popisem
• zvukový alarm a zobrazení chybových hlášení i s popisem opatření k nápravě na displeji
• víceúrovňový monitor kvality kontaktu neutrální elektrody s tkání pacienta
• funkce automatického aktivního odsávání elektrochirurgického kouře pro přehledné operační pole
• možnost hybridní technologie umožňující současné synergické působení ultrazvukové a pokročilé bipolární energie pro rychlejší a bezpečnější řez a koagulaci měkkých tkání a k bezpečnému zatavení cév (tzv.vessel sealing) až do velikosti 7mm
• Kabel pro odsávání kouře má být součástí dodávky insuflátoru
• Součástí dodávky dvoupedálový nožní spínač a single pedál
• Součástí dodávky 2 bipolární kabel, 2 ks monopolární kabel, kabel pro připojení jednorázové neutrální elektrody
• Požadujeme starter kit 50 ks dělených (2-segmentových) neutrálních elektrod, kompatibilních s monitorem kvality kontaktu neutrální elektrody a cenovou nabídku na další neutrální elektrody.
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odvchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 3
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO ROKYCANSKOU NEMOCNICI, A.S. - ENDOSKOPICKÁ TECHNIKA
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 3 - Videobronchoskop
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Rokycanská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Voldušská 750, 337 01 Rokycany |  |  |  | IČO: | 26360900
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, člen představenstva, Ing. Michal Filař, člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Terapeutický videobronchoskop |  | 1 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
• Terapeutický videobronchoskop pro provedení diagnostiky a terapie při bronchoskopii. |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
• Terapeutický videobronchoskop musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo) nebo jinou metodu pro lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév. Přístroj má umožňovat přesnou a včasnou diagnostiku onkologických pacientů a detekci iniciálních stádií karcinomů v oblast trávicí trubice.
• Terapeutický videobronchoskop musí umožňovat využití technologie RDI (Red Dichromatic Imaging), kdy se zobrazení provádí pomocí filtrovaného světla, nebo jinou metodu umožňující vizualizaci hlubokých krevních cév a pro vizualizaci místa krvácení
• Terapeutický videobronchoskop musí umožňovat využití technologie TXI (Texture and Color Enhancement Imaging) nebo jinou metodu postprocesingového zobrazení v bílém světle, kde dochází k vylepšení barvy, struktury a jasu s cílem zvýšení detekce velmi drobných zánětů, plochých a zploštělých lézí.
• Zobrazovací systém - barevný CCD čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV 1080/50i (HighDefinitionTV).
• Možnost připojení endoskopu k videoendoskopické věži prostřednictvím zdroje světla nebo přímo, konektor musí být vodotěsný bez použití standardních krytů.
• Optický systém: - zorné pole – minimálně 120° - směr pohledu – přímý pohled - hloubka pole minimálně 3,0 – 100,0 mm - minimální pozorovací vzdálenost od distálního konce 3,0 mm
• Zaváděcí tubus: - zevní průměr distálního konce maximálně 5,8 mm - zevní průměr tubusu maximálně 6,0 mm - pracovní délka minimálně 600 mm
• Pracovní kanál – požadovaný vnitřní průměr minimálně 3,0 mm.
• Ohybová část – minimální rozsah angulace: - nahoru minimálně 180° - dolů minimálně 130°
• Ohybová část – rotace tubusu: - doprava minimálně 120° - doleva minimálně 120°
Přístroj musí být z důvodu ochrany předchozích investic plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se všemi stávajícími videoendoskopickými systémy na pracovišti zadavatele Rokycanské nemocnice, a.s. V případě emergentních situací – havárií, event. oprav musí být zajištěna kompatibilita s videoprocesory (CV-190) a se zdroji studeného světla (CLV-190).
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odvchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 4
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO ROKYCANSKOU NEMOCNICI, A.S. - ENDOSKOPICKÁTECHNIKA
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 4 - Videokolonoskop
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Rokycanská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Voldušská 750, 337 01 Rokycany |  |  |  | IČO: | 26360900
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, člen představenstva, Ing. Michal Filař, člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Videokolonoskop |  | 1 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
• Videocolonoskop umožňující provedení diagnostiky a terapie při sigmoidoskopii nebo kolonoskopii tlustého střeva i u pacientů s obtížnou anatomickou dispozicí, stenózami rekta apod. |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
• Videokolonoskop musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo) nebo jinou metodu pro lepší zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév, dále pro přesnou a včasnou diagnostiku onkologických pacientů a detekci iniciálních stádií karcinomů v oblast trávicí trubice
• Videokolonoskop musí umožňovat využití technologie RDI (Red Dichromatic Imaging), kdy se zobrazení provádí pomocí filtrovaného světla, kde k osvětlení pozorované oblasti jsou využita zelená (520-585 nm), okrová (590-610 nm) a červená (620-640 nm) pásma vlnových délek nebo jinou metodu vizualizace hlubokých krevních cév a vizualizaci akutního krvácení.
• Videokolonoskop musí umožňovat využití technologie TXI (Texture and Color Enhancement Imaging) nebo jinéhopostprocesingového zobrazení v bílém světle, kde dochází k vylepšení barvy, struktury a jasu, s cílem technologie zvýšení detekce velmi drobných zánětů, plochých a zploštělých lézí.
• Zobrazovací systém - barevný CCD čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV 1080/50i (HighDefinitionTV).
• Technologie tubusu a propojení s endoskopickou věží: - endoskop musí umožňovat vysoce účinný přenos rotace tubusu kolem jeho radiální osy - endoskop musí mít vysoce flexibilní úsek v distální části tubusu umožňující výrazně hladší průchod ostrými zahnutími střeva - nastavitelná tuhost zaváděcího tubusu ve třech krocích - možnost připojení endoskopu k videoendoskopické věži prostřednictvím zdroje světla nebo přímo, konektor musí být vodotěsný bez použití standardních krytů - integrovaná anténa ve flexibilní části přístroje pro připojení k zařízení umožňující zobrazení aktuální pozice videokolonoskopu v těle pacienta
• Videokolonoskop musí mít nejméně dva svazky světlovodných vláken (světlovodných čoček) v distálním konci endoskopu pro zajištění rovnoměrného osvětlení vyšetřované oblasti.
• Optický systém: - zorné pole – minimálně 170° (v Normal modu – hloubka pole 5 – 100 mm) a minimálně 160° (v Near modu – hloubka pole 2 – 6 mm) - směr pohledu přímý pohled - hloubka pole minimálně 2,0 – 100,0 mm - možnost elektronického nastavení zaostřovací vzdálenosti ve dvou módech: - mód Normal – hloubka pole 5 – 100 mm - mód Near – hloubka pole 2 – 6 mm
• Zaváděcí tubus: - zevní průměr distálního konce maximálně 14,0 mm - zevní průměr tubusu maximálně 14,0 mm - pracovní délka minimálně 1600,0 mm - celková délka maximálně 2100,0 mm
• Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 3,7 mm.
• Ohybová část – rozsah angulace: - nahoru minimálně180° - dolů minimálně 180° - doprava minimálně 160° - doleva minimálně 160°
• Přídavný oplachový kanál – požadován.
Přístroj musí být z důvodu ochrany předchozích investic plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se všemi stávajícími videoendoskopickými systémy na pracovišti zadavatele Rokycanské nemocnice, a.s. V případě emergentních situací – havárií, event. oprav musí být zajištěna kompatibilita s videoprocesory (CV-190) a se zdroji studeného světla (CLV-190).
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odvchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 5
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO ROKYCANSKOU NEMOCNICI, A.S. - ENDOSKOPICKÁ TECHNIKA
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 5 - Videogastroskop
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Rokycanská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Voldušská 750, 337 01 Rokycany |  |  |  | IČO: | 26360900
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, člen představenstva, Ing. Michal Filař, člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Videogastroskop |  | 1 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
• Videogastroskop pro diagnostiku a terapii, vybavený přídavným oplachovým kanálem pro použití v horní části GIT pro oplach sliznice, zvláště při EMR a krvácení varixů |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
• Videogastroskop musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo) nebo jinou metodu pro lepší zobrazení struktur obsahujících obsahujících molekuly krevního barviva a vhodnou pro přesnou a včasnou diagnostiku onkologických pacientů a detekci iniciálních stádií karcinomů v oblasti trávicí trubice
• Videogastroskop musí umožňovat využití technologie RDI (Red Dichromatic Imaging), kdy se zobrazení provádí pomocí filtrovaného světla, kde k osvětlení pozorované oblasti jsou využita zelená (520-585 nm), okrová (590-610 nm) a červená (620-640 nm) pásma vlnových délek nebo jinou metodu dosahující podobného účinku, umžňující vizualizaci hlubokých krevních cév a vizualizaci akutního krvácení.
• Videogastroskop musí umožňovat využití technologie TXI (Texture and Color Enhancement Imaging) nebo jinou technologii postprocesingového zobrazení v bílém světle, kde dochází k vylepšení barvy, struktury a jasu, s cíleme zvýšení detekce velmi drobných zánětů, plochých a zploštělých lézí.
• Zobrazovací systém - barevný CCD čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV 1080/50i (HighDefinitionTV).
• Možnost připojení endoskopu k videoendoskopické věži prostřednictvím zdroje světla nebo přímo. Kkonektor musí být vodotěsný bez použití standardních krytů.
• Optický systém: - zorné pole minimálně 140° - směr pohledu přímý pohled - hloubka pole minimálně 2,0 – 100,0 mm - možnost elektronického nastavení zaostřovací vzdálenosti ve dvou módech: - mód Normal – hloubka pole 5 – 100 mm - mód Near – hloubka pole 2 – 6 mm
• Zaváděcí tubus: - zevní průměr distálního konce maximálně 10,0 mm - zevní průměr tubusu maximálně 10,0 mm - pracovní délka minimálně 1000,0 mm - celková délka maximálně 1400,0 mm
• Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 2,8 mm.
• Ohybová část – rozsah angulace: - nahoru minimálně 210° - dolů minimálně 90° - doprava minimálně 100° - doleva minimálně 100
• Přídavný oplachový kanál – požadován.
Přístroj musí být z důvodu ochrany předchozích investic být plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se všemi stávajícími videoendoskopickými systémy na pracovišti zadavatele Rokycanské nemocnice, a.s. V případě emergentních situací – havárií, event. oprav musí být zajištěna kompatibilita s videoprocesory (CV-190) a se zdroji studeného světla (CLV-190).
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odvchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 6
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO ROKYCANSKOU NEMOCNICI, A.S. - ENDOSKOPICKÁ TECHNIKA
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 6 - Vysokofrekvenční elektrochirurgická jednotka (endoskopická sestava)
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Rokycanská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Voldušská 750, 337 01 Rokycany |  |  |  | IČO: | 26360900
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, člen představenstva, Ing. Michal Filař, člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Vysokofrekvenční elektrochirurgická jednotka (endoskopická sestava) |  | 1 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
• Vysokofrekvenční monopolární/bipolární elektrochirurgický generátor s primárním určením pro řezání a koagulaci při endoskopické chirurgii v gastrointestinálním traktu. |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
• Použitelný pro endoskopické/bronchoskopické přístroje.
• Možnost rozšíření o modul umožňující argon plasma koagulaci.
• Monopolární i bipolární koagulace.
• Vysokofrekvenční výstup - Monopolární módy: - typy módů: základní módy pro monopolární řezání s nastavitelnými efekty intenzity : - PureCut, (Čistý řezací mód) - BlendCut, (Smíšený řezací mód) - základní módy pro monopolární koagulaci s nastavitelnými efekty intenzity : - SoftCoag, (Jemná koagulace) - ForcedCoag, (Silnějsí koagulace) - PowerCoag, (Nejsilnější koagulace) - SpreyCoag, (Sprejová koagualce)
• Vysokofrekvenční výstup - Bipolární módy: - typy módů: 1 základní mód pro bipolární řezání s nastavitelnými efekty: - BipolarCut, - více základních módů pro bipolární koagulaci s nastavitelnými efekty: - BisoftCoag, - AutoCoag, - RFCoag,
• Základní frekvence cca. 430 kHz.
• Maximální výstup cca. 120 W.
• Ovládání výstupu nožním pedálem.
• Dotykový displej.
• Neutrální elektroda s monitorací bezpečného kontaktu (dělená elektroda )
• Kabel k neutrální elektrodě
• Dodání starter kitu – 50 ks dělených elektrod
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odvchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL