**Transportní bateriová odsávačka:**

* napájení a nabíjení ze sítě 12 V vozidla,
* nabíječka 220 V,
* jednorázová nádoba o objemu min. 1000 ml,
* hygienická,
* hmotnost kompletní do 5,5 kg,
* sací výkon min. 25 l/min.,
* dosažený podtlak min. – 0,8 bar.,
* ukazatel podtlaku,
* provozní teplota min. -5 až + 50 st. Celsia,
* doba provozu na baterii min. 40 minut,
* možnost výměny baterie uživatelem,
* stupeň ochrany IP min. IP34D,
* nástěnný držák do sanitního vozu i přístroj musí prokazatelně splňovat ČSN EN 1789,
* bezúdržbový přístroj
* návod k použití kompletně v českém jazyce