## Část 1
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - STERILIZAČNÍ TECHNIKA
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 1 - Sterilizátor
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Stodská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Hradecká 600, 333 01 Stod |  |  |  | IČO: | 26361086
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA – předseda představenstva, MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. – místopředseda představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Sterilizátor |  | 2 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Sterilizátor „přísálový „ 1STJ |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Jednodveřové provedení
Pravoúhlá hranatá komora
Využitelný objem komory min. 60 l
Volně stojící přístroj, max. rozměry v: 1600 mm, š: 600 mm, h: 900 mm
Ovládání v ČJ přes dotykový displej o velikost displeje min. 8“
Vestavěná tiskárna pro dokumentaci průběhu sterilizace v čelním panelu
Programové vybavení min:
- Flash program (nebalené)
- Program na 134°C (celkový čas do 40 minut vč. sušení)
- Program na 121°C
- Test těsnosti, Bowie-Dick test
Přístroj a procesy v souladu s Vyhláškou č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ČSN EN 285
Nízkoenergetický vyvíječ páry integrovaný v přístroji
Veškeré potrubí a ventily parního a vakuového systému z nerezové oceli
Napojení na studenou vodu z řádu a externí RO vodu v místě instalace. Možnost dodatečné instalace RO úpravny vody dovnitř přístroje.
Připojovací podmínky nutné přizpůsobit stávajícímu stavu na operačním sále
1 ks sterilizační koš (š x h x v): 300x600x150 mm
Celkový příkon max. 6kW/10A
Připojovací podmínky nutné přizpůsobit stávajícímu
U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10%. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 2
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - STERILIZAČNÍ TECHNIKA
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 2 - Germicidní zářiče
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Stodská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Hradecká 600, 333 01 Stod |  |  |  | IČO: | 26361086
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA – předseda představenstva, MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. – místopředseda představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Germicidní zářiče (1 ks stacionární, 1 ks otevřený, 1 ks uzavřený) |  | 3 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Technické parametry: Zářič germicidní otevřený |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Přímo zářící germicidní lampa na mobilním stojanu
Přímo zářící germicidní lampa sloužící k dezinfekci virů vč. koronavirů, chřipky, bakterií. Použití v nepřítomnosti lidí, zvířat. Používá se na dezinfekci povrchů, nebo vzduchu pomocí krátkovlnného ultrafialového záření UVC vlnové délky 253,7nm.
Vysoká účinnost ničení baktérií a virů
Trubice – 1 x 55W
Účinnost min. 6 metrů od lampy
Mobilní provedení
Pohybový senzor pro maximální bezpečnost uživatele
Dlouhodobá účinnost trubic – až 18 000 hodin
Rozměr lampy 1020 x 85 mm
Rozměr stojanu 460 mm
Snímač pohybu
Automatické opětovné po 5 minutách zapnutí po nepřítomnosti
Technické parametry: Zářič germicidní stacionární
Přímo zářící germicidní lampa na stacionární
Přímo zářící germicidní lampa sloužící k dezinfekci virů vč. koronavirů, chřipky, bakterií. Použití v nepřítomnosti lidí, zvířat. Používá se na dezinfekci povrchů, nebo vzduchu pomocí krátkovlnného ultrafialového záření UVC vlnové délky 253,7nm.
Vysoká účinnost ničení baktérií a virů
Trubice – 1 x 55W
Účinnost min. 6 metrů od lampy
Mobilní provedení
Pohybový senzor pro maximální bezpečnost uživatele
Dlouhodobá účinnost trubic – až 18 000 hodin
Rozměr lampy 1020 x 85 mm
Snímač pohybu výhodou
Automatické opětovné po 5 minutách zapnutí po nepřítomnosti
Technické parametry: Zářič germicidní uzavřený
Nepřímo zářící germicidní lampa na mobilním stojanu
Nepřímo zářící germicidní stolní lampa sloužící k dezinfekci virů vč. koronaviru, chřipky, bakterií….
Dezinfekce nastávající v okamžiku působení tohoto záření na mikroorganismy, které v důsledku narušení buněčných struktur rychle hynou pomocí krátkovlnného ultrafialového záření UVC vlnové délky 253,7nm.
Vysoká účinnost ničení baktérií a virů
Tichý provoz 14,8 dB
Trubice – 2 x 15W
Účinnost cca. 40 m2 – při dlouhodobé zapnutí v přítomnosti lidí
Mobilní provedení na stojanu, možnost umístění na stěnu
Ovládání manuální
Dlouhodobá účinnost trubic – až 18 000 hodin
U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10%. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL