## Část 4
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO KLATOVSKOU NEMOCNICI, A.S. - LABORATORNÍ TECHNIKA
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 4 - Průtokový cytometr (2. vyhlášení)
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Plzeňská 929, 339 01 Klatovy |  |  |  | IČO: | 26360527
Statutární zástupce: |  | Ing. Ondřej Provalil, MBA, člen představenstva, MUDr. Jiří Zeithaml, člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Průtokový cytometr |  | 1 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Nový, nerepasovaný, stolní, plně digitální průtokový cytometr (CE‐IVD) s výkonným PC, monitorem 32” LCD a vyhodnocovacím software a veškerým příslušentvím potřebným pro provoz; |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Lasery 488,638 a 405 nm a nejméně 13 detektorů pro fluorescence v rozložení (celkem 15 detektorů včetně detektorů pro přímý a boční rozptyl (Forward a Side Scatter);
5 detektorů pro 488+/- 5 nm laser + Forward a Side Scatter;
3 detektory pro 638 +/- 5 nm laser;
5 detektorů pro 405 +/- 5 nm laser;
Pro všechny detektory musí být dostupný CEIVD certifikovaný kalibrační I standardizační materiál;
Detektory pro přímý a boční rozptyl (FS a SS);
Automatický karuselový podavač zkumavek 12x75 mm – min. 32 pozic.
Možnost čtení čárového kódu z jakékoliv pozice na zkumavce.
Trojitá kontrola identifikace vzorku.
Rozlišení malých částic od šumu již od 300 nm s 488 nm laserem;
Vysoká citilivost detekce velmi slabých fluorescenčních signálů: < 30 MESF pro FITC a <10 MESF pro PE;
Plně digitální zpracování signálu;
Vysoké rozlišení blízkých intenzit fluorescenčních signálů min. 16 000 000 kanálů ve škále 24 bitové zpracování dat;
7 dekád v logaritmické škále;
Průtok nastavitelný kontinuálně 10 do 240 uL/min po krocích 1 uL, defaultně 10, 30, 60 uL/min;
Rychlost načítání (akvizice) min 30 000 událostí/sekundu pro všechny parametry;
Vstup vzorku: 12x75 mm automatický karuselový podavač na zkumavky min. 32 pozic s vortexováním každé jednotlivé zkumavky před měřením a možností čtení čárového kódu (barcode) z každé pozice;
Více než 25 milionů/events na FCS soubor pro 13 color experiment, možnost export ve formátu FCS 3.0;
Integrované kompenzační knihovny, snadné nastavení experimentu;
Možnost změny napětí na detektoru a automatického překalkulování kompenzační matice bez nutnosti znovuproměření single stain vzorků;
Automatické a uživatelsky definovatelné promíchávání vzorku;
Intuitivní software pro automatickou kontrolu kvality provozu a ovládání zařízení včetně systému fluidiky, zároveň umožňující softwarovou kompenzaci. Externí fluidní system s jednoduchou obsluhou a automatickým monitoringem stavu kapalin;
Operační systém současně podporovaný (Windows 10 Professional), myš, klávesnice a další příslušenství nutné pro provoz;
Garantované CEIVD nastavení měření intenzity fluorescence QC + Standardizace), kompenzace i kontrola kvality běhu přístroje s možností používat CE‐IVD reagencie.
Možnost připojení k LIS, jednosmérná komunikace;
Možnost rozšíření o podavač destiček 96‐jamek (není součástí požadavku)
Další požadavky:
Pokud je možné splnit požadovaný medicínský účel více technicky odlišnými způsoby, je přípustné nabídnout i jiné řešení, než které přesně odpovídá požadovaným specifikacím. Odchylky od požadovaných specifikací musí dodavatel zdůvodnit. U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. (kromě vlnových délek excitačních laserů a počtu požadovaných detektorů) |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Nový , nerepasovaný přístroj, digitální průtokový cytometr
Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL