## Část 1
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - INTENZIVNÍ PÉČE
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 1 - VENTILÁTORY
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Stodská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Hradecká 600, Stod, 333 01 |  |  |  | IČO: | 263 61 086
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA – předseda představenstva; MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. – místopředseda představenstva, MUDr. Iva Pešková – člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
U všech položek této části VZ musí být dodavatelem nabídnuta shodná délka záruční lhůty.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Plicní ventilátor - neinvazivní |  | 4 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Plicní ventilátor - neinvazivní |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Plicní ventilátor pro dlouhodobou UPV neinvazivní, HighFlow, invazivní dospělých a dětských pacientů
Kompletní ovládání a zobrazení v českém jazyce
Ovládací barevný dotykový displej min. 12“ s nastavením úhlu pohledu (naklopení)
Druhý způsob ovládání např. mechanickými prvky (ovládací knoflík, tlačítka přímých funkcí)
Nezávislý chod ventilátoru na připojení medicinálních plynů, např. kompresorová nebo turbínová technologie
Špičkový průtok min. 210 l/min
Hmotnost ventilátoru max. 10kg, madlo pro snadný transport
Instalace na pojízdném stojanu s rychloupínacím systémem, rameno dýchacího okruhu
Vestavěná, interní baterie s dobou provozu min. 120 minut se zobrazením stavu baterie na displeji ventilátoru
Jednoduchý úvodní test ventilátoru s možností přeskočení pro uvedení ventilátoru do provozu v urgentních případech
Rychlé nastavení ventilátoru pro uvedení do provozu min. třemi možnými způsoby:
a) výběrem zadané hmotnosti pacienta
b) výběrem výšky pacienta
c) volbou výběru tzv. „posledního“ pacienta
Kompenzace ATRC s možností volby Vyp/Zap
Alarmový management s akustickým i barevným rozlišením alarmů do tří úrovní, samostatné technické alarmy
Trendy min. 72 hodin s výběrem grafických nebo číselných hodnot, deník událostí min. 5000 záznamů
Denní/noční režim pro zobrazení a hlasitost
Integrovaný HEPA filtr
Provoz bez nutnosti externích flow senzorů
Přívod vysokotlakého i nízkotlakého O2
Datové výstupy pro export dat, konektivita RJ 45, USB
Ventilační režimy: (obecná terminologie, jednotlivé názvy se mohou lišit dle výrobce)
VCV A/C, PCV A/C, PCV-VG, V-SIMV, P-SIMV
Duální ventilace, CPAP, PS, záložní ventilace VCV/PCV, APRV, PRVC, NIV
Min. rozsah parametrů ventilace:
Tv 20 – 2000 ml
FiO2 21 – 100%
F 1 – 100 d/min
I:E 4:1 – 1:10
PEEP 1 – 45 cm H2O, Off,
Flow trigger 0,5 – 15 l/min, Tlak trigger -10 – - 0,5 cmH2O
Inspirační a expirační flow trigger s automatickou optimalizací
Funkce „zmrazení“ obrazovky s vyhodnocením křivek a spirometrických smyček
Zobrazení min. čtyř křivek v reálném čase najednou
Kyslíková terapie High-Flow s nastavením průtoku min. 50l/min., nastavení koncentrace %O2 s vyobrazením průtokoměru, křivky průtoku O2 v čase s nastavením tzv. časovače
Terapie O2 při odsávání s automatickou detekcí rozpojení a zpětného spojení dýchacího okruhu s eliminací alarmů
Synchronizovaná trysková mikronebulizace
Standby
Min. monitorované parametry: (obecná terminologie, jednotlivé názvy se mohou lišit dle výrobce)
Vt dechový objem (vdechovaný, vydechovaný, řízený, spontánní)
MV (řízená, spontánní)
PEEP, špičkový tlak, střední tlak
Dechová frekvence (řízená, spontánní, asistovaná)
I:E, FiO2
Funkce SIGH, Insp/Exp hold, P0,1, PEEPi, NIF
Spirometrie s referenční smyčkou, zobrazení 2 volitelných smyček najednou, s možností uložení min. 5-ti spirometrických smyček v čase
Výpočet inflexních bodů pro optimalizaci nastavení PEEP
Sada příslušenství pro provoz
Návod ČJ
Příslušenství (součástí dodávky): Aktivní objemový tepelný zvlhčovač pro použití dlouhodobou UPV invazivní, neinvazivní i pro HighFlow
2. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Plicní ventilátor |  | 4 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Plicní ventilátor pro dlouhodobou UPV invazivní, neinvazivní a HighFlow dospělých a dětských pacientů |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Kompletní ovládání a zobrazení v českém jazyce
Ovládací barevný dotykový displej min. 12“ s nastavením úhlu pohledu (naklopení)
Druhý způsob ovládání např. mechanickými prvky (ovládací knoflík, tlačítka přímých funkcí)
Nezávislý chod ventilátoru na připojení medicinálních plynů, např. kompresorová nebo turbínová technologie
Špičkový průtok min. 210 l/min
Hmotnost ventilátoru max. 10kg, madlo pro snadný transport
Instalace na pojízdném stojanu s rychloupínacím systémem, rameno dýchacího okruhu
Vestavěná, interní baterie s dobou provozu min. 120 minut se zobrazením stavu baterie na displeji ventilátoru
Jednoduchý úvodní test ventilátoru s možností přeskočení pro uvedení ventilátoru do provozu v urgentních případech
Rychlé nastavení ventilátoru pro uvedení do provozu min. třemi možnými způsoby:
a) výběrem zadané hmotnosti pacienta
b) výběrem výšky pacienta
c) volbou výběru tzv. „posledního“ pacienta
Kompenzace ATRC s možností volby Vyp/Zap
Alarmový management s akustickým i barevným rozlišením alarmů do tří úrovní, samostatné technické alarmy
Trendy min. 72 hodin s výběrem grafických nebo číselných hodnot, deník událostí min. 5000 záznamů
Denní/noční režim pro zobrazení a hlasitost
Integrovaný HEPA filtr
Provoz bez nutnosti externích flow senzorů
Přívod vysokotlakého i nízkotlakého O2
Datové výstupy pro export dat, konektivita RJ 45, USB
Ventilační režimy: (obecná terminologie, jednotlivé názvy se mohou lišit dle výrobce)
VCV A/C, PCV A/C, PCV-VG, V-SIMV, P-SIMV
Duální ventilace, CPAP, PS, záložní ventilace VCV/PCV, APRV, PRVC, NIV
Min. rozsah parametrů ventilace:
Tv 20 – 2000 ml
FiO2 21 – 100%
F 1 – 100 d/min
I:E 4:1 – 1:10
PEEP 1 – 45 cm H2O, Off,
Flow trigger 0,5 – 15 l/min, Tlak trigger -10 – - 0,5 cmH2O
Inspirační a expirační flow trigger s automatickou optimalizací
Funkce „zmrazení“ obrazovky s vyhodnocením křivek a spirometrických smyček
Zobrazení min. čtyř křivek v reálném čase najednou
Kyslíková terapie High-Flow s nastavením průtoku min. 50l/min., nastavení koncentrace %O2 s vyobrazením průtokoměru, křivky průtoku O2 v čase s nastavením tzv. časovače
Terapie O2 při odsávání s automatickou detekcí rozpojení a zpětného spojení dýchacího okruhu s eliminací alarmů
Synchronizovaná trysková mikronebulizace
Standby
Min. monitorované parametry: (obecná terminologie, jednotlivé názvy se mohou lišit dle výrobce)
Vt dechový objem (vdechovaný, vydechovaný, řízený, spontánní)
MV (řízená, spontánní)
PEEP, špičkový tlak, střední tlak
Dechová frekvence (řízená, spontánní, asistovaná)
I:E, FiO2
Funkce SIGH, Insp/Exp hold, P0,1, PEEPi, NIF
Spirometrie s referenční smyčkou, zobrazení 2 volitelných smyček najednou, s možností uložení min. 5-ti spirometrických smyček v čase
Výpočet inflexních bodů pro optimalizaci nastavení PEEP
Sada příslušenství pro provoz
Návod ČJ
Příslušenství (součástí dodávky): Aktivní objemový tepelný zvlhčovač pro použití dlouhodobou UPV invazivní, neinvazivní i pro HighFlow
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 2
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - INTENZIVNÍ PÉČE
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 2 – Monitory vitálních funkcí
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Stodská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Hradecká 600, Stod, 333 01 |  |  |  | IČO: | 263 61 086
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA – předseda představenstva; MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. – místopředseda představenstva, MUDr. Iva Pešková – člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
U všech položek této části VZ musí být dodavatelem nabídnuta shodná délka záruční lhůty.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Transportní monitor životních funkcí |  | 1 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Transportní monitor životních funkcí |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Barevná obrazovka min 12“, (menší obrazovka by byla při požadovaném počtu současně zobrazovaných údajů špatně čitelná)
Způsob ovládání pomocí otočného ovládacího prvku a tlačítky přímo ovládaných.
Zobrazení křivek v min. 8 stopách a 8 digitálních polích
Vzniklé alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti dle doporučení IEC, monitor musí splňovat současné normy a směrnice platné v místě instalace (předpisy ČR + EU)
Snadné uživatelské nastavení několika profilů zobrazení
Monitor musí umožnit uživatelsky nakonfigurovat min. 5 profilů a jejich rychlou změnu v závislosti na potřebě okamžitého zobrazení měřených parametrů v průběhu léčby
Měřené parametry:
3/5 svodů EKG s vícesvodovou analýzou aritmií (minimálně asystolie, komorová a síňová fibrilace, tachykardie, bradykardie) v reálném čase včetně alarmového zabezpečení
RESP respirace měřená impedanční metodou
SpO2 včetně měření pulzu, perfusního indexu
NIBP systém měření Auto/Manual, nastavení periody a harmonogramu spouštění
2x TEMP
Měření CO2 (systém sidestream)
2x IBP
Číselné a grafické trendové záznamy parametrů za min. 120 hod.
Záznamy všech alarmů a událostí
Zobrazení času, stopky
Záloha provozu na baterie minimálně na 4 hodiny
Síťové rozhraní pro propojení do monitorovací sítě s možností připojit k centrálnímu monitoru (ethernet)
Systém pro bezpečné uchycení/zajištění monitoru
Uchycení při transportu zavěšením na lůžko i uchycením na medilištu na lůžku
Kompletní příslušenství ke všem modulům nutné pro zahájení plného provozu (dosp.i dětský paciet)
Úložný prostor na příslušenství
Uživatelské rozhraní v ČJ
Návod v českém jazyce
Kompaktní monitor životních funkcí plně kompatibilní se stávajícími používanými monitory životních funkcí. Připojitelný k stávajícímu provozovanému centrálnímu monitorovacímu systému (CMS) firmy Mindray.
kompatibilita s medicínským softwarem Winmedicalc
2. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Monitor životních funkcí |  | 22 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Monitor životních funkcí |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Barevná obrazovka min 12“, (menší obrazovka by byla při požadovaném počtu současně zobrazovaných údajů špatně čitelná)
Způsob ovládání pomocí otočného ovládacího prvku a tlačítky přímo ovládaných.
Zobrazení křivek v min. 8 stopách a 8 digitálních polích
Vzniklé alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti dle doporučení IEC, monitor musí splňovat současné normy a směrnice platné v místě instalace (předpisy ČR + EU)
Snadné uživatelské nastavení několika profilů zobrazení
Monitor musí umožnit uživatelsky nakonfigurovat min. 5 profilů a jejich rychlou změnu v závislosti na potřebě okamžitého zobrazení měřených parametrů v průběhu léčby
Měřené parametry:
3/5 svodů EKG s vícesvodovou analýzou aritmií (minimálně asystolie, komorová a síňová fibrilace, tachykardie, bradykardie) v reálném čase včetně alarmového zabezpečení
RESP respirace měřená impedanční metodou
SpO2 včetně měření pulzu, perfusního indexu
NIBP systém měření Auto/Manual, nastavení periody a harmonogramu spouštění
2x TEMP
Měření CO2 (systém sidestream)
2x IBP
Číselné a grafické trendové záznamy parametrů za min. 120 hod.
Záznamy všech alarmů a událostí
Zobrazení času, stopky
Záloha provozu na baterie minimálně na 4 hodiny
Síťové rozhraní pro propojení do monitorovací sítě s možností připojit k centrálnímu monitoru (ethernet)
Systém pro bezpečné uchycení/zajištění monitoru
Uchycení při transportu zavěšením na lůžko i uchycením na medilištu na lůžku
Kompletní příslušenství ke všem modulům nutné pro zahájení plného provozu (dosp.i dětský paciet)
Úložný prostor na příslušenství
Uživatelské rozhraní v ČJ
Návod v českém jazyce
Kompaktní monitor životních funkcí plně kompatibilní se stávajícími používanými monitory životních funkcí. Připojitelný k stávajícímu provozovanému centrálnímu monitorovacímu systému (CMS) firmy Mindray.
kompatibilita s medicínským softwarem Winmedicalc
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 3
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - INTENZIVNÍ PÉČE
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 3 – Bodypletysmograf, spirometr a systém FeNO
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Stodská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Hradecká 600, Stod, 333 01 |  |  |  | IČO: | 263 61 086
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA – předseda představenstva; MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. – místopředseda představenstva, MUDr. Iva Pešková – člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
U všech položek této části VZ musí být dodavatelem nabídnuta shodná délka záruční lhůty.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Bodypletysmograf |  | 1 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Modulární celotělový pletysmograf |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Přístroj určený k obsáhlému vyšetření plicních funkcí pro měření statické a dynamické bodypletysmografie a spirometrie
Základní funkce (statická spirometrie, dynamická spirometrie - křivka průtok/objem, intrathorakální objemy, proudové odpory Raw)
Schopnost měřit výdech déle než 15 sekund a objem větší než 8 litrů s přesností ± 3 % nebo ± 0,05 litru v rozmezí průtoku 0 - 14 l/s
Celkový odpor proudění vzduchu při průtoku 14 l/s menší než 1,5 cm H2O/I/s (0,15 kPa/l/s)
Malý mrtvý prostor snímače průtoku (max. 25 ml)
Kalibrační pumpa 3l
Prostorná kabina pro snadný přístup a posazení jak dětí, tak dospělých pacientů, nosnost židle min. 140 kg
Výsuvná židle v prostoru kabiny
Elektronické ovládání výšky stativu bodypletysmografu
Elektromagnetické uzavírání dveří kabiny bodypletysmografu
Možnost otevření dveří kabiny bodypletysmografu zevnitř pacientem
Možnost ovládání stativu obsluhujícím personálem z vně kabiny
Nouzové otevření dveří při výpadku elektrického proudu
Skleněná výplň kabiny bodypletysmografu (tvrzené nerozbitné sklo)
Nízká nástupová hrana kabiny (max. výška 10 cm)
Odolnost konstrukce bodypletysmografu vůči fyzikálním vlivům i chemickým (dezinfekčním) látkám
Modul pro vyšetření difuze plicní (DLCO) metodou single-breath
Methan nebo hélium jako transportní plyn pro vyšetření DLCO
Pouze 1 láhev s plyny pro vyšetření DLCO a bodypletysmografie
Ovládání kabiny (dveře, stativ) bodypletysmografu bez použití vyšetřovacího plynu
On-line vzorkování plynu pro vyšetření DLCO (bez nutnosti vaku)
Možnost off-line doplnění hodnoty Hb, Pa02, COHb a přepočítání výsledků DLCO
Automatické sledování hodnot mikroklimatických podmínek (BTPS modul) a jejich zařazení do přepočtu ATPS/BTPS
integrace měření FeNO do programu a možnost srovnání hodnot FeNO s např. FEV1 v jednom grafu
Přenos dat z nemocničního systému do přístroje a zpět pomoci standardu GDT/BDT včetně přenosů protokolů ve formátu *.pdf pomocí standardu GDT/BDT
Pre/post analýza opakovaného vyšetření
Plná kontrola ATS/ERS kritérií jak při měření, tak při vyšetření
Možnost zobrazení individuálních trendů vybraných parametrů jednotlivého pacienta z různých vyšetření
Možnost dodatečné editace Vtg (TGW) a odporů
Možnost exportu pacientských dat a výsledků (včetně grafů) pro potřeby dalšího zpracování a prezentování minimálně ve formátech *.xls (nebo *.xlsx), *.csv a *.pdf
Možnost exportu pacientských dat ze stávající spirometrie
Přístroj splňuje kritéria ATS/ERS
Balení jednorázových bakteriálních a virových filtrů pro zprovoznění přístroje (tj. startovací balíček pro min. 300 vyšetření)
Balení jednorázových bakteriálních a virových filtrů pro zprovoznění přístroje (tj. startovací balíček pro min. 300 vyšetření)
PC (2 ks)
Provedení Midi x Micro
CPU s hodnotou min. 5580 bodů benchmark testu Passmark CPU Mark (dostupné na http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php)
min. 8 GB RAM
min. 500 GB HDD
porty min. 2x USB 3.0 a 2x USB 2.0
další rozhraní min. Wifi a Bluetooth
operační systém Windows 10 Professional 64 bit (z důvodu nutné kompatibility s aplikací, která bude na PC instalována a užívána)
LED monitor s úhlopříčkou min. 27"
Laserová tiskárna, A4, oboustraný tisk
2. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Spirometr |  | 1 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Modul Spirometrie |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Základní funkce (statická spirometrie, dynamická spirometrie – křivka průtok/objem) - schopnost měřit výdech déle než 15 sekund a objem větší než 8 litrů s přesností ±3 % nebo ±0,05 litru v rozmezí průtoku 0-15 l/s
Měření proudových odporů (RAW)
Malý mrtvý prostor snímače průtoku (max. 30 ml), princip měření diferenciální tlaku
Automatické sledování hodnot mikroklimatických podmínek (BTPS modul)
integrace měření FeNO do programu a možnost srovnání hodnot FeNO s např. FEV1 v jednom grafu
Plná kontrola ATS/ERS kritérií, jak při měření, tak při vyšetření
Pre/post analýza opakovaného vyšetření
Možnost zobrazení individuálních trendů vybraných parametrů jednotlivého pacienta z různých vyšetření
Možnost exportu pacientských dat a výsledků (včetně grafů) pro potřeby dalšího zpracování a prezentování minimálně ve formátech *.xls (nebo *.xlsx), *.csv a *.pdf
Možnost exportu pacientských dat ze stávající spirometrie
Možnost editace protokolů dle potřeb zákazníka a zákazníkem
Přenos dat do informačních systémů přes BDT/GDT, včetně příloh v pdf. formátu
Komunikace s nemocničním systémem
Zapojení do sítě a sdílení dat minimálně na 5 pracovištích
Kompatibilita s WIN10
Bezplatný update novějších verzí, měřených hodnot a norem náležitých norem min. 5 let
Balení jednorázových bakteriálních a virových filtrů pro zprovoznění přístroje (tj. startovací balíček pro min. 300 vyšetření)
3. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Systém FeNO |  | 1 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Modul pro měření oxidu dusnatého – FeNO |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
měření exhalovaného oxidu dusnatého (FeNO) standardizovanou, neinvazivní metodou, pro přesnou kvantifikaci míry alergického zánětu v dýchacích cestách a pro posouzení účinnosti protizánětlivé léčby;
systém na stanovení NO splňující standardy ATS/ERS přístrojem;
neinvazivní a bezpečné měření
kompaktní přenosný přístroj;
možnost provozu i na baterie;
možnost použití s PC i samostatně;
jednoduché používání (vhodné pro děti i dospělé)
přístroj musí zamezit kontaminaci inhalovaného vzduchu oxidem dusnatým z okolního prostředí
rychlé poskytnutí výsledků (analýza < 1,5 minuty)
veškerý spotřební materiál na 600 vyšetření vč. pacientských filtrů
rozsah měření: 5 - 300 ppb (minimálně);
doba výdechu pacienta: 6 nebo10 sekund
přesnost: ± 5 ppb nebo max 10 %.
komplexní podmínky
všechny přístroje musí být nové, nepoužívané, nerepasované
pBTK po dobu záruky zdarma vč. všech kalibrací, měřících náplní (vyjímaje tiskárnu)
objednavatel vyžaduje dodání jen kompletní dodávku předmětu a vzájemnou softwarovou kompatibilitu
kompatibilita s medicínským softwarem Winmedicalc
kompatibilita s přístroji spirometr – ZAN100, který je v majetku Stodské nemocnice. Vzhledem k dlouhodobému sledování pacientů a jejich zdravotních údajů v je nezbytná kompatibilita s existující databází pacientů výrobce ZAN100
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 4
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - INTENZIVNÍ PÉČE
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 4 – Odsávačky a hrudní sání
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Stodská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Hradecká 600, Stod, 333 01 |  |  |  | IČO: | 263 61 086
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA – předseda představenstva; MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. – místopředseda představenstva, MUDr. Iva Pešková – člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
U všech položek této části VZ musí být dodavatelem nabídnuta shodná délka záruční lhůty.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Hrudní sání |  | 1 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Hrudní sání |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Zdroj podtlaku centrální vacum
Mechanický regulátor podtlaku
Bezpečnostní nádoba s plovákovým ventilem proti přesátí
Manovakuometr s barevně rozlišeným rozsahem stupnice
Vícestupňová ochrana proti přesátí
2L lahev s držákem a uchycením na medilištu
Medilišta pro jednoduché uchycení potřebného příslušenství
Limitní vodní ventil pro bezpečné Thoraxové sání s bezpečnostním ventilem proti zpětnému nasátí
Pojízdný stojan, brzděná kolečka
Silikonový odsávací okruh
Návod v českém jazyce
2. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Odsávačka typ Thopaz |  | 2 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Použití kontinuálního thoraxového sání současně s použitím odsávačky k nezávislému chirurgickému odsávání |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Výkonná elektrická odsávačka se spolehlivým sacím agregátem
Záruka na elektrický zdroj podtlaku min. 6 let
Extrémně tichý chod
Dlouhodobé použití bez omezení provozního času
Rychlost sání min. 40 l
Dosahované vakum min. -90 kPa
Plynulá regulace vakua
Bezpečnostní regulátor podtlaku
Barevně rozlišený manovakuometr
Světelná indikace chodu
Vícestupňová ochrana proti přesátí
Pro používání jednorázových prvků odsávacího okruhu a používání nádob na sekret různých objemů
2L lahev s držákem a uchycením na medilištu
V nabídce dodavatele láhve o objemech min. 1L, 2L, 4L
Používání jednorázových vaků na sekret o objemu min. 1L, 2L, 3L
Odkládací police na příslušenství a spotřební materiál
Pojízdný stojan, brzděná kolečka
Medilišta pro jednoduché uchycení potřebného příslušenství
Standardní příslušenství pro provoz:
Limitní vodní ventil pro bezpečné Thoraxové sání s bezpečnostním ventilem proti zpětnému nasátí
Příslušenství pro thoraxové sání samostatná sběrná nádoba 2L, silikonový sací okruh
Silikonový odsávací okruh
Návod v českém jazyce
3. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Odsávačka |  | 6 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Výkonná elektrická odsávačka se spolehlivým sacím agregátem |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Záruka na elektrický zdroj podtlaku min. 6 let
Extrémně tichý chod
Dlouhodobé použití bez omezení provozního času
Rychlost sání min. 40 l
Dosahované vakum min. -90 kPa
Plynulá regulace vakua
Bezpečnostní regulátor podtlaku
Barevně rozlišený manovakuometr
Světelná indikace chodu
Vícestupňová ochrana proti přesátí
Pro používání jednorázových prvků odsávacího okruhu a používání nádob na sekret různých objemů
2L lahev s držákem a uchycením na medilištu
V nabídce dodavatele láhve o objemech min. 1L, 2L, 4L
Používání jednorázových vaků na sekret o objemu min. 1L, 2L, 3L
Odkládací police na příslušenství a spotřební materiál
Pojízdný stojan, brzděná kolečka
Medilišta pro jednoduché uchycení potřebného příslušenství
Standardní příslušenství pro provoz:
2L resterilizovatelná lahev s držákem a uchycením na medilištu
Silikonový odsávací okruh
Návod v českém jazyce
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 5
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - INTENZIVNÍ PÉČE
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 5 – EKG
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Stodská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Hradecká 600, Stod, 333 01 |  |  |  | IČO: | 263 61 086
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA – předseda představenstva; MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. – místopředseda představenstva, MUDr. Iva Pešková – člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
U všech položek této části VZ musí být dodavatelem nabídnuta shodná délka záruční lhůty.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| EKG I |  | 2 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
12-ti svodový EKG přístroj |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
kontinuální monitoring se záznamem události (arytmií)
detekce kardiostimulátoru ze všech svodů vzorkovací frekvence min 75.000 vzorku/sec/kanál
digitalizace EKG signálu vzorkovací frekvencí min. 16.000 vzorků/sec/kanál
frekvenční rozsah: dolní hranice od 0,04 Hz, horní hranice 150 Hz
režimy snímání: automatický, manuální, sledování arytmií
software pro rozměření a interpretaci EKG záznamu pro novorozence, děti a dospělé
funkce pro náhled všech 12 křivek současně před tiskem či odesláním záznamu
vnitřní paměť minimálně na 100 EKG záznamů,
displej minimální velikosti 7” se zobrazením všech 12 svodů s minimálním rozlišením 640x480
plnohodnotná klávesnice s funkčními klávesami
provoz ze sítě na baterie (na baterie minimálně po dobu 6 hodin) s vnitřním dobíjením akumulátorů, připouštíme pouze interní zdroj napájení
uživatelem volitelný tisk 12-ti svodového záznamu na termocitlivý skládaný papír (formát A4) se všemi potřebnými údaji o pacientovi, nastavení a libovolné sestavy (ID, jméno, příjmení, pohlaví, věk, možnost zadání sestavy obsahující oddělení apod.)
rychlost posuvu papíru 5/25/50 mm/s
menu, komunikace a ovládání v ČJ
příslušenství: kabely a elektrody
možnost připojení čtečky čárových kódů pro bezchybné zadání dat pacienta (z NIS).
EKG pojízdný vozík (plné, ne drátěné police nebo zásuvky).
možnost exportu základních dat pacienta (rodné číslo, jméno, příjmení, pohlaví) a export EKG křivky v datové podobě (tj. křivka jako soubor dat umožňující manuální dodatečné rozměření a zpracování, nikoliv její obrázek jako je - pdf, tif, jpg)
splnění bezpečnostního standardu EN 60601-1, EN 60601-2-25, EN 60601-2-51
přístroj musí být dezinfikovatelný běžnými desinfekčními prostředky
možnost připojení přes LAN i WiFi; podpora minimálně standardu 802.11a/g, zabezpečení WPA2/AES s podporou 802.11x
Přenos pacientských dat z nemocničního informačního systému (NIS- WinMedicalc)
Návod v českém jazyce
kompatibilita s medicínským softwarem Winmedicalc
2. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| EKG II |  | 3 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
12-ti svodový EKG přístroj, |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
kontinuální monitoring se záznamem události (arytmií)
detekce kardiostimulátoru ze všech svodů vzorkovací frekvence min 75.000 vzorku/sec/kanál
digitalizace EKG signálu vzorkovací frekvencí min. 16.000 vzorků/sec/kanál
frekvenční rozsah: dolní hranice od 0,04 Hz, horní hranice 150 Hz
režimy snímání: automatický, manuální, sledování arytmií
software pro rozměření a interpretaci EKG záznamu pro novorozence, děti a dospělé
funkce pro náhled všech 12 křivek současně před tiskem či odesláním záznamu
vnitřní paměť minimálně na 100 EKG záznamů,
displej minimální velikosti 7” se zobrazením všech 12 svodů s minimálním rozlišením 640x480
plnohodnotná klávesnice s funkčními klávesami
provoz ze sítě na baterie (na baterie minimálně po dobu 6 hodin) s vnitřním dobíjením akumulátorů, připouštíme pouze interní zdroj napájení
uživatelem volitelný tisk 12-ti svodového záznamu na termocitlivý skládaný papír (formát A4) se všemi potřebnými údaji o pacientovi, nastavení a libovolné sestavy (ID, jméno, příjmení, pohlaví, věk, možnost zadání sestavy obsahující oddělení apod.)
rychlost posuvu papíru 5/25/50 mm/s
menu, komunikace a ovládání v ČJ
příslušenství: kabely a elektrody
možnost připojení čtečky čárových kódů pro bezchybné zadání dat pacienta (z NIS).
EKG pojízdný vozík (plné, ne drátěné police nebo zásuvky).
možnost exportu základních dat pacienta (rodné číslo, jméno, příjmení, pohlaví) a export EKG křivky v datové podobě (tj. křivka jako soubor dat umožňující manuální dodatečné rozměření a zpracování, nikoliv její obrázek jako je - pdf, tif, jpg)
splnění bezpečnostního standardu EN 60601-1, EN 60601-2-25, EN 60601-2-51
přístroj musí být dezinfikovatelný běžnými desinfekčními prostředky
možnost připojení přes LAN i WiFi; podpora minimálně standardu 802.11a/g, zabezpečení WPA2/AES s podporou 802.11x
Přenos pacientských dat z nemocničního informačního systému (NIS- WinMedicalc)
Návod v českém jazyce
kompatibilita s medicínským softwarem Winmedicalc
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 6
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - INTENZIVNÍ PÉČE
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 6 – Doppler tužkový
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Stodská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Hradecká 600, Stod, 333 01 |  |  |  | IČO: | 263 61 086
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA – předseda představenstva; MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. – místopředseda představenstva, MUDr. Iva Pešková – člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Doppler tužkový |  | 1 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Digitální doppler |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
barevný displej s vysokým rozlišením zobrazuje číselnou hodnotu nebo křivku pulsu
vysoce citlivá 8MHz dopplerovská sonda s technologií pro snadnější lokalizaci cév
slot pro paměťovou SD kartu na ukládání dat z vyšetření: HR a zvuk
USB a Bluetooth slouží k přenosu dat z přístroje do počítače nebo k nabíjení baterií - USB
konektor pro připojení sluchátek
kvalitní zpracování zvukového výstupu pomocí DDNR - Dynamic Digital Noise Reduction!
speciální filtr pro potlačení zvukového rušení způsobeného UZ gelem
součásti balení jsou dobíjitelné baterie s nabíječkou
Návod v českém jazyce
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 7
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - INTENZIVNÍ PÉČE
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 7 – Neurostimulátor
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Stodská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Hradecká 600, Stod, 333 01 |  |  |  | IČO: | 263 61 086
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA – předseda představenstva; MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. – místopředseda představenstva, MUDr. Iva Pešková – člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Neurostimulátor |  | 1 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
přesný přístroj pro lokalizaci nervových cest v lidském těle. Pro stimulaci nervových vláken v živém organizmu se speciálními jehlami na nervovou stimulaci, které vykazují vysoký dotykový odpor, s cílem určit jejich prostorovou polohu vzhledem ke špičce jehly. Stimulační jehly zhotovené tak, aby bylo možné do blízkosti nervového tkaniva vstříknout lokální anestetikum, které vratně přeruší vodivost stimulace. |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
pravoúhlé impulsy s volitelnou délkou trvání stimulace a kontinuálně nastavitelným stimulačním proudem.
Nastavitelné rozpětí proudu impulsu od 0,01 do 5,00 mA
Přesné nastavení stimulačního proudu.
Frekvence stimulace 1 Hz nebo 2 Hz
Délku trvání stimulace 0,05 ms - 0,1 ms – 0,3 ms – 0,5 ms – 1,0 ms.
Měření impedanci tkáně.
Konektor pro zapojení dálkového ovládače pro ovládání i ve sterilních podmínkách
Konektor pro připojení kabelu ke stimulační jehle a kožní elektrodě
Návod v českém jazyce
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 8
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - INTENZIVNÍ PÉČE
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 8 – Vozík resuscitační
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Stodská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Hradecká 600, Stod, 333 01 |  |  |  | IČO: | 263 61 086
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA – předseda představenstva; MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. – místopředseda představenstva, MUDr. Iva Pešková – člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Vozík resuscitační |  | 4 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Vozík resuscitační |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Vozík musí být vybaven:
infuzní stojan,
9x plastový výklopný box,
nerezový držák pro 100 kusů rukavic,
nerezový otočný stolek se zajišťovacími pásy,
držák kontejneru na použité jehly,
nerezová kapsa na dokumenty,
nerezový sklopný stolek s prolisem,
nerezový otevírač ampulí,
nerezový držák kyslíkové lahve (O2 - 2kg),
elektrická zásuvková lišta s min. 6 zásuvkami á min.10A
resuscitační podložka
š75 cm x h55 cm x v105 cm (vysoká verze) - zkl. rozměry vozíku bez příslušenství
konstrukce: ocel s práškovou barvou (šedá), antimikrobiální povrch, antivibrační výztuha nebo nerezová ocel AISI304
pracovní deska: nerez ocel AISI304 - prolis 1,2 cm s ochrannými rohy; nosnost: 20 kg
prachotěsná zásuvka: kompaktní plast. čelo (ABS), koše možnost rozdělit příčkami; nosnost: 20kg
čelo zásuvky dle vzorníku barev (bude specifikováno uživatelem před podepsáním smlouvy na dodaz dodavatele na uživatele)
teleskopické kuličkové plnovýsuvy s dotahem a dotlumením
centrální zamykání
plastová madla zásuvek s možností barevného rozlišení dle vzorníku
tlačné madlo: nerez ocel AISI304
4x kvalitní plastové kolo minimálně d=125 mm; 2x brzda; plastové nárazníky
celková nosnost: do 150 kg
Barevné určení bude bude specifikováno uživatelem před podepsáním smlouvy na dotaz dodavatele na uživatele
Návod v českém jazyce
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 9
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - INTENZIVNÍ PÉČE
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 9 – Oxymetr
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Stodská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Hradecká 600, Stod, 333 01 |  |  |  | IČO: | 263 61 086
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA – předseda představenstva; MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. – místopředseda představenstva, MUDr. Iva Pešková – člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Oxymetr |  | 10 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Pulzní oxymetr |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Použití pro všechny věkové kategorie, novorozence, děti, dospělé
Lehký, transportní, baterie umožňují min. 24 hodin kontinuálního provozu
Li-ion baterie, síťové dobíjení nebo nabíječka
Barevný displej s možností nastavení podle světelných podmínek
Dva samostatné provozní režimy, krátká informativní měření nebo kontinuální provoz
Zvukové a optických alarmy, horní a dolní, kvalita perfúzního indexu
Informace o kvalitě signálu, detekce a informace o sensoru
Měření saturace arteriální krve kyslíkem SpO2, frekvence, zobrazení křivky SpO2
Prstový sensor pro opakované měření
Trendy měřených hodnot min 96 hod
Datový IR výstup v reálném čase do PC
Návod v českém jazyce
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 10
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - INTENZIVNÍ PÉČE
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 10 – Videolaryngoskop
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Stodská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Hradecká 600, Stod, 333 01 |  |  |  | IČO: | 263 61 086
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA – předseda představenstva; MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. – místopředseda představenstva, MUDr. Iva Pešková – člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Videolaryngoskop |  | 1 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Videolaryngoskop |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Lžíce videolaryngoskopu z odolného biokompatibilního materiálu (titan), umožňující opakovanou, snadnou a účinnou dezinfekci/sterilizaci včetně rukojeti. V dodávce min. lžíce velikosti 3 a 4
Tvar lžíce uzpůsoben pro řešení i nejobtížnějších intubací v různých polohách pacienta dokonalou vizualizací dýchacích cest
Kamera zabudovaná v těle lžíce, LED zdroje osvětlení
Účinný systém proti možnosti zamlžení optiky během intubace
Výborná orientace a přehlednost i v případě zakrvácených dýchacích cest
Možnost dokoupit různé velikosti lžic od dětských po dospělé pacienty
Nízký profil lžíce (11 mm) pro intubace při omezeném rozevření čelistí a zvýšení manévrovatelnosti
Zobrazení na externím plochém barevném monitoru – dotyková obrazovka (úhlopříčka 24cm)
Dva vstupy na monitoru pro zapojení dalšího paralelního zdroje (jednorázové bronchoskopy)
USB vstup pro připojení čidla na pulzní oxymetrii
Provoz na baterii minimálně po dobu 2 hod.
Nahrávání videa a audia a fotografií na běžnou paměť USB, snadný přenos a archivace nahraných souborů
Ochrana proti vodě IPX8
Vysoká výdrž baterie při stand-by režimu
Vysoká mobilita systému
Možnost nahrávání jednotlivých snímků, videa, zvuku během intubace, popis snímků + záznamy o pacientech
Dodávka bez vozíku ale v ochranném cestovním obalu s uchycením monitoru na svislou tyč.
Nulové provozní náklady, možnost rychlé sterilizace laryngoskopu
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 11
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - INTENZIVNÍ PÉČE
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 11 – Přístroj anesteziologický vč. monitoru
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Stodská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Hradecká 600, Stod, 333 01 |  |  |  | IČO: | 263 61 086
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA – předseda představenstva; MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. – místopředseda představenstva, MUDr. Iva Pešková – člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Anesteziologický přístroj vč. monitoru vit.funcí |  | 2 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Anesteziologický přístroj: |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
výběr ventilačních režimů – objemová ventilace, tlaková ventilace, Man./Spont., PSV
ovládání v českém jazyce
ventilátor pro děti i dospělé
nastavitelná citlivost flowtriggeru
možnost podávání anestezie Low-flow a Minimal-flow
elektronicky řízený ventilátor s elektrickým pohonem – bez řídicího plynu
polouzavřený ventilační systém s maximálním objeme pohlcovače CO2 1,5 l
mechanické rotametry
míchání čerstvé směsi s ochranou proti hypoxické směsi
možnost monitorace FiO2 na ventilátoru
monitorace ventilačních parametrů – objemové a tlakové hodnoty
umístění 2 ks odpařovače anestetik
záložní zdroj napájení - min. 45 min.
PEEP 0-20 H20
dechová frekvence RR minimálně v rozsahu 4-60 cyklů/min
VT 20-1400 ml
krátký test přístroje s možností jeho přeskočení v akutních případech
možnost umístění tlakových lahví na přístroji
plocha pro psaní záznamu
snadná údržba a čištění
ejektorové odsávaní
aktivní odvod anesteziologických plynů
maximální rozměry přístroje (š x v x h – 90 cm x 150 cm x 80 cm)
kompletní příslušenství nutné pro zahájení plného provozu (vč. 2ks silikonových okruhů pro dospělé pacienty) součástí dodávky
pojízdné provedení s brzděnými kolečky
Monitor vitálních funkcí:
s LCD plochou obrazovkou v rozsahu 10-14“ s min. 10 kanály
měřené parametry: EKG, Resp, Puls, SpO2, NIBP, 2x teplota, 2x IBP, CO2 a anest.plyny
3 úrovně alarmů, zvukově a barevně odlišné, snadné nebo automatické nastavení
eliminace falešných alarmů
světelný alarm také na horní hraně monitoru
volba barvy pro zobrazení jednotlivých parametrů
analýza arytmií, analýza ST seg.
grafické a tabulární trendy minimálně 120 hodin, včetně minitrendů s rozlišením 1 min.
automatický záznam událostí včetně křivek s možností zpětného vyvolání, archivace, tisku
uživatelsky konfigurovatelná obrazovka, současné zobrazení křivek i trendů na obrazovce
vizualizace chybových hlášení na obrazovce
vestavěné baterie na minimálně 6 hod. provozu (automatické dobíjení ze sítě)
jednoduchá sterilizace běžnými dezinfekčními prostředky
jednoduché intuitivní ovládání stejného typu jedním otočným knoflíkem, mechanicky odolné
výstup pro slave monitor
dodávka vč. kompletní kabeláže pro provoz (pro dospělé i dětské pacienty)
Návod v českém jazyce
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 12
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - INTENZIVNÍ PÉČE
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 12 – Systém telemetrický pro 6+6 pozic
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Stodská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Hradecká 600, Stod, 333 01 |  |  |  | IČO: | 263 61 086
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA – předseda představenstva; MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. – místopředseda představenstva, MUDr. Iva Pešková – člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
U všech položek této části VZ musí být dodavatelem nabídnuta shodná délka záruční lhůty.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Systém telemetrický pro 6+6 pozic |  | 2 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Telemetrický systém |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Digitální telemetrický systém s bezdrátovou obousměrnou komunikací napojený na centrální monitor
Kvalitní pokrytí signálem lůžkové části interního oddělení A a B, včetně koridoru k recepci dle přiložených plánů
Podpora bez výpadkového (bezešvého) přechodu telemetrických jednotek mezi jednotlivými vysílači při pohybu pacienta v oblasti pokryté signálem zajišťující kontinuální snímání životních funkcí
Bezproblémová koexistence se sítěmi 802.11 (WiFi)
Automatické změny přenosového kanálu/frekvence v případě výskytu RF rušení
Telemetrická jednotka (6+6ks)
Telemetrická jednotka s min. 2,8“ barevným LCD displejem a dotykovým ovládáním zobrazující 2 křivky a numerické hodnoty
Intuitivní ovládání dotykovou obrazovkou, uživatelské rozhraní v českém jazyce
Telemetrická jednotka snímající EKG
Přenos veškerých monitorovaných parametrů na centrální monitor
EKG snímané 3, 5 nebo 6 žilovým kabelem včetně derivovaného 12svodového EKG
Minimálně 2 svodová analýza arytmií v reálném čase včetně alarmového zabezpečení. Minimální požadavky na analýzu/detekci arytmií: tachykardie, bradykardie, asystolie, komorová fibrilace, síňová fibrilace.
Monitorování ST a QT/QTc úseku v reálném čase včetně alarmového zabezpečení.
Tlačítko přivolání obsluhy nebo oznámení události.
Zvuková signalizace při opuštění jednotky z dosahu monitorovací sítě.
Napájení nabíjecím Li-Ion akumulátorem. Pro kontinuální provoz požadujeme 2 sady akumulátorů ke každé telemetrické jednotce.
Ukazatel kapacity baterie na přístroji i na centrálním monitoru.
Základní krytí telemetrické jednotky před vniknutím kapaliny min. IPX7.
Pouzdra na nošení s uchycením k tělu a průhlednou přední stranou.
Telemetrický monitor (2ks)
Malý a lehký transportní monitor vhodný pro přenášení mezi lůžky a připojený bezdrátově k centrálnímu monitoru
Barevný dotykový displej zobrazující min. 5 křivek, umožňující zobrazit 12svodové EKG
Antimikrobiální odolný displej, multi-dotyková obrazovka, možnost ovládání gesty
Automatická orientace zobrazení (vertikální nebo horizontální) na displeji dle polohy monitoru
Automatické regulace jasu dle okolního osvětlení
Intuitivní ovládání dotykovou obrazovkou, uživatelské rozhraní v českém jazyce
Hmotnost monitoru do 1,5kg, Mechanická odolnost
Výměnný, snadno vyjímatelný akumulátor
Doba provozu na akumulátor min. 4 hodiny, možnost zobrazení kapacity akumulátoru
Integrované madlo pro transport a přenášení
Napájecí a komunikační jednotka (dokovací stanice) včetně uchycení na medilištu a tyč. Monitor musí být snadno vyjímatelný.
Pojízdný stojan s košíkem na příslušenství a držák na pelest lůžka.
Monitorované parametry:
a) EKG snímané 3, 5 nebo 6 žilovým kabelem včetně derivovaného 12svodového EKG,
b)Minimálně 2 svodová analýza arytmií v reálném čase včetně alarmového zabezpečení.
c)Monitorování ST a QT/QTc úseku v reálném čase včetně alarmového zabezpečení.
d)Dechová frekvence (impedanční metoda) včetně možnosti výběru svodů pro měření,
e) NIBP s režimy manuálního a automatického měření včetně měření pulzu,
f) SpO2 včetně měření pulzu a indexu perfůze
Monitor umožňující budoucí modulové rozšíření parametrů o min. CO2 a IBP.
Spotřební materiál a příslušenství ke všem měřeným parametrům.
Centrální monitor (1+1ks) (oddělení A a oddělení B)
1x Centrální monitor pro současné připojení a sledování 14 monitorů
Možnost budoucího rozšíření počtu připojených monitorů
1x klientská pracovní stanice centrálního monitoru pro druhé oddělení
Centrální monitor i klient s min. 24" (Full HD) LCD displejem
Možnost připojení laserové tiskárny (USB nebo LAN)
UPS — záložní zdroj energie
Uživatelské rozhraní v ČJ, ovládání klávesnicí a myší,
Shodné uživatelské ovládání s lůžkovými monitory,
Obousměrná komunikace s připojenými pacientskými monitory,
Funkce lokalizace a vyhledání telemetrické jednotky v síti,
Režim současného monitorování vitálních funkcí všech pacientů na 1 obrazovce a schopnost detailního zobrazení libovolného vybraného pacientského monitoru bez přerušení monitorace ostatních pacientů,
V přehledovém režimu možnost individuálního nastavení zobrazení v jednotlivých pacientských sektorech a možnost automatické minimalizace neaktivního pacientského sektoru (vypnutý lůžkový monitor, režim standby),
V detailním režimu možnost zobrazení všech dat vybraného monitoru s funkcí zadání základních údajů o pacientovi a možnost dálkového nastavení pacientských monitorů (alarmy, limity, režim standby…),
Centrální monitor zachycuje a ukládá protokol alarmů a uživatelských reakcí po dobu až 90 dnů zpětně.
Zobrazení, prohlížení a tisk alarmových událostí včetně křivek za dobu posledních min. 168 hodin. Vzniklé alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti.
Zobrazení, prohlížení a tisk grafických a numerických trendů od kteréhokoliv ze sledovaných pacientů za dobu posledních min. 168 hodin,
Komplexní multisvodová analýza arytmií, analýza ST a monitorování QT/QTc segmentu
Centrální monitor musí být v budoucnu schopen pro připojení k prostředí nemocničního intranetu a musí připojeným uživatelům umožnit pomocí běžného PC v nemocniční síti po autorizaci zobrazit přehled všech monitorů včetně reálných údajů a také detailní pohled na křivky a parametry sledovaných pacientů.
Návod v českém jazyce
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL