## Část 1
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. - INFUZNÍ TECHNIKA
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 1 - Lineární dávkovač
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Domažlická nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice |  |  |  | IČO: | 26361078
Statutární zástupce: |  | MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. - místopředseda představenstva, Mgr. Jaroslav Šíma, MBA - předseda představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Lineární dávkovač |  | 28 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Lineární dávkovač - musí být, umět, obsahovat následující technické parametry: |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Přesné dávkování malých objemů pomocí jednorázových stříkaček běžně používaných objemů 10, 20, 30, 50/60 ml; min. od 10-ti různých výrobců a min 20 kalibrovaných typů |  |  |  |  | ANO / NE
Automatická detekce stříkačky a automatické zobrazení názvu a objemu stříkačky na displeji |  |  |  |  | ANO / NE
Velikost displeje min 20 cm2 |  |  |  |  | ANO / NE
Současně zobrazené parametry na displeji: rychlost infuze, dávka, zbývající čas, požadovaný objem a zbývající požadovaný objem, celkový podaný objem, nastavení okluzního tlaku, aktuální tlak, stav baterie, název a koncentrace podávaného léčiva, typ a velikost jednorázové stříkačky, status lineárního dávkovače |  |  |  |  | ANO / NE
Možnost nastavení nočního režimu podsvícení displeje |  |  |  |  | ANO / NE
Výpočet dávky v závislosti na zadané váze pacienta v kg |  |  |  |  | ANO / NE
Zobrazení názvu léčiva a názvu a velikost stříkaček min. 15 znaků |  |  |  |  | ANO / NE
Možnost změnit požadovanou dávku v průběhu infuze |  |  |  |  | ANO / NE
Přesnost dávkování: ± 2 % |  |  |  |  | ANO / NE
Minimální rozsah rychlosti dávkování: 0,1 – 1200 ml/h |  |  |  |  | ANO / NE
Celkový podaný objem: 9999 ml |  |  |  |  | ANO / NE
Výpočet rychlosti dávky v g, mg, µg, mmol v závislosti na hmotnosti pacienta/čase |  |  |  |  | ANO / NE
Bolusy – manuální a automatický s přednastavením objemu a s možností definovat rychlost v ml/h |  |  |  |  | ANO / NE
Nastavitelná funkce proplachu s možností definovat rychlost v ml/h, max. 500 ml/h |  |  |  |  | ANO / NE
Interní paměť přístroje: minimálně 250 léků v knihovnách obsahujících: název a koncentraci léčiva, rychlost podávání a rychlost dávky vč. překročitelných a nepřekročitelných limitů, objem a rychlost podávání bolusu, možnost zadat jakýkoliv nový lék |  |  |  |  | ANO / NE
Možnost zablokovat přístroj proti neautorizovanému ovládání |  |  |  |  | ANO / NE
Nastavitelný limit okluzního tlaku v 11 krocích po 100 ml Hg v rozsahu 100-900 mm Hg |  |  |  |  | ANO / NE
Systém KVO s více rychlostmi v závislosti na původní rychlosti dávkování |  |  |  |  | ANO / NE
Funkce rychlého startu |  |  |  |  | ANO / NE
Pohotovostní režim bez časového omezení |  |  |  |  | ANO / NE
Funkce poklesu tlaku na 0 mmHg v lince po okluzi pro prevenci nechtěného bolusu (antibolus funkce) |  |  |  |  | ANO / NE
Napájení 230V / 50 Hz, vestavěný akumulátor s kapacitou na min. 6 hodin provozu, automatické dobíjení akumulátoru při připojení do napájecí sítě |  |  |  |  | ANO / NE
Stupeň krytí dle ČSN EN 60529 min. IP32 chránící všechny části přístroje proti zatečení desinfekce/infuze |  |  |  |  | ANO / NE
Doba nabíjení na 90 % kapacity akumulátoru max. 2,5 h |  |  |  |  | ANO / NE
Provoz na baterii min 6 hodin při rychlosti dávkování 5 ml/h |  |  |  |  | ANO / NE
Bezpečnostní a kontrolní funkce s akustickými a vizuálními alarmy: vysmeknutý pohon, okluze, špatně založená stříkačka, slabá baterie, vybitá baterie, blízký konec podání, konec podání, požadovaný objem dodán, KVO je spuštěno, výpadek napětí/ elektrické sítě, recall alarm upozorňující na nečinnost |  |  |  |  | ANO / NE
Možnost nastavení úrovně hlasitosti akustického alarmu |  |  |  |  | ANO / NE
24h protokol podaného objemu |  |  |  |  | ANO / NE
Roční protokol min. 1.000 událostí |  |  |  |  | ANO / NE
Upevnění na infuzní stojan nebo eurolištu jako součást pumpy |  |  |  |  | ANO / NE
Hmotnost max. do 2,5 kg vč. akumulátoru |  |  |  |  | ANO / NE
Kompatibilita s dokovacími stanicemi A 600 P, výrobce Argus |  |  |  |  | ANO / NE
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 2
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. - INFUZNÍ TECHNIKA
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 2 - Infuzní pumpy
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Domažlická nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice |  |  |  | IČO: | 26361078
Statutární zástupce: |  | MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. - místopředseda představenstva, Mgr. Jaroslav Šíma, MBA - předseda představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Infuzní pumpa |  | 16 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Infuzní pumpa - musí být, umět, obsahovat následující technické parametry: |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Přesnost dávkování: ± 5 %, |  |  |  |  | ANO / NE
Minimální rozsah rychlosti dávkování: 1 – 999 ml/hod., |  |  |  |  | ANO / NE
Nastavení dodaného objemu v rozsahu od 1 do 9999 ml |  |  |  |  | ANO / NE
Možnost nastavení v režimu rychlost/objemu nebo objem/čas |  |  |  |  | ANO / NE
Bolusy - manuální i s přednastavením objemu |  |  |  |  | ANO / NE
Možnost podání bolusu v rozsahu min. 1 - 999 ml/hr a 1-99 ml |  |  |  |  | ANO / NE
Mechanické, automatické zabezpečení proti volnému průtoku infuzní kapaliny - zabránění volného toku infuze do pacienta při otevření dvířek pumpy |  |  |  |  | ANO / NE
Antibolusová funkce při okluzi |  |  |  |  | ANO / NE
Nastavitelný limit okluzního tlaku minimálně ve třech úrovních v rozsahu min. 100-900 mmHg |  |  |  |  | ANO / NE
Možnost funkce eliminující riziko podání nežádoucího bolusu po odstranění okluze infuzního setu |  |  |  |  | ANO / NE
Systém KVO s více rychlostmi v rozsahu min. 1-5 ml/h |  |  |  |  | ANO / NE
Detektor vzduchu s nastavitelným alarmovým limitem |  |  |  |  | ANO / NE
Nastavení limitu alarmu pro velikost jedné bubliny vzduchu min. v rozsahu 50, 100, 250 a 500 µl |  |  |  |  | ANO / NE
Ke každé pumpě je požadováno dodání kapkového senzoru |  |  |  |  | ANO / NE
Použití různých infuzních setů v pumpě od více výrobců, min. 3 výrobců: set pro běžnou infuzi, set pro transfuzi a set pro fotocitlivé léky |  |  |  |  | ANO / NE
Napájení 230V / 50 Hz, vestavěný akumulátor s kapacitou na min. 6 hodin provozu při rychlosti 25 ml/h , automatické dobíjení akumulátoru při připojení do napájecí sítě, |  |  |  |  | ANO / NE
Stupeň krytí dle ČSN EN 60529 min. IP32 chránící všechny části přístroje proti zatečení desinfekce/infuze |  |  |  |  | ANO / NE
Bezpečnostní a kontrolní funkce s akustickými a vizuálními alarmy: vzduch v lince, okluze, vybitá baterie, otevřené dvířka |  |  |  |  | ANO / NE
Upevnění na infuzní stojan o průměru min. 20-40 mm nebo eurolištu |  |  |  |  | ANO / NE
Hmotnost max. 2 kg vč. akumulátoru a upevnění na stojan/eurolištu |  |  |  |  | ANO / NE
Čitelný a přehledný displej - minimálně jednoznačná identifikace alarmů |  |  |  |  | ANO / NE
Provoz infuzní pumpy ze sítě (síťový adaptér bude součástí každé infuzní pumpy) |  |  |  |  | ANO / NE
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL