## VZ
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - OPERAČNÍ STOLY
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Stodská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Hradecká 600, 333 01 Stod |  |  |  | IČO: | 26361086
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, předseda představenstva, MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva, MUDr. Iva Pešková, člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Operační stoly (1 ks operační stůl chirurgický, 1 ks operační stůl trakční, 1 ks operační stůl pro gynekologii) |  | 3 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
OPERAČNÍ STŮL CHIRURGICKÝ - Systémový operační stůl s výměnnými deskami pro CHIR |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Systém obsahuje: 1x noha stolu se základnou, 1 x segmentovaná výměnná deska s motoricky ovládanými pohyby,1x transportér pro operační desky.
Celý systém s mobilní nohou, zabudovaná kolečka, pohyb i bez použití transportéru a dalších přídavných zařízení
Šířka operační desky včetně DIN lišt max. 590 mm
Operační stůl z nerez oceli
Operační deska stolu RTG transparentní
Stůl umožňuje použití C ramene pro snímkování
Min.šestisegmentová operační deska
Odpojování a napojování jednotlivých segmentů bez nutnosti šroubování vyjma podložky hlavy
Elektrické polohování
Operační stůl vybaven akumulátory zajišťující samostatný provoz včetně napájecího sítového kabelu sloužícího pro dobíjení i plný provoz min. 5 dní
Elektronická monitorace stavu akumulátoru s optikou i akustickou indikací
Nosnost operačního stolu ve všech nastavených polohách, včetně reverzní pozice desky min. 250 kg
Antistatické polstrování operačního stolu, paměťová antidekubitní matrace,umožňující snadnou údržbu a hygienu
Výška polstrování min. 80 mm
Požadavky na ovládání
Elektrické ovládání přímo na základně stolu a dálkovým ovladačem
Záložní ovládání na noze stolu z levé, resp. pravé strany nohy stolu, přístupné i s navezeným transportním vozíkem, ovládání od nohou či od hlavy nepřípustné z důvodu snadného a bezpečného přístupu během operace
Možnost připojení kabelového ovladače
Minimální funkce na dálkové ovládání: nastavení výšky, Trendelenburg, boční náklon, podélný posuv polohování zádové sekce, polohování podložek nohou
Dálkový ovladač s ovládáním pomocí:
- LCD displeje a tlačítek
Samostatné tlačítko pro uvedení stolu do nulové (základní) polohy, která odpovídá výšce pro převoz desky
Obousměrné navážení desky na nohu stolu s automatickým rozpoznáním pozice hlavy
Motorické polohování
Trendelenburg/Antitrendelenburg min. 45 °/-45 °
Výškové nastavení min. 621 – 1161 mm
Rozsah posunu min. 540 mm
Podélný posun operační desky (od základní polohy desky) min. 400 mm
Laterální náklon min. 28 °
Laterální náklon i v poloze Trendelenburg
Polohování zádové sekce min. 70°/-60°
1x nožní díly dělené, dvoudílné s abdukcí, možnost roztažení, motorické polohování společně i každá noha zvlášť +90°/-110°
Antikolizní systém
Vizuální a akustická kontrola proti kolizi
Základní příslušenství
- 1x držák nohou s plynovou vzpěrou – Americké šauty
- 1x fixační pás pro pacienta
- 1x anesteziologický rám
- 2x anesteziologická područka
OPERAČNÍ STŮL TRAKČNÍ - Systémový operační stůl s výměnnými deskami pro ORTH
Systém obsahuje: 1x noha stolu se základnou, 1 x segmentovaná výměnná deska s motoricky ovládanými pohyby,1x operační deska extenční traumatologická
Celý systém s mobilní nohou, zabudovaná kolečka, pohyb i bez použití transportéru a dalších přídavných zařízení
Šířka operační desky včetně DIN lišt max. 590 mm
Operační stůl z nerez oceli
Operační deska stolu RTG transparentní
Stůl umožňuje použití C ramene pro snímkování
Min. šestisegmentová operační deska
Odpojování a napojování jednotlivých segmentů bez nutnosti šroubování vyjma podložky hlavy
Elektrické polohování
Operační stůl vybaven akumulátory zajišťující samostatný provoz včetně napájecího sítového kabelu sloužícího pro dobíjení i plný provoz min. 5 dní
Elektronická monitorace stavu akumulátoru s optikou i akustickou indikací
Nosnost operačního stolu ve všech nastavených polohách, včetně reverzní pozice desky min. 250 kg
Antistatické polstrování operačního stolu, paměťová antidekubitní matrace,umožňující snadnou údržbu a hygienu
Výška polstrování min. 80 mm
Požadavky na ovládání
Elektrické ovládání přímo na základně stolu a dálkovým ovladačem
Záložní ovládání na noze stolu z levé, resp. pravé strany nohy stolu, přístupné i s navezeným transportním vozíkem, ovládání od nohou či od hlavy nepřípustné z důvodu snadného a bezpečného přístupu během operace
Možnost připojení kabelového ovladače
Minimální funkce na dálkové ovládání: nastavení výšky, Trendelenburg, boční náklon, podélný posuv polohování zádové sekce, polohování podložek nohou
Dálkový ovladač s ovládáním pomocí:
- LCD displeje a tlačítek
Samostatné tlačítko pro uvedení stolu do nulové (základní) polohy, která odpovídá výšce pro převoz desky
Obousměrné navážení desky na nohu stolu s automatickým rozpoznáním pozice hlavy
Motorické polohování
Trendelenburg/Antitrendelenburg min. 45 °/-45 °
Výškové nastavení min. 621 – 1161 mm
Rozsah posunu min. 540 mm
Podélný posun operační desky (od základní polohy desky) min. 400 mm
Laterální náklon min. 28 °
Laterální náklon i v poloze Trendelenburg
Polohování zádové sekce min. 70°/-60°
1x nožní díly dělené, dvoudílné s abdukcí, možnost roztažení, motorické polohování společně i každá noha zvlášť +90°/-110°
1x nožní díl dvoudílný k extenční desce
Antikolizní systém
Vizuální a akustická kontrola proti kolizi
Základní příslušenství
- 1x fixační pás pro pacienta
- 1x anesteziologický rám
- 2x anesteziologická područka
- 1x operační stolek pod ruku radiolucentní
- 1x dělený zádový díl, pro operace ramene, délka min.540 mm
- 1x skladovací a transportní vozík pro zádový díl
- 1x držák hlavy helma
- 1x kompletní trakční zařízení pro dolní končetinu, včetně trakční boty plastové s výměnými vložkami
- 1x gynekologický šaut mechanický
OPERAČNÍ STŮL PRO GYNEKOLOGII
mobilní elektrický operační stůl s pevnou operační deskou
elektrické polohování:
• nahoru/dolů
• Trendelenburg/antiTrendelenburg
• laterální náklony
• zádová sekce
• nožní segmenty
• podélný posun
• ostatní polohování stolu mechanicky
pro zajištění komfortního přístupu operatéra k pacientovi požadavek na konstrukci podvozku tak, aby podvozek byl v místě napojení k základně stejně široký jako základna stolu, avšak při zachování komfortního přístupu operatéra k pacientovi vykrojením podvozku
operační stůl musí mít minimálně 5 segmentovou operační desku o maximální šířce 600 mm včetně eurolišt
Hlavová opěrka stavitelná
2-dílná nožní část s možností nastavení gynekologické polohy
5. směrové kolečko
aretace stolu spuštěním základny na podlahu – rozložení hmotnosti stolu na větší plochu, nižší zátěž pro podlahu, maximální stabilita stolu při použití
nosnost operačního stolu minimálně 450 kg
stůl musí být výškově stavitelný v rozsahu minimálně 540 - 1030 mm
operační deska musí být RTG transparentní
akumulátory s vysokou kapacitou minimálně na týden běžného provozu
podélný posun minimálně 390 mm
Trendeleburg/antiTrendelenburg minimálně ± 30°, bez nutnosti aretace stolu
laterální náklony minimálně ± 20°
zádová sekce minimálně 70°/-40°
elektricky stavitelné podložky nohou minimálně 70°/-105°
antikolizní bezpečnostní systém – zastavení pohybu stolu v případě možnosti kolize jeho částí (např. s podlahou, se základnou stolu, s ostatními předměty)
chytré nastavení polohy stolu, tzn. bezpečné a postupné nastavování bez extrémních poloh zamezující „lámání“ pacienta
polstrování operačního stolu snadno odnímatelné, umožňující snadnou údržbu a hygienu
antistatické a antidekubitní polstrování – minimálně 80 mm vysoké
možnost ovládání pomocí ručního nebo nožního ovladače, záložní ovladač na noze stolu s indikátorem stavu baterie
jednoduché odjímání jednotlivých částí – jednoduché západky
indikátor stavu baterie na ovladači
postranní eurolišty pro připevnění doplňků
Příslušenství:
• podpěra ruky s popruhem, nastavitelná ve všech rovinách – 2 ks
• podpěra ruky výškově stavitelná pro komfortní polohu pacienta na boku – 1ks
• anesteziologický rám – 1 ks
• úchyt ruky k hraně stolu – 1 pár
• poutací pás pro připoutání pacienta – 1 ks
• ramenní opěrky – 1 pár
• boční opěrka těla stavitelná ve všech rovinách – 2 ks
• boční zarážka pro ruce a nohy, pro vytvoření bezpečné gynekologické polohy při využití 4 dílné nožní sekce – 2ks
• pneumatické (gynekologické) shauty (možnost nastavení jednou rukou) – pár
• vozík na příslušenství stolu
Požadavek zadavatele:
veškeré příslušenství operačního stolu upínatelné na eurolištu, musí být vždy dodáno včetně dostatečného počtu upínacích svorek
U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10%. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL