## Část 1
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO KLATOVSKOU NEMOCNICI, A.S. - OPERAČNÍ SÁLY - II. VYHLÁŠENÍ
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 1 - ARTROSKOPICKÁ VĚŽ CELÁ SESTAVA MOBILNÍ
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Plzeňská 929, Klatovy, 339 01 |  |  |  | IČO: | 26360527
Statutární zástupce: |  | MUDr. Jiří Zeithaml, člen představenstva, Ing. Ondřej Provalil, MBA, člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| ARTROSKOPICKÁ VĚŽ CELÁ SESTAVA MOBILNÍ |  | 1 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
4K monitor 32" - 1 ks
Úhlopříčka 32“
Jas typický 800 cd/m2
Kontrast min. 1000:1
Pozorovací úhel min. 178°/178°
Rozlišení min. 3840 x 2160 px
Umístění monitoru č. 1 na vozíku s ostatními přístroji na polohovatelném rameni s možností pozicování do všech směrů
Umístění monitoru č. 2 na existujícím stropním závěsu
MDE certifikace
Integrovaná kamerová jednotka+světlo+záznam jednotka - 1 ks
Kamerové funkce:
4K kamerová jednotka s celým zpracováním obrazu v rozlišení min. 3840 x 2160 px
Ovládání integrované kamerové jednotky pomocí barevného dotykového displeje na předním panelu jednotky nebo pomocí připojeného tabletu
Možnost min dvou video výstupů ve 4K rozlišení pro připojení monitorů
Dodatečné zpracování obrazu pro odstranění stínů
Dodatečné zpracování obrazu pro potlačení červené
Možnost vytvořit přednastavení pro jednotlivé zákroky
Možnost vytvořit přednastavení pro jednotivé lékaře
Dodatečné zpracování obrazu pro ortopedické aplikace - ex vivo zobrazení a změření tloušťky a struktury chrupavky
Možnost otočit nebo zrcadlit obraz
DVI konektor pro připojení externích zdrojů obrazu a jejich zobrazení i v režimu "Obraz v Obraze"
Možnost vyvážení bílé přímo na zařízení, z tabletu a na kamerové hlavě
Přístroj typu CF (Cardio Flow - odolné vůči defibrilaci)
Světelný zdroj:
Automatické řízení světelného výkonu
LED technologie
Životnost: nejméně 29 000 provozních hodin
Barevná teplota: 5 500 – 8 500 K nominální
Světelný výkon / světelný tok: 1 800 lm (typický)
Integrované redukce pro různé světlovodné kabely
Automatické uzavření světelného výstupu po vytažení světlovodného kabelu
Záznamové a archivační funkce:
Možnost nahrávání videa a fotografií.
Možnost nastavení rozlišení fotografií v rozlišení 1920 x 1080 a 3840 x 2160
Možnost nastavení rozlišení fotografií v rozlišení 640 x 360 a 1280 x 720 a 1920 x 1080
Není požadováno video ve 4K pro obtížné zpracování
Možnost nastavení fotografování a natáčení videa přímo z tlačítek kamerové hlavy
Možnost nastavení fotografování a natáčení videa přímo z připojeného tabletu nebo tlačítky na jednotce integrované kamerové jednotce
Možnost exportovat foto a vide a reporty o zákroku přímo na USB nebo iPad zasunuté do USB slotu integrované kamerové jednotky
Exportovaná data budou ve struktuře identifikované dle pacient ID
Kapacta interního SSD HDD min.: 128GB
Možnost zadávat pacientská data přímo na integrované kamerové jednotce nebo ovládacím tabletu
Možnost video streamování přímo z integrované kamerové jednotky bez nutnosti dalších zařízení.
Možnost nastavit kvalitu streamu v třech úrovních rozlišení až do 1920 x 1080
Streamování zvuku z operačního sálu
Vzdálený přístup přes webový prohlížeč (založený na IP)
Jednotka se chová jako DICOM modalita včetně exportu snímků
Možnost načítání worklistů DICOM / PACS
Integrované WiFi a Ethernet port pro připojení do nemocniční sítě
Kamerová hlava sterilizovatelná v autoklávu - 1ks
3 čipová CMOS kamerová hlava
Nativní rozlišení čipu min. 3840 x 2160 px,
Celokovové tělo
2 programovatelná tlačítka pro ovládání funkcí
Tlačítka mohou mít různé funkce při stisknutí a dlouhém stisknutí
Autoklávovatelná do 134 °C
Endoskopický vozík - 1ks
Vozík pro medicínské využití, oddělovací transformátor
Antistatická úprava
Pohyblivé rameno pro upevnění hlavního monitoru s antibakteriálním povrchem včetně ohybů s integrovanými kabely
Zásuvka na příslušenství
Min. 2 kola bržděná
Držák kamerové hlavy
Držák vaků pro oplach
Centrální vypínač
Artroskopy - 4ks
Artroskopická optika 4mm x 152mm, autoklávovatelná do 134 °C
Plášť se zavaděčem pro 4mm optiku, autoklávovatelný do 134 °C
Světlovod 5mm x 2,7m, autoklávovatelný do 134 °C
Sterilizační kontejner pro optiky se světlovodem
Artroskopická pumpa s integrovaným shaverem nebo dvě samostatné jednotky - 1ks
Integrované zařízení nebo samostatné systémy
Digitální ovládání tlaku
Jednoduché nastavení na displeji přístroje (koleno, rameno, kyčel, malé klouby)
Nastavení předvoleb pro jednotlivé klouby, idividuálně dle preferencí jednotlivých operatérů
Vizualizace v kloubu zajištěna na sobě nezávislým řízením přítoku a odtoku tekutiny z kloubu - obě peristaltické pumpy řízeny mikroprocesorem, který automaticky řídí tok tekutin, resp zajišťuje vizualizaci kontinuálním průplachem kloubu při zachování nastaveného tlaku
Možnost použití režimu průplachu kloubu pro odstranění nečistot při zachování nastaveného tlaku v kloubu (automatické zvýšení průtoku po operátérem zvolenou dobu, nebo přednastavenou dobu přístrojem)
Mikroprocesorově řízená komunikace shaver-pumpa, automaticky zvýšení tlaku při zapnutém shaveru
Max. tlak min. 120 mmHg
Max. průtok min. 1500ml/min
Jednodenní sety - 1 set na celý operační den; možnost současného napojení min. 2 vaků s roztokem
Pacientské sety - sterilní přívodní hadička se zpětným jednocestným ventilem pro zapojení do jednodenního setu
Dva výstupy pro připojení dvou různých motorů shaveru
Automatická kontinuální kontrola přetlaku
Oba systémy CF (Cardio Flow)
Možnost připojení autoklávovatelného dálkového ovládání
Shaver - handpiece - 4 ks
Ruční ovládání
Výběr směru ručním ovládaním - vpřed, vzad, oscilace
Rychlost jednosměrná max. 8 000 ot./min.
Rychlost oscilace max. 3 000 ot./min.
Hmotnost max. 1 000 g
Nastavení rychlosti otáček z rukojeti shaveru
Možnost připojení mini fréz pro artroskopii malých kloubů a prodloužených fréz pro ASK kyčlí
Koagulace 1 -ks
Elektrochirurgický generátor pro otevřené, laparoskopické a endoskopické operace s velmi jednoduchým a přehledným ovládáním řízený mikroprocesorem
Programovatelný generátor řízený mikroprocesorem s pamětí na 300 programů (přednastavené a volně programovatelné), možnost vytvoření programů uživateli, možnost třídění programů, funkce oblíbené programy
Indikace chybových stavů optická (na displeji) a akustická, chybová hlášení jsou textová a zobrazují kroky, jak danou chybu odstranit v českém jazyce
Přístroj s velkým dotykovým barevným přehledným displejem s velikostí min. 19 cm x 11 cm s možností nastavení jasu, pozorovací úhel 179°
Generátor na displeji zobrazuje zvolený program, nastavený efekt, max. špičkové napětí, typ pedálu, zvolené módy, max. výkon ve Watt, typ neutrální elektrody a indikaci jejího stavu, ikonu uzamčení obrazovky
Možnost změny monopolárního i bipolárního nastavení menu ze sterilního operačního pole ručkou či pedálem
Připojení dvou nožních spínačů a jejich volné přiřazení všem zásuvkám
Generátor má automatické přizpůsobení výstupního výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství energie
Speciální monitorovací systém pro dělené jednorázové neutrální elektrody
Nastavení dětské neutrální elektrody s automatickým omezením výkonu na 50 W
Používání nástrojů s čipy i bez čipů, u nástrojů s čipy plná komunikace a zobrazení údajů uložených na čipu. Široký sortiment nástrojů s čipy včetně monopolárních ruček a kabelů
Možnost připojení odsávačky kouře
Přístroj umožňuje připojení nástrojů s konektory typu mezinárodní (americký) standard i německý typ, plná kompatibilita
Monopolární řez min. 400 W
Monopolární koagulace min. 250 W
Bipolární řez min. 200 W
Bipolární koagulace min. 120 W
Požadované programy generátoru: monopolární simultánní koagulace (silná a sprejová), mikro režim s výkonem už od 0,1 W, režimy pro argonovou plazmovou koagulaci vč. pulzní a režimy pro gastroenterologii gastro řez, režim tzv. suchého řezu, gynekologický program pro supracervikální laparoskopické hysterektomie
Monopolární řez – standardní, čistý, smíšený, resekční, laparoskopický, mikro, suchý řez pro kardiochirurgii, gastro řez (různé rychlosti – min. tři, pro různé nástroje, až 9 efektů), argonový, pro gynekologii
Bipolární koagulace – pro pinzety, mikro, autostart, bipolární nůžky, laparoskopická
Nastavení hemostatického efektu v rozmezí 1 až 9
Aktivace nástroje ručně, nožním pedálem anebo autostartem (u bipolárního režimu), nastavení doby zpoždění aktivace autostartu.
Režimy ligace cév a tkání do průměru 7 mm včetně a bipolární resekce ve fyziologickém roztoku (s výkonem min. 800 W) a vaporizace
Garance výrobce pro počet autoklávovatelných cyklů resterilizovatelných monopolárních ruček s tlačítky, min. 200 cyklů
Garance výrobce pro počet autoklávovatelných cyklů resterilizovatelných kabelů, min. 300 cyklů
DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10%. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 2
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO KLATOVSKOU NEMOCNICI, A.S. - OPERAČNÍ SÁLY - II. VYHLÁŠENÍ
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 2 - LAPAROSKOPICKÁ VĚŽ CELÁ SESTAVA
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Plzeňská 929, Klatovy, 339 01 |  |  |  | IČO: | 26360527
Statutární zástupce: |  | MUDr. Jiří Zeithaml, člen představenstva, Ing. Ondřej Provalil, MBA, člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| LAPAROSKOPICKÁ VĚŽ CELÁ SESTAVA (Laparoskopická věž 4K včetně pokročilé bipolární koagulace) |  | 1 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
4K UHD LCD monitor samostatný - 1 ks
Úhlopříčka min.32"
Kontrast min. 1000:1
Odezva max. 8 ms
Pozorovací úhel min. 178°/178°
technologie IPS
Jas min. 500 cd/m2
Min. 1,07 mld.barev
Rozlišení min. 3840 x 2160 px
Umístění monitoru na samostatném stojanu s bržděnými kolečky s možností jednoduchého nastavení výšky
Vstupy min. DisplayPort 1.2, HDMI 2.0, RGB nebo 4x SDI
MDE certifikace
4K UHD hlavní monitor - 1 ks
Úhlopříčka 32“
Kontrast min. 1000:1
Odezva max. 12 ms
Pozorovací úhel min. 178°/178°
Technologie IPS
Jas min. 700 cd/m2
Min.1,07 mld. Barev
Rozlišení min. 3840 x 2160 px
Umístění monitoru na endoskopickém vozíku na flexibilním rameni s možností polohování do všech směrů
Vstupy min. DisplayPort 1.2, HDMI 2.0, RGB nebo 4x SDI
MDE certifikace
Kamerová jednotka - 1 ks
4K kamerová jednotka, výstupní rozlišení min. 3840 x 2160 px
Možnost nahrávání videa a fotografií přímo do kamerové jednotky přes USB disk v min. Full HD rozlišení 1080p případně možnost dodání externího nahrávacího zařízení
Součástí dodávky 1TB SSD USB 3.1 disk pro ukládání videa a fotografií, čtení min. 450 MB/s
Min. 2 programovatelná tlačítka na kamerové hlavě pro ovládání min. 4 funkcí
Možnost zadávání pacientských dat přes klávesnici (klávesnice součástí dodávky)
Součástí kamerové jednotky musí být integrovaný systém pro filtraci barevných spekter pro zviditelnění tkáňových struktur ovladatelný z kamerové hlavy nezávislý na světelném zdroji (Alternativně Zadavatel připouští řešení pomocí skleněných filtrů ve světelném zdroji bez nutnosti výše uvedených módů)
a. Kamerová jednotka musí umožnit nastavení individuálních uživatelských módů pro filtraci barevných spekter na celé barevné škále VIS a musí obsahovat přednastavené programy pro min. 5 chirurgický oborů
b. Systém musí obsahovat minimálně 6 módů z toho 3 se změnou barevného spektra, 2 se změnou kontrastu a 1 se změnou jasu operačního pole
c. Pro větší bezpečnost je v módu filtrace barevných spekter zobrazena ikona v rohu monitoru
Min. 2 nezávislé výstupy ve 4 K a 2 nezávislé výstupy ve Full HD (celkem 4 video výstupy) musí být vedeny pomocí jednoho kabelu HDMI 2.0 nebo 4x SDI propojení pro nativní 4 K přenos
Ovládání kamerové jednotky pomocí barevného dotykového displeje na předním panelu jednotky, automatické přizpůsobení podsvícení displeje osvětlení na sále (zařízení nemá rušit operatéra)
Uložení min. 20 uživatelských nastavení
Propojení se světelným zdrojem pomocí datového kabelu – automatická regulace jasu
Možnost připojení Full HD, ICG a PDD kamerové hlavy bez nutnosti dalších modulů případně dodání separátní Full HD jednotky podporující 1-čipové a 3-čipové kamerové hlavy s CMOS a CCD technologií
Možnost video streamování přímo z kamerové jednotky bez nutnosti dalších zařízení případně dodání externí streamovací jednotky s možností streamování videa v rámci vnitřní sítě a s možností videokonferenčích hovorů
Zobrazení aktuálních hodnot insuflace, světelného zdroje a pumpy (průtok a tlak) na všech připojených monitorech a v záznamu z jednotky, alternativně zadavatel připouští zobrazení nastavení a aktuálních hodnot těchto přístrojů na jednom centrálním dotykovém monitoru (součástí dodávky) s možností změny nastavených parametrů
UHD Kamerová hlava sterilizovatelná v autoklávu - 1 ks
3 čipová CMOS kamerová hlava /
Nativní rozlišení čipu min. 3840 x 2160 px, sub-sampling min. 4:2:0 nebo nativní snímání bez dalších digitálních úprav
Celokovové tělo pro optimální chlazení a ergonomii
2 programovatelná tlačítka pro ovládání min. 4 funkcí pomocí dlouhého a krátkého stisku
Výměnné objektivy s různou ohniskovou vzdáleností pro optiky od 1,9 do 10 mm s možností optického ZOOM nebo automatické ostření pomocí jednoho tlačítka
Objektiv pro optiky < 7 mm
Podpora úzkopásmového zobrazení
Autoklávovatelná do 134 °C
Zdroj světla - 1 ks
Zdroj světla jako samostatný přístroj nebo jako součást kamerové jednotky
Technologie LED adekvátní k 300 W xenonové výbojce
Životnost lampy min. 10 000 hod
Karusel pro světlovodné kabely renomovaných výrobců nebo řešení pomocí přechodek (součástí dodávky)
Tichý provoz pro snížení hluku na operačním sále, max. 25 dB
Možnost vypínání a zapínání světelného zdroje pomocí tlačítka na kamerové hlavě
Optiky - 4 ks
Autoklávovatelné do 134 °C
4x UHD 4k optika o průměru 10 mm, úhel pohledu 0°, 300 mm, pracovní oblast min. 25 – 95 mm (ostrý obraz bez nutnosti ostření)
Součástí dodávky bude sterilizační kontejner pro každou dodanou optiku s fixací optiky pomocí napnutých gumiček s možností jejich výměny na místě
8x světlovodný kabel průměr min. 4,25 mm, délka min. 3 m, autoklávovatelný
Insuflátor - 1 ks
Hadice pro připojení láhve s plynem (DIN),
Možnost připojení na centrální rozvod CO2
Insuflační médium CO2
Rychlost plnění min. 45 l/min
Integrované vyhřívání plynu před vstupem do pacienta
Ovládání pomocí dotykového, barevného displeje, automatické přizpůsobení podsvícení displeje osvětlení na sále (zařízení neruší operatéra) případně ovládání pomocí externího dotykového monitoru (součástí dodávky)
Propojení s kamerovou jednotkou pomocí ethernetového kabelu, zobrazení hodnot o insuflaci na všech monitorech po celou dobu výkonu případně zobrazení nastavení a aktuálních hodnot těchto přístrojů na jednom centrálním dotykovém monitoru (součástí dodávky) s možností jejich změny
Součástí dodávky bude insuflační hadice s předehřevem plynu resterilizovatelná bez SW omezení počtu resterilizací 1 ks, hadice pro odsávání kouře 10 ks
Multioborová pumpa pro laparoskopii, hysteroskopii, uro-gynekologii a laparotomii - 1 ks
Universální pumpa pro laparoskopii, hysteroskopii, urologii a laparotomii případně možnost řešení separátními zařízeními
Propojení s kamerovou jednotkou pomocí ethernetového kabelu, zobrazení hodnot o nastavení pumpy a aktuálních hodnotách na všech monitorech případně zobrazení nastavení a aktuálních hodnot těchto přístrojů na jednom dotykovém monitoru s možností jejich změny
Nominální tok:
a. Hysteroskopie 750 ml/min.
b. Laparoskopie 0,1 – 1,7 ml
c. Urologie 10 – 750 ml/min.
Nastavení tlaků:
a. Hysteroskopie 15 – 190 mmHg
b. Laparoskopie 290 mmHg
c. Urologie 15 – 85 mmHg
Odsávání pomocí vakua s výkonem min. 2 l/min
Resterilizovatelné hadicové sety s RIFD ochranou
Měření průtoku s automatickým výpočtem deficitu
Součástí dodávky bude:
a. Láhev pro odsávací pumpu
b. Hadice k filtru 10 ks
c. 5 sad resterilizovatelných hadic s RFID ochranou pro min. 20 cyklů
d. Oplachový nástroj – připojení hadic pomocí nacvaknutí uvnitř nástroje, nástroj bez otočného segmentu (přímá dráha irigace a odsávání).
Pumpa musí být kompatibilní se současným vybavením pro hystero-resekci a hysteroskopii výrobce Richard Wolf (katalogové čísla 8654.431, 8675424, 8675322, 8673022, 8674225) z důvodu ochrany investic na operačních sálech a nutnosti multioborového využití laparoskopické věže.
Možnost rozšíření o váhový systém
Přednastavené parametry pro resektoskop a hysteroskop
Automatická kalibrace nástroje
Elektrokoagulační přístroj - 1 ks
požadovaný výstupní VF výkon – bipolární min. 400 W, monopolární min. 400 W s frekvencí 350 kHz řízený výkonným multiprocesorem s měřením 24 miliónů cyklů za vteřinu pro real-time monitoring pro bezpečnostní a výkonové systémy generátoru
universální porty s automatickou identifikací monopolárního nebo bipolárního typu připojeného nástroje pro mezinárodní zástrčky
porty pro zapojení min 4 bipolárních nebo 4 monopolárních aktivních elektrod
pro všechny 4 aktivní elektrody volba autostartu
porty pro zapojení min 4 bipolárních nástrojů pro koagulaci velkých cév do 7 mm
aktivace nástroje ručním spínačem, nožním pedálem a autostartem
ovládací a informační barevný kapacitní dotykový displej o rozlišení min. 800 x 600 bodů a úhlopříčce min. 260 mm
zaručená technická kompatibilita bipolárního módu řezu a koagulace pro připojení bipolárního resektoskopu všech renomovaných značek (Storz, Wolf, Olympus)
koncepčně modulární řešení, jehož základní jednotku (platformu) tvoří elektrochirurgická jednotka, generátor, kompatibilní s
a. Nástroji BiClamp vzhledem k ochraně investic na pracovišti
b. Modulem pro odsávání kouře
c. Modulem pro disekci vodním paprskem
d. Modulem pro argon-plasma koagulaci
Programové vybavení jednotky
textový průvodce na ovládací dotykové obrazovce: obsluha krok za krokem pro zjednodušení obsluhy generátoru
generátor musí být plnohodnotně ovladatelný sterilně z operačního pole a pomocí pedálu kdy musí umožňovat min. změnu nástroje, změnu režimu (koagulace, řez, spray atd.) a změnu efektu pro daný nástroj
integrovaný WIFI komunikační interface pro konektivitu např s NIS nebo pomocí USB
programování generátoru prostřednictvím vzdáleného – bezdrátového propojení (WIFI), možnost zálohování dat na NIS případně na nezávislý server (Cloud)
sw aplikace výrobce umožňující programování jednotek hromadně z Ipad či NTB prostřednictvím WIFI
vzdálený update a upgrade sw jednotky výrobcem
Bezpečnostní parametry
softwarová kontrola doby aktivace – možnost nastavit min. 1-90 sec nebo vypnout
kontrola asymetrie umístění neutrální elektrody na pacientovi s varovnou signalizací
neonatální funkce neutrální elektrody
měření hustoty proudu na neutrální elektrodě s varovnou signalizací
zpětnovazebné měření stavu tkáně v průběhu aplikace proudu s varovnou signalizací
porovnávání proudové intenzity na obou stranách dělené elektrody
Medicínské aplikační požadavky
bipolární koagulace velkých cév a silných tkání o tloušťce do 7 mm s aktivací pomocí funkce AUTOSTART
nastavování výkonu pouze pomocí volby efektu
Požadované základní příslušenství
1 ks programovatelný nožní pedál dvojitý pro řez a koagulaci s tlačítkem pro přepínání jednotlivých režimů
1 ks programovatelný nožní pedál pro řez a koagulaci s tlačítkem pro přepínání jednotlivých režimů
50 ks dělené bezpečnostní neutrální elektroda s konstrukčním prvkem pro vyrovnání potenciálu na obou částech elektrody (equipotenciální ochranou – proužek pro vyrovnání potenciálu bez propojení s plochou elektrody), s integrovaným přívodním kabelem
2 ks kabelu k NE
Resterilizovatelný nástroj pro řez a koagulaci tkáně bipolárním proudem o délce 350 mm a pr. 5 mm. Čelisti 20 mm dlouhé jemně zoubkované, zakřivené s podélnou úpravou čelistí pro bipolární řez pomocí vysokofrekvenčního proudu (v jedné čelisti je podélná drážka do které zapadá podélné ostří z druhé čelisti). Celkový nástroj se skládá z kovové ručky, vnitřního insertu, šhaftu a izolační bužírky |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10%. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 3
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO KLATOVSKOU NEMOCNICI, A.S. - OPERAČNÍ SÁLY - II. VYHLÁŠENÍ
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 3 - ENDOSKOPICKÁ VĚŽ CELÁ SESTAVA
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Plzeňská 929, Klatovy, 339 01 |  |  |  | IČO: | 26360527
Statutární zástupce: |  | MUDr. Jiří Zeithaml, člen představenstva, Ing. Ondřej Provalil, MBA, člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| ENDOSKOPICKÁ VĚŽ CELÁ SESTAVA (Endoskopická věž 4K včetně pokročilé bipolární koagulace.) |  | 1 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
4K UHD LCD monitor samostatný - 1 ks
Úhlopříčka 32“
Kontrast min. 1000:1
Odezva max. 8 ms
Pozorovací úhel min. 178°/178°
Technologie IPS
Jas min. 500 cd/m2
Min. 1,07 mld. barev
Rozlišení min. 3840 x 2160 px
Umístění monitoru na samostatném stojanu s bržděnými kolečky s možností jednoduchého nastavení výšky
Vstupy min. DisplayPort 1.2, HDMI 2.0, RGB nebo 4x SDI
4K UHD hlavní monitor - 1 ks
Úhlopříčka 32“
Kontrast min. 1000:1
Odezva max. 12 ms
Pozorovací úhel min. 178°/178°
Technologie IPS
Jas min. 700 cd/m2
Rozlišení min. 3840 x 2160 px
Min.1,07 mld barev
Umístění monitoru na endoskopickém vozíku na flexibilním rameni s možností polohování do všech směrů
Vstupy min. DisplayPort 1.2, HDMI 2.0, RGB nebo 4x SDI
MDE certifikace
Kamerová jednotka - 1 ks
4K kamerová jednotka, výstupní rozlišení min. 3840 x 2160 px
Možnost nahrávání videa a fotografií přímo do kamerové jednotky přes USB disk v min. Full HD rozlišení 1080p případně možnost dodání externího nahrávacího zařízení
Součástí dodávky 1TB SSD USB 3.1 disk pro ukládání videa a fotografií, čtení min. 450 MB/s
Min. 2 programovatelná tlačítka na kamerové hlavě pro ovládání min. 4 funkcí
Možnost zadávání pacientských dat přes klávesnici (klávesnice součástí dodávky)
Součástí kamerové jednotky musí být integrovaný systém pro filtraci barevných spekter pro zviditelnění tkáňových struktur ovladatelný z kamerové hlavy nezávislý na světelném zdroji (Alternativně Zadavatel připouští řešení pomocí skleněných filtrů ve světelném zdroji bez nutnosti výše uvedených módů) a. Kamerová jednotka musí umožnit nastavení individuálních uživatelských módů pro filtraci barevných spekter na celé barevné škále VIS a musí obsahovat přednastavené programy pro min. 5 chirurgický oborů b. Systém musí obsahovat minimálně 6 módů z toho 3 se změnou barevného spektra, 2 se změnou kontrastu a 1 se změnou jasu operačního pole c. Pro větší bezpečnost je v módu filtrace barevných spekter zobrazena ikona v rohu monitoru
Min. 2 nezávislé výstupy ve 4 K a 2 nezávislé výstupy ve Full HD (celkem 4 video výstupy) musí být vedeny pomocí jednoho kabelu HDMI 2.0 nebo 4x SDI propojení pro nativní 4 K přenos
Ovládání kamerové jednotky pomocí barevného dotykového displeje na předním panelu jednotky, automatické přizpůsobení podsvícení displeje osvětlení na sále (zařízení neruší operatéra)
Uložení min. 20 uživatelských nastavení
Propojení se světelným zdrojem pomocí datového kabelu – automatická regulace jasu
Možnost připojení Full HD, ICG a PDD kamerové hlavy bez nutnosti dalších modulů případně dodání separátní Full HD jednotky podporující 1-čipové a 3-čipové kamerové hlavy s CMOS a CCD technologií
Možnost video streamování přímo z kamerové jednotky bez nutnosti dalších zařízení případně dodání externí streamovací jednotky s možností streamování videa v rámci vnitřní sítě a s možností videokonferenčích hovorů
Zobrazení aktuálních hodnot insuflace, světelného zdroje a pumpy (průtok a tlak) na všech připojených monitorech a v záznamu z jednotky, alternativně zadavatel připouští zobrazení nastavení a aktuálních hodnot těchto přístrojů na jednom centrálním dotykovém monitoru (součástí dodávky) s možností změny nastavených parametrů
UHD Kamerová hlava sterilizovatelná v autoklávu - 1 ks
Nativní rozlišení čipu min. 3840 x 2160 px, sub-sampling min. 4:2:0 nebo nativní snímání bez dalších digitálních úprav
3 čipová CMOS kamerová hlava
Celokovové tělo pro optimální chlazení a ergonomii
2 programovatelná tlačítka pro ovládání min. 4 funkcí pomocí dlouhého a krátkého stisku
Výměnné objektivy s různou ohniskovou vzdáleností pro optiky od 1,9 do 10 mm s možností optického ZOOM nebo automatické ostření pomocí jednoho tlačítka
Objektiv pro optiky < 7 mm
Podpora úzkopásmového zobrazení
Autoklávovatelná do 134 °C
Zdroj světla - 1ks
Zdroj světla jako samostatný přístroj nebo jako součást kamerové jednotky
Technologie LED adekvátní k 300 W xenonové výbojce
Životnost lampy min. 10 000 hod
Karusel pro světlovodné kabely výrobců min. Olympus, Storz, Wolf, ACMI nebo řešení pomocí přechodek (součástí dodávky)
Tichý provoz pro snížení hluku na operačním sále, max. 25 dB
Možnost vypínání a zapínání světelného zdroje pomocí tlačítka na kamerové hlavě
Elektrokoagulační přístroj - 1ks
požadovaný výstupní VF výkon – bipolární min. 400 W, monopolární min. 400 W s frekvencí 350 kHz řízený výkonným multiprocesorem s měřením 24 miliónů cyklů za vteřinu pro real-time monitoring pro bezpečnostní a výkonové systémy generátoru
universální porty s automatickou identifikací monopolárního nebo bipolárního typu připojeného nástroje pro mezinárodní zástrčky
porty pro zapojení min 4 bipolárních nebo 4 monopolárních aktivních elektrod
pro všechny 4 aktivní elektrody volba autostartu
porty pro zapojení min 4 bipolárních nástrojů pro koagulaci velkých cév do 7 mm
aktivace nástroje ručním spínačem, nožním pedálem a autostartem
ovládací a informační barevný kapacitní dotykový displej o rozlišení min. 800 x 600 bodů a úhlopříčce min. 260 mm
Zaručená technická kompatibilita bipolárního módu řezu a koagulace pro připojení bipolárního resektoskopu výrobce Richard Wolf z důvodu ochrany investic na operačních sálech a nutnosti multioborového využití endoskopické věže.
koncepčně modulární řešení, jehož základní jednotku (platformu) tvoří elektrochirurgická jednotka, generátor, kompatibilní s
a. Nástroji BiClamp vzhledem k ochraně investic na pracovišti
b. Modulem pro odsávání kouře
c. Modulem pro disekci vodním paprskem
d. Modulem pro argon-plasma koagulaci
Programové vybavení jednotky
textový průvodce na ovládací dotykové obrazovce: obsluha krok za krokem pro zjednodušení obsluhy generátoru
generátor musí být plnohodnotně ovladatelný sterilně z operačního pole a pomocí pedálu kdy musí umožňovat min. změnu nástroje, změnu režimu (koagulace, řez, spray atd.) a změnu efektu pro daný nástroj
integrovaný WIFI komunikační interface pro konektivitu např s NIS nebo pomocí USB
programování generátoru prostřednictvím vzdáleného – bezdrátového propojení (WIFI), možnost zálohování dat na NIS případně na nezávislý server (Cloud)
SW aplikace výrobce umožňující programování jednotek hromadně z Ipad či NTB prostřednictvím WIFI
vzdálený update a upgrade SW jednotky výrobcem
Bezpečností parametry
softwarová kontrola doby aktivace – možnost nastavit min. 1-90 sec nebo vypnout
kontrola asymetrie umístění neutrální elektrody na pacientovi s varovnou signalizací
neonatální funkce neutrální elektrody
měření hustoty proudu na neutrální elektrodě s varovnou signalizací
zpětnovazebné měření stavu tkáně v průběhu aplikace proudu s varovnou signalizací
porovnávání proudové intenzity na obou stranách dělené elektrody
Medicínské aplikační požadavky
bipolární koagulace velkých cév a silných tkání o tloušťce do 7 mm s aktivací pomocí funkce AUTOSTART
nastavování výkonu pouze pomocí volby efektu
Požadované základní příslušenství
1 ks programovatelný nožní pedál dvojitý pro řez a koagulaci s tlačítkem pro přepínání jednotlivých režimů
1 ks programovatelný nožní pedál pro řez a koagulaci s tlačítkem pro přepínání jednotlivých režimů
Shaver jednotka pro ORL výkony - 1 ks
Universální motorová jednotka s otíratelným povrchem pro připojení min. ORL shaveru, vysokorychlostní vrtačky, ušní vrtačky, mikro pily a universálního motoru
Displej pro zobrazení nastavených hodnot
Ovládání pomocí tlačítek
Peristaltická pumpa integrovaná do přístroje
Jednotka musí být programovatelná uživatelem bez nutnosti zásahu servisního technika
Pedál s progresivním ovládáním, min. 3 programovatelná tlačítka
ORL shaver 1 ks
Celokovové tělo
Točivý moment min. 12 Ncm
Hmotnost max. 115 g
Otáčky nastavitelné v rozsahu min. 300 – 6000 ot./min
Možnost používat typy fréz min. Burr, Diamond Burr, Trimmer, Tri Spike, Aggressive, Full Radius
Oscilační mód min. 0,2 – 3 sek.
Ušní vrtačka - 1 ks
Diamantové vrtáky o průměrech min. 0,6 – 2,3 mm
Točivý moment min. 1 Ncm
Hmotnost max. 115 g
Otáčky nastavitelné v rozsahu min. 1000 – 16 000 rpm
Endoskopický vozík - 1 ks
Vozík pro medicínské využití, oddělovací transformátor
Antistatická úprava
Pohyblivé rameno pro upevnění hlavního monitoru s antibakteriálním povrchem včetně ohybů s integrovanými kabely
Zásuvka na příslušenství
HDMI/SDI konektor integrovaný do zadních dveří pro připojení externího monitoru s výstupem v min. 2160p60
Výsuvná police na klávesnici
Napájecí panel 230 V s min. 4 elektrickými zásuvkami
Min. 2 kola bržděná
Držák kamerové hlavy
Držák vaků pro oplach
Centrální vypínač
Optiky
Optika 4mm x 152mm, autoklávovatelná do 134 °C - 3 ks
Optika 2,7mm x 152mm, autoklávovatelná do 134 °C - 3 ks
Světlovod 5mm x min. 2,7m, autoklávovatelný do 134 °C - 3 ks
Sterilizační kontejner pro optiky se světlovodem - 3 ks
Mikromotor pro středoušní chirurgii - 1 ks
rychlost 0 – 80 000 otáček/min
lehký, s maximální hmotností 80 g
krouticí moment 15 mNm
okamžitý stop stav
s integrovaným, automatickým chlazením
kompletně autoklávovatelné včetně kabelu, omyvatelné v myčkách
Nástavce pro středoušní chirurgii
lomený, rovný
pro vrtáky délky 70 mm
s integrovaným oplachem
se systémem pro bezpečné uzamknutí vrtáků v nástavci
umožňující nastavení délky vrtáku ve třech úrovních
jednoduše připojitelný k mikromotoru
rychlost 0 – 80 000 otáček/min
Vrtáky
možnost výběru s více typů a průměrů – tvrdokovové, hrubé diamanty, diamanty, crosscuty
délka vrtáků 70 mm
konstrukce pro bezpečné uzamknutí v nástavci a s možností nastavení délky ve třech úrovních
autoklávovatelné
DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10%. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 4
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO KLATOVSKOU NEMOCNICI, A.S. - OPERAČNÍ SÁLY - II. VYHLÁŠENÍ
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 4 - HYSTEROSKOPICKÁ VĚŽ
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Plzeňská 929, Klatovy, 339 01 |  |  |  | IČO: | 26360527
Statutární zástupce: |  | MUDr. Jiří Zeithaml, člen představenstva, Ing. Ondřej Provalil, MBA, člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| HYSTEROSKOPICKÁ VĚŽ (Hysteroskopická věž 4K včetně pokročilé bipolární koagulace.) |  | 1 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
4K UHD hlavní monitor - 1 ks
Úhlopříčka min. 32“
Kontrast min. 1000:1
Odezva max. 12 ms
Pozorovací úhel min. 178°/178°
Technologie IPS
Min. 1,07 mld barev
Jas min. 700 cd/m2
Rozlišení min. 3840 x 2160 px
Umístění monitoru na endoskopickém vozíku na flexibilním rameni s možností polohování do všech směrů
Vstupy min. DisplayPort 1.2, HDMI 2.0, RGB nebo 4x SDI
MDE certifikace
Kamerová jednotka - 1 ks
4K kamerová jednotka, výstupní rozlišení min. 3840 x 2160 px
Možnost nahrávání videa a fotografií přímo do kamerové jednotky přes USB disk v min. Full HD rozlišení 1080p případně možnost dodání externího nahrávacího zařízení
Součástí dodávky 1TB SSD USB 3.1 disk pro ukládání videa a fotografií, čtení min. 450 MB/s
Min. 2 programovatelná tlačítka na kamerové hlavě pro ovládání min. 4 funkcí
Možnost zadávání pacientských dat přes klávesnici (klávesnice součástí dodávky)
· Součástí kamerové jednotky musí být integrovaný systém pro filtraci barevných spekter pro zviditelnění tkáňových struktur ovladatelný z kamerové hlavy nezávislý na světelném zdroji (Alternativně Zadavatel připouští řešení pomocí skleněných filtrů ve světelném zdroji bez nutnosti výše uvedených módů)
a. Kamerová jednotka musí umožnit nastavení individuálních uživatelských módů pro filtraci barevných spekter na celé barevné škále VIS a musí obsahovat přednastavené programy pro min. 5 chirurgický oborů
b. Systém musí obsahovat minimálně 6 módů z toho 3 se změnou barevného spektra, 2 se změnou kontrastu a 1 se změnou jasu operačního pole
c. Pro větší bezpečnost je v módu filtrace barevných spekter zobrazena ikona v rohu monitoru
Min. 2 nezávislé výstupy ve 4 K a 2 nezávislé výstupy ve Full HD (celkem 4 video výstupy) musí být vedeny pomocí jednoho kabelu HDMI 2.0 nebo 4x SDI propojení pro nativní 4 K přenos
Ovládání kamerové jednotky pomocí barevného dotykového displeje na předním panelu jednotky, automatické přizpůsobení podsvícení displeje osvětlení na sále (zařízení neruší operatéra)
Propojení se světelným zdrojem pomocí datového kabelu – automatická regulace jasu
Možnost připojení Full HD, ICG a PDD kamerové hlavy bez nutnosti dalších modulů případně dodání separátní Full HD jednotky podporující 1-čipové a 3-čipové kamerové hlavy s CMOS a CCD technologií
Možnost video streamování přímo z kamerové jednotky bez nutnosti dalších zařízení případně dodání externí streamovací jednotky s možností streamování videa v rámci vnitřní sítě a s možností videokonferenčích hovorů
Zobrazení aktuálních hodnot insuflace, světelného zdroje a pumpy (průtok a tlak) na všech připojených monitorech a v záznamu z jednotky, alternativně zadavatel připouští zobrazení nastavení a aktuálních hodnot těchto přístrojů na jednom centrálním dotykovém monitoru (součástí dodávky) s možností změny nastavených parametrů
UHD Kamerová hlava sterilizovatelná v autoklávu - 1 ks
3 čipová CMOS kamerová hlava /
Nativní rozlišení čipu min. 3840 x 2160 px, sub-sampling min. 4:2:0 nebo nativní snímání bez dalších digitálních úprav
Celokovové tělo
2 programovatelná tlačítka pro ovládání min. 4 funkcí
Výměnné objektivy s různou ohniskovou vzdáleností pro optiky od 1,9 do 10 mm s možností optického ZOOM nebo automatické ostření pomocí jednoho tlačítka
Objektiv pro optiky < 7 mm
Podpora úzkopásmového zobrazení
Autoklávovatelná do 134 °C
Zdroj světla - 1 ks
Zdroj světla jako samostatný přístroj nebo jako součást kamerové jednotky
Technologie LED adekvátní k 300 W xenonové výbojce
Životnost lampy min. 10 000 hod
Karusel pro světlovodné kabely renomovaných výrobců nebo řešení pomocí přechodek (součástí dodávky)
Tichý provoz pro snížení hluku na operačním sále, max. 25 dB
Možnost vypínání a zapínání světelného zdroje pomocí tlačítka na kamerové hlavě
Optiky - 4 ks
Autoklávovatelné do 134 °C
4x optika 4 mm, 30°, autoklávovatelná do 134 °C
Součástí dodávky bude sterilizační kontejner pro každou dodanou optiku
4 x světlovodný kabel průměr min. 4,25 mm, délka min. 3 m, autoklávovatelný
Multioborová pumpa pro laparoskopii, hysteroskopii, uro-gynekologii a laparotomii - 1 ks
Universální pumpa pro laparoskopii, hysteroskopii, urologii a laparotomii případně možnost řešení separátními zařízeními
Propojení s kamerovou jednotkou pomocí kabelu, zobrazení hodnot o nastavení pumpy a aktuálních hodnotách na všech monitorech případně zobrazení nastavení a aktuálních hodnot těchto přístrojů na jednom dotykovém monitoru s možností jejich změny
Nominální tok:
a. Hysteroskopie 750 ml/min.
b. Laparoskopie 0,1 – 1,7 ml
c. Urologie 10 – 750 ml/min.
Nastavení tlaků:
a. Hysteroskopie 15 – 190 mmHg
b. Laparoskopie 290 mmHg
c. Urologie 15 – 85 mmHg
Odsávání pomocí vakua s výkonem min. 2 l/min
Resterilizovatelné hadicové sety s RIFD ochranou
Měření průtoku s automatickým výpočtem deficitu
Součástí dodávky bude:
a. Láhev pro odsávací pumpu
b. Hadice k filtru 10 ks
c. 5 sad resterilizovatelných hadic s RFID ochranou pro min. 20 cyklů
d. Oplachový nástroj – připojení hadic pomocí nacvaknutí uvnitř nástroje, nástroj bez otočného segmentu (přímá dráha irigace a odsávání).
Pumpa musí být kompatibilní se současným vybavením pro hystero-resekci a hysteroskopii výrobce Richard Wolf (katalogové čísla 8654.431, 8675424, 8675322, 8673022, 8674225) z důvodu ochrany investic na operačních sálech a nutnosti multioborového využití hysteroskopické věže.
Možnost rozšíření o váhový systém
Přednastavené parametry pro resektoskop a hysteroskop
Automatická kalibrace nástroje
Elektrokoagulační přístroj - 1 ks
požadovaný výstupní VF výkon – bipolární min. 400 W, monopolární min. 400 W s frekvencí 350 kHz řízený výkonným multiprocesorem s měřením 24 miliónů cyklů za vteřinu pro real-time monitoring pro bezpečnostní a výkonové systémy generátoru
universální porty s automatickou identifikací monopolárního nebo bipolárního typu připojeného nástroje pro mezinárodní zástrčky
porty pro zapojení min 4 bipolárních nebo 4 monopolárních aktivních elektrod
pro všechny 4 aktivní elektrody volba autostartu
porty pro zapojení min 4 bipolárních nástrojů pro koagulaci velkých cév do 7 mm
aktivace nástroje ručním spínačem, nožním pedálem a autostartem
ovládací a informační barevný kapacitní dotykový displej o rozlišení min. 800 x 600 bodů a úhlopříčce min. 260 mm
zaručená technická kompatibilita bipolárního módu řezu a koagulace pro připojení bipolárního resektoskopu všech renomovaných značek
koncepčně modulární řešení, jehož základní jednotku (platformu) tvoří elektrochirurgická jednotka, generátor, kompatibilní s
a. Nástroji BiClamp vzhledem k ochraně investic na pracovišti
b. Modulem pro odsávání kouře
c. Modulem pro disekci vodním paprskem
d. Modulem pro argon-plasma koagulaci
Programové vybavení jednotky
textový průvodce na ovládací dotykové obrazovce: obsluha krok za krokem pro zjednodušení obsluhy generátoru
generátor musí být plnohodnotně ovladatelný sterilně z operačního pole a pomocí pedálu kdy musí umožňovat min. změnu nástroje, změnu režimu (koagulace, řez, spray atd.) a změnu efektu pro daný nástroj
integrovaný WIFI komunikační interface pro konektivitu např s NIS nebo pomocí USB
programování generátoru prostřednictvím vzdáleného – bezdrátového propojení (WIFI), možnost zálohování dat na NIS případně na nezávislý server (Cloud)
sw aplikace výrobce umožňující programování jednotek hromadně z Ipad či NTB prostřednictvím WIFI
vzdálený update a upgrade sw jednotky výrobcem
Bezpečností parametry
softwarová kontrola doby aktivace – možnost nastavit min. 1-90 sec nebo vypnout
kontrola asymetrie umístění neutrální elektrody na pacientovi s varovnou signalizací
neonatální funkce neutrální elektrody
měření hustoty proudu na neutrální elektrodě s varovnou signalizací
zpětnovazebné měření stavu tkáně v průběhu aplikace proudu s varovnou signalizací
porovnávání proudové intenzity na obou stranách dělené elektrody
Medicínské aplikační požadavky
bipolární koagulace velkých cév a silných tkání o tloušťce do 7 mm s aktivací pomocí funkce AUTOSTART
nastavování výkonu pouze pomocí volby efektu
Požadované základní příslušenství
1 ks programovatelný nožní pedál dvojitý pro řez a koagulaci s tlačítkem pro přepínání jednotlivých režimů
1 ks programovatelný nožní pedál pro řez a koagulaci s tlačítkem pro přepínání jednotlivých režimů
50 ks dělené bezpečnostní neutrální elektroda s konstrukčním prvkem pro vyrovnání potenciálu na obou částech elektrody (equipotenciální ochranou – proužek pro vyrovnání potenciálu bez propojení s plochou elektrody), s integrovaným přívodním kabelem
2 ks kabelu k NE
Endoskopický vozík - 1 ks
Vozík pro medicínské využití, oddělovací transformátor
Antistatická úprava
Pohyblivé rameno pro upevnění hlavního monitoru s antibakteriálním povrchem včetně ohybů s integrovanými kabely
Zásuvka na příslušenství
HDMI/SDI konektor integrovaný do zadních dveří pro připojení externího monitoru s výstupem v min. 2160p60
Výsuvná police na klávesnici
Napájecí panel 230 V s min. 4 elektrickými zásuvkami
Min. 2 kola bržděná
Držák kamerové hlavy
Držák vaků pro oplach
Centrální vypínač
Děložní manipulátor - 1ks
Děložní manipulátor pro hysterektomii
3 části – manipulátor, sonda, colpotransilluminator – universální velikost pro všechny typy pacientů
Vakuová fixace – rovnoměrné sání v oblasti colpotransilluminátoru pro optimální fixaci
Podsvícení kónusu pro snadnou identifikaci okrajů
Dvojitý světlovodný kabel s připojením k manipulátoru, optice a sv. zdroji
50 ks colpotransilluminatoru s hadicovým setem součástí dodávky
Mini operační kompaktní hysteroskop - 1 ks
Kompaktní nerozebíratelná optika pro hysteroskopii
Vnější průměr max. 3,8 mm, kulatý tvar
Přímý pracovní kanál min. 5 Fr. s kohoutem pro uzavření a těsněním pro nástroj
Kontinuální proplach – dva samostatné kanály pro kontinuální proplach s kohouty
Délka nástroje min. 350 mm
Pracovní délka min. 217 mm
Sterilizační koš
Bioptické kleště s pružinovou ochranou proti zničení branží, rozebíratelné, průměr 5 Fr., délka min. 340 mm
Nůžky s pružinovou ochranou proti zničení branží, rozebíratelné, průměr 5 Fr., délka min. 340 mm
Sterilizační koš pro optiku a nástroje
Světlovodný kabel cca 2 m, průměr 2,5 mm
Optika, nástroje a světlovodný kabel musí být autoklávovatelné do 134°C
Diagnostický hysteroskop - 1 ks
Kompaktní nerozebíratelná optika pro hysteroskopii
Vnější průměr max. 5 mm, kulatý tvar
Přímý pracovní kanál min. 5 Fr. s kohoutem pro uzavření a těsněním pro nástroj
Kontinuální proplach – dva samostatné kanály pro kontinuální proplach s kohouty
Délka nástroje min. 350 mm
Pracovní délka min. 217 mm
Sterilizační koš
Bioptické kleště s pružinovou ochranou proti zničení branží, rozebíratelné, průměr 5 Fr., délka min. 340 mm
Nůžky s pružinovou ochranou proti zničení branží, rozebíratelné, průměr 5 Fr., délka min. 340 mm
Sterilizační koš pro optiku a nástroje
Světlovodný kabel cca 2 m, průměr 2,5 mm
Optika, nástroje a světlovodný kabel musí být autoklávovatelné do 134°C
DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10%. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL