## EKG
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO KLATOVSKOU NEMOCNICI, A.S. - EKG přístroj s wifi či LAN připojením
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Plzeňská 929, Klatovy, 339 01 |  |  |  | IČO: | 26360527
Statutární zástupce: |  | MUDr. Jiří Zeithaml - člen představenstva, Ing. Ondřej Provalil, MBA – člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | VZMR | Druh řízení: | II.skupina
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Výzvy k podání nabídky dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| EKG přístroj s wifi či LAN připojením |  | 4 ks | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
EKG přístroj s wifi či LAN připojením |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
12 svodový EKG přístroj pro dospělé a pediatrické pacienty
Frekvenční rozsah EKG pro děti - 0,05 Hz do 250 Hz ( max. do 300 Hz)
Kompletní zobrazení i ovládání v ČJ
Ovládání a zobrazování přes přenosný dotykový tablet s barevným otočným displejem, velikost min. 10"
Náhled všech křivek ve volitelném zobrazení
Kontinuální monitoring se záznamem událostí (arytmií)
Detekce kardiostimulátoru ze všech svodů
Digitalizace EKG signálů
Rychlost záznamu 5, 12,5, 25, 50 mm/s
Režim snímání s volbou automatický, manuální, sledování záznamu
Náhled všech křivek ve volitelném zobrazení (min. 2x6, 1x12) před tiskem, odesláním nebo uložením
Paměť 8 GB, RAM 1 GB
Vnitřní paměť min. pro 1000 záznamů
Detekce odpojené elektrody
Detekce kardiostimulátoru : > ± 2 mv / 0,1 ms
Vstupní obvody pacienta: Plně plovoucí a izolované, chráněné proti defibrilaci typu CF
Rescue Mode pro okamžité použití
Provoz na síť nebo Li-Po baterie min. 16 hodin provozu, >100 vyšetření na bateriový režim
Doba nabíjení vybité baterie: cca 2 hod (min.doba nabíjení pro jeden atomat.režim EKG: 10 min)
Uživatelem volitelný tisk 12 svodového záznamu s volitelným výběrem svodů a zobrazení a se současným zobrazením pacientských údajů, údajů o oddělení, nemocnici
Formát tisku PDF A4
Tisk na externí počítačové tiskárně
Propojení s PC a tiskárnou na pracovišti
Odesílání záznamu (LAN nebo WIFI) do cloudového úložiště ( platforma) a inegrace do NIS
Splnění bezpečnostního standardu EN 60601-1
Kompletní sada příslušenství (pacientský kabel, držák pacientského kabelu, končetinové a hrudní elektrody)
pojízdný vozík
přístroj musí být dezinfikovatelný běžnými desinfekčními prostředky
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odvchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL