## Část 1
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - INFUZNÍ TECHNIKA
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 1 - Ohřev infuzí a transfuzí
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Stodská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Hradecká 600, Stod, 333 01 |  |  |  | IČO: | 263 610 86
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, předseda představenstva, MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva, MUDr. Iva Pešková, člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Ohřev infuzí a transfuzí |  | 5 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Ohřev infuzí a transfuzí - musí být, umět, obsahovat následující technické parametry: |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
mikroprocesorem řízený přístroj pro ohřívání infuzí a transfuzí, zamezující peroperační a pooperační hypotermii. |  |  |  |  | ANO / NE
teplota musí být nastavena po 0,5ºC od 37ºC do 41ºC. |  |  |  |  | ANO / NE
dobře čitelný displej |  |  |  |  | ANO / NE
optimalizovaný vyhřívací okruh |  |  |  |  | ANO / NE
ekonomicky výhodný spotřební materiál |  |  |  |  | ANO / NE
ohřev více transfuzí / infuzí současně |  |  |  |  | ANO / NE
odolnost proti stříkající vodě (IPX4) |  |  |  |  | ANO / NE
alarm vysoké a nízké teploty |  |  |  |  | ANO / NE
se stále běžícím self-testem |  |  |  |  | ANO / NE
externí servisní interface pro PC |  |  |  |  | ANO / NE
upevnění na normovanou tyč nebo infuzní stojan |  |  |  |  | ANO / NE
integrovaná rukojeť |  |  |  |  | ANO / NE
napětí: 230 V, 50 – 60 Hz |  |  |  |  | ANO / NE
příkon: min. 280 W |  |  |  |  | ANO / NE
vícenásobné nezávislé vypnutí |  |  |  |  | ANO / NE
zařízení při překročení teploty od 42ºC |  |  |  |  | ANO / NE
zahřívací doba přístroje: max. 40 sekund |  |  |  |  | ANO / NE
rozměry: cca 130 x 230 x 230 mm |  |  |  |  | ANO / NE
hmotnost: max.2kg |  |  |  |  | ANO / NE
provozní režim i pro trvalý provoz |  |  |  |  | ANO / NE
prodlužovací sety o více délkách 350 cm, 460 cm, a nejlépe i s překapávací komůrkou a injekčním portem |  |  |  |  | ANO / NE
U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10%. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 2
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - INFUZNÍ TECHNIKA
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 2 - Pumpa Infuzní
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Stodská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Hradecká 600, Stod, 333 01 |  |  |  | IČO: | 263 610 86
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, předseda představenstva, MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva, MUDr. Iva Pešková, člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Pumpa Infuzní |  | 20 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Infuzní Pumpa - musí být, umět, obsahovat následující technické parametry: |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
dávkovací rychlost 0,1 – 1.200 ml/h |  |  |  |  | ANO / NE
krok dávkovací rychlosti 0,1 ml/h |  |  |  |  | ANO / NE
předvolba objemu 0,1 – 9 999 ml |  |  |  |  | ANO / NE
předvolba času 1 min – 99 hod.59 min |  |  |  |  | ANO / NE
rychlost bolusu 0,1 – 1200 ml/h |  |  |  |  | ANO / NE
objem bolusu 0,1 – 999 ml |  |  |  |  | ANO / NE
přesnost +- 5 % |  |  |  |  | ANO / NE
technická přesnost +- 1 % |  |  |  |  | ANO / NE
vzduchový detektor integrovaný, možnost načítání bublin |  |  |  |  | ANO / NE
KVO režim 0,1 – 10 ml/h (nastavitelné) |  |  |  |  | ANO / NE
zobrazení historie min. 1000 událostí |  |  |  |  | ANO / NE
tlakový limit 10 – 100 kPa (nastavitelný min. v 10 krocích) |  |  |  |  | ANO / NE
bateriový provoz minimálně 6 h |  |  |  |  | ANO / NE
kapkový detektor součástí dodávky, konfigurovatelný min. 10-65 kapek/ml |  |  |  |  | ANO / NE
display přehledný LCD display min vel. 95 x 25 mm |  |  |  |  | ANO / NE
hmotnost nízká, max. do 1,8 kg |  |  |  |  | ANO / NE
síťové napájení/integrovaný napájecí zdroj 230V +10/-15% |  |  |  |  | ANO / NE
Další požadavky: |  |  |  |  | ANO / NE
1. možnost použití čtečky čárových kódů přímo s přístrojem (option) – asistovaná infuzní terapie bez nutnosti připojení na centrálu/server/dokovací stanici |  |  |  |  | ANO / NE
2. úplné ovládání přístroje pomocí klávesnice/nepřípustný dotykový display |  |  |  |  | ANO / NE
3. použití na běžné tlakové sety různých výrobců bez silikonového segmentu, minimálně 3 výrobci, uvést cenu běžného infuzního setu max. 10 Kč bez DPH |  |  |  |  | ANO / NE
4. kompatibilní se stíněnými sety (s ochranou proti světlu), |  |  |  |  | ANO / NE
5. provoz na rampě, stojanu nebo v dokovací stanici bez nutnosti dalšího příslušenství |  |  |  |  | ANO / NE
6. možnost použití minimálně pro: parenterální výživu, krevní transfuzi, |  |  |  |  | ANO / NE
7. v případě odpojení kapkového detektoru za chodu přístroje (např. vytažením z konektoru), musí dojít k přerušení dávkování a aktivaci alarmu |  |  |  |  | ANO / NE
8. mechanické/ruční otvíraní dvířek – motorická varianta je nepřípustná/spolehlivost/rychlost |  |  |  |  | ANO / NE
9. kompatibilní s dokovací stanicí - výrobce: Argus |  |  |  |  | ANO / NE
U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10% |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL