| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |  |  |  |  |  |  |
| ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. – LABORATORNÍ TECHNIKA Část 1 – Analyzátor moči automatický Část 2 – Centrifuga laboratorní Část 3 – Kryostat Část 4 – Mikroskop Část 5 – Úpravna vody pro sterilizátor |  |  |  |  |  |  |  |
| SPISOVÁ ZNAČKA: | CN/50/CN/22 |  | ČÍSLO JEDNACÍ: | 3138/22/CN | SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ: |  | P21V00000357 |
| ODKAZ E-ZAK: |  | https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8674.html |  |  |  |  |  |
| ODKAZ VVZ: |  | https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/275306 |  |  |  |  |  |
| ODKAZ TED: |  | https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:282800-2022:TEXT:CS:HTML |  |  |  |  |  |
| Číslo VZ v systému MS2014+: |  | VZ 0020 (1qKJQVVZ) |  |  |  |  |  |
| zADAVATEL: |  | Stodská nemocnice, a.s. |  |  |  |  |  |
| SÍDLO: |  | Hradecká 600, 333 01 Stod |  |  |  | IČO: | 26361086 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, předseda představenstva MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva MUDr. Iva Pešková, člen představenstva |  |  |  |  |  |
| pověřená osoba: |  | Ing. Jiří Janota, vedoucí provozu |  |  |  |  |  |
| ADMINISTRÁTOR: |  | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace |  |  |  |  |  |
| SÍDLO: |  | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |  |  |  | IČO: | 72046635 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: |  | Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka |  |  |  |  |  |
| pověřená osoba: |  | Mgr. Richard Volín |  |  | E-MAIL: |  | richard.volin@cnpk.cz |
| DRUH VZ: | dodávky |  | REŽIM VZ: | nadlimitní | DRUH ŘÍZENÍ: |  | otevřené |
| FINANCOVÁNO Z EU: |  | IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Stodská nemocnice – rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016255 |  |  |  |  |  |

Zadavatel poskytuje v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 7. 6. a 8. 6. 2022 byly doručeny žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatelů, na které zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1 (Část 1 – Analyzátor moči automatický; 8.6.2022): „V technických specifikacích zadavatel uvádí požadavek na: ,,přítomnost aspiračního systému zvlášť pro chemickou analýzu a zvlášť pro analýzu močového sedimentu (nezávislost analýzy vzorků pro případ poruchy jednoho systému)“. Námi nabízený analyzátor se skládá z jednoho integrovaného systému pro chemickou a morfologickou analýzu, jedná se tedy o variantu 2 v 1. Aspirační systém není oddělen, nicméně námi nabízený analyzátor poskytuje provozuschopné řešení i v případě poruchy jedné části systému a tím pádem splňuje požadavek na „nezávislost analýzy vzorků pro případ poruchy jednoho systému“. Takové analyzátory dodáváme na trh již 8 let a dosud nikdy k poruše společného aspiračního sytému nedošlo. Bude zadavatel akceptovat i řešení společného aspiračního systému se zárukou provozuschopnosti analyzátoru i při poruše jedné z jeho částí?“

Odpověď zadavatele: Zadavatel nebude akceptovat uvedené řešení společného aspiračního systému.

Dále zadavatel z vlastní vůle provádí opravu Přílohy č. 2 Zadávací dokumentace (Technická specifikace). Jedná se o typ kompatibility se SW ENVIS LIMS. U Části 1 – Analyzátor moči automatický se v řádku 59 vypouští „OpenLIMS“ a přidává se „ENVIS LIMS“:

„• obousměrná online komunikace s laboratorním informačním systémem (konkrétně STAPRO OpenLIMS), ENVIS LIMS, tj. online načítání požadavků z LIS a odesílání výsledků do LIS, v ceně.“

Dotaz č. 2 (Část 5 – Úpravna vody pro sterilizátor; 7.6.2022): „V profesní způsobilosti v příloze č.4, bod c) je požadavek na registraci v registru zdravotnických prostředků. Úpravna vody pro sterilizátory není podle zákona o zdravotnických prostředcích vedena jako zdravotnický prostředek. Tudíž nám tento požadavek připadá irelevantní a diskriminující. Z tohoto důvodu žádáme o posouzení a vyřazení tohoto požadavku ze zadávací dokumentace.“

Odpověď zadavatele: Zadavatel pro Část 5 – Úpravna vody pro sterilizátor vypouští požadavek na předložení dokladu v čl. 3.2 písm. c) Zadávací dokumentace (evidence RZP SÚKL).

Upozornění:

Zadavatel prodlužuje:

- u Části 1 – Analyzátor moči automatický lhůtu pro podání nabídek do 19. 7. 2022 do 10:00 hodin,

- u Části 5 – Úpravna vody pro sterilizátor lhůtu pro podání nabídek do 19. 7. 2022 do 10:00 hodin.

V ostatních částech VZ se lhůta pro podání nabídek nemění.

V Plzni dne 16. 6. 2022

Mgr. Richard Volín

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,

příspěvková organizace