## Centrální míchání a panely
Dialyzační instalační lišta průběžná
pro připojení jednoho dialyzačního místa v technické místnosti m.č.2.03 – v konfiguraci celkem 4 ks.
dialyzační nástěnná instalační lišta pro možné připojení jednoho dialyzačního přístroje
instalační lišta splňující příslušné hygienické požadavky pro pracoviště dialýzy
rozměr instalační průběžné lišty cca: šířka 500 mm, výška 130 mm, hloubka 70 mm
panel obsahuje T-kus pro připojení permeátu v materiálu PEX-A 25mm a je ukončen nerez uzavírací rychlospojkou
odpad v panelu je ukončen připojením na rychlospojku a je ukončen tak, aby nedocházelo k mikrobiologické kontaminaci monitoru z odpadní kanalizace, tzn. je přerušen vzduchovou mezerou
odpad opatřen protizápachovou zátkou (sifón
panel je vybaven i vývody pro dva typy koncentrátu včetně dvou rychlospojek
dodávce panelu jsou i všechny hadicové protikusy rychlospojek permeátu, odpadu a 2x koncentrátu pro dial. monitory
celý panel je zakryt krycí panelem s popisy
osazení panelu: 1x rychlospojka pro přívod permeátu
2x rychlospojka pro přívod koncentrátu
1x rychlospojou pro odpad
dodávka včetně instalace panelů bez napojení na rozvody /zajistí dodavatel ZTI/
Dialyzační panel - pro jeden dialyzační monitor
slouží pro připojení jednoho dialyzačního monitoru – v konfiguraci celkem 6 ks.
panel splňující příslušné hygienické požadavky pro pracoviště dialýzy (pro připojení dialyzačních přístrojů k rozvodům permeátu, koncentrátu a odpadu)
panel bude osazen zásuvkami 230V , RJ45 a pospojením
rozměr dialyzačního panelu cca: šířka 390 mm, výška 880 mm, hloubka 150 mm
panel obsahuje T-kus pro připojení permeátu v materiálu PEX-A 25mm a je ukončen nerez uzavírací rychlospojkou
odpad v panelu je ukončen připojením na nerez rychlospojku a je ukončen tak, aby nedocházelo k mikrobiologické kontaminaci monitoru z odpadní kanalizace, tzn. je přerušen vzduchovou mezerou
odpad opatřen protizápachovou zátkou (sifón)
panel je vybaven i vývody pro dva typy koncentrátu včetně dvou rychlospojek
dodávce panelu jsou i všechny hadicové protikusy rychlospojek permeátu, odpadu a 2x koncentrátu
jednoduše demontovatelný čelní panel pro snadný servisní přístup
celý panel je zakryt krycí panelem s popisy
dále v panelu bude i volné místo pro možnost instalací přivolávacího systému sestra a pacient, popř. konektorem sluchátek /dodávka slaboproudu/.
rozvod centrálního kyslíku bude instalován mimo tyto panely
osazení panelu: 5x el. zásuvka 230V bílá
3x konektory pro ochranné pospojování
1x datová zásuvka (2xRJ45)
1x rychlospojka pro přívod permeátu
2x rychlospojka pro přívod koncentrátu
1x rychlospojou pro odpad
dodávka včetně instalace panelů bez napojení na rozvody a elektro /zajistí ZTI a dodavatel elektro/
Dialyzační panel - pro dva dialyzační monitor
slouží pro připojení jednoho dialyzačního monitoru – v konfiguraci celkem 7 ks.
panel splňující příslušné hygienické požadavky pro pracoviště dialýzy (pro připojení dialyzačních přístrojů k rozvodům permeátu, koncentrátu a odpadu)
panel bude osazen zásuvkami 230V , RJ45 a pospojením
rozměr dialyzačního panelu cca: šířka 390 mm, výška 880 mm, hloubka 150 mm
panel obsahuje 2x T-kus pro připojení permeátu v materiálu PEX-A 25mm a je ukončen nerez 2x uzavírací rychlospojkou
odpad v panelu je ukončen připojením na nerez rychlospojku a je ukončen tak, aby nedocházelo k mikrobiologické kontaminaci monitoru z odpadní kanalizace, tzn. je přerušen vzduchovou mezerou
odpad opatřen protizápachovou zátkou (sifón)
panel je vybaven i vývody pro dva typy koncentrátu včetně dvou rychlospojek
dodávce panelu jsou i všechny hadicové protikusy rychlospojek 2x permeátu, 2x odpadu a 4x koncentrátu
celý panel je zakryt krycí panelem s popisy
jednoduše demontovatelný čelní panel pro snadný servisní přístup
dále v panelu bude i volné místo pro možnost instalací přivolávacího systému sestra a pacient, popř. konektorem sluchátek /dodávka slaboproudu/.
rozvod centrálního kyslíku bude instalován mimo tyto panely
osazení panelu: 8x el. zásuvka 230V bílá
6x konektory pro ochranné pospojování
2x datová zásuvka (2xRJ45)
2x rychlospojka pro přívod permeátu
4x rychlospojka pro přívod koncentrátu
2x rychlospojou pro odpad
dodávka včetně instalace panelů bez napojení na rozvody a elektro /zajistí ZTI a dodavatel elektro/
technologie přípravy koncentrátu pro hemodialýzu v 1.PP
Zařízení musí umožnit přípravu 2 typů kyselých dialyzačních koncentrátů pro potřeby hemodialyzačního střediska podle volby uživatele. Zařízení musí být vybaveno zásobníky pro připravené koncentráty, systémem distribuce připravených koncentrátů k dialyzačním přístrojům a musí zajistit současný, neomezený provoz min. 24 dialyzačních monitorů. Zajištění nepřetržité dodávky koncentrátu, tzn. Bude zajištěn nepřetržitý chod HD střediska. Možnost míchání koncentrátu v poměru 1+34 nebo 1+44. Zařízení musí namíchat kyselý dialyzační koncentrát z permeátu vyprodukovaného reverzní osmózou – min. dávka míchání 600 litrů koncentrátu při koncentraci 1+44 nebo min. 500 litrů při koncentraci 1+34 . Systém musí zajistit plně automaticky hustotu namíchaného koncentrátu s ochranou proti produkci odchylného složení koncentrátu. Systém zdrojových zásobníků musí být uzavřený, tzn. je vyloučena chyba lidského faktoru při přípravě koncentrátu i jeho distribuci do zásobníků koncentrátu.
Systém musí zajistit konstantní kvalitu koncentrátu nezávislou na lidském faktoru obsluhy ze strany personálu dialyzačního střediska. Potrubí pro rozvod koncentrátu (celkem dva koncentráty) od skladovacích tanků k jednotlivým místům pracoviště dialýzy, vedení každého koncentrátu musí být barevně odlišeno – rozvod koncentrátu dodávka stavby (není součástí technologie přípravy koncentrátu). Uskladnění výsledného produktu ve skladovacích zásobnících o minimálním objemu 2 x 750 litrů koncentrátu pro každý typ, nebo 1 x 1500 litrů koncentrátu pro každý typ.
Rozvod dialyzačního koncentrátu přes řídící jednotku umožňující přepínání mezi zásobníky. Tlakové řízení spotřeby koncentrátu dle potřeby jednotlivých dialyzačních přístrojů. Musí být zajištěn dálkový přístup k systému centrálního míchání pro případ vzdáleného servisu, či kalibrace. Obsluha HD střediska bude mít vzdálený náhled na aktuální stav míchacího zařízení, tzn. minimálně aktuální stav zásoby koncentrátů v zásobnících. Systém uchovává data o provedených míchacích procesech, tzn. minimálně datum, typ koncentrátu, zásobní tank, číslo šarže zdrojového zásobníku. Automatický proplach rozvodů a recirkulace. Zdrojové zásobníky koncentrátů musí být mobilní a snadno transportovatelné, hmotnost cca 300-350 kg. Zdrojové zásobníky koncentrátů musí být recyklovatelné = vratné.
Systém musí být certifikován jako zdravotnický prostředek dle směrnice EHS 93/42 (Medical device). Zajištění kompletní dodávky, tzn. montáž technologického celku zařízení pro míchání koncentrátů včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí, materiálu a prací včetně dopravy.
dodávka včetně instalace technologie