| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |  |  |  |  |  |  |
| ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. – ZOBRAZOVACÍ TECHNIKA Část 1 – Ultrazvukový přístroj - ECHO Část 2 – Sonografický přístroj pro RDG Část 3 – Ultrazvukový přístroj střední třídy Část 4 – Ultrazvukový přístroj na oddělení a OS Část 5 – Ultrazvuk - ECHO - přenosné Část 6 – Základní RTG rameno se zesilovačem obrazu Část 7 – Ultrazvukový přístroj mobilní pro urgentní příjem Část 8 – Ultrazvukový přístroj přenosný bezdrátový - KONVEXNÍ A LINEÁRNÍ Část 9 – Přístroj RTG skiagrafický, Přístroj RTG skiagraficko-skiaskopický |  |  |  |  |  |  |  |
| SPISOVÁ ZNAČKA: | CN/88/CN/22 |  | ČÍSLO JEDNACÍ: | 3137/22/CN | SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ: |  | P22V00000325 |
| ODKAZ E-ZAK: |  | https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9548.html |  |  |  |  |  |
| ODKAZ VVZ: |  | https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/275249 |  |  |  |  |  |
| ODKAZ TED: |  | https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:282777-2022:TEXT:CS:HTML |  |  |  |  |  |
| Číslo VZ v systému MS2014+: |  | VZ 006 (1qGCZHVZ) |  |  |  |  |  |
| zADAVATEL: |  | Domažlická nemocnice, a.s. |  |  |  |  |  |
| SÍDLO: |  | Kozinova 292, 344 22 Domažlice |  |  |  | IČO: | 26361078 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA – předseda představenstva MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. – místopředseda představenstva |  |  |  |  |  |
| pověřená osoba: |  | Martin Karásek, vedoucí technického oddělení |  |  |  |  |  |
| ADMINISTRÁTOR: |  | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace |  |  |  |  |  |
| SÍDLO: |  | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |  |  |  | IČO: | 72046635 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: |  | Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka |  |  |  |  |  |
| pověřená osoba: |  | Mgr. Richard Volín |  |  | E-MAIL: |  | richard.volin@cnpk.cz |
| DRUH VZ: | dodávky |  | REŽIM VZ: | nadlimitní | DRUH ŘÍZENÍ: |  | otevřené |
| FINANCOVÁNO Z EU: |  | IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Domažlická nemocnice - rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016329 |  |  |  |  |  |

Zadavatel poskytuje v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

- ZMĚNY ZADÁVACÍCH PODMÍNEK PRO VŠECHNY ČÁSTI VZ

Zadavatel z vlastní vůle doplňuje čl. 2.5 Zadávací dokumentace. Na konec tohoto článku se vkládá věta: „Před uzavřením smlouvy s dodavatelem dalším v pořadí zadavatel posoudí splnění podmínek účasti tohoto dodavatele.“

Zadavatel dále u všech částí výše uvedené veřejné zakázky prodlužuje dodací dobu na 16 týdnů (z původních 12 týdnů). Tímto je změněn čl. 2.4 Zadávací dokumentace a čl. 6.1. Návrhu kupní smlouvy (Příloha č. 3 ZD).

- ODPOVĚDI NA DOTAZY DODAVATELŮ K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM VZ

Dne 6. 6. 2022 byly doručeny dotazy k části 2, 4 a 7 VZ. Dotazy byly zaslány znovu dne 22. 6. 2022.

Dotaz č. 1 (Část 2 – Sonografický přístroj k RDG; https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9552.html; 6.6.2022): „Zasíláme vám žádost o vysvětlení ZD a jejich příloh.  Část 2 Sonografický přístroj pro RDG. Zadavatel požaduje:

- Možnost dokoupení v budoucnu elektronické 3D nebo radiální /180-360 st./ rektální sondy pro staging tumorů rekta, frekvence minimálně 2-10 MHz. Tato sonda bude umožňovat provádění elastografie v reálném čase. 
Dotaz 1: Bude pro zadavatele dostačující možnost připojení radiální 360° sondy s kmitočtovým rozsahem 5-10 MHz s možností provádět elastografii v reálném čase, protože podle našich informací na trhu není dostupná žádná sonda s zadavatelem požadovanými parametry?“

Odpověď zadavatele: Ano, zadavatel akceptuje uvedené parametry. Event. připojení této sondy bude dostačující.

Dotaz č. 2 (Část 2 – Sonografický přístroj k RDG; https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9552.html; 6.6.2022): „Zasíláme vám žádost o vysvětlení ZD a jejich příloh.  Zadavatel požaduje v bodě 2.4 Termín a místo plnění: Smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou s dodací lhůtou do 12 týdnů od účinnosti kupní smlouvy. Uzavření smluv se předpokládá v červnu/červenci 2022.

Dotaz: S ohledem na extrémně komplikovanou situaci ve výrobním a logistickém řetězci napříč všemi odvětvími (zdravotnické technologie nevyjímaje), která je zapříčiněna globální geopolitickou situací, je požadovaný termín plnění velmi obtížně splnitelný.  Zváží zadavatel, s ohledem na výše uvedené úpravu termínu plnění na 120 kalendářních dnů od podpisu smlouvy, či zaslání výzvy k plnění v souladu se směrnicí MMR?“

Odpověď zadavatele: Jak uvedeno výše v úvodu Vysvětlení ZD, zadavatel prodlužuje u všech částí VZ dodací lhůtu na 16 týdnů. Tímto je změněn čl. 2.4 Zadávací dokumentace a čl. 6.1. Návrhu kupní smlouvy (Příloha č. 3 ZD).

------------------------------------

Dotaz č. 3 (Část 4 - Ultrazvukový přístroj na oddělení a OS; https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9554.html; 6.6.2022): „Zadavatel požaduje v návrhu kupní smlouvy a ZD:

2.4 Termín a místo plnění

Smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou s dodací lhůtou do 12 týdnů od účinnosti kupní smlouvy. Uzavření smluv se předpokládá v červnu/červenci 2022.

Dotaz 4: S ohledem na extrémně komplikovanou situaci ve výrobním a logistickém řetězci napříč všemi odvětvími (zdravotnické technologie nevyjímaje), která je zapříčiněna globální geopolitickou situací, je požadovaný termín plnění velmi obtížně splnitelný. Zváží zadavatel, s ohledem na výše uvedené úpravu termínu plnění na 120 kalendářních dnů od podpisu smlouvy, či zaslání výzvy k plnění v souladu se směrnicí MMR?“

Odpověď zadavatele: Jak uvedeno výše v úvodu Vysvětlení ZD, zadavatel prodlužuje u všech částí VZ dodací lhůtu na 16 týdnů. Tímto je změněn čl. 2.4 Zadávací dokumentace a čl. 6.1. Návrhu kupní smlouvy (Příloha č. 3 ZD).

------------------------

Dotaz č. 4 (Část 7 - Ultrazvukový přístroj mobilní pro urgentní příjem;

https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9557.html; 6.6.2022): „ČÁST 7 - Ultrazvukový přístroj mobilní pro urgentní příjem. Zadavatel požaduje:

Záložní bateriový provoz, minimálně 10 minut

Dotaz 2: Nejedná se o administrativní chybu? Nepožadoval zadavatel jinou dobu provozu z integrované baterie. Podle nám dostupných informací je většina renomovaných výrobců ultrazvukových přístrojů schopna nabídnout přístroje dobou chodu na integrovanou baterii cca 60 – 70 minut.

„Odpověď zadavatele: Ano, optimální doba je jistě delší, požadavek je na minimálně jedno vyšetření na bateriový provoz.“

Zadavatel požaduje:

- Kontinuální CW Doppler, dosahující rychlostí min.15 m/s

Dotaz 3: Chápeme správně, že zadavatel požaduje možnost použití CW Dopplera na všech nabídnutých sondách (tedy i Lineární a konvexní sondě) pro možnost detekce rychlých toků u cévních stenóz (např. u odstupů aorty či u Willisova okruhu)?

„Odpověď zadavatele: Ano, je to správný výklad.“

Zadavatel požaduje v návrhu kupní smlouvy a ZD 2.4 Termín a místo plnění:

Smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou s dodací lhůtou do 12 týdnů od účinnosti kupní smlouvy. Uzavření smluv se předpokládá v červnu/červenci 2022.

Dotaz 4: S ohledem na extrémně komplikovanou situaci ve výrobním a logistickém řetězci napříč všemi odvětvími (zdravotnické technologie nevyjímaje), která je zapříčiněna globální geopolitickou situací, je požadovaný termín plnění velmi obtížně splnitelný. Zváží zadavatel, s ohledem na výše uvedené úpravu termínu plnění na 120 kalendářních dnů od podpisu smlouvy, či zaslání výzvy k plnění v souladu se směrnicí MMR?“

Odpověď zadavatele: Jak uvedeno výše v úvodu Vysvětlení ZD, zadavatel prodlužuje u všech částí VZ dodací lhůtu na 16 týdnů. Tímto je změněn čl. 2.4 Zadávací dokumentace a čl. 6.1. Návrhu kupní smlouvy (Příloha č. 3 ZD).

-----------------------------------------------------------

Dne 8. 6. 2022 byl doručen dotaz k Části 6 VZ.

Dotaz č. 5 (Část 6 – Základní RTG rameno se zesilovačem obrazu;
 https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9556.html; 8.6.2022): „Zadavatel požaduje technický parametr „Hloubka C-ramene v oblouku min. 75 cm“.  Podle našeho zjištění se jedná o nadstandardní požadavek, který většina výrobců přístrojů v tomto segmentu zdravotnických zařízení není schopna splnit. Bude proto zadavatel akceptovat nabídku přístroje renomovaného světového výrobce s hloubkou C-ramene v oblouku 61 cm při zachování požadovaného klinického účelu a používaného i ve fakultních nemocnicích?“

Odpověď zadavatele: Zadavatel přehodnotil stanovené parametry a připouští přístroj s hloubkou C-ramene v oblouku 61 cm, pokud bude zachován požadovaný klinický účel.

-----------------------------------------------------------

Dne 10. 6. 2022 byl doručen dotaz k VZ.

Dotaz č. 6 (10.6.2022): „Rádi bychom se zúčastnili výběrového řízení týkající se sonografických a RTG přístrojů. Odkaz na zakázku: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9548.html    Jen jsem se chtěla ujistit, zda jsem pochopila zadání správně? Je možné se účastnit jen jedné/jen několika částí samostatně? Nebo je nutné se účastnit všech 9-ti částí najednou?“

Odpověď zadavatele: Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu část nebo na více částí, případně na všechny části veřejné zakázky.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 23. 6. 2022 byly doručeny dotazy k Části 7 VZ.

Dotazy č. 7 (Část 7 – Ultrazvukový přístroj mobilní pro urgentní příjem;

https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9557.html; 23.6.2022):

„Dotaz 7a: Zadavatel požaduje: Posun operačního panelu a monitoru vertikálním směrem až o 25 cm. DOTAZ : Bude zadavatel akceptovat přístroj s posunem panelu vertikálně o 18 cm a celkově s monitorem 34 cm?“

Odpověď zadavatele: Ano, zadavatel akceptuje uvedené parametry.

„Dotaz 7b: 2. Zadavatel požaduje: Natáčení operačního panelu až o 90 stupňů. DOTAZ : Bude zadavatel akceptovat přístroj s natáčením panelu o ±30°? Přičemž monitor lze natáčet o ±160°.“

Odpověď zadavatele: Ano, zadavatel akceptuje uvedené parametry.

„Dotaz 7c: 3. Zadavatel požaduje: Sektorová sonda (kardiologická) 2-3 MHz. DOTAZ : Bude zadavatel akceptovat sondu přesahující požadovaný interval? Nabízíme sondu s rozsahem 1-5 MHz. Bude toto řešení zadavatel akceptovat?“

Odpověď zadavatele: Ano, zadavatel akceptuje uvedené parametry.

„Dotaz 7d: 4. Zadavatel požaduje: Lineární (cévní, měkké povrchové tkáně) cca 12 MHz. Může zadavatel blíže specifikovat frekvenční rozsah sondy? Nabízíme sondu s frekvenčním rozsahem 3-14 MHz. DOTAZ : Bude zadavatel toto řešení akceptovat?“

Odpověď zadavatele: Ano, zadavatel akceptuje uvedené parametry.

„Dotaz 7e: 5. Zadavatel požaduje: Pánevní sonda 3-8 MHz s aktivní plochou délky do 39 mm, s možností zobrazení v trapezoideálním režimu. Můžeme nabídnout sondu s frekvenčním rozsahem 3-16 MHz s délkou aktivní plochy do 39 mm. Ale výrobce pro požadované vyšetření doporučuje sondu 2-9 MHz s aktivní plochou délky 44,16 mm. DOTAZ: Bude zadavatel akceptovat toto řešení?“

Odpověď zadavatele: Zadavatel bude akceptovat nabízenou variantu: 2-9 MHz s aktivní plochou délky 44,16 mm.

„Dotaz 7f: 6. Zadavatel požaduje: Konvexní elektronická sonda 2-6 MHz k vyšetřování orgánů dutiny břišní a retroperitonea, přepínání dominantní frekvence ve 4 stupních jak v základním, tak i harmonickém zobrazení. DOTAZ: Bude zadavatel akceptovat sondu přesahující požadovaný frekvenční rozsah, a to o rozsahu 1-7 MHz?“

Odpověď zadavatele: Ano, zadavatel akceptuje uvedené parametry.

-----------------------------------------------------------------

Dne 24. 6. 2022 byl doručen dotaz k Části 6 VZ.

Dotaz č. 8 (Část 6 – Základní RTG rameno se zesilovačem obrazu; https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9556.html; 24.6.2022):

„Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace do části 6.: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadavatele Domažlická nemocnice, a.s. s názvem „Zdravotnické přístroje pro Domažlickou nemocnici, a.s.“ – Zobrazovací technika, část VZ č. 6 – Základní RTG rameno se zesilovačem obrazu, příloha ZD „Technická specifikace“.

Dotaz č. 1: Zadavatel požaduje technický parametr „Hloubka C-ramene v oblouku min. 75 cm“. Podle našeho zjištění se jedná o nadstandardní požadavek, který většina výrobců přístrojů v tomto segmentu zdravotnických zařízení není schopna splnit. Bude proto zadavatel akceptovat nabídku přístroje renomovaného světového výrobce s hloubkou C-ramene v oblouku 61 cm při zachování požadovaného klinického účelu a používaného i ve fakultních nemocnicích?“

Odpověď zadavatele: Ano, zadavatel bude akceptovat uvedenou hloubku ramene, pokud bude zachován medicínský účel.

----------------------------------------------------

Dne 27. 6. 2022 byly doručeny dotazy k části 3, 4 a 7 VZ.

Dotaz č. 9 (Část 3 – Ultrazvukový přístroj střední třídy; https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9553.html; 27.6.2022):

„Zadavatel v technické specifikaci požaduje: - 2D širokopásmová abdominální 2-8 MHz. Bude zadavatel akceptovat nabídku na ultrazvukový přístroj s 2D širokopásmovou abdominální sondou s rozsahem 1 – 6 MHz?“

Odpověď zadavatele: Ne, zadavatel toto neakceptuje.

---------------------------------

Dotaz č. 10 (Část 4 – Ultrazvukový přístroj na oddělení a OS; https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9554.html; 27.6.2022):

„Dotaz č. 10a: Zadavatel v technické specifikaci požaduje: - Možnost steerování výseče barevného Dopplera u lineární sondy v rozsahu min. až +/- 30 stupňů. Bude zadavatel akceptovat nabídku na ultrazvukový přístroj s možností steerování výseče barevného Dopplera u lineární sondy v rozsahu min. až +/- 20 stupňů?“

Odpověď zadavatele: Ne, zadavatel toto neakceptuje.

„Dotaz č. 10b: Zadavatel v technické specifikaci požaduje: - Simultánní zobrazení 2 spekter (PW Doppler) v reálném čase v režimech PW/PW, a pokud bude přístroj vybaven SW pro tkáňový Doppler, tak také režimech TDI/TDI a PW/TDI.   Bude zadavatel akceptovat nabídku na ultrazvukový přístroj bez Simultánního zobrazení 2 spekter (PW Doppler) v reálném čase v režimech PW/PW, a pokud bude přístroj vybaven SW pro tkáňový Doppler, tak také režimech TDI/TDI a PW/TDI?“

Odpověď zadavatele: Ano, výše uvedené parametry jsou přípustné.

„Dotaz č. 10c: Zadavatel v technické specifikaci požaduje: - Konvexní abdominální sonda minimálně 2-8 MHz. Bude zadavatel akceptovat nabídku na ultrazvukový přístroj s konvexní abdominální sondou s rozsahem 1 – 6 MHz?“

Odpověď zadavatele: Ne, zadavatel toto neakceptuje.

„Dotaz č. 10d: Zadavatel v technické specifikaci požaduje: - Lineární sonda vysokofrekvenční min. 5-18MHz s šíři max. 40mm. Bude zadavatel akceptovat nabídku na ultrazvukový přístroj s lineární vysokofrekvenční sondou s rozsahem 4 – 15 MHz a šířkou 50 mm?“

Odpověď zadavatele: Ne, zadavatel toto neakceptuje.

„Dotaz č. 10e: Zadavatel v technické specifikaci požaduje: - Možnost připojení intraoperačních sond, jak pro otevřenou, tak i laparoskopickou operativu, určených pro přímý kontakt s tkání pacienta během operace. Bude zadavatel akceptovat nabídku na ultrazvukový přístroj s připojením jen intraoperačních sond pro otevřenou operativu, ale bez možnosti připojení instraoperačních sond pro laparoskopickou operativu?“

Odpověď zadavatele: Ano, výše uvedené parametry jsou přípustné.

-------------------------------

Dotaz č. 11 (Část 7 – Ultrazvukový přístroj mobilní pro urgentní příjem; https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9557.html; 27.6.2022):

„Dotaz č. 11a: Zadavatel v technické specifikaci požaduje: - Posun operačního panelu a monitoru vertikálním směrem až o 25 cm. Bude zadavatel akceptovat nabídku na ultrazvukový přístroj s posunem operačního panelu vertikálním směrem o 10 cm?“

Odpověď zadavatele: Ne, zadavatel toto neakceptuje.

„Dotaz č. 11b: Zadavatel v technické specifikaci požaduje: - Natáčení operačního panelu až o 90 stupňů. Bude zadavatel akceptovat nabídku na ultrazvukový přístroj s natáčením operačního panelu až o 60 stupňů?“

Odpověď zadavatele: Ano, výše uvedené parametry jsou přípustné.

„Dotaz č. 11c: - Zadavatel v technické specifikaci požaduje: - Přístroj musí být vybaven 12 bitovým analog/digitálním převodníkem, 4096 stupňů šedi. Bude zadavatel akceptovat nabídku na ultrazvukový přístroj bez 12 bitového analog/digitálního převodníku s 256 stupni šedi?“

Odpověď zadavatele: Ano, výše uvedené parametry jsou přípustné.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upozornění:

Zadavatel prodlužuje u všech částí VZ lhůtu pro podání nabídek do 3. 8. 2022 do 11:00 hodin.

V Plzni dne 30. 6. 2022

Mgr. Richard Volín

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,

příspěvková organizace